## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（２０件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
1 | 移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置 | アルカディス オービック | シーメンス・ジャパン | 装置が起動しない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 据置型アナログ式乳房用X線診断装置 | 乳房Ｘ線撮影装置 M-Ⅳ | 日立メディコ | 動作停止 | バイオプシー針により乳房貫通 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム INNOVA | GEヘルスケア・ジャパン | テーブルエンコーダ故障による画像処理不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | AXIOM アーティス | シーメンス・ジャパン | システム制御基板故障 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アクシオム アーティス | シーメンス・ジャパン | Ｘ線管球故障 | 治療の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 多相電動式造影剤注入装置 | プロトCO2L | エーディア | なし | 直腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 超電導磁石式全身用MR装置 | マグネトム シンフォニー アドバンスド Tim システム | シーメンス・ジャパン | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 放射線薬剤投与装置 | 自動分注投与装置UG-05 | ユニバーサル技研 | 放射能液液漏れ | 従事者の被爆 | 国内 | 1 | 情報提供
9 | ポジトロンCT組合せ型SPECT装置 | インフィニア | GEヘルスケア・ジャパン | 装置の意図しない動作 | 右腕打撲 | 国内 | 1 | 情報提供
10 | 循環器用超音波画像診断装置 | i-Lab カートシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 回転過負荷 | 血栓 | 外国 | 1 | 情報提供
11 | 据置型アナログ式汎用X線透視診断装置 | アクシオム イコノス R200 | シーメンス・ジャパン | 非常停止スイッチが機能しない | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
12 | 多相電動式造影剤注入装置 | プロトCO2L | エーディア | なし | 穿孔の疑い | 外国 | 9 | 情報提供