## 分類５
分類（５）： 治療・鋼製機器等（３９２件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
6332 | 医科用捲綿子 | ニプロスポンジスワブ | ニプロ | スポンジ部分の脱落 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6333 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 膀胱損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6334 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 臀部の皮膚炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6335 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁チューブの脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6336 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁部の損傷 | 組織の熱損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6337 | 一般的電気手術器 | ベサリウス シリーズ | TKB | 不明 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6338 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6339 | 一般的電気手術器 | マーチン電気メス | 日本マーチン | 出力表示の異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6340 | エアパッド加温装置システム | ウォームタッチブロワー モデル5200 | コヴィディエン ジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6341 | 遠隔照射式治療用放射性核種システム向け輪郭探知器 | レクセル定位脳放射線位置決め装置 | エレクタ | なし | 前頭部皮膚創傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6342 | 開創器 | Ultravision CTリトラクター | センチュリーメディカル | ブレードの削れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6343 | 開創器 | スプリング頭皮牽引釣針 | 瑞穂医科工業 | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6344 | ガイド | NRS骨手術器械 | メイラ | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6345 | ガイド | メイラ（ガイドピン） | メイラ | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6346 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ M844/M820 可搬型手術用顕微鏡 | ライカマイクロシステムズ | ダンパーの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6347 | 乾式ホットパック装置 | OGパックス KT-521 | オージー技研 | パックの一部に直径1ｃｍ程度の焼け | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6348 | 乾式ホットパック装置 | OGパックス KT-541 | オージー技研 | パックの一部に直径5ｃｍ程度の焼け | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6349 | 干渉電流型低周波治療器 | オージートロン スーパーEF-330 | オージー技研 | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6350 | 関節手術用器械 | Aquala器具セット | 京セラメディカル | ボールトライアルのステムネック部からの脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6351 | 関節手術用器械 | LCS<ステンレスタイプ>人工膝関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 手術器械の摩耗 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6352 | 関節手術用器械 | デュラロックカップ人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリルの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6353 | 関節手術用器械 | パスウェイ手術器械(LCS) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
6354 | 関節手術用器械 | NexGen人工膝関節システム手術器械 | ジンマー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6355 | 関節手術用器械 | 人工股関節手術用器具器械 | 日本ストライカー | 不明 | ブローチング中の大腿骨骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
6356 | 関節手術用器械 | 股関節用手術器械 | ライト・メディカル・ジャパン | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6357 | 起子 | キャットハンド | 八光 | シースの破損 | シース先端部破損片遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6358 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
6359 | 高周波処置用能動器具 | ディスポ ハンドコントロール プラス | 日本メディカルネクスト | なし | 右大腿部上部の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6360 | 手術用クランプ被覆・保護材 | フォガティークランプ用装着ジョウ | エドワーズ ライフサイエンス | ジョウのクランプへの装着不良 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6361 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | マイクロアタッチメントの故障 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6362 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 内部部品破損による製品の発熱 | 患者の唇に熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6363 | 手術用ドリルアタッチメント | ドリルアタッチメント | ビー・ブラウンエースクラップ | ハンドピースの発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6364 | 手術用ドリルビット | OLSプロキシマルI/Mネイルシステム用手術器械Ⅱ | KiSCO | ドリルの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6365 | 手術用ドリルビット | 関節手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 破損 | 再開創（抜管前） | 国内 | 1 | 情報提供
6366 | 手術用ネジ回し | 90° スクリュードライバー | シンセス | ドリルの折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6367 | 硝子体切除ユニットカッタハンドピース | アルコン 硝子体プローブ | 日本アルコン | 吸引不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6368 | 処置用対極板 | メガソフト | アルフレッサ ファーマ | なし | 皮膚損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6369 | 処置用対極板 | コンメド ディスポーザブル 対極板 | 日本メディカルネクスト | なし | 対極板貼付部位の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6370 | 処置用対極板 | サーモガード | 日本メディカルネクスト | 不明 | 対極板貼付部位の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6371 | 整形外科用バー | バー | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6372 | 脊椎手術用器械 | CRESCENT（クレセント）用手術器械Ⅲ | KiSCO | 器械の一部が破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6373 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ファイナルタイトナーシャフトの破損 | ファイナルタイトナーシャフト先端部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6374 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6375 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
6376 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6377 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6378 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6379 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6380 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | ペディクルマーカー先端部の破損 | ペディクルマーカーによる硬膜の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6381 | 脊椎手術用器械 | X-STOP 手術器械セット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 術中の棘突起骨折、再手術の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6382 | 創外固定器 | オーソフィックス創外固定器 | 日本メディカルネクスト | 固定器の破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6383 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | EHIT Class3（EHIT、大伏在静脈から深部静脈への血栓の伸展） | 国内 | 9 | 情報提供
6384 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 3 | 情報提供
6385 | 単回使用開創器 | ラッププロテクター | 八光 | シリコーンゴム膜の破れ | 遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6386 | 単回使用関節手術用器械 | ストライカーナビゲーション用器具器械(滅菌済) | 日本ストライカー | なし | ピン挿入痕からの術後骨折、及び再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6387 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | ソフトパッドがチップ先端からはみ出す | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6388 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6389 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6390 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6391 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | バーの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6392 | 単回使用骨手術用器械 | コンプレッションヒッププレートシステム用手術器械 | KiSCO | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6393 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械 | 日本ストライカー | ドリルの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6394 | 単回使用骨手術用器械 | ライビンガー骨手術器具 | 日本ストライカー | ドリルの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6395 | 単回使用骨手術用器械 | 骨手術用穿孔器具 | ホムズ技研 | 手術器械の欠損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6396 | 単回使用骨手術用器械 | 骨手術用穿孔器具 | ホムズ技研 | 手術器械の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6397 | 単回使用骨手術用器械 | 骨手術用穿孔器具 | ホムズ技研 | 手術器械の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6398 | 単回使用骨手術用器械 | 骨手術用穿孔器具 | ホムズ技研 | 手術器械の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6399 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | タップ破断 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6400 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | ドリルの破断 | ドリル破断片除去による周囲骨の骨削 | 国内 | 1 | 情報提供
6401 | 単回使用骨手術用器械 | ウォーターローレンツチタンプレートシステムﾑ用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | タップ破断 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
6402 | 単回使用メス | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後リーク | 国内 | 1 | 情報提供
6403 | 単回使用メス | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | 術後リーク | 国内 | 1 | 情報提供
6404 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | エマーゴ・ジャパン | ファイバー先端部変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6405 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | エマーゴ・ジャパン | ファイバー先端部離断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6406 | 単回使用レーザガイド用プローブ | AMS GreenLight HPS ファイバー | エマーゴ・ジャパン | ファイバー先端部離断 | 動脈性出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6407 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 右下大腿部の麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
6408 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD レスポンスセークエンシャル コンプレッション システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 足首痛 | 国内 | 1 | 情報提供
6409 | 超音波手術器 | 超音波手術システム SonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6410 | 超音波手術器 | 超音波手術システム SonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | 組み付け不良 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6411 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6412 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6413 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6414 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プローブの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6415 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アクティブブレードの破損 | アクティブブレード破損による外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
6416 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アクティブブレードの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6417 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
6418 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | ニードル絶縁被膜の損傷 | 穿刺部の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6419 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6420 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 対極板貼付部位の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6421 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス値の異常の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6422 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス値の異常の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6423 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス表示不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6424 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードル絶縁被膜の損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6425 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードル絶縁被膜の損傷 | 穿刺部の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6426 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 意図しない温度上昇 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6427 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6428 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6429 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6430 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6431 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6432 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6433 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6434 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6435 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | 経皮的エタノール注入療法への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
6436 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6437 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力停止 | 手技の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
6438 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不全の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6439 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不全の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6440 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不全の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6441 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不全の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
6442 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6443 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6444 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 対極板のアルミのダメージ | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
6445 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 通電不能 | 治療の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
6446 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 冷却水の還流不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6447 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6448 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 出力不全の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6449 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6450 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血、脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
6451 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6452 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不全 | 外科手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6453 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | リグラスプアラームの発生 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6454 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6455 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6456 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6457 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6458 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 使用者の負傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6459 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6460 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6461 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | 出力不全の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6462 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | 切離不全 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
6463 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6464 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフ ラジオサージェリーシステム | 日本アキュレイ | 治療ベッドのテーブルトップの傾倒 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6465 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | 患者加温システム ユニークテンプ | アイ・エム・アイ | アラーム鳴動、作動停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6466 | 電気パッド加温装置コントロールユニット | 患者加温システム ユニークテンプ | アイ・エム・アイ | 心電図モニタへのノイズ混入の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6467 | 電動式骨手術器械 | ハマー2 マイクロデブリッダーシステム | 日本ストライカー | イリゲーションカセットチューブの破損による生理食塩水の漏出 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
6468 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6469 | ナイフハンドル | フェザートリミングナイフハンドル（F-80HL） | フェザー安全剃刀 | なし | 指を怪我し、７針縫合 | 国内 | 1 | 情報提供
6470 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6471 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 心房穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
6472 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン(フェイコ・ハンドピース) | エイエムオー・ジャパン | 作動不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6473 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 作動停止 | 角膜内皮障害 | 国内 | 1 | 情報提供
6474 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 吸引不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6475 | 汎用冷凍手術ユニット | 冷凍手術器 CryoHit | 日立メディコ | なし | 凍結部位からの出血 | 国内 | 1 | 情報提供
6476 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6477 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷・脳挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6478 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
6479 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 脳挫傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6480 | 物質併用処置用能動器具 | APC用アクセサリ | アムコ | 外側シャフトの折損 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6481 | 骨手術用器械 | ASヒップスクリュー用手術器具 | 京セラメディカル | 器具（Tレンチ）の破損 | 再手術の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6482 | 骨手術用器械 | DFN手術器械セット | シンセス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6483 | 骨手術用器械 | DHS/DCS手術用器械セット | シンセス | コネクティングスクリューの折損 | コネクティングスクリュー折損片の体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6484 | 骨手術用器械 | DHS/DCS手術用器械セット | シンセス | コネクティングスクリューの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6485 | 骨手術用器械 | DHS/DCS手術用器械セット | シンセス | 折損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6486 | 骨手術用器械 | DHS/DCS手術用器械セット | シンセス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6487 | 骨手術用器械 | DHS/DCS手術用器械セット | シンセス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6488 | 骨手術用器械 | LCP手術器械セット | シンセス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6489 | 骨手術用器械 | LCP手術器械セット | シンセス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6490 | 骨手術用器械 | LCP手術器械セット | シンセス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6491 | 骨手術用器械 | PFNA手術用器械セット | シンセス | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6492 | 骨手術用器械 | ガイドワイヤー器械セット | シンセス | ガイドワイヤーの折損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6493 | 骨手術用器械 | ガイドワイヤー器械セット | シンセス | ガイドワイヤーの折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6494 | 骨手術用器械 | ケーブルシステム手術用器械セット | シンセス | インプラントの緩み | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6495 | 骨手術用器械 | ケーブルシステム手術用器械セット | シンセス | 緩み | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6496 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | シンセス | スクリューの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6497 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | シンセス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6498 | 骨手術用器械 | モジュラーハンドシステム手術器械セット | シンセス | ドリルの折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6499 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術機械セット | シンセス | ドリルの折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6500 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術機械セット | シンセス | ドリルの折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6501 | 骨手術用器械 | TRIGEN ネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ドライバーの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6502 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6503 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6504 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6505 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6506 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6507 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6508 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6509 | 骨手術用器械 | アズニス マイクロ キャニュレイテッドスクリュー用器械 | 日本ストライカー | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6510 | 骨手術用器械 | オメガプラスＴｉシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリルの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6511 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリルのストッパーの緩み | ドリル先端部による大腿骨頭穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
6512 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | エクストラクションフック先端部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6513 | 骨手術用器械 | ハンソンピンシステム用手術器械 | 日本ストライカー | インナーイントロデューサーの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6514 | 骨手術用器械 | アキュトラックスクリュー用手術器械 | 日本メディカルネクスト | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6515 | 骨手術用器械 | フェニックスネイルシステム 手術器械 | バイオメット・ジャパン | インサーターの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6516 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース(90型) | MICメディカル | エコーと共鳴針みえず | 胆のう炎 | 国内 | 1 | 情報提供
6517 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 肝破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
6518 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6519 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | ニードル絶縁被膜の損傷 | 穿刺部の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6520 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6521 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
6522 | アプライヤ | ラパロクリップ アプライヤ | コヴィディエン ジャパン | 打針不全 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6523 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6524 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6525 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 4 | 情報提供
6526 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6527 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6528 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6529 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6530 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 誤接続による意図しない出力 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6531 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁部の損傷 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6532 | 一般的電気手術器 | Mitek VAPR 3 システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6533 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
6534 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 硬膜裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6535 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 術部からの漿液ドレナージ | 外国 | 1 | 情報提供
6536 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 電極の脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6537 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6538 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6539 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
6540 | カテーテル拡張器 | アンプラッツタイプ 腎瘻ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
6541 | 関節手術用器械 | 肩関節再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6542 | 関節手術用器械 | Pinnacleアセタブラーカップ システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | スクリュードライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6543 | 関節手術用器械 | Pinnacleアセタブラーカップ システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | トライアルヘッドの脱転 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6544 | 関節手術用器械 | TRI・LOCK BPS器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ブローチの破損 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
6545 | 関節手術用器械 | チャンレー式LFA手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
6546 | 関節手術用器械 | LEGION リームスルートライアル手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | フェモラルインパクターの破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6547 | 関節手術用器械 | アンソロジー手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | インサーターの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6548 | 関節手術用器械 | シナジー ヒップ システム用手術器械(I) | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ハンドルの破損 | 手を負傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6549 | 関節手術用器械 | シナジー ヒップ システム用手術器械(I) | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 手術器械の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6550 | 関節手術用器械 | アセタブラーインスツルメント | バイオメット・ジャパン | インサーターの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6551 | 関節手術用器械 | Quadra ステム手術用器械 | メダクタジャパン | 先端部折損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6552 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6553 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 火花の発生 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6554 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 誤接続による意図しない出力 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6555 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6556 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6557 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6558 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の皮膚傷害 | 外国 | 2 | 情報提供
6559 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6560 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 対極板貼付部位の火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6561 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 対極板貼付部位の火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6562 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6563 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 顔、首および胸部上部における火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6564 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6565 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | S字結腸穿孔および裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6566 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 組織の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6567 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6568 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6569 | 処置用対極板 | 3M ユニバーサル プレート | スリーエム ヘルスケア | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6570 | 処置用対極板 | 3M ユニバーサル プレート | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6571 | 人工関節用トライアル | VerSys人工股関節手術器械 | ジンマー | 摩耗、嵌合性の低下 | 体内遺残 | 外国 | 5 | 情報提供
6572 | 人工関節用トライアル | VerSys人工股関節手術器械 | ジンマー | 摩耗、嵌合性の低下 | 体内遺残、術時間の延長 | 外国 | 2 | 情報提供
6573 | 靱帯・腱再建術用手術器械 | GRYPHON インスツルメンツ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリルの折損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6574 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6575 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | タイトナーシャフトの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6576 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | タイトナーシャフトの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6577 | 脊椎手術用器械 | Anchor-C用手術器械 | 日本ストライカー | インサーターの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6578 | 脊椎手術用器械 | トライアル | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
6579 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | センチュリーメディカル | 不明 | 右下肺静脈の後内側面の穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6580 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心房後壁の穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6581 | 単回使用手術用ドリルアタッチメント | レトロ用ドリルシステム | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6582 | 単回使用穿孔器 | ハートストリング パンチ | マッケ・ジャパン | ニードル変形 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6583 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドピン（未滅菌） | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6584 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | Kワイヤーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6585 | 弾性ストッキング | T.E.D. サージカル ストッキング | コヴィディエン ジャパン | なし | 腓骨神経麻痺の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6586 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6587 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
6588 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6589 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
6590 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 2 | 情報提供
6591 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6592 | 直腸拡張器具 | ディスポーザブル TAID | コヴィディエン ジャパン | グラスピングノッチの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6593 | 治療用対極板 | BSC ディスポーザブル対極板 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板貼付部位の火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6594 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードル絶縁被膜の損傷 | 穿刺部の火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6595 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6596 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6597 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6598 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6599 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不全 | 外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6600 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シール不良 | 外科手術 | 外国 | 2 | 情報提供
6601 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6602 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の捲くれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6603 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6604 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6605 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷および落下 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6606 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6607 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6608 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6609 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6610 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | なし | ウージング | 外国 | 1 | 情報提供
6611 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6612 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6613 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6614 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴ部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6615 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴ部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6616 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6617 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6618 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6619 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | 外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6620 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6621 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6622 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6623 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | 不完全なシーリング | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6624 | 電池電源式骨手術用器械 | Trauma Recon システム | シンセス | カバーの破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6625 | 電動式整形外科用セメント除去器具 | ウルトラドライブ 滅菌済み | バイオメット・ジャパン | ディスクドリルの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6626 | のみ | ライビンガーオステオトーム | 日本ストライカー | オステオトームの破損 | 再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
6627 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6628 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6629 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6630 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリンコンパクト | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 角膜浮腫を伴う中毒性前眼部症候群 | 外国 | 4 | 情報提供
6631 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | なし | 角膜浮腫 | 外国 | 6 | 情報提供
6632 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 作動不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6633 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 作動不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6634 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPsパック PC | ボシュロム・ジャパン | 灌流不良、切除不良 | 網膜裂孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6635 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 脈絡膜血腫、視力喪失 | 外国 | 1 | 情報提供
6636 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 吸引不良 | 網膜剥離 | 外国 | 1 | 情報提供
6637 | 白内障・硝子体手術装置 | マレニアム | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 角膜熱傷、虹彩熱傷、瞳孔括約筋熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6638 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | オンコシード | 日本メジフィジックス | 不明 | 小細胞肺癌 | 外国 | 1 | 情報提供
6639 | 骨手術用器械 | フェニックスネイルシステム 手術器械 | バイオメット・ジャパン | コネクティングボルトの折損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6640 | 骨手術用器械 | フェニックスネイルシステム 手術器械 | バイオメット・ジャパン | コネクティングボルトの折損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6641 | 骨手術用器械 | ペクタスバー用手術器械 | メディカルユーアンドエイ | なし | 左心室損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6642 | 骨手術用器械 | ローレンツ骨手術用器械 | メディカルユーアンドエイ | バードスクリューの破断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6643 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の皮膚傷害 | 外国 | 1 | 情報提供
6644 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心臓穿刺の疑い、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
6645 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿刺部の火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6646 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板貼付部位の火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6647 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板貼付部位の火傷 | 外国 | 2 | 情報提供