## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（１５件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
1 | 医用Ｘ線高電圧装置 | 診断用X線高電圧装置 KXO-15C形 | 東芝メディカルシステムズ | Ｘ線管装置への過入力を防止するＸ線高電圧装置の保護機能が動作しなかった。 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
2 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | X線循環器診断システム Infinix Celeve-i INFX-8000V | 東芝メディカルシステムズ | スタータケーブル断線 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | X線循環器診断システム Infinix Celeve-i INFX-8000V | 東芝メディカルシステムズ | 管球放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 全身用X線CT診断装置 | 東芝スキャナ Aquilion ONE TSX-301A | 東芝メディカルシステムズ | 造影剤注入後、撮影が開始しなかった。 | 追加造影剤による腎臓への影響の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 多相電動式造影剤注入装置 | プロトCO2L | エーディア | なし | 穿孔の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 据置型デジタル式汎用X線透視診断装置 | アクシオム ルミノス dRF | シーメンス・ジャパン | 起倒操作をしていないにもかかわらず、寝台が0度から-45度に傾いた | なし | 外国 | 1 | 情報提供
7 | 多相電動式造影剤注入装置 | プロトCO2L | エーディア | なし | 結腸穿孔 | 外国 | 3 | 情報提供
8 | 多相電動式造影剤注入装置 | プロトCO2L | エーディア | なし | 穿孔の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
9 | 多相電動式造影剤注入装置 | プロトCO2L | エーディア | なし | 腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
10 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM シンフォニー | シーメンス・ジャパン | 装置寝台が患者とともに床に落下した | なし | 外国 | 1 | 情報提供
11 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM シンフォニー | シーメンス・ジャパン | 装置寝台が患者とともに床に落下した | 医療機関より診断結果は明らかにされていない。 | 外国 | 1 | 情報提供
12 | ポジトロンCT組合せ型SPECT装置 | インフィニア | GEヘルスケア・ジャパン | 検出器の落下 | 不明 | 外国 | 1 | 回収（改修）