## 分類５
分類（５）： 治療・鋼製機器等（６８３件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
5028 | アプライヤ | ラパロクリップ アプライヤ | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5029 | 一般的電気手術器 | アコマ電気メス アクトール SR-Ⅱ | アコマ医科工業 | パネル表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5030 | 一般的電気手術器 | アコマ電気メス アクトール SR-Ⅱ | アコマ医科工業 | 出力不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5031 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 先端電極の紛失 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
5032 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 出力異常の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5033 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 出力異常の疑い | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5034 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | 十二指腸壊死および穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
5035 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁の損傷 | 肝臓の組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5036 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁損傷の疑い | 火傷 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
5037 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5038 | 一般的電気手術器 | AARON940電気手術器 | メディカルユーアンドエイ | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
5039 | エアパッド加温装置システム | ウォームタッチ | コヴィディエン ジャパン | なし | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
5040 | 遠隔照射式治療用放射性核種システム向け輪郭探知器 | レクセル定位脳放射線位置決め装置 | エレクタ | フィグゼーションスクリューの発熱 | 前額部熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5041 | 開創器 | エステック スタビライザーシステム ヘラクレスアーム | 泉工医科貿易 | ベアリングの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5042 | 開創器 | レトラクター | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 麻痺、嚥下困難 | 国内 | 1 | 情報提供
5043 | 鉗子 | イントラック クランプ | センチュリーメディカル | 錆の発生、折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5044 | 鉗子 | イントラック クランプ | センチュリーメディカル | 折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5045 | 関節手術用器械 | AHFIX Q ステム器具セット | 京セラメディカル | ブローチの大腿骨髄腔からの抜去困難 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5046 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
5047 | 関節手術用器械 | Pinnacle アセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 手術器械の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5048 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
5049 | 関節手術用器械 | プロファイル人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | トライアルヘッド脱転 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5050 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械3 | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5051 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械I | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5052 | 眼内レンズ挿入器 | アシコ ロイヤルインジェクター | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、眼内異物 | 角膜炎、ブドウ膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5053 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | マエストロ3000 カーディアックアブレーションシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
5054 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品 | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
5055 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品 | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚傷害(発赤) | 国内 | 1 | 情報提供
5056 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
5057 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5058 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 異音、バーの偏心回転、発熱 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5059 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 内部部品破損による製品の発熱 | 患者の口腔内に熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5060 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | ドリル先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5061 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | シンセス | ドリル先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
5062 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 開腹術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
5063 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 尿道の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5064 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinciサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 開腹術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
5065 | 人工関節用トライアル | 人工股関節用トライアル | 日本ストライカー | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5066 | 靭帯・腱手術用器械 | 膝靭帯再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5067 | 整形外科インプラント抜去器 | HOMSネイル抜去用手術器械 | ホムズ技研 | 手術器械の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5068 | 脊椎手術用器械 | K2Mインストゥルメント | エム・シー・メディカル | 先端部破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5069 | 脊椎手術用器械 | Ｅｘｐｅｄｉｕｍ 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | タップの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5070 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ファイナルタイトナーシャフトの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5071 | 脊椎手術用器械 | USS手術器械セット | シンセス | カッターの破損 | 固定不良の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5072 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
5073 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5074 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5075 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血圧低下、心拍減少、ショック状態 | 国内 | 1 | 情報提供
5076 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | なし | 硬膜損傷、神経損傷の可能性、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5077 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5078 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | ロンジュールの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5079 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | 設定ファイルのエラー | 照射位置ずれの可能性 | 国内 | 1 | 回収（改修）
5080 | ダイオードレーザ | ELVeS レーザー | インテグラル | なし | EHIT Class3（EHIT、大伏在静脈から深部静脈への血栓の伸展） | 国内 | 9 | 情報提供
5081 | ダイオードレーザ | ELVeS レーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症：Deep vein thrombosis(以下、DVT) | 国内 | 1 | 情報提供
5082 | ダイオードレーザ | 医用半導体レーザー装置システム UDL-60 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5083 | 単回使用開創器 | ラッププロテクター | 八光 | シリコーンゴム膜の破れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5084 | 単回使用鉗子 | 多目的ヘッドフレーム用ディスポキャップ | 瑞穂医科工業 | なし | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5085 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト | 参天製薬 | なし | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
5086 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | ソフトパッドのチップ先端からのはみ出し | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5087 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | ソフトパッドのチップ先端からのはみ出し | 術後炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
5088 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5089 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 角膜混濁 | 国内 | 1 | 情報提供
5090 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト ユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | 角膜内皮細胞損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5091 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | 先行支持部変形 | 後嚢破損、角膜内皮損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5092 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | シンセス | カッターの折損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
5093 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | シンセス | ドリル先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5094 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | ドリル先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5095 | 単回使用骨手術用器械 | SN ドリル | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ドリルの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5096 | 単回使用骨手術用器械 | ガイドピン(滅菌済み) | 日本メディカルネクスト | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
5097 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | タップの破断 | 周囲骨の削除 | 国内 | 1 | 情報提供
5098 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | タップ破断 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5099 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | タップ破断 | 手術時間の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
5100 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | タップ破断 | 周囲骨の削り | 国内 | 1 | 情報提供
5101 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | ドリル破断 | オペ時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5102 | 単回使用メス | ビーバー ブレード | ビーバービジテックインターナショナルジャパン | 刃の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5103 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | コンパートメント症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
5104 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 痛み | 国内 | 1 | 情報提供
5105 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | なし | 痛み、静脈破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
5106 | 超音波骨折治療器 | セーフス SAFHS 4000J | 帝人ファーマ | なし | 湿疹、痒み、色素沈着 | 国内 | 1 | 情報提供
5107 | 超音波手術器 | 超音波手術システム SonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 仮性動脈瘤破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
5108 | 超音波手術器 | 超音波手術システム SonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | 凝固性能の低下 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5109 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5110 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | ティッシュパッドの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5111 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プラグの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5112 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プローブ破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5113 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
5114 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5115 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 国内 | 5 | 情報提供
5116 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損、クランプアーム破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5117 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック スカルペル インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ブレードチップ破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5118 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 組織損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
5119 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷(発赤) | 国内 | 1 | 情報提供
5120 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 肋間動脈損傷、血胸 | 国内 | 1 | 情報提供
5121 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス値異常の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5122 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | ニードル絶縁被膜損傷の疑い | 穿刺部の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5123 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 13 | 情報提供
5124 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | なし | 国内 | 7 | 情報提供
5125 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | 手技の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
5126 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 起動しない | 手技の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
5127 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 起動不良の疑い | 手技の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
5128 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5129 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い、温度表示不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5130 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5131 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁損傷 | 穿刺部の火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5132 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁損傷の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5133 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 電源が入らない | 治療の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
5134 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 冷却水の還流不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5135 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5136 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開閉が固かった、破損片落下の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5137 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ開放しない | 開腹への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
5138 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ開放しない | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5139 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフトリガが戻らない、アゴ開放しない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5140 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴ開放しない | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
5141 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 部品の損傷 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5142 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 部品の脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5143 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5144 | 治療用能動器具 | LigaSure ハンドピース | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5145 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | バイポーラ・ケーブル | アコマ医科工業 | 出力不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5146 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 TPSシステム電動式骨手術装置 | 日本ストライカー | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5147 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | インサーターの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5148 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | テープの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5149 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5150 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバー先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5151 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | リムーバーの破損 | 手術時間の延長、出血量増加 | 国内 | 1 | 情報提供
5152 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 皮膚の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5153 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端電極部の破損 | 破損片の摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
5154 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5155 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 心不全 | 国内 | 1 | 情報提供
5156 | バイポーラ電極 | アースロワンド | 日本メディカルネクスト | ワンド先端の電極部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5157 | バイポーラ電極 | パワースターバイポーラシザーズ | 日本ユニテック | 刃先の削れ、絶縁コーティングの欠け | 1度熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5158 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | 患者組織への不適当なエネルギー出力 | 創口熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5159 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 網膜下血腫、網膜剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
5160 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 超音波ハンドピースの灌流不全 | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5161 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | USチップの灌流不全 | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5162 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステムの付属品 | 日本アルコン | 超音波ハンドピースの灌流不全 | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5163 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ラベルの摩耗 | ラベル摩耗片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5164 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 3 | 情報提供
5165 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷の恐れ | 国内 | 3 | 情報提供
5166 | 骨手術用器械 | DHS/DCS 手術用器械セット | シンセス | コネクティングスクリューの折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
5167 | 骨手術用器械 | DHS/DCS 手術用器械セット | シンセス | コネクティングスクリューの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5168 | 骨手術用器械 | DHS/DCS 手術用器械セット | シンセス | ドライバー先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5169 | 骨手術用器械 | DHS/DCS 手術用器械セット | シンセス | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5170 | 骨手術用器械 | Expert AFN Japanese手術用器械セット | シンセス | リーマー先端部の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5171 | 骨手術用器械 | LCP手術器械セット | シンセス | ドリルガイド先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5172 | 骨手術用器械 | LCP手術器械セット | シンセス | ドリルガイド先端の折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5173 | 骨手術用器械 | ガイドワイヤー器械セット | シンセス | ガイドワイヤーの損傷 | 骨頭穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
5174 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | シンセス | キャニュレイテッドドリル先の折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5175 | 骨手術用器械 | ケーブルシステム手術用器械セット | シンセス | ケーブルテンショナーの締結不良 | 固定不良の恐れ | 国内 | 2 | 情報提供
5176 | 骨手術用器械 | コンパクトMF手術器械セット | シンセス | ドライバー先端の折損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5177 | 骨手術用器械 | シンリーム手術器械セット | シンセス | リーマーヘッドの折損 | 骨折部の皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
5178 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | シンセス | なし | プレートの固定不良の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5179 | 骨手術用器械 | ペルビック手術器械セット | シンセス | タップ先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5180 | 骨手術用器械 | ZNN手術器械 | ジンマー | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5181 | 骨手術用器械 | TRIGENネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ドリルの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5182 | 骨手術用器械 | DM スクリュー＆プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5183 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 10 | 情報提供
5184 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
5185 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 異物付着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5186 | 骨手術用器械 | TwinFix用手術器械 | 日本ストライカー | ドライバー先の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5187 | 骨手術用器械 | 内固定用器具器械 | 日本ストライカー | イントロデューサーハンドルの損傷 | 手術時間の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
5188 | 骨手術用器械 | 内固定用手術器械 | 日本ストライカー | 抜去器械の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5189 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5190 | 骨手術用器械 | Biomet Trauma インスツルメント1 | バイオメット・ジャパン | ドライバーの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5191 | 骨手術用器械 | ブレインラボアダプター（スターロック） | ブレインラボ | バネ部での錆の発生 | なし | 国内 | 2 | 回収（改修）
5192 | 骨手術用器械 | ブレインラボアダプター（スターロック） | ブレインラボ | バネ部に錆が発生 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
5193 | 骨手術用器械 | ブレインラボアダプター（スターロック） | ブレインラボ | 黒い洗浄水の発生 | なし | 国内 | 2 | 回収（改修）
5194 | 骨手術用器械 | ペクタスバー用手術器械 | メディカルユーアンドエイ | 器具の破損 | 手術時間の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
5195 | マイクロ波治療器 | マイクロサーミー ME-7200 | オージー技研 | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5196 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | なし | 血中アンモニア濃度上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
5197 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇 | 国内 | 13 | 情報提供
5198 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、GPT異常上昇 | 国内 | 13 | 情報提供
5199 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、GPT異常上昇、血小板減少 | 国内 | 1 | 情報提供
5200 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、GPT異常上昇、発熱 | 国内 | 2 | 情報提供
5201 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、GPT異常上昇、発熱、腹水貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
5202 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、GPT異常上昇、嘔気 | 国内 | 1 | 情報提供
5203 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、GPT異常上昇、疼痛、発熱、 | 国内 | 1 | 情報提供
5204 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
5205 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、嘔気 | 国内 | 1 | 情報提供
5206 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、嘔気、発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
5207 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、疼痛 | 国内 | 3 | 情報提供
5208 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、疼痛、発熱 | 国内 | 5 | 情報提供
5209 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT異常上昇、疼痛、嘔気 | 国内 | 1 | 情報提供
5210 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GOT上昇、一過性の肝機能異常 | 国内 | 1 | 情報提供
5211 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | GPT異常上昇、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5212 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 胸水、嘔気、発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
5213 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 胸水、疼痛、嘔気、胸水貯留、血中アンモニア濃度上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
5214 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 心不全 | 国内 | 1 | 情報提供
5215 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 胆管損傷、発熱 | 国内 | 2 | 情報提供
5216 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 胆管損傷、発熱、ＧＰＴ異常上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
5217 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 熱傷、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
5218 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 発熱 | 国内 | 6 | 情報提供
5219 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 発熱、一過性の肝機能異常 | 国内 | 1 | 情報提供
5220 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 発熱、腹痛 | 国内 | 1 | 情報提供
5221 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 発熱、嘔気 | 国内 | 1 | 情報提供
5222 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 嘔気 | 国内 | 1 | 情報提供
5223 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 疼痛 | 国内 | 11 | 情報提供
5224 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 疼痛、発熱 | 国内 | 9 | 情報提供
5225 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 疼痛、腹腔内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5226 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 疼痛、嘔気 | 国内 | 4 | 情報提供
5227 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 疼痛、嘔気、血中アンモニア濃度上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
5228 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 不明 | 疼痛、嘔気、発熱 | 国内 | 2 | 情報提供
5229 | ラジオ波焼灼システム | ディスポーザブルハンドピース | MICメディカル | 未記入 | 胸水（胸膜炎症による）、胸水貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
5230 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷（水疱） | 国内 | 1 | 情報提供
5231 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷（水泡） | 国内 | 1 | 情報提供
5232 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚損傷（発赤） | 国内 | 1 | 情報提供
5233 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス値異常の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5234 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | チューブ接続部の水漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5235 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度上昇不良の疑い | 治療の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
5236 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5237 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | 手術の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
5238 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | 治療の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
5239 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 焼灼不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5240 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の成形不良、絶縁被膜の外れ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5241 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | 穿刺部熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
5242 | 粒子線治療装置 | 陽子線治療システム | 住友重機械工業 | なし | 放射線肺炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5243 | 粒子線治療装置 | 陽子線治療システム | 住友重機械工業 | 不明 | 咽頭粘膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5244 | 粒子線治療装置 | 陽子線治療システム | 住友重機械工業 | 不明 | 右前胸部の発赤、帯状疱疹 | 国内 | 1 | 情報提供
5245 | 粒子線治療装置 | 陽子線治療システム | 住友重機械工業 | 不明 | 皮膚炎 | 国内 | 2 | 情報提供
5246 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 右眼失明 | 国内 | 1 | 情報提供
5247 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 右失明、右難聴 | 国内 | 1 | 情報提供
5248 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 角膜穿孔、骨壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
5249 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 間質性肺炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5250 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 筋炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5251 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 骨壊死 | 国内 | 2 | 情報提供
5252 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 左眼失明 | 国内 | 1 | 情報提供
5253 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 十二指腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
5254 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
5255 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 尿閉 | 国内 | 2 | 情報提供
5256 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 破裂骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
5257 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 肺臓炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5258 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 皮膚欠損 | 国内 | 1 | 情報提供
5259 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 鼻腔壊死、硬口蓋壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
5260 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 放射線肺臓炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5261 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 放射線皮膚炎、左膝窩部皮膚潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
5262 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 放射線皮膚炎、皮膚脱落 | 国内 | 1 | 情報提供
5263 | 粒子線治療装置 | 粒子線治療装置（炭素イオン／陽子タイプ） | 三菱電機 | なし | 肋骨骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
5264 | アプライヤ | リガクリップ アプライヤー（内視鏡手術用） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5265 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 4 | 情報提供
5266 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(2度) | 外国 | 1 | 情報提供
5267 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | 腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
5268 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁の損傷 | 火傷(2度) | 外国 | 1 | 情報提供
5269 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 胸水 | 外国 | 1 | 情報提供
5270 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 重篤な術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
5271 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 輸血を必要とする失血 | 外国 | 15 | 情報提供
5272 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 折損 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
5273 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5274 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | なし | 外国 | 12 | 情報提供
5275 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5276 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 折損 | なし | 外国 | 10 | 情報提供
5277 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 折損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
5278 | エアパッド特定加温装置コントロールユニット | 3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング モデル5050 | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5279 | エアパッド特定加温装置コントロールユニット | 3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング モデル 775 | スリーエム ヘルスケア | 温度上昇 | 第２度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5280 | カテーテル拡張器 | アンプラッツタイプ 腎瘻ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5281 | 関節手術用器械 | 肩関節再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5282 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ロッドトライアルの破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
5283 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ロッドの破損 | 体内遺残 | 外国 | 9 | 情報提供
5284 | 関節手術用器械 | Pinnacle アセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | スクリュードライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5285 | 関節手術用器械 | アンテリア アプローチ用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | インサーターシャフトの破損 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
5286 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
5287 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 水泡 | 外国 | 1 | 情報提供
5288 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(2度) | 外国 | 4 | 情報提供
5289 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位における火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5290 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5291 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷 水泡 | 外国 | 1 | 情報提供
5292 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 火傷（2度） | 外国 | 1 | 情報提供
5293 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5294 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(1度) | 外国 | 1 | 情報提供
5295 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(2度) | 外国 | 1 | 情報提供
5296 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品(滅菌) | コヴィディエン ジャパン | 意図しない放電、発火 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
5297 | 止血用押圧器具 | フェモストップⅡプラス | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 後腹膜血腫、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
5298 | 止血用押圧器具 | フェモストップⅡプラス | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5299 | 止血用押圧器具 | ラディストップ Otome | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
5300 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | マイクロアタッチメントの故障 | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
5301 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ラージボーン用アタッチメント | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5302 | 手術用ドリルビット | リーミング用手術器械 | 日本ストライカー | リーマーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5303 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
5304 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 胸腔鏡手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
5305 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 再入院 | 外国 | 1 | 情報提供
5306 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | カニューラマウント破損 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
5307 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
5308 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 7 | 情報提供
5309 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 外国 | 3 | 情報提供
5310 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止、再入院 | 外国 | 1 | 情報提供
5311 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5312 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 動脈損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5313 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 滅菌アダプター装着解除のタブの破損 他 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
5314 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinciサージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 敗血症性ショックおよび腸損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5315 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinciサージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5316 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | スクリュードライバーの破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
5317 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5318 | 脊椎手術用器械 | X-STOP 手術器械セット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 術中の棘突起骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
5319 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | スクレーパー破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5320 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | ロンジュールの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
5321 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | ロンジュール破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
5322 | 創外固定器 | オリジナル イリザロフ システム | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ヒンジの破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5323 | 創外固定器 | テイラー スペーシャル フレーム | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | リングの破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5324 | 創外固定器 | オーソフィックス創外固定器 | 日本メディカルネクスト | 製品の破損 | 創外固定器の交換 | 外国 | 2 | 情報提供
5325 | 単回使用手術用ドリルアタッチメント | レトロ用ドリルシステム | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5326 | 単回使用手術用ドリルアタッチメント | レトロ用ドリルシステム | Arthrex Japan | 製品の破損 | 破損片除去のための再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5327 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃（5） | 日本ストライカー | 折損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5328 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃5 | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5329 | 単回使用整形外科用バー | Xomed パワーシステム アクセサリー | 日本メドトロニック | 不明 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5330 | 単回使用穿孔器 | ハートストリング パンチ | マッケ・ジャパン | 不明 | 追加縫合 | 外国 | 1 | 情報提供
5331 | 単回使用穿孔器 | ハートストリング パンチ | マッケ・ジャパン | 穴の形成不良 | 手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
5332 | 単回使用骨手術用器械 | PERI-LOC プレーティング システム用手術器械(滅菌) | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ピンの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5333 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械 | 日本ストライカー | ドリル先端の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5334 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械(滅菌済) | 日本ストライカー | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
5335 | 単回使用骨手術用器械 | スクリュー＆プレート用手術器械 | バイオメット・ジャパン | ドリルの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5336 | 超音波骨折治療器 | セーフス SAFHS 4000J | 帝人ファーマ | 不明 | 異所性骨化 | 外国 | 1 | 情報提供
5337 | 超音波骨折治療器 | セーフス SAFHS 4000J | 帝人ファーマ | 不明 | 皮膚の炎症 | 外国 | 1 | 情報提供
5338 | 超音波骨折治療器 | セーフス SAFHS 4000J | 帝人ファーマ | 不明 | 皮膚の痛み | 外国 | 1 | 情報提供
5339 | 超音波骨折治療器 | セーフス SAFHS 4000J | 帝人ファーマ | 不明 | 傍骨性骨肉腫 | 外国 | 1 | 情報提供
5340 | 超音波手術器 | ハーモニック スカルぺル II | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
5341 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5342 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
5343 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
5344 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プローブの破損 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
5345 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プローブの破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
5346 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術 | 外国 | 9 | 情報提供
5347 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5348 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
5349 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
5350 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による開胸術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
5351 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による開腹術の追加 | 外国 | 5 | 情報提供
5352 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術 | 外国 | 10 | 情報提供
5353 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる外科的追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
5354 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5355 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
5356 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
5357 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷による開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
5358 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷の可能性による入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
5359 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 7 | 情報提供
5360 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷、術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
5361 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷による再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
5362 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アクティブブレードの破損 | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
5363 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アクティブブレードの破損 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
5364 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アクティブブレードの破損 | 破損片の体内残留 | 外国 | 1 | 情報提供
5365 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 外国 | 2 | 情報提供
5366 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
5367 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 術中の大量出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5368 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック スカルペル インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アダプター未装着による熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5369 | 治療用対極板 | BSC ディスポーザブル対極板 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板部の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5370 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(II度) | 外国 | 1 | 情報提供
5371 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
5372 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷 水泡 | 外国 | 1 | 情報提供
5373 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 6 | 情報提供
5374 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 2度 | 外国 | 1 | 情報提供
5375 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5376 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板貼付部位の火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5377 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ開放しない | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5378 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ開放しない | 出血および開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
5379 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ開放しない | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5380 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ開放しない | 腸管脈組織からのウージング | 外国 | 1 | 情報提供
5381 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | コーティング絶縁の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5382 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | トリガが可動しなかった、絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
5383 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
5384 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
5385 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
5386 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5387 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
5388 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | 腹壁の火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5389 | 治療用電気手術器 | Force Triad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い、出力音が小さい | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5390 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴの固着 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5391 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴ開放しない | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5392 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | シール不良の疑い | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
5393 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5394 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | ピンの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5395 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5396 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁損傷 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
5397 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 破損片脱落の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
5398 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
5399 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5400 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
5401 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による開腹術の追加 | 外国 | 4 | 情報提供
5402 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術 | 外国 | 4 | 情報提供
5403 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中の大量出血 | 外国 | 2 | 情報提供
5404 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
5405 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷による再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
5406 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 出血による開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
5407 | 電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 折損 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
5408 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 TPSシステム電動式骨手術装置 | 日本ストライカー | 発熱 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5409 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 TPSシステム電動式骨手術装置 | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5410 | 電動式骨手術器械 | マイダスレックス レジェンド EHS システム | 日本メドトロニック | 不明 | 骨の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5411 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5412 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバー破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
5413 | のみ | のみ | メディカルユーアンドエイ | 破断 | 異物残留 | 外国 | 1 | 情報提供
5414 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 絶縁体先端部の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
5415 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 2 | 情報提供
5416 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ニューマティックハンドピースDSP | 日本アルコン | 先端部の外れ | 硝子体出血、黄斑部障害 | 外国 | 1 | 回収（改修）
5417 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ニューマティックハンドピースDSP | 日本アルコン | 先端部の外れ | 網膜損傷による中心視野欠損のおそれ | 外国 | 1 | 回収（改修）
5418 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ニューマティックハンドピースDSP | 日本アルコン | 先端部の外れ | 網膜裂孔 | 外国 | 3 | 回収（改修）
5419 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPsパック PC | ボシュロム・ジャパン | 切除不良、灌流不良 | 網膜裂孔、眼圧低下 | 外国 | 1 | 情報提供
5420 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 創口熱傷 | 外国 | 1 | 回収（改修）
5421 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 外国 | 8 | 情報提供
5422 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷・脳実質損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5423 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷の恐れ | 外国 | 9 | 情報提供
5424 | 骨手術用器械 | プレート・スクリューシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリルの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5425 | 骨手術用器械 | ローレンツ骨手術用器械 | メディカルユーアンドエイ | ブレードの破断 | 破断部位の体内留置の疑い、30分以上の手術の遅延 | 外国 | 1 | 情報提供
5426 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | プローベの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
5427 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(2度) | 外国 | 1 | 情報提供
5428 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷(水泡) | 外国 | 1 | 情報提供
5429 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿刺部の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5430 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿刺部周辺の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
5431 | ラジオ波焼灼システム | RFA システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板部の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供