## 使用方法 (hidden)
不具合報告の検索
CTRL + F | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 個別報告検索
CTRL + G | 検索対象メーカ＆販売名での「健康被害状況」 個別報告検索
CTRL + H | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 個別報告検索
CTRL + K | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 ＋ 「発生場所」 個別報告検索
CTRL + L | 検索対象メーカ＆販売名での「不具合事象」 ＋ 「健康被害状況」 ＋ 「発生場所」 整理結果検索
個別報告の画面表示
CTRL + E | データベース上の報告書画面表示
整理結果通知集計
CTRL + A | 不具合報告データから不具合整理結果データへの移行
CTRL + S | 整理結果通知自動集計
CTRL + P | 国内外報告別比率集計

## 不具合整理結果 (hidden)
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他 | 一般的名称（フリガナ） | 企業名フリガナ | 販売名フリガナ | 旧コード
45 | 45 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
46 | 46 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置
1742 | 1742 | 多相電動式造影剤注入装置
1890 | 1890 | 膣向け超音波診断用プローブ

## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 分類3
分類（３）： 処置用・施設用機器等（６４２４件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 企業による対応
134 | 5 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バーがスタック | 冠動脈穿孔、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 1 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バーが離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 6 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 術時間の延長、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 7 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 8 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残、冠動脈穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 2 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック | なし | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 3 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック、シャフト離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 4 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック、先端部離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 13 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
143 | 14 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 完全心ブロック | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 15 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 7 | 情報提供
145 | 16 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 7 | 情報提供
146 | 17 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心ブロック | 国内 | 1 | 情報提供
147 | 9 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 10 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path アブレーションシステム | セント・ジュード・メディカル | 高周波通電の機能不全 | なし | 国内 | 3 | 回収（改修）
149 | 11 | アブレーション向け循環器用カテーテル | IBIカーディアックアブレーションシステムⅡ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 食道迷走神経障害 | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 12 | アブレーション向け循環器用カテーテル | IBIカーディアックアブレーションシステムⅡ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 18 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 19 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 仮性動脈瘤形成 | 国内 | 4 | 情報提供
153 | 20 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 虚血 | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 21 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 血圧低下、心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 22 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 血管破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
156 | 23 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 左冠動脈口の狭窄 | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 24 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 再解離 | 国内 | 1 | 情報提供
158 | 25 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 体液貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 26 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
160 | 27 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 48 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ナノパスニードルII | テルモ | 針押し部への使用済み注射針の付着 | 医療従事者の誤刺 | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 49 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 47 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 針折れ | 体内遺残 | 国内 | 5 | 情報提供
164 | 52 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 創感染 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 53 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 創感染、不良肉芽 | 国内 | 2 | 情報提供
166 | 54 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 創感染、疼痛、不良肉芽 | 国内 | 1 | 情報提供
167 | 55 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 56 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 敗血症 | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 57 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 皮弁壊死、創壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
170 | 50 | 陰圧創傷治療システム | RENASYS 創傷治療システム | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | 不明 | 敗血症 | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 51 | 陰圧創傷治療システム | SNaP陰圧閉鎖療法システム | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
172 | 58 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | カートリッジホルダーの故障の疑い | なし | 国内 | 21 | 情報提供
173 | 59 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 64 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 60 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 61 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 5 | 調査中
177 | 65 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
178 | 62 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 63 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
180 | 66 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 72 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
182 | 73 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの脱離不能の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 74 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 75 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 35 | 調査中
185 | 83 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 76 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 77 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良、カートリッジホルダーの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 78 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良、ペン本体の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 79 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 針取り付け部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 80 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 針取り付け部の破損の疑い | なし | 国内 | 7 | 調査中
191 | 81 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 注入ボタンの外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
192 | 82 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 注入ボタンの外れの疑い | なし | 国内 | 2 | 調査中
193 | 84 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラHD | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
194 | 85 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラHD | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損の疑い | なし | 国内 | 1 | 調査中
195 | 86 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラHD | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 2 | 調査中
196 | 87 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラHD | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 67 | インスリンペン型注入器 | ノボペン 300 デミ | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒とゴムピストンの間に隙間 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 68 | インスリンペン型注入器 | ノボペン 300 デミ | ノボノルディスクファーマ | 液漏れの疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 69 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | インスリンホルダー破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 70 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | ダイアル表示窓の曇り（単位数判別不能） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 71 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒とゴムピストンの間に隙間 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 88 | インスリンポンプ用輸液セット | クイックセット | 日本メドトロニック | カニューレの屈曲 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 261 | 植込みポート用医薬品注入器具 | ウィングド シュアカン | ビー・ブラウンエースクラップ | チューブの接続外れ | 接続の外れたチューブから出血 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 259 | 植込みポート用医薬品注入器具 | ウィングド シュアカン | ビー・ブラウンエースクラップ | チューブの接続部外れ | チューブ外れによる出血と抗癌剤持続投与中断 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 260 | 植込みポート用医薬品注入器具 | ウィングド シュアカン | ビー・ブラウンエースクラップ | チューブの接続部外れ | 抗癌剤持続投与中断 | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 327 | 加圧式医薬品注入器 | クーデックバルーンジェクター | 大研医器 | 不明 | 疼痛の増長 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 328 | 加圧式医薬品注入器 | シリンジェクター I | 大研医器 | なし | 覚醒遅延、左足のしびれ | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 329 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | エアー混入 | なし | 国内 | 1 | 調査中
209 | 330 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | チューブ切れ | なし | 国内 | 1 | 調査中
210 | 331 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | チューブ切断 | なし | 国内 | 1 | 調査中
211 | 332 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | チューブ抜け | なし | 国内 | 1 | 調査中
212 | 333 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | バルーン破裂 | なし | 国内 | 1 | 調査中
213 | 334 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | 薬液充填口からの逆流 | なし | 国内 | 2 | 調査中
214 | 335 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | 薬液充填口からの薬液漏れ | なし | 国内 | 1 | 調査中
215 | 336 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | 薬液漏れ | なし | 国内 | 30 | 調査中
216 | 344 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 不明 | 下大静脈穿通、外科的処置によるフィルター回収 | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 345 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 不明 | 肺塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 343 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの傾斜 | フィルター脚部による下大静脈穿通 | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 342 | 下大静脈フィルタ | コーディス オプトイーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 346 | 活栓 | インターリンク マニフォールド | バクスター | 薬液漏れ | なし | 国内 | 4 | 調査中
221 | 349 | カテーテルコネクタ | Thopaz チューブ | 中村医科工業 | 排液漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 363 | カリウム吸着除去用血液フィルタ | カワスミカリウム吸着フィルター | 川澄化学工業 | 不明 | 血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 377 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | 血管処置用バルーンカテーテルV | 朝日インテック | バルーンラプチャー | 冠動脈穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
224 | 378 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | 血管処置用バルーンカテーテルV | 朝日インテック | 先端チップ断裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 365 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | JLL RXHPカテーテル1 | カネカ | バルーン破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 367 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カネカPTCAカテーテル CO-R2 | カネカ | シャフト破断 | 体内遺残、外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 372 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フォルティス(RAIDEN) | カネカ | バルーン破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 375 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ラクロス PTCA バルーンカテーテル | グッドマン | シャフト破断 | 手技時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 376 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ラクロス PTCA バルーンカテーテル | グッドマン | バルーン収縮不良、シャフト破断 | 心筋虚血 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 371 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | トライレムPTCAバルーンカテーテルRX | センチュリーメディカル | 不明 | 解離 | 国内 | 2 | 情報提供
231 | 368 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | バルーンの収縮不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 369 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | バルーンの収縮不良、先端チップの断裂、体内遺残の可能性 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 370 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | バルーンの断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
234 | 366 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | なし | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 374 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ブレードの破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 373 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック | 外科的処置、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 380 | 冠状静脈洞カニューレ | エドワーズ体外循環カニューレNC | エドワーズ ライフサイエンス | カニューレ先端の曲がり、バルーン損傷 | 冠状静脈洞損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 379 | 冠状静脈洞カニューレ | RCSP カニューレ | 日本メドトロニック | 破損 | 血液損失 | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 388 | 冠動脈貫通用カテーテル | Corsair コルセア | 朝日インテック | 不明 | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 391 | 冠動脈貫通用カテーテル | 一番槍 ソルタナ | カネカ | リングマーカー脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 389 | 冠動脈貫通用カテーテル | ナビキャス | テルモ | カテーテル先端部の外層損傷、ハブ部の抜け | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 390 | 冠動脈貫通用カテーテル | ナビキャス | テルモ | カテーテル先端部の破断、ハブ部の抜け | 体内遺残の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 518 | 吸引チューブ | Uコネクターロングチューブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染 | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 525 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 穿刺部位からの出血 | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 521 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 仮性動脈瘤 | 国内 | 2 | 情報提供
246 | 524 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 後腹膜出血 | 国内 | 5 | 情報提供
247 | 526 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 穿刺部血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 519 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | プラグの血管内留置 | ステントの追加留置 | 国内 | 1 | 情報提供
249 | 520 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | プラグの血管内留置 | プラグの外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
250 | 522 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | プラグの血管内留置 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 523 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | プラグの血管内留置 | 血管形成術の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
252 | 529 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | シャフトの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
253 | 530 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 固定不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
254 | 531 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 532 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 打針不良による固定不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 541 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ウルトラプロ プラグ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | ヘルニアの再発 | 国内 | 1 | 情報提供
257 | 542 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ウルトラプロ ヘルニアシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 異物反応の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
258 | 543 | 吸収性縫合糸セット | サージタイ | コヴィディエン ジャパン | なし | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 546 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン60 | オリンパステルモバイオマテリアル | 不明 | 再手術、骨癒合不良 | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 547 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン60 | オリンパステルモバイオマテリアル | 不明 | 術後感染 | 国内 | 2 | 情報提供
261 | 545 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン60 | オリンパステルモバイオマテリアル | 移動 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 544 | 吸収性骨再生用材料 | スーパーポア | HOYA Technosurgical | 不明 | 湿疹 | 国内 | 5 | 調査中
263 | 550 | 経皮泌尿器用カテーテル | ウロマックス バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
264 | 551 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | メドコンプブラッドアクセス用カテーテル | 林寺メディノール | 不明 | 縦隔血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
265 | 599 | 経腸栄養用輸液ポンプ | カンガルー Joey ポンプ | コヴィディエン ジャパン | エラーメッセージ表示 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 600 | 経腸栄養用輸液ポンプ | カンガルー Joey ポンプ | コヴィディエン ジャパン | ロータエラー、エラー表示 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 601 | 経腸栄養用輸液ポンプ | カンガルー Joey ポンプ | コヴィディエン ジャパン | 動作確認音が鳴らず | なし | 国内 | 1 | 情報提供
268 | 614 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | Corsair コルセア PV | 朝日インテック | カテーテルの断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
269 | 615 | 血管形成バルーン用加圧器 | インフレーションデバイス アンコール26 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 圧力ゲージ不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
270 | 616 | 血管造影キット | ナミック フルイド アンド モニタリングライン | ニプロ | チューブ内に液滴 | なし | 国内 | 1 | 調査中
271 | 638 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 不十分な血行動態 | 国内 | 1 | 情報提供
272 | 617 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | エラーメッセージ表示 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
273 | 618 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 619 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像消失 | なし | 国内 | 366 | 情報提供
275 | 620 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常 | なし | 国内 | 81 | 情報提供
276 | 621 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ） | なし | 国内 | 18 | 情報提供
277 | 622 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む） | なし | 国内 | 64 | 情報提供
278 | 623 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（カテーテル通過困難） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
279 | 624 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（プルバック困難） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 625 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（血管内通過困難） | なし | 国内 | 3 | 情報提供
281 | 626 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（振動） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
282 | 627 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ有無含む） | なし | 国内 | 6 | 情報提供
283 | 628 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ有無含む）、操作困難（アンロード不可） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 629 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（画像が暗い） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 630 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常、アーチファクト | なし | 国内 | 3 | 情報提供
286 | 631 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常、エラーメッセージ | なし | 国内 | 10 | 情報提供
287 | 632 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常、操作困難（アンロード困難） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 633 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常、操作困難（カテーテル通過困難） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 634 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示消失 | なし | 国内 | 111 | 情報提供
290 | 635 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像不良 | なし | 国内 | 145 | 情報提供
291 | 636 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（アドバンス不良） | なし | 国内 | 2 | 情報提供
292 | 637 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（プルバック困難）、画像表示異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 639 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（プルバック不可） | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
294 | 642 | 血管内光断層撮影用カテーテル | 血管内OCTイメージワイヤー | セント・ジュード・メディカル | 画像が出ない | なし | 国内 | 9 | 情報提供
295 | 643 | 血管内光断層撮影用カテーテル | 血管内OCTイメージワイヤー | セント・ジュード・メディカル | 画像消失 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 641 | 血管内光断層撮影用カテーテル | ファーストビュー | テルモ | ステントにスタック、破断 | 破断片の外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 640 | 血管内光断層撮影用カテーテル | ファーストビュー | テルモ | 画像不良 | なし | 国内 | 60 | 情報提供
298 | 655 | 結石摘出用バルーンカテーテル | Medi-Globe 結石除去用バルーンセット | メディコスヒラタ | バルーン破裂 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
299 | 656 | 結石破砕用鉗子 | ディスポーザブル砕石具 V-System | オリンパスメディカルシステムズ | 嵌頓 | 開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
300 | 657 | 結石破砕用鉗子 | ディスポーザブル砕石具 V-System | オリンパスメディカルシステムズ | 嵌頓 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 659 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バードI.C.シルバーフォーリートレイB | メディコン | カテーテルの断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
302 | 660 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バードI.C.シルバーフォーリートレイB | メディコン | バルーンの破裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 3 | 情報提供
303 | 661 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バードI.C.シルバーフォーリートレイB | メディコン | 抜去困難 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
304 | 662 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バードシルバーTSCトレイ | メディコン | 抜去困難 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
305 | 707 | 硬膜外麻酔用カテーテル | アロー 硬膜外麻酔用カテーテル | テレフレックスメディカルジャパン | カテーテル の離断 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
306 | 708 | 硬膜外麻酔用カテーテル | アロー硬膜外麻酔用カテーテル | テレフレックスメディカルジャパン | カテーテル の離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
307 | 711 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 仮性動脈瘤 | 国内 | 1 | 情報提供
308 | 712 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 仮性動脈瘤、血管狭窄・閉塞、血管内コラーゲン沈着 | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 714 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管狭窄、閉塞、血管内コラーゲン沈着 | 国内 | 1 | 情報提供
310 | 715 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管狭窄、閉塞、血管内コラーゲン沈着、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
311 | 716 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管狭窄・閉塞 | 国内 | 5 | 情報提供
312 | 717 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿刺部腫脹、外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
313 | 713 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 抜去困難 | 外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 728 | サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツ・サーモダイリューション・カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーンの破損、バルーンの一部欠損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
315 | 729 | 採血用穿刺器具 | ジェントレット | パナソニックヘルスケア | 針の露出 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 3 | 情報提供
316 | 730 | 採血用穿刺器具 | ジェントレットⅡ | パナソニックヘルスケア | 針の露出 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供
317 | 749 | 持針器 | ローゼル持針器 | ミズホ | 止めネジ折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
318 | 759 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | シュアプラグ輸液セット | テルモ | 混注口と三方活栓の接続外れ | 血液漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
319 | 760 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | セイフアクセス 輸液セット | 日本コヴィディエン | チューブの接続部外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
320 | 753 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンク I.V. アクセスシステム | バクスター | インジェクションサイトの破損 | なし | 国内 | 1 | 調査中
321 | 754 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンク I.V. アクセスシステム | バクスター | インジェクションサイト折れ | なし | 国内 | 2 | 調査中
322 | 755 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンク I.V. アクセスシステム | バクスター | チューブ外れ | なし | 国内 | 1 | 調査中
323 | 756 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンク I.V. アクセスシステム | バクスター | 接続外れ | なし | 国内 | 2 | 調査中
324 | 757 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンク I.V. アクセスシステム | バクスター | 接着部分の外れ | なし | 国内 | 2 | 調査中
325 | 758 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンク I.V. アクセスシステム | バクスター | 薬液漏れ | なし | 国内 | 3 | 調査中
326 | 785 | 手術台アクセサリー | マッケ手術台アクセサリーシリーズ（ヘッドレスト） | マッケ・ジャパン | レールの外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
327 | 786 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク | 国内 | 1 | 情報提供
328 | 796 | 消化管用ガイドワイヤ | ディスポーザブルガイドワイヤG | テルモ | 外層剥離 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
329 | 797 | 上気道用気管切開キット | ネオパーク | 日本コヴィディエン | なし | 気胸 | 国内 | 1 | 情報提供
330 | 802 | 食道経由経腸栄養用チューブ | 滅菌済コーフローフィーディングチューブ | ジェイエスエス | チューブ先端部が破断し胃内に落下した | 体内遺残 | 国内 | 1 | 回収（改修）
331 | 800 | 食道経由経腸栄養用チューブ | ジェイフィード栄養カテーテル（PVCフリー） | ジェイ・エム・エス | カテーテル断裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
332 | 801 | 食道経由経腸栄養用チューブ | ニュー エンテラル フィーディング チューブ | 日本コヴィディエン | チューブ破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
333 | 808 | 食道用バルーンカテーテル | CRE 上部消化管拡張バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 十二指腸穿孔、腹膜炎 | 国内 | 2 | 情報提供
334 | 958 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | 不明 | 血管穿孔 | 国内 | 4 | 情報提供
335 | 959 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
336 | 960 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
337 | 968 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 不明 | 冠動脈穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
338 | 967 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | ガイドワイヤー断裂 | 外科処置による断裂部の摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
339 | 969 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 国内 | 7 | 情報提供
340 | 955 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
341 | 957 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | HT Command ペリフェラルガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | コーティング剥離 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
342 | 975 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト エリート ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
343 | 976 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト ユニバーサルⅡガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
344 | 961 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MTI ハイドロフィリック ガイドワイヤー | コヴィディエン ジャパン | ガイドワイヤーのキンク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
345 | 962 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MTI ハイドロフィリック ガイドワイヤー | コヴィディエン ジャパン | ガイドワイヤー操作時の抵抗 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 963 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MTI ハイドロフィリック ガイドワイヤー | コヴィディエン ジャパン | 併用マイクロカテーテル内腔でのガイドワイヤー送達困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
347 | 964 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MTI ハイドロフィリック ガイドワイヤー | コヴィディエン ジャパン | 併用マイクロカテーテル内腔での引っかかり | なし | 国内 | 2 | 情報提供
348 | 972 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | 不明 | 冠動脈穿孔、心筋損傷、心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
349 | 973 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | ガイドワイヤー破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 974 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | トラクセス | テルモ | 不明 | 血管穿孔、くも膜下出血 | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 978 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ガイドワイヤー破断 | 体内遺残、外科的除去 | 国内 | 2 | 情報提供
352 | 970 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クーガーガイドワイヤ | 日本メドトロニック | ガイドワイヤ先端の伸展と離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
353 | 966 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCAガイドワイヤーPLC | 日本ライフライン | ガイドワイヤ先端部の断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
354 | 977 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハナコ・ディスポーザブル・カテーテル交換用リードワイヤー | ハナコメディカル | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
355 | 956 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | HB-IVRガイドワイヤー | フィルメック | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
356 | 965 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
357 | 971 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | サイメド トランセンド ステアブル ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変不通過 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 981 | 心臓血管縫合補助具 | ハートストリング Ⅲ | マッケ・ジャパン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 979 | 心臓血管縫合補助具 | ハートストリング Ⅲ | マッケ・ジャパン | シール位置移動 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
360 | 980 | 心臓血管縫合補助具 | ハートストリング Ⅲ | マッケ・ジャパン | シール割れの疑い | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
361 | 982 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
362 | 991 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シュワルツブレードイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 空気塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
363 | 993 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シュワルツブレードイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 止血弁の損傷 | 除脈 | 国内 | 1 | 情報提供
364 | 992 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シュワルツブレードイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 裂け目、穴 | 空気塞栓・血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
365 | 994 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ラジフォーカスイントロデューサーⅡH | テルモ | 不明 | 血管穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
366 | 996 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ラジフォーカスイントロデューサーⅡH | テルモ | シースの破断 | 体内遺残、外科的除去 | 国内 | 1 | 情報提供
367 | 995 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ラジフォーカスイントロデューサーⅡH | テルモ | ミニガイドワイヤーの破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
368 | 983 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | 日本ゴア | 不明 | アクセス血管解離、末梢血管閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
369 | 984 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | 日本ゴア | 不明 | 外腸骨動脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
370 | 985 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | 日本ゴア | 不明 | 腸骨動脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
371 | 986 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | アクセス血管の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
372 | 987 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | アクセス血管の破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
373 | 988 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 右大腿動脈損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
374 | 989 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 外腸骨動脈の解離 | 国内 | 1 | 情報提供
375 | 990 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 腸骨動脈の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
376 | 998 | 心臓用カテーテル型電極 | ウェブスター電極カテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
377 | 1000 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソー 2515 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
378 | 1001 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソー 2515ナビ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
379 | 997 | 心臓用カテーテル型電極 | インクァイアリーカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
380 | 999 | 心臓用カテーテル型電極 | エンサイトカテーテル EC1000S | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
381 | 1002 | 心臓用カテーテル型電極 | 心腔内除細動マルチカテーテル | 日本ライフライン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
382 | 1006 | 振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム | クロッサーシステム | メディコン | 不明 | スタック、吐血 | 国内 | 1 | 情報提供
383 | 1007 | 振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム | クロッサーシステム | メディコン | 不明 | 血管穿孔 | 国内 | 4 | 情報提供
384 | 1008 | 振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム | クロッサーシステム | メディコン | チップの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
385 | 1095 | 髄腔内カテーテル | アセンダカテーテル | 日本メドトロニック | カテーテルの屈曲 | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
386 | 1096 | 髄腔内カテーテル | アセンダカテーテル | 日本メドトロニック | カテーテルの屈曲 | 痙縮の増強 | 国内 | 1 | 情報提供
387 | 1121 | 水頭症治療用シャント | L-PシャントK型 | カネカ | カテーテルの破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
388 | 1122 | 水頭症治療用シャント | L-PシャントK型 | カネカ | カテーテルの破断 | 体内遺残、外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
389 | 1124 | 水頭症治療用シャント | シラスコンL-PシャントK型 | カネカ | カテーテルの破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
390 | 1101 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 6 | 情報提供
391 | 1102 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞、バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
392 | 1107 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャント機能不全の疑い | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
393 | 1099 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | バルブの圧設定不能による抜去手術 | 国内 | 1 | 情報提供
394 | 1103 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
395 | 1108 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
396 | 1104 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
397 | 1100 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、バルブの破損 | バルブの圧設定不能による抜去手術 | 国内 | 1 | 情報提供
398 | 1105 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損、シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
399 | 1109 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 腹腔カテーテルの逸脱 | 脳脊髄液の漏出、脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
400 | 1106 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 腹腔カテーテルの逸脱、バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
401 | 1110 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 腹腔カテーテルの断裂 | 腹腔カテーテルの断裂による抜去手術 | 国内 | 2 | 情報提供
402 | 1098 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞、バルブの破損 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
403 | 1111 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | スリット様脳室・硬膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
404 | 1115 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 11 | 情報提供
405 | 1116 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞、バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
406 | 1112 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | バルブの圧設定不能による抜去手術 | 国内 | 2 | 情報提供
407 | 1117 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
408 | 1120 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
409 | 1118 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 5 | 情報提供
410 | 1113 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、バルブの破損 | バルブの圧設定不能による抜去術・脳脊髄液の漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
411 | 1114 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | バルブの破損による抜去手術 | 国内 | 1 | 情報提供
412 | 1119 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損（シリコーン破損）、シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
413 | 1125 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | タンパク性物質の付着 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
414 | 1126 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | バルブの亀裂 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
415 | 1127 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | なし | 再施術 | 国内 | 1 | 情報提供
416 | 1128 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | カテーテルの破断 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
417 | 1129 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | バルブに亀裂 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
418 | 1130 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | バルブの詰まり | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
419 | 1131 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 異物の付着 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
420 | 1123 | 水頭症治療用シャント | proGAV シャントシステム | ビー・ブラウンエースクラップ | なし | 脳室拡大によるシャント抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
421 | 1132 | 頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル | CODMAN MicroSensor スカル･ボルト･キット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 製品抜去後の脳浮腫発生 | 国内 | 1 | 情報提供
422 | 1191 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | 硬膜外麻酔セット | 八光 | カテーテル血管内迷入 | 硬膜外血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
423 | 1192 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | 硬膜外麻酔セット | 八光 | カテーテル切断 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
424 | 1193 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | 硬膜外麻酔用コンプリートセット | 八光 | 不明 | 硬膜外血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
425 | 1194 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | 硬膜外麻酔用コンプリートセット | 八光 | 不明 | 硬膜外膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
426 | 1195 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | 硬膜外麻酔用コンプリートセット | 八光 | カテーテル切断 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
427 | 1188 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | ペリフィックス | ビー・ブラウンエースクラップ | 硬膜外カテーテルの変形 | 硬膜外再穿刺 | 国内 | 1 | 情報提供
428 | 1189 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | ペリフィックス（ペリフィックスキット） | ビー・ブラウンエースクラップ | 不明 | 硬膜外カテーテルの外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
429 | 1190 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | ペリフィックス（ペリフィックスキット） | ビー・ブラウンエースクラップ | 硬膜外カテーテルの血栓による詰まり | 硬膜外カテーテルの再留置 | 国内 | 1 | 情報提供
430 | 1378 | 創部用ドレナージキット | SBバック | 秋田住友ベーク | チューブ破断 | 体内遺残 | 国内 | 6 | 情報提供
431 | 1379 | 創部用ドレナージキット | クリオドレーンバック | 秋田住友ベーク | チューブ破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
432 | 1415 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
433 | 1401 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | 切迫早産 | 国内 | 1 | 情報提供
434 | 1402 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | 切迫早産、羊水過多、前期破水 | 国内 | 1 | 情報提供
435 | 1404 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | 切迫早産、羊水過多、卵膜剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
436 | 1405 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | 前期破水 | 国内 | 3 | 情報提供
437 | 1414 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | 胎児死亡 | 国内 | 1 | 情報提供
438 | 1416 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | 羊水過多 | 国内 | 1 | 情報提供
439 | 1406 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ脱落 | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
440 | 1410 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ脱落 | 胎児胸水の増悪のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
441 | 1407 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ脱落、シャントチューブ閉塞の疑い | 胎児胸水の増悪 | 国内 | 3 | 情報提供
442 | 1408 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ閉塞 | 胎児胸水の増悪 | 国内 | 1 | 情報提供
443 | 1412 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ閉塞 | 胎児胸水の増悪のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
444 | 1409 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ閉塞の疑い | 胎児胸水の増悪 | 国内 | 2 | 情報提供
445 | 1413 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ閉塞の疑い | 胎児胸水の増悪のおそれ | 国内 | 11 | 情報提供
446 | 1403 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ閉塞の疑い、シャントチューブ脱落 | 切迫早産、胎児胸水の増悪のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
447 | 1411 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ閉塞の疑い、シャントチューブ脱落 | 胎児胸水の増悪のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
448 | 1417 | 大静脈カニューレ | DLP人工心肺用カニューレ | 日本メドトロニック | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
449 | 1424 | 大動脈カニューレ | DLP 心筋保護液注入用カニューレ | 日本メドトロニック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
450 | 1595 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後縫合不全の疑い | 国内 | 4 | 情報提供
451 | 1594 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リークの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
452 | 1588 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | チューブの固定外れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
453 | 1589 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
454 | 1597 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 組織損傷 | 国内 | 4 | 情報提供
455 | 1590 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
456 | 1592 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 開腹手術への術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
457 | 1591 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | 開腹への術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
458 | 1593 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | 開腹手術への術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
459 | 1596 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | 切開創の拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
460 | 1598 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
461 | 1599 | 体内固定用組織ステープル | TA 本体 | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
462 | 1604 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | なし | 気管支断端瘻、喀血 | 国内 | 1 | 情報提供
463 | 1605 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | なし | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
464 | 1607 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血、開胸術への術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
465 | 1609 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後縫合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
466 | 1600 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
467 | 1601 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アダプタの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
468 | 1602 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | イエロータブの破損 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
469 | 1603 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
470 | 1606 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
471 | 1608 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良の可能性 | 出血、術式の開腹移行 | 国内 | 1 | 情報提供
472 | 1611 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
473 | 1612 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 一時的人工肛門の造設 | 国内 | 1 | 情報提供
474 | 1613 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
475 | 1616 | 体内固定用組織ステープル | ロティキュレーター | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
476 | 1610 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術による肉芽腫摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
477 | 1614 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 一時的人工肛門の造設 | 国内 | 1 | 情報提供
478 | 1615 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 術後リーク、肺炎、胸腔内膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
479 | 1728 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
480 | 1730 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 術後リーク | 国内 | 1 | 情報提供
481 | 1729 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
482 | 1731 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 5ｍｍ | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 国内 | 13 | 情報提供
483 | 1734 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
484 | 1732 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
485 | 1733 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
486 | 1735 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ | コヴィディエン ジャパン | クリップの装填不良 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
487 | 1736 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ II | コヴィディエン ジャパン | クリップの装填不良 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
488 | 1738 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない、ジョーの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
489 | 1737 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 組織損傷による開腹術の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
490 | 1751 | 単回使用一般静脈用翼付針 | シュアシールド SVセット | テルモ | 針先防止カバーのロック部の破損 | 医療従事者に針刺し事故の発生 | 国内 | 1 | 情報提供
491 | 1753 | 単回使用一般静脈用翼付針 | テルモ翼付静注針 | テルモ | チューブ損傷、血液漏出 | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
492 | 1754 | 単回使用一般静脈用翼付針 | テルモ翼付静注針 | テルモ | メスコネクター部材とチューブ部材の接着不良、血液漏出 | 出血 | 国内 | 3 | 情報提供
493 | 1752 | 単回使用一般静脈用翼付針 | セーフタッチPSVセット | ニプロ | 安全機構動作不良の疑い | 針刺し | 国内 | 3 | 情報提供
494 | 1768 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | オブチュレータの破断 | 体内遺残、血痰、SpO2低下 | 国内 | 1 | 情報提供
495 | 1767 | 単回使用気管切開チューブ | リンフォース 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 気管内チューブの狭窄 | SpO2低下 | 国内 | 1 | 情報提供
496 | 1765 | 単回使用気管切開チューブ | コーケンシリコーンカニューレ | 高研 | カニューレパイプ部分の捻れ | 呼吸困難・酸素飽和度の低下 | 国内 | 1 | 情報提供
497 | 1764 | 単回使用気管切開チューブ | コーケンシリコーンカニューレ | 高研 | 捻れ・屈曲 | 呼吸困難・チアノーゼ・酸素飽和度低下 | 国内 | 1 | 情報提供
498 | 1766 | 単回使用気管切開チューブ | トラキオストミーチューブ | 日本コヴィディエン | 不明 | SpO2低下 | 国内 | 1 | 情報提供
499 | 1769 | 単回使用吸引用針 | COOK 生検針EchoTip ProCore | Cook Japan | 不明 | 血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
500 | 1773 | 単回使用クラスⅣ処置キット | アンギオキット | ホギメディカル | フルイドデリバリーセットのチューブ閉塞 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
501 | 1774 | 単回使用クラスⅣ処置キット | 婦人科キット | ホギメディカル | 未滅菌ガーゼの使用 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
502 | 1796 | 単回使用採血用針 | ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット | ニプロ | 安全機構動作不良の疑い | 針刺し | 国内 | 7 | 情報提供
503 | 1805 | 単回使用自動ランセット | ジェントレット針 | 旭ポリスライダー | 針露出 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 6 | 情報提供
504 | 1806 | 単回使用自動ランセット | ソフトクリックス ランセット | ロシュ・ダイアグノスティックス | なし | 針刺し | 国内 | 1 | 情報提供
505 | 1807 | 単回使用手術用ステープラ | エンド GIA ウルトラユニバーサルステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
506 | 1809 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 開胸術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
507 | 1810 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 小開胸術の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
508 | 1808 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成、不完全形成 | 一時的人工肛門の造設 | 国内 | 1 | 情報提供
509 | 1839 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKP システム | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 出血、血圧低下、骨折の可能性、血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
510 | 1841 | 単回使用透析用針 | セーフタッチカニューラGA | ニプロ | 保護具の変形 | なし | 国内 | 5 | 回収（改修）
511 | 1842 | 単回使用透析用針 | メディカット カニューラ イージークランプ | 日本コヴィディエン | 接続部からの気泡の混入 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
512 | 1843 | 単回使用トロカールスリーブ | Kii アドバンスドフィクセーション | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 開腹手術による腸閉塞とヘルニア孔への処置 | 国内 | 1 | 情報提供
513 | 1844 | 単回使用トロカールスリーブ | Kii バルーントロッカー | オリンパスメディカルシステムズ | 気密バルブの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
514 | 1846 | 単回使用トロカールスリーブ | ステップシステム | コヴィディエン ジャパン | 外筒先端の破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
515 | 1847 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | シールの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
516 | 1845 | 単回使用トロカールスリーブ | エアシール・アクセスポート | センチュリーメディカル | 先端部の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
517 | 1849 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | ゼメックス クラッシャーカテーテル | ゼオンメディカル | バスケット嵌頓 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
518 | 1850 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | ゼメックスバスケットカテーテルNT | ゼオンメディカル | X線不透過マーカの外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
519 | 1851 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ハイポチューブの外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
520 | 1854 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケットチップの外れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
521 | 1852 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケット離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
522 | 1853 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石の嵌頓 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
523 | 1848 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | Medi-Globe 内視鏡用バスケット挿入セット | メディコスヒラタ | 不明 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
524 | 1857 | 単回使用皮下導通用トンネラ | アキュフローパッサーディスポーザブル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 肺動脈の損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
525 | 1858 | 単回使用縫合糸パサー | Mitek パサー ニードル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ニードル先端部の破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
526 | 1859 | 単回使用縫合糸パサー | フレキシブル スーチャーパッサーニードル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部破損 | 体内遺残、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
527 | 1863 | 胆管造影用カテーテル | ERCP カニューラ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 十二指腸穿孔、腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
528 | 1874 | 短期的使用腎瘻用カテーテル | 腎盂バルーンカテーテルS | 富士システムズ | カテーテル破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
529 | 1875 | 短期的使用胆管用カテーテル | ウルトラサンドレナージカテーテルセット | Cook Japan | 糸の組織埋没、及び切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
530 | 1876 | 短期的使用胆管用カテーテル | ハナコ・ディスポーザブル・PTC-D用留置チューブ | ハナコメディカル | チューブ断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
531 | 1877 | 短期的使用胆管用カテーテル | ハナコ・ディスポーザブルρ型留置チューブ | ハナコメディカル | チューブ断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
532 | 1878 | 短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル | 膀胱瘻カテーテル | クリエートメディック | チューブ切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
533 | 1884 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | ハイドロジェルコート フォーリー カテーテル | コヴィディエン ジャパン | メインルーメンの閉塞。バルーンの収縮困難によるカテーテルの抜去不能 | 経皮的に針を穿刺 | 国内 | 1 | 情報提供
534 | 1885 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | フォーリー カテーテル | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 膀胱穿孔による腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
535 | 1879 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | オールシリコーン バルーンカテーテル | ジェイ・エム・エス | バルーン破裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
536 | 1880 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バーデックス バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | カテーテルの破損 | 計画外抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
537 | 1882 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バードI.C.フォーリートレイB | メディコン | バルーンの破裂 | カテーテルの自然抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
538 | 1883 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バードI.C.フォーリートレイB | メディコン | 抜去困難 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
539 | 1881 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バード バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | バルーンの破裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
540 | 1886 | 胆道結石除去用カテーテルセット | ディスポーザブル把持鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去できず | 開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
541 | 1887 | 胆道結石除去用カテーテルセット | 多目的異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | 嵌頓、バスケットカテーテルの破損 | バスケットの外科的回収 | 国内 | 1 | 情報提供
542 | 1888 | 胆道結石除去用カテーテルセット | 多目的異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | 嵌頓、バスケットカテーテルの破損 | 追加処置による回収 | 国内 | 1 | 情報提供
543 | 1918 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ガイディングカテーテルⅤ | 朝日インテック | 不明 | 冠動脈乖離 | 国内 | 3 | 情報提供
544 | 1919 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ガイディングカテーテルⅤ | 朝日インテック | 不明 | 末梢部位（組織、血栓性）閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
545 | 1920 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | ガイドワイヤー破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
546 | 1921 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ハートレール | テルモ | カテーテルの破断 | 体内遺残、外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
547 | 1922 | 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル | ゴア トリローブバルーンカテーテルII | 日本ゴア | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
548 | 1923 | 中心循環系血管造影用カテーテル | グッドテックHTカテーテル | グッドテック | カテーテル断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
549 | 1924 | 中心循環系血管造影用カテーテル | テクノウッド SoftNAV カテーテル | テクノウッド | カテーテル先端の破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 使用停止依頼
550 | 1925 | 中心循環系血管造影用カテーテル | フクダ造影カテーテル トレール | フクダ電子 | 先端部の破断 | なし | 国内 | 1 | 調査中
551 | 1934 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | EDコイル | カネカ | 脳動脈コイルの親動脈への突出 | 病変外留置 | 国内 | 1 | 情報提供
552 | 1935 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | EDコイル | カネカ | 脳動脈コイルの破断 | 病変外留置 | 国内 | 1 | 情報提供
553 | 1951 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル | Cook Japan | コイルのアンラベル、離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
554 | 1952 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル | Cook Japan | コイル移動 | 追加手技によるコイルの回収 | 国内 | 1 | 情報提供
555 | 1953 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | Cook Japan | コイルのアンラベル、デリバリーワイヤーの離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
556 | 1933 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 動眼神経麻痺の悪化、三叉神経痛 | 国内 | 1 | 情報提供
557 | 1926 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル送達中の抵抗 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
558 | 1927 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル内腔送達中の抵抗 | なし | 国内 | 17 | 情報提供
559 | 1928 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル内腔送達中の抵抗、塞栓用コイル部の損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
560 | 1929 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル部の意図しない離脱 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
561 | 1930 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル部の意図しない離脱、塞栓用コイル部の親血管への突出 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
562 | 1931 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル部の離脱不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
563 | 1932 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル部送達中の抵抗 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
564 | 1938 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX液体塞栓システムLD | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 外水頭症（摘出術後） | 国内 | 1 | 情報提供
565 | 1954 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | コッドマン エンタープライズ VRD | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | ステント血栓症・脳卒中（脳梗塞） | 国内 | 1 | 情報提供
566 | 1955 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | コッドマン エンタープライズ VRD | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脳卒中（脳梗塞） | 国内 | 4 | 情報提供
567 | 1960 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | トゥルフィル DCS オービット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | コイルのアンラベル | なし | 国内 | 1 | 情報提供
568 | 1939 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | 不明 | オクルーダーの選択サイズ不適応、オクルーダーの経皮的回収 | 国内 | 1 | 情報提供
569 | 1947 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak ハイドロコイルエンボリックシステム | テルモ | 不明 | 水頭症 | 国内 | 1 | 情報提供
570 | 1948 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak ハイドロコイルエンボリックシステム | テルモ | 不明 | 水頭症による神経学的障害 | 国内 | 1 | 情報提供
571 | 1949 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak ハイドロソフトエンボリックシステム | テルモ | 不明 | 脳浮腫による神経学的障害、脳出血 | 国内 | 1 | 情報提供
572 | 1950 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak マイクロプレックス コイルシステム | テルモ | 不明 | 水頭症による神経学的障害 | 国内 | 1 | 情報提供
573 | 1959 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | テルモ末梢血管塞栓用コイルシステム | テルモ | コイルのアンラベル、早期離脱 | 血管塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
574 | 1956 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | 日本化薬 | なし | アナフィラキシー | 国内 | 1 | 情報提供
575 | 1957 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | 日本化薬 | なし | 肝膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
576 | 1958 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | 日本化薬 | 不明 | 肝膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
577 | 1936 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | 日本ストライカー | コイルのアンラベル | なし | 国内 | 1 | 情報提供
578 | 1937 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | 日本ストライカー | コイルの伸長 | 血管の閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
579 | 1946 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Target デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | なし | 動脈瘤の穿孔、くも膜下出血 | 国内 | 1 | 情報提供
580 | 1943 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Target デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 不明 | くも膜下出血、硬膜下出血 | 国内 | 1 | 情報提供
581 | 1944 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Target デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | コイルのアンラベル、早期離脱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
582 | 1945 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Target デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | コイルの血管内への逸脱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
583 | 1961 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | TIA | 国内 | 1 | 情報提供
584 | 1963 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 前脈絡動脈閉塞による動眼神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
585 | 1964 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 脳内出血 | 国内 | 2 | 情報提供
586 | 1965 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 無症候性脳梗塞 | 国内 | 2 | 情報提供
587 | 1962 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | ステントの瘤内への逸脱 | 外転神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
588 | 1966 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | プラチナコイル バスキュラー オクルージョン システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コイルの伸び | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
589 | 1942 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Penumbra PC 400 コイルシステム | メディコスヒラタ | なし | 麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
590 | 1940 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Penumbra PC 400 コイルシステム | メディコスヒラタ | コイルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
591 | 1941 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Penumbra PC 400 コイルシステム | メディコスヒラタ | コイルの離脱不良 | 動脈瘤破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
592 | 1978 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカスⅡ | テルモ | ステントにスタック、破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
593 | 1979 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカスⅡ | テルモ | ステントにスタック、破断 | 破断片の外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
594 | 1974 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカスⅡ | テルモ | 画像消失 | なし | 国内 | 154 | 情報提供
595 | 1975 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカスⅡ | テルモ | 画像不良 | なし | 国内 | 218 | 情報提供
596 | 1976 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカスⅡ | テルモ | 画像不良、画像消失 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
597 | 1977 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカスⅡ | テルモ | 抜去困難 | 冠動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
598 | 1980 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカスWR | テルモ | 画像消失 | なし | 国内 | 28 | 情報提供
599 | 1981 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカスWR | テルモ | 画像不良 | なし | 国内 | 37 | 情報提供
600 | 1972 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
601 | 1969 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | なし | 国内 | 2 | 情報提供
602 | 1970 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 158 | 情報提供
603 | 1971 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック、シャフト離断 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
604 | 1968 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティスペリフェラル超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
605 | 1982 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
606 | 1983 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | なし | 国内 | 8 | 情報提供
607 | 1984 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック、先端部離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
608 | 1985 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 351 | 情報提供
609 | 1986 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック | なし | 国内 | 2 | 情報提供
610 | 1967 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | VIBE IVUS バルーンカテーテル | ボルケーノ・ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
611 | 1973 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イーグルアイプラチナム | ボルケーノ・ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 186 | 情報提供
612 | 1988 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | 血管内超音波プローブビジョンファイブ-64 | ボルケーノ・ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 62 | 情報提供
613 | 1987 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション2 | ボルケーノ・ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 124 | 情報提供
614 | 1994 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ アエリス | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
615 | 1995 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | プライムワイヤ プレステージ | ボルケーノ・ジャパン | 波形消失 | なし | 国内 | 36 | 情報提供
616 | 2025 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | スロンバスターⅡ | カネカ | 先端部の破断 | 手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
617 | 2024 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | グッドテック Rebirth | グッドマン | 異物混入 | 手技時間延長 | 国内 | 1 | 回収（改修）
618 | 2021 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | アンプラッツ グース ネック スネア | コヴィディエン ジャパン | スネアカテーテル内腔でのスネアワイヤーの引っかかり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
619 | 2022 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | アンプラッツ グース ネック スネア | コヴィディエン ジャパン | スネアワイヤーループ部の展開不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
620 | 2023 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | アンプラッツ グース ネック スネア | コヴィディエン ジャパン | マーカーの脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
621 | 1996 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Merciリトリーバー | センチュリーメディカル | 不明 | くも膜下出血、血管閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
622 | 1997 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Merciリトリーバー | センチュリーメディカル | 不明 | 解離 | 国内 | 1 | 情報提供
623 | 1998 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Merciリトリーバー | センチュリーメディカル | 不明 | 穿孔を伴う頭蓋内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
624 | 1999 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Merciリトリーバー | センチュリーメディカル | 不明 | 穿孔を伴わない頭蓋内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
625 | 2000 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Merciリトリーバー | センチュリーメディカル | 不明 | 穿孔を伴わない頭蓋内出血（くも膜下出血） | 国内 | 1 | 情報提供
626 | 2001 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 海綿静脈洞瘻、穿孔を伴わない頭蓋内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
627 | 2002 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 機器による穿孔を伴う頭蓋内出血 | 国内 | 7 | 情報提供
628 | 2003 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 機器による穿孔を伴う頭蓋内出血、対象脳梗塞の症状悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
629 | 2004 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 機器による穿孔を伴う頭蓋内出血、標的血管以外の血管閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
630 | 2005 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 血管解離 | 国内 | 4 | 情報提供
631 | 2006 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 血管解離、クモ膜下出血 | 国内 | 1 | 情報提供
632 | 2007 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 穿孔を伴わない頭蓋内出血 | 国内 | 18 | 情報提供
633 | 2008 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 穿孔を伴わない頭蓋内出血、意識障害 | 国内 | 2 | 情報提供
634 | 2009 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 穿孔を伴わない頭蓋内出血、運動麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
635 | 2010 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 穿孔を伴わない頭蓋内出血、神経障害 | 国内 | 1 | 情報提供
636 | 2011 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 穿孔を伴わない頭蓋内出血、対象脳梗塞の症状悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
637 | 2013 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 頭蓋内出血 | 国内 | 2 | 情報提供
638 | 2014 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 標的血管の再閉塞 | 国内 | 4 | 情報提供
639 | 2015 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 標的血管の再閉塞、血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
640 | 2016 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 標的血管の再閉塞、標的血管以外の閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
641 | 2017 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 標的血管以外の血管閉塞 | 国内 | 2 | 情報提供
642 | 2018 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 標的血管以外の血管閉塞、機器による穿孔を伴う頭蓋内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
643 | 2019 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | 標的血管以外の血管閉塞、血管孿縮 | 国内 | 1 | 情報提供
644 | 2012 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | カテーテル離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
645 | 2020 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | スイッチオン状態でスライダー部より漏れ | 末梢塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
646 | 2032 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | キャプチャーワイヤーのキンク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
647 | 2033 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | デュアルエンドカテーテル内でのキャプチャーワイヤーの引っかかり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
648 | 2034 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | デュアルエンドカテーテル内腔の抵抗 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
649 | 2035 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | バスケットフィルター部の展開不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
650 | 2036 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | バスケットフィルター部の変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
651 | 2027 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | MOMA ウルトラ | 日本メドトロニック | 不明 | 造影剤に対するアレルギー反応 | 国内 | 1 | 情報提供
652 | 2026 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | MOMA ウルトラ | 日本メドトロニック | バルーンの収縮 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
653 | 2028 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | MOMA ウルトラ | 日本メドトロニック | バルーンの収縮 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
654 | 2029 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | ガードワイヤ・プロテクションシステム | 日本メドトロニック | バルーンの拡張不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
655 | 2031 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | ガードワイヤ・プロテクションシステム | 日本メドトロニック | バルーンの予期せぬ収縮 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
656 | 2030 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | ガードワイヤ・プロテクションシステム | 日本メドトロニック | バルーン破裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
657 | 2037 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | COOK CODA バルーンカテーテル | Cook Japan | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
658 | 2044 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | バルーンカテーテルの離断 | 内頚動脈閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
659 | 2039 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | バルーン部の拡張不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
660 | 2040 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | バルーン部の破裂 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
661 | 2041 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | ピンホール | なし | 国内 | 1 | 情報提供
662 | 2042 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 付属ガイドワイヤーのバルーンカテーテル内腔での引っかかり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
663 | 2043 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 附属ガイドワイヤーのバルーン内腔での引っかかり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
664 | 2038 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | セプターC | テルモ | 不明 | くも膜下出血 | 国内 | 1 | 情報提供
665 | 2046 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 併用ガイドワイヤーのマイクロカテーテル内腔送達困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
666 | 2047 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 併用塞栓用コイルのマイクロカテーテル送達困難 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
667 | 2049 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | キンク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
668 | 2050 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの穿孔 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
669 | 2051 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
670 | 2054 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの離断 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
671 | 2053 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル先端部の離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
672 | 2052 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 併用ガイドワイヤーのマイクロカテーテル内腔送達困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
673 | 2045 | 中心循環系マイクロカテーテル | Merciマイクロカテーテル | センチュリーメディカル | 不明 | 穿孔を伴う頭蓋内出血（くも膜下出血） | 国内 | 1 | 情報提供
674 | 2048 | 中心循環系マイクロカテーテル | プログレート | テルモ | カテーテル先端部の破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
675 | 2057 | 中心静脈用カテーテル | SMAC プラス | 日本コヴィディエン | カテーテル破断 | 処置の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
676 | 2055 | 中心静脈用カテーテル | SMAC プラス | 日本コヴィディエン | 三方活栓メスルアーの亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
677 | 2056 | 中心静脈用カテーテル | SMAC プラス | 日本コヴィディエン | 三方活栓メスルアーの亀裂 | 出血性ショック | 国内 | 2 | 情報提供
678 | 2058 | 中心静脈用カテーテル | アンビリカル ベッセル カテーテル | 日本コヴィディエン | カテーテル破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
679 | 2060 | 中心静脈用カテーテル | マイクロニードル セルジンガー キット(ダブルルーメンタイプ) | 日本コヴィディエン | 不明 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
680 | 2061 | 中心静脈用カテーテル | マイクロニードル セルジンガー キット(ダブルルーメンタイプ) | 日本コヴィディエン | カテーテル亀裂 | 左胸の腫脹 | 国内 | 1 | 情報提供
681 | 2059 | 中心静脈用カテーテル | マイクロニードル セルジンガー キット | 日本コヴィディエン | ガイドワイヤーが結ばれた状態となった | 刺入部を小切開した | 国内 | 1 | 情報提供
682 | 2068 | 長期的使用胃瘻用ボタン | エンドビブ ボタンⅡ | 日本コヴィディエン | チューブの破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
683 | 2069 | 長期的使用胃瘻用ボタン | エンドビブ ボタンⅡ | 日本コヴィディエン | チューブ破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
684 | 2070 | 長期的使用胃瘻用ボタン | エンドビブ ボタンⅡ | 日本コヴィディエン | チューブ部分の破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
685 | 2073 | 長期的使用胃瘻用ボタン | カンガルーボタンⅡ | 日本コヴィディエン | チューブの破断 | 噴門部からの出血 | 国内 | 1 | 情報提供
686 | 2071 | 長期的使用胃瘻用ボタン | カンガルーボタンⅡ | 日本コヴィディエン | チューブ部分の破断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
687 | 2072 | 長期的使用胃瘻用ボタン | カンガルーボタンⅡ | 日本コヴィディエン | バンパーの破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
688 | 2074 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | エンドビブ PEGキット | 日本コヴィディエン | 不明 | 咽頭損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
689 | 2075 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | カンガルー PEG キット | 日本コヴィディエン | なし | 食道損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
690 | 2081 | 長期的使用経腸栄養キット | DirectイディアルPEGキット | 秋田住友ベーク | 不明 | 胃の裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
691 | 2082 | 長期的使用経腸栄養キット | イディアルPEGキット | 秋田住友ベーク | 固定不良 | 気腹、腹水、敗血症 | 国内 | 1 | 情報提供
692 | 2079 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | OSBチューブの体外抜去 | 別の胃瘻部位の造設 | 国内 | 1 | 情報提供
693 | 2078 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテルの胃内脱落 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
694 | 2076 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブ離断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
695 | 2080 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブ離断 | 別の胃瘻部位の造設 | 国内 | 1 | 情報提供
696 | 2077 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ループワイヤコーティング剥離 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
697 | 2083 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブの体外抜去 | 別の胃瘻部位の造設 | 国内 | 1 | 情報提供
698 | 2090 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 十二指腸穿孔の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
699 | 2091 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 十二指腸潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
700 | 2086 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | 十二指腸穿孔 | 国内 | 3 | 情報提供
701 | 2087 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | 十二指腸穿孔、腹膜炎 | 国内 | 2 | 情報提供
702 | 2088 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | 十二指腸穿孔、腹膜炎、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
703 | 2089 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | 十二指腸穿孔、腹膜炎、敗血症 | 国内 | 1 | 情報提供
704 | 2092 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | 十二指腸壁の埋没、追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
705 | 2084 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
706 | 2085 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
707 | 2095 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム(ダブルピッグテイル) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 胆管炎 | 国内 | 1 | 情報提供
708 | 2093 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム(ダブルピッグテイル) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | 大腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
709 | 2094 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム(ダブルピッグテイル) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント損傷 | 胆管炎 | 国内 | 1 | 情報提供
710 | 2096 | 長期的使用胆管用カテーテル | ラピッド エクスチェンジ 胆管ステント・システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
711 | 2097 | 長期的使用胆管用カテーテル | ラピッド エクスチェンジ 胆管ステント・システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | 十二指腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
712 | 2098 | 長期的使用胆管用カテーテル | ラピッド エクスチェンジ 胆管ステント・システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
713 | 2099 | 長期的使用胆管用カテーテル | ラピッド エクスチェンジ 胆管ステント・システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | 閉塞性黄疸症の再発 | 国内 | 1 | 情報提供
714 | 2101 | 長期的使用注入用植込みポート | パワーポートMRI isp | メディコン | 不明 | 造影剤の血管外漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
715 | 2100 | 長期的使用注入用植込みポート | パワーポートMRI isp | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの心臓内への迷入 | 国内 | 3 | 情報提供
716 | 2103 | 長期的使用注入用植込みポート | パワーポートMRI isp | メディコン | カテーテルの断裂 | 薬液の皮下漏出の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
717 | 2102 | 長期的使用注入用植込みポート | パワーポートMRI isp | メディコン | カテーテルの破損 | 薬液の皮下漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
718 | 2104 | 調整用薬液注入コネクタ | BD ファシール 輸液アダプタ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 抗がん剤の液漏れ | 抗がん剤の暴露 | 国内 | 1 | 情報提供
719 | 2158 | 透析用留置針 | ハッピーキャスV | 東郷メディキット | なし | 外套針と血液回路を接続した際、導通がない | 国内 | 1 | 情報提供
720 | 2157 | 透析用留置針 | ハッピーキャスV | 東郷メディキット | 安全機構 内針収納時、途中での収納停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
721 | 2156 | 透析用留置針 | クランピングチューブ付 メディカット カニューラ | 日本コヴィディエン | カニューラシャフト先端の破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
722 | 2155 | 透析用留置針 | クランピングチューブ付 メディカット カニューラ | 日本コヴィディエン | カニューラの破損 | 治療時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
723 | 2159 | 透析用留置針 | メディカット クランピング付カニューラ | 日本コヴィディエン | クランピングチューブの亀裂 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
724 | 2160 | 透析用留置針 | メディカット クランピング付カニューラ | 日本コヴィディエン | シャフト破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
725 | 2171 | 内視鏡用食道静脈瘤結さつセット | スピードバンド スーパービュー スーパー7 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バンド発射不能 | 出血による容態悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
726 | 2174 | 軟性内視鏡用洗浄消毒器 | 内視鏡洗滌消毒装置 OER-2 | オリンパスメディカルシステムズ | 菌汚染の可能性 | 前立腺炎 | 国内 | 1 | 情報提供
727 | 2175 | 軟性内視鏡用洗浄消毒器 | 内視鏡洗滌消毒装置 OER-3 | オリンパスメディカルシステムズ | 消毒不十分 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
728 | 2176 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ストーンコーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
729 | 2184 | 脳脊髄液用カテーテル | シラスコンスパイナルドレナージ | カネカ | カテーテル破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
730 | 2183 | 脳脊髄液用カテーテル | シラスコン スパイナル ドレナージ | カネカ | カテーテル破断 | 体内遺残、外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
731 | 2185 | 脳脊髄液用カテーテル | シラスコンスパイナルドレナージキット | カネカ | カテーテル破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
732 | 2186 | 脳脊髄液用カテーテル | スパイナル ドレナージキット | カネカ | カテーテル破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
733 | 2196 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 14 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフト断裂、バルーン断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
734 | 2199 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX Plus PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン破裂、抜去困難、バルーン及びカテーテルシャフト断裂 | 外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
735 | 2198 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX Plus PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | マーカーの位置ずれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
736 | 2201 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTAバルーンカテーテルS4 | カネカ | バルーン破断 | 外科処置にて取り出し | 国内 | 2 | 情報提供
737 | 2202 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTAバルーンカテーテルS5 | カネカ | バルーンのデフレーション不良 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
738 | 2204 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イカズチPAD | カネカ | シャフト破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
739 | 2207 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カネカPTAカテーテル PE-R3 | カネカ | デフレーション不良により抜去不能 | 治療時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
740 | 2208 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カネカPTAカテーテル PE-W4 | カネカ | バルーン破断 | 外科的処置で取り出し | 国内 | 1 | 情報提供
741 | 2209 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カネカPTAカテーテル PE-W4 | カネカ | バルーン破断 | 体内遺残、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
742 | 2200 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NSE PTAバルーンカテーテル GDM01 | グッドマン | エレメント破損 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
743 | 2203 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Sleek PTA カテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルーンの拡張困難 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
744 | 2215 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | トライレムPTAバルーンカテーテル | センチュリーメディカル | カテーテルの断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
745 | 2205 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-1-1 | 日本メドトロニック | バルーンの破裂、バルーンの断裂 | 体内遺残、外科処置 | 国内 | 1 | 情報提供
746 | 2206 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-2 | 日本メドトロニック | バルーンの断裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
747 | 2197 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ピンホール | 血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
748 | 2210 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテ PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | なし | 国内 | 3 | 情報提供
749 | 2211 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリング PTA バルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | なし | 国内 | 2 | 情報提供
750 | 2212 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリング PTA バルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変不通過 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
751 | 2213 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリングPTA バルーンカテーテル MR | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | なし | 国内 | 1 | 情報提供
752 | 2214 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリングPTA バルーンカテーテル MR | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、先端部離断 | 外科的処置、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
753 | 2216 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム ペリフェラル カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
754 | 2217 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
755 | 2219 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
756 | 2218 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変不通過 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
757 | 2220 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | スワンガンツ短期ペーシング用カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | なし | 右室穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
758 | 2221 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | スワンガンツ短期ペーシング用カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 心室穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
759 | 2222 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | スワンガンツ短期ペーシング用カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーンの破損、バルーンの一部欠損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
760 | 2233 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックス IABP バルーン プラス | ゼオンメディカル | バルーンリーク | なし | 国内 | 5 | 情報提供
761 | 2231 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディーガード IABP カテーテルセット | テレフレックスメディカルジャパン | バルーンリーク | なし | 国内 | 2 | 情報提供
762 | 2232 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディーガード IABP カテーテルセット | テレフレックスメディカルジャパン | バルーンリーク | 治療の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
763 | 2224 | バルーンポンピング用カテーテル | IABPバルーンカテーテル | 東海メディカルプロダクツ | バルーンラプチャー | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
764 | 2223 | バルーンポンピング用カテーテル | IABPバルーンカテーテル | 東海メディカルプロダクツ | バルーンラプチャー | 抜去困難 | 国内 | 1 | 情報提供
765 | 2230 | バルーンポンピング用カテーテル | TMP IABPバルーンカテーテル | 東海メディカルプロダクツ | バルーンラプチャー | なし | 国内 | 1 | 情報提供
766 | 2228 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル TRANS-RAY | マッケ・ジャパン | 不明 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
767 | 2229 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル TRANS-RAY | マッケ・ジャパン | 不明 | 大動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
768 | 2225 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル TRANS-RAY | マッケ・ジャパン | カテーテルのキンク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
769 | 2226 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル TRANS-RAY | マッケ・ジャパン | カテーテル穿孔 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
770 | 2227 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル TRANS-RAY | マッケ・ジャパン | キンク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
771 | 2234 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-Linear7.5Fr. | マッケ・ジャパン | カテーテルのキンク、損傷の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
772 | 2257 | 汎用針付注射筒 | テルモシリンジ注射針付 | テルモ | シリンジと注射針の接続外れ | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
773 | 2258 | 汎用注射筒 | ニプロシリンジ | ニプロ | 外筒の亀裂 | ショック | 国内 | 1 | 情報提供
774 | 2259 | 汎用輸液ポンプ | JMS輸液ポンプ OT-808 | ジェイ・エム・エス | なし | 過量投与 | 国内 | 1 | 情報提供
775 | 2260 | 汎用輸液ポンプ | トップ輸液ポンプ TOP-2300 | トップ | 薬剤固着によるﾁｭｰﾌﾞｸﾗﾝﾌﾟの動作不備 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
776 | 2261 | 汎用輸液ポンプ | トップ輸液ポンプ TOP-2300 | トップ | 履歴の誤表示 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
777 | 2280 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート | Cook Japan | ポートの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
778 | 2271 | 皮下用ポート及びカテーテル | サーディカポート | テルモ・クリニカルサプライ | カテーテルチューブの破断 | 体内遺残、外科的除去 | 国内 | 1 | 情報提供
779 | 2263 | 皮下用ポート及びカテーテル | ＩＶカテーテル | パイオラックスメディカルデバイス | ポートコネクターからのカテーテル外れ | 皮膚切開によるカテーテル、ポート摘出 | 国内 | 2 | 情報提供
780 | 2262 | 皮下用ポート及びカテーテル | ＩＶカテーテル | パイオラックスメディカルデバイス | ポートの破損 | ポート抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
781 | 2269 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | 不明 | 薬液の皮下漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
782 | 2264 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | カテーテルの移動 | カテーテルの心臓内への迷入 | 国内 | 1 | 情報提供
783 | 2265 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの心臓内への迷入 | 国内 | 10 | 情報提供
784 | 2267 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | カテーテルの断裂 | 薬液の皮下漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
785 | 2270 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | カテーテルの断裂 | 薬液の皮下漏出の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
786 | 2268 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | カテーテルの破損 | 薬液の皮下漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
787 | 2266 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | スタイレットの抜き忘れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
788 | 2272 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード Ｘ－ポート ｉｓｐ | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの心臓内への迷入 | 国内 | 13 | 情報提供
789 | 2273 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード Ｘ－ポート ｉｓｐ | メディコン | カテーテルの断裂 | 薬液の皮下漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
790 | 2275 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード Ｘ－ポート ｉｓｐ | メディコン | カテーテルの断裂 | 薬液の皮下漏出の可能性 | 国内 | 4 | 情報提供
791 | 2274 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード Ｘ－ポート ｉｓｐ | メディコン | カテーテルの破損 | 薬液の皮下漏出 | 国内 | 8 | 情報提供
792 | 2276 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード Ｘ－ポート ｉｓｐ | メディコン | カテーテルの破損 | 薬液の皮下漏出の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
793 | 2277 | 皮下用ポート及びカテーテル | バードポート-Ti | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの心臓内への迷入 | 国内 | 11 | 情報提供
794 | 2279 | 皮下用ポート及びカテーテル | バードポート-Ti | メディコン | カテーテルの断裂 | 薬液の皮下漏出の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
795 | 2278 | 皮下用ポート及びカテーテル | バードポート-Ti | メディコン | カテーテルの破損 | 薬液の皮下漏出 | 国内 | 2 | 情報提供
796 | 2285 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | なし | 術後合併症、心房細動、貧血、除脈、呼吸停止、副腎不全、アスドーシス進行、腸管虚血 | 国内 | 1 | 情報提供
797 | 2282 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 再狭窄 | 国内 | 1 | 情報提供
798 | 2283 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
799 | 2286 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 切開不全 | 国内 | 1 | 情報提供
800 | 2287 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 大動脈の損傷、出血 | 国内 | 2 | 情報提供
801 | 2291 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 吻合不全 | 国内 | 2 | 情報提供
802 | 2288 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの展開不全 | 吻合不全 | 国内 | 5 | 情報提供
803 | 2289 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの展開不良 | 吻合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
804 | 2281 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 鈎部分の位置ずれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
805 | 2290 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 途中でノブが回らなくなった | 吻合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
806 | 2284 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 吻合不全 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
807 | 2293 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
808 | 2292 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 膣内へのメッシュの突出 | 骨盤臓器脱の再発、疼痛、術後感染、排尿障害及び排便への影響 | 国内 | 1 | 情報提供
809 | 2294 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | セキュアシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 術後感染 | 国内 | 1 | 情報提供
810 | 2295 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | デュアルメッシュ | 日本ゴア | 肺との癒着 | 肺の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
811 | 2296 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | カフタブの破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
812 | 2297 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | 体内遺残の疑い、局所痛 | 国内 | 1 | 情報提供
813 | 2298 | 非血管用ガイドワイヤ | ハイドラジャグワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 十二指腸穿孔、腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
814 | 2299 | 非血管用ガイドワイヤ | リジフレックスⅡ アカラシア/ OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 食道穿孔、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
815 | 2300 | 非コール形換気用気管チューブ | パーカー気管チューブ | 日本メディカルネクスト | カフ漏れ | 呼吸状態の悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
816 | 2301 | 非コール形換気用気管チューブ | パーカー気管チューブ | 日本メディカルネクスト | カフ漏れ | 呼吸状態の悪化のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
817 | 2310 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーンおよびバルーン固定用糸巻きの離脱 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
818 | 2311 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティースルールーメンカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | カテーテル先端の破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
819 | 2312 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティー動脈塞栓除去カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | カテーテル先端の損傷、バルーンの破損、バルーンの一部欠損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
820 | 2309 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | オーバーザワイヤー血栓除去カテーテル | レメイト・バスキュラー | バルーン破裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
821 | 2332 | 皮膚拡張器 | ナトレル 133 ティッシュ・エキスパンダー | アラガン・ジャパン | エキスパンダー破損 | エキスパンダー抜去 | 国内 | 2 | 情報提供
822 | 2337 | 皮膚用接着剤 | ダーマボンドHV | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 炎症反応 | 国内 | 3 | 情報提供
823 | 2333 | 皮膚用接着剤 | ダーマボンド アドバンスド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 炎症反応 | 国内 | 7 | 情報提供
824 | 2334 | 皮膚用接着剤 | ダーマボンド アドバンスド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 重合熱による炎症反応、皮膚損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
825 | 2335 | 皮膚用接着剤 | ダーマボンド アドバンスド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 重合熱による皮膚損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
826 | 2336 | 皮膚用接着剤 | ダーマボンド アドバンスド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開 | 国内 | 2 | 情報提供
827 | 2343 | 腹部用トロカール | E･Zトロッカー | 八光 | 外筒先端部破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
828 | 2371 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | シュアシールドサーフローⅡ | テルモ | セーフティーカバー作動不良 | 看護師の針刺 | 国内 | 1 | 情報提供
829 | 2372 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドⅡポンプ | 日本メドトロニック | 不明 | 心肺停止 | 国内 | 1 | 情報提供
830 | 2375 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCO/CEDVサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーンの破損、バルーンの一部欠損の疑い | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
831 | 2376 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCOサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーンの破損、バルーンの一部欠損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
832 | 2399 | ヘパリン使用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | プリセップCVオキシメトリーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 血圧上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
833 | 2400 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル | P-U セルサイトポート | 東レ | カテーテル亀裂 | 違和感、上腕内側での浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
834 | 2401 | ヘパリン使用皮下用ポート及びカテーテル | P-U セルサイトポート | 東レ | カテーテル亀裂 | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
835 | 2407 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ | パラダイム インスリンポンプ | 日本メドトロニック | 電源off | なし | 国内 | 1 | 情報提供
836 | 2447 | ポリアミド縫合糸 | サージロン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
837 | 2446 | ポリアミド縫合糸 | エチロン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れもしくは糸抜けにより糸と針が外れた | なし | 国内 | 1 | 情報提供
838 | 2450 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応 | 国内 | 2 | 情報提供
839 | 2448 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | なし | 国内 | 5 | 情報提供
840 | 2452 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
841 | 2449 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
842 | 2451 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 5 | 情報提供
843 | 2453 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
844 | 2454 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
845 | 2455 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル ラピッド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れもしくは糸切れにより糸と針が外れた | なし | 国内 | 1 | 情報提供
846 | 2456 | ポリグリカプロン縫合糸 | モノクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れによる針落下 | 針の外科的抜去 | 国内 | 2 | 情報提供
847 | 2457 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸のループ部の外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
848 | 2458 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸のループ部の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
849 | 2459 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
850 | 2460 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
851 | 2461 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
852 | 2462 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
853 | 2463 | ポリグリコネート縫合糸 | マクソン | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
854 | 2464 | ポリグリコネート縫合糸 | マクソン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
855 | 2465 | ポリグリコマー縫合糸 | V-Loc90 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸のループ部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
856 | 2466 | ポリグリコマー縫合糸 | V-Loc90 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
857 | 2467 | ポリグリコマー縫合糸 | V-Loc90 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
858 | 2468 | ポリグリコマー縫合糸 | カプロシン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
859 | 2469 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
860 | 2470 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
861 | 2471 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開 | 国内 | 1 | 情報提供
862 | 2472 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
863 | 2473 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 2 | 情報提供
864 | 2476 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応 | 国内 | 1 | 情報提供
865 | 2477 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開、術後感染、組織反応の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
866 | 2478 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開、組織反応の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
867 | 2474 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れによる針落下 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
868 | 2475 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
869 | 2479 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
870 | 2482 | ポリプロピレン縫合糸 | ネスピレン | アルフレッサ ファーマ | 針先端部欠損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
871 | 2480 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
872 | 2481 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
873 | 2483 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 針の外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
874 | 2484 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
875 | 2492 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PICC キット | 日本コヴィディエン | なし | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
876 | 2493 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PICC キット | 日本コヴィディエン | 不明 | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
877 | 2491 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PICC キット | 日本コヴィディエン | ガイドワイヤーが結ばれた状態となった | カテーテル刺入部の小切開、切開箇所に血腫の形成 | 国内 | 1 | 情報提供
878 | 2494 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | グローションカテーテル | メディコン | 不明 | アレルギー反応 | 国内 | 1 | 情報提供
879 | 2495 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | グローションカテーテル | メディコン | スタイレットの抜き忘れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
880 | 2499 | 滅菌済み絹製縫合糸 | ネスコスーチャー絹製縫合糸 | アルフレッサ ファーマ | なし | 顎下部皮下膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
881 | 2498 | 滅菌済み絹製縫合糸 | ソフシルク | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
882 | 2501 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | トロッカー針による血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
883 | 2502 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血腫、漿液腫形成の可能性、術後感染 | 国内 | 2 | 情報提供
884 | 2503 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血腫形成 | 国内 | 14 | 情報提供
885 | 2507 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 抜去時における臓器損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
886 | 2508 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 留置時における臓器損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
887 | 2506 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドレインの破断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
888 | 2500 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 吸引不良 | ドレインの外科的再留置 | 国内 | 1 | 情報提供
889 | 2504 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 吸引不良 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
890 | 2505 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 吸引不良 | 術後感染 | 国内 | 1 | 情報提供
891 | 2524 | 輸液ポンプ用延長チューブ | シュアプラグ延長チューブ | テルモ | チューブ損傷 | チューブからの出血 | 国内 | 1 | 情報提供
892 | 2525 | 輸液ポンプ用ストップコック | コネクタ 三方活栓 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 破損、抗がん剤の液漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
893 | 2526 | 輸液用アクセサリーセット | セフィオフローコネクター | トップ | バルブの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
894 | 2527 | 癒着防止吸収性バリア | インターシード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 異物反応の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
895 | 2528 | 容器アダプタ | BD ファシール プロテクタ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 抗がん剤の液漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
896 | 2540 | レーザ式血管形成術用カテーテル | エキシマレーザ血管形成用OSカテーテル | ディーブイエックス | 不明 | 穿孔、解離、心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
897 | 2541 | レーザ式血管形成術用カテーテル | エキシマレーザ血管形成用レーザカテーテル | ディーブイエックス | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
898 | 2552 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
899 | 2553 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離、冠動脈穿孔、心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
900 | 2554 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離、冠動脈穿孔、心タンポナーデ、心不全 | 外国 | 1 | 情報提供
901 | 2556 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔、外科的処置、心不全 | 外国 | 1 | 情報提供
902 | 2558 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔、心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
903 | 2559 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔、心タンポナーデ、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
904 | 2561 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血栓 | 外国 | 1 | 情報提供
905 | 2563 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
906 | 2569 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
907 | 2565 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤー離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
908 | 2543 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテルの引っ掛かり | なし | 外国 | 1 | 情報提供
909 | 2544 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断、病変にスタック | なし | 外国 | 1 | 情報提供
910 | 2545 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | なし | 外国 | 1 | 情報提供
911 | 2542 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | ステント追加術 | 外国 | 1 | 情報提供
912 | 2551 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
913 | 2546 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
914 | 2548 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
915 | 2564 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 心原性ショック | 外国 | 1 | 情報提供
916 | 2566 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 6 | 情報提供
917 | 2568 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
918 | 2547 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック | なし | 外国 | 1 | 情報提供
919 | 2549 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック | 外科的処置 | 外国 | 4 | 情報提供
920 | 2550 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック | 外科的処置、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
921 | 2555 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック | 冠動脈穿孔、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
922 | 2560 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック | 冠動脈穿孔、心原性ショック、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
923 | 2562 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック | 手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
924 | 2557 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック、先端部離断 | 冠動脈穿孔、冠動脈解離、心タンポナーデ、体内遺残、心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
925 | 2567 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック、先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
926 | 2597 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 6 | 情報提供
927 | 2598 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
928 | 2600 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心房-食道瘻（誤嚥性肺炎、敗血症性ショック、心原性ショック、脳卒中） | 外国 | 1 | 情報提供
929 | 2599 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | インピーダンス不良、温度表示不良 | 心穿孔、心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
930 | 2604 | アブレーション向け循環器用カテーテル | セルシウスカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
931 | 2601 | アブレーション向け循環器用カテーテル | セルシウス サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
932 | 2602 | アブレーション向け循環器用カテーテル | セルシウス サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 3 | 情報提供
933 | 2603 | アブレーション向け循環器用カテーテル | セルシウス サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
934 | 2605 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 3 | 情報提供
935 | 2606 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 不整脈（徐脈） | 外国 | 2 | 情報提供
936 | 2617 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 完全心ブロック | 外国 | 1 | 情報提供
937 | 2618 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 15 | 情報提供
938 | 2619 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 4 | 情報提供
939 | 2620 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心房-食道瘻の可能性（脳卒中） | 外国 | 1 | 情報提供
940 | 2621 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
941 | 2616 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | デフレクション不良、抜去困難 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
942 | 2607 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター DS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 完全心ブロック | 外国 | 1 | 情報提供
943 | 2608 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター DS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 2 | 情報提供
944 | 2609 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター DS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
945 | 2610 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター RMT | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
946 | 2612 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター RMT サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
947 | 2611 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター RMT サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | うっ血性心不全、心タンポナーデの可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
948 | 2613 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター RMT サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 2 | 情報提供
949 | 2614 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター RMT サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
950 | 2615 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター RMT サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
951 | 2622 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 完全心ブロック | 外国 | 1 | 情報提供
952 | 2623 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 食道損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
953 | 2624 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 62 | 情報提供
954 | 2625 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 9 | 情報提供
955 | 2626 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心房-食道瘻 | 外国 | 1 | 情報提供
956 | 2627 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
957 | 2571 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | なし | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
958 | 2576 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | なし | 心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
959 | 2579 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | なし | 心嚢液貯留、心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
960 | 2581 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | なし | 心嚢液貯留、脳卒中 | 外国 | 1 | 情報提供
961 | 2570 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 左房食道瘻 | 外国 | 2 | 情報提供
962 | 2572 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 5 | 情報提供
963 | 2573 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、心嚢液貯留 | 外国 | 2 | 情報提供
964 | 2574 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、心嚢液貯留、不整脈、脳障害 | 外国 | 1 | 情報提供
965 | 2575 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
966 | 2578 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留 | 外国 | 4 | 情報提供
967 | 2580 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留、心タンポナーデ | 外国 | 2 | 情報提供
968 | 2582 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心不全 | 外国 | 1 | 情報提供
969 | 2583 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
970 | 2577 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 先端部曲がり | 心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
971 | 2586 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | なし | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
972 | 2584 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
973 | 2585 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 左下肺静脈狭窄 | 外国 | 1 | 情報提供
974 | 2587 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 3 | 情報提供
975 | 2588 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、心外膜液 | 外国 | 1 | 情報提供
976 | 2589 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、心嚢液貯留 | 外国 | 8 | 情報提供
977 | 2590 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
978 | 2591 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
979 | 2596 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path アブレーションシステム | セント・ジュード・メディカル | なし | 心嚢液貯留、心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
980 | 2593 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path アブレーションシステム | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心外膜液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
981 | 2594 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path アブレーションシステム | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔、心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
982 | 2595 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path アブレーションシステム | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
983 | 2592 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path アブレーションシステム | セント・ジュード・メディカル | 離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
984 | 2628 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 解離腔の再開通 | 外国 | 1 | 情報提供
985 | 2660 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
986 | 2661 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
987 | 2654 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD オートシールド デュオ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 安全機構装置の作動不良疑い | 針刺し損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
988 | 2655 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 針折れ | 外科的摘出 | 外国 | 7 | 情報提供
989 | 2656 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 針折れ | 体内遺残 | 外国 | 6 | 情報提供
990 | 2657 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 針折れ | 体内遺残の可能性 | 外国 | 3 | 情報提供
991 | 2658 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス 29G-F | 日本ベクトン・ディッキンソン | 針折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
992 | 2659 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス 29G-F | 日本ベクトン・ディッキンソン | 針折れ | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
993 | 2669 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 出血 | 外国 | 10 | 情報提供
994 | 2673 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 浸軟 | 外国 | 3 | 情報提供
995 | 2674 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 創傷の悪化 | 外国 | 2 | 情報提供
996 | 2675 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 創傷の感染 | 外国 | 7 | 情報提供
997 | 2676 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 創部離開の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
998 | 2680 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 腸管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
999 | 2672 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 植皮片の脱落の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1000 | 2677 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 臓器内に空気混入疑 | 外国 | 1 | 情報提供
1001 | 2678 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 体内遺残、外科的処置 | 外国 | 21 | 情報提供
1002 | 2679 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 6 | 情報提供
1003 | 2670 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 較正のずれ | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1004 | 2671 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 機器の落下 | 植皮片の脱落の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1005 | 2668 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 電源コードが溶けた | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1006 | 2664 | 陰圧創傷治療システム | RENASYS 創傷治療システム | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | なし | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1007 | 2665 | 陰圧創傷治療システム | RENASYS 創傷治療システム | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | 不明 | 感電 | 外国 | 1 | 情報提供
1008 | 2662 | 陰圧創傷治療システム | RENASYS 創傷治療システム | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | アラーム不具合の可能性 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1009 | 2666 | 陰圧創傷治療システム | RENASYS 創傷治療システム | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | アラーム不具合の可能性 | 創悪化の可能性 | 外国 | 2 | 情報提供
1010 | 2667 | 陰圧創傷治療システム | RENASYS 創傷治療システム | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | アラーム不具合の可能性 | 滲出液貯留による創傷状態悪化の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1011 | 2663 | 陰圧創傷治療システム | RENASYS 創傷治療システム | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | 電気系統の異常 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1012 | 2681 | インスリン皮下投与用針付注射筒 | BD ロードーズ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 針折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1013 | 2704 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ３００単位ロック | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
1014 | 2701 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの両爪部破損、ピストン棒の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1015 | 2702 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1016 | 2703 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1017 | 2705 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1018 | 2706 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1019 | 2707 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 針取り付け部の破損 | 注射部位出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1020 | 2709 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアルの目盛りのずれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1021 | 2710 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1022 | 2711 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
1023 | 2714 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損 | 高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
1024 | 2708 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | アシドーシス、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 調査中
1025 | 2712 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1026 | 2715 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
1027 | 2716 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 低血糖症、高血糖 | 外国 | 1 | 調査中
1028 | 2717 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 低血糖性意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
1029 | 2713 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | 倦怠感 | 外国 | 1 | 情報提供
1030 | 2718 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラHD | 日本イーライリリー | 円盤の外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1031 | 2720 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラHD | 日本イーライリリー | 円盤の外れ | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1032 | 2722 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラHD | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるピストン棒のロック | 血糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
1033 | 2719 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラHD | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1034 | 2721 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラHD | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1035 | 2723 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラHD | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1036 | 2690 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が固定された | 脳血管発作 | 外国 | 1 | 情報提供
1037 | 2691 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒の破損 | 脳血管発作、筋骨格障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1038 | 2689 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与の疑い | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1039 | 2688 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器破損 | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
1040 | 2684 | インスリンペン型注入器 | ノボペン 300 デミ | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒の破損 | 失神、健忘、コントロール不良の糖尿病、注射部位出血、注射部位内出血、気分不良、めまい、頭痛、発熱 | 外国 | 1 | 情報提供
1041 | 2685 | インスリンペン型注入器 | ノボペン 300 デミ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器リークの疑い | 低血糖性意識消失、血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
1042 | 2682 | インスリンペン型注入器 | ノボペン 300 デミ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良の疑い | 黄斑浮腫、高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
1043 | 2683 | インスリンペン型注入器 | ノボペン 300 デミ | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1044 | 2699 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒の損傷、医療機器による誤用量投与 | 糖尿病性ケトアシドーシス、血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
1045 | 2696 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
1046 | 2692 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与の疑い、医療機器機能不良の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
1047 | 2698 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器リークの疑い | 低血糖性意識消失、血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
1048 | 2697 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良の疑い、ピストン棒とゴムピストンの間に隙間 | 低血糖症、低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
1049 | 2694 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器機能不良の疑い、医療機器による誤用量投与の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1050 | 2693 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 医療機器不具合の疑い（32IUが正しく投与されない） | 黄斑浮腫、高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
1051 | 2700 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 使用困難な医療機器の疑い | 糖尿病性高血糖昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
1052 | 2695 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 注入ボタンを最後まで押し切っても０にならない | 増殖性網膜症、低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
1053 | 2687 | インスリンペン型注入器 | ノボペン エコー | ノボノルディスクファーマ | 医療機器による誤用量投与の疑い、医療機器機能不良の疑い | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
1054 | 2686 | インスリンペン型注入器 | ノボペン エコー | ノボノルディスクファーマ | 医療機器リークの疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
1055 | 2780 | 加圧式医薬品注入器 | インターメイト | バクスター | チューブ抜け | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1056 | 2781 | 加圧式医薬品注入器 | インターメイト | バクスター | バルーン破裂 | なし | 外国 | 10 | 情報提供
1057 | 2782 | 加圧式医薬品注入器 | インターメイト | バクスター | 薬液漏れ | なし | 外国 | 14 | 情報提供
1058 | 2783 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | バルーン破裂 | なし | 外国 | 11 | 調査中
1059 | 2784 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | 薬液漏れ | なし | 外国 | 73 | 情報提供
1060 | 2793 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの移動 | フィルターの右心房への迷入 | 外国 | 1 | 情報提供
1061 | 2794 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの破損 | フィルター脚部の下大静脈穿通、フィルター脚部破断片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1062 | 2795 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの不完全開放 | 血腫形成 | 外国 | 1 | 情報提供
1063 | 2790 | 下大静脈フィルタ | コーディス オプトイーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 肺塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1064 | 2789 | 下大静脈フィルタ | コーディス オプトイーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | フィルターの移動 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1065 | 2791 | 下大静脈フィルタ | コーディス オプトイーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | フィルターの移動 | 不整脈、三尖弁の損傷、フィルターの経皮的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1066 | 2792 | 下大静脈フィルタ | コーディス トラピーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | フィルターの移動 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1067 | 2788 | 下大静脈フィルタ | グリーンフィールド ビナケーバ フィルター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 肺塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1068 | 2787 | 下大静脈フィルタ | グリーンフィールド ビナケーバ フィルター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | フィルターの非対称な展開 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1069 | 2808 | 換気用補強型気管チューブ | リンフォース 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 気管内チューブの閉塞 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1070 | 2819 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK-L PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフト断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1071 | 2815 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 冠動脈閉塞、心停止 | 外国 | 1 | 情報提供
1072 | 2809 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフト断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1073 | 2810 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテル抜去困難、カテーテルシャフト断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1074 | 2811 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1075 | 2816 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良 | 空気塞栓、心停止 | 外国 | 1 | 情報提供
1076 | 2812 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良、カテーテルシャフト断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1077 | 2817 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良、カテーテルシャフト断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1078 | 2813 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良、カテーテル抜去困難 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1079 | 2814 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良、カテーテル抜去困難 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1080 | 2818 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン断裂、カテーテルシャフト断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1081 | 2831 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1082 | 2832 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフト断裂 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1083 | 2833 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテル抜去困難、カテーテルシャフト断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1084 | 2834 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良 | なし | 外国 | 9 | 情報提供
1085 | 2837 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良、カテーテルシャフト断裂 | 狭心症 | 外国 | 1 | 情報提供
1086 | 2835 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良、カテーテル抜去困難 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1087 | 2836 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良の疑い、バルーン断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1088 | 2838 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1089 | 2839 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン破裂、カテーテル抜去困難、バルーン断裂 | 体内遺残、冠動脈閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1090 | 2840 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 先端チップ断裂 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1091 | 2830 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC スプリンターPTCAバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | バルーンの破裂、バルーンの断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1092 | 2861 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | バルーンの拡張不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1093 | 2862 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | バルーンの拡張不良、シャフトの断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1094 | 2824 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 3 | 情報提供
1095 | 2825 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1096 | 2826 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 急性ステント血栓症、心不全、不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
1097 | 2827 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血流低下 | 外国 | 1 | 情報提供
1098 | 2828 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1099 | 2820 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 11 | 情報提供
1100 | 2821 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1101 | 2822 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1102 | 2823 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1103 | 2829 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、マーカバンド脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1104 | 2844 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 4 | 情報提供
1105 | 2845 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1106 | 2847 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血栓、心室細動 | 外国 | 1 | 情報提供
1107 | 2841 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 11 | 情報提供
1108 | 2850 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1109 | 2843 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1110 | 2846 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | 冠動脈穿孔、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1111 | 2848 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1112 | 2842 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1113 | 2849 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1114 | 2851 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス オーバーザワイヤーPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離、外科的処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1115 | 2854 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1116 | 2855 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1117 | 2856 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血栓、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1118 | 2852 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1119 | 2857 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1120 | 2853 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1121 | 2859 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カンタム モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 2 | 情報提供
1122 | 2860 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カンタム モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血栓、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1123 | 2858 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カンタム モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 9 | 情報提供
1124 | 2866 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 2 | 情報提供
1125 | 2867 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1126 | 2864 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1127 | 2863 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | ステント追加術 | 外国 | 1 | 情報提供
1128 | 2865 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1129 | 2868 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断、ブレード離断 | 心筋梗塞、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1130 | 2869 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ブレード脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1131 | 2872 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マーベリック モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 3 | 情報提供
1132 | 2873 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マーベリック モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1133 | 2874 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マーベリック モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血栓、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1134 | 2870 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マーベリック モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1135 | 2871 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マーベリック モノレール PTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1136 | 2888 | 冠動脈貫通用カテーテル | Corsair コルセア | 朝日インテック | 不明 | 血管穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1137 | 3196 | 気管支吸引用カテーテル | タイケア | コヴィディエン ジャパン | ダブルスイベルコネクタの破損 | 酸素飽和度低下 | 外国 | 2 | 情報提供
1138 | 3202 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 仮性動脈瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
1139 | 3203 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 穿刺部位からの出血、仮性動脈瘤 | 外国 | 2 | 情報提供
1140 | 3201 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | プラグの血管内留置 | プラグの外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1141 | 3211 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後小腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1142 | 3207 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | シャフトの破損 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
1143 | 3208 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1144 | 3210 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | 開腹手術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1145 | 3209 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 打針不良による固定不良 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1146 | 3212 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 打針不良による固定不良 | 組織損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
1147 | 3213 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | オプティマイズドPCO | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1148 | 3215 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス コンポジット メッシュ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1149 | 3216 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス コンポジット メッシュ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 臓器の癒着 | 外国 | 1 | 情報提供
1150 | 3214 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス コンポジット メッシュ | コヴィディエン ジャパン | メッシュの破損 | ヘルニアの再発 | 外国 | 1 | 情報提供
1151 | 3217 | 経皮泌尿器用カテーテル | ウロマックス バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | 尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1152 | 3218 | 胸腔排液用装置 | センチネル シール コンパクト C.D.U. | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 皮下気腫・気胸 | 外国 | 1 | 情報提供
1153 | 3219 | 胸部排液用チューブ | 胸部ドレナージ用カテーテルセット | Cook Japan | カテーテルの破損 | カテーテル離断片の外科的回収 | 外国 | 1 | 情報提供
1154 | 3220 | 胸部排液用チューブ | 胸部ドレナージ用カテーテルセット | Cook Japan | ドレナージカテーテルの破損 | 気胸 | 外国 | 1 | 情報提供
1155 | 3221 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | GamCath カテーテル N | ガンブロ | 挿入困難 | 失血 | 外国 | 1 | 情報提供
1156 | 3222 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | クイントン血管留置用カテーテル | コヴィディエン ジャパン | ガイドワイヤー破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1157 | 3242 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血圧低下・心嚢液貯留 | 外国 | 2 | 情報提供
1158 | 3243 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血圧低下・穿孔・心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
1159 | 3244 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管穿孔、心房穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1160 | 3245 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管穿孔・心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
1161 | 3246 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 3 | 情報提供
1162 | 3247 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留 | 外国 | 8 | 情報提供
1163 | 3248 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心房穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1164 | 3249 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1165 | 3250 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿孔・心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
1166 | 3251 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
1167 | 3265 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | Cook CXI サポートカテーテル | Cook Japan | カテーテルの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1168 | 3266 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ含む） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1169 | 3267 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ含む）、可視光消失 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1170 | 3268 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む） | なし | 外国 | 99 | 情報提供
1171 | 3289 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む） | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1172 | 3292 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む） | 不明 | 外国 | 17 | 情報提供
1173 | 3290 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む） | 心室細動 | 外国 | 1 | 情報提供
1174 | 3291 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む） | 心室頻拍 | 外国 | 1 | 情報提供
1175 | 3269 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、アーチファクト | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1176 | 3293 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、アーチファクト | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1177 | 3270 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、キャリブレーション不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1178 | 3271 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（アンロード困難） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1179 | 3272 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（カテーテル挿入困難） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1180 | 3273 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（カテーテル操作困難） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1181 | 3274 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（プルバック遅延） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1182 | 3275 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（プルバック不良） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1183 | 3276 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（挿入困難） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1184 | 3277 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難（早期プルバック） | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1185 | 3278 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常疑い（エラーメッセージ表示有無含む）、操作困難疑い（カテーテル操作困難） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1186 | 3279 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示消失 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1187 | 3287 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（ガイドワイヤー断裂） | 外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1188 | 3294 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（カテーテル回転困難）、画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む） | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1189 | 3280 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（カテーテル接続後異音）、プルバック開始しない | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1190 | 3281 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（プルバックしない） | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1191 | 3295 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（プルバックしない） | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
1192 | 3288 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（プルバックしない） | 冠動脈内血栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1193 | 3282 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（プルバック開始しない） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1194 | 3296 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（プルバック困難） | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1195 | 3283 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（プルバック不可） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1196 | 3284 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（異音）、アンロード不可 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1197 | 3285 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（早期プルバック） | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1198 | 3297 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（早期プルバック） | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1199 | 3286 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 操作困難（早期プルバック）、画像表示異常（エラーメッセージ表示有無含む） | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1200 | 3298 | 血管内光断層撮影用カテーテル | ファーストビュー | テルモ | 画像不良 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
1201 | 3304 | 結石摘出用バルーンカテーテル | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 体内遺残 | 外国 | 7 | 情報提供
1202 | 3303 | 結石摘出用バルーンカテーテル | エクストラクター PRO リトリーバル バルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1203 | 3326 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アビテン | ゼリア新薬工業 | なし | 組織壊死を伴う異物性肉芽腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1204 | 3330 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 外科処置 | 外国 | 3 | 情報提供
1205 | 3331 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管狭窄、閉塞 | 外国 | 4 | 情報提供
1206 | 3334 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管狭窄・閉塞 | 外国 | 23 | 情報提供
1207 | 3335 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管狭窄・閉塞、血管内コラーゲン沈着 | 外国 | 1 | 情報提供
1208 | 3337 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 後腹膜血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1209 | 3338 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 後腹膜血腫、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1210 | 3339 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 後腹膜血腫、出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1211 | 3340 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 後腹膜血腫、出血、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1212 | 3341 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血 | 外国 | 6 | 情報提供
1213 | 3342 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、血管狭窄・閉塞 | 外国 | 3 | 情報提供
1214 | 3344 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、血腫 | 外国 | 4 | 情報提供
1215 | 3345 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、止血不全 | 外国 | 3 | 情報提供
1216 | 3347 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 術後感染 | 外国 | 4 | 情報提供
1217 | 3348 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿刺部腫脹 | 外国 | 1 | 情報提供
1218 | 3327 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | コラーゲンスポンジの露出 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1219 | 3346 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | コラーゲンスポンジの露出 | 出血、術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1220 | 3336 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | シャトリング | 血腫、仮性動脈瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
1221 | 3328 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | スーチャーロック | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1222 | 3349 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | スーチャー断裂 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1223 | 3329 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | スーチャー断裂 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1224 | 3332 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | スーチャー断裂 | 血管狭窄・閉塞 | 外国 | 2 | 情報提供
1225 | 3343 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | スーチャー断裂の疑い | 出血、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1226 | 3333 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | タンパーチューブの皮下への埋没 | 血管狭窄・閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1227 | 3351 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール Evolution | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 外科処置、局所痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1228 | 3352 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール Evolution | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫、仮性動脈瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
1229 | 3353 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール Evolution | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、血腫 | 外国 | 3 | 情報提供
1230 | 3354 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール Evolution | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、後腹膜血腫 | 外国 | 2 | 情報提供
1231 | 3355 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール Evolution | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 術後感染、局所痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1232 | 3350 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール Evolution | セント・ジュード・メディカル | スーチャーロック | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1233 | 3359 | 採血用穿刺器具 | マイクロレット2 | バイエル薬品 | 不明 | 針さし | 外国 | 10 | 情報提供
1234 | 3361 | 採血用穿刺器具 | マイクロレット2 | バイエル薬品 | 不明 | 針刺し | 外国 | 4 | 情報提供
1235 | 3358 | 採血用穿刺器具 | マイクロレット2 | バイエル薬品 | エンドキャップが外れない | 針さし | 外国 | 1 | 情報提供
1236 | 3360 | 採血用穿刺器具 | マイクロレット2 | バイエル薬品 | エンドキャップが外れない | 針刺し | 外国 | 1 | 情報提供
1237 | 3400 | 子宮用バルーン | Cook分娩後バルーン | Cook Japan | 不明 | 子宮組織の損傷、開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1238 | 3408 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンク I.V. アクセスシステム | バクスター | 薬液漏れ | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1239 | 3409 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | クリアリンク | バクスター | 薬液漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1240 | 3413 | 手術用ステープラ | iDrive ウルトラ パワード ステープリング システム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1241 | 3456 | 真空密封型採血管 | BD バキュテイナ採血管 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 破損 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1242 | 3750 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | 不明 | 外科処置、血管乖離 | 外国 | 1 | 情報提供
1243 | 3751 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1244 | 3776 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤー | 朝日インテック | ガイドワイヤー破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1245 | 3786 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 不明 | 血管穿孔 | 外国 | 3 | 情報提供
1246 | 3788 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
1247 | 3787 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 抜去後、ガイドワイヤーの断裂 | 血管乖離 | 外国 | 1 | 情報提供
1248 | 3736 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂、コーティングの剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1249 | 3737 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1250 | 3738 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1251 | 3740 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1252 | 3739 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1253 | 3741 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1254 | 3742 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1255 | 3743 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク バランス ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1256 | 3745 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | CROSS-IT XT ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1257 | 3748 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | HT WINN ペリフェラルガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1258 | 3749 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | HT WINN ペリフェラルガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1259 | 3815 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク パイロット ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔、心タンポナーデ、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1260 | 3814 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク パイロット ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1261 | 3816 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト エリート ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1262 | 3817 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト ユニバーサルⅡガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1263 | 3818 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト ユニバーサルⅡガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1264 | 3819 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト ユニバーサルⅡガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 追加処置、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1265 | 3820 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク プログレス ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー断裂 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
1266 | 3793 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー(ヘパリンなし) | Cook Japan | ガイドワイヤー挿入困難 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1267 | 3795 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー(ヘパリンなし) | Cook Japan | ガイドワイヤー破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1268 | 3797 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー(ヘパリンなし) | Cook Japan | ガイドワイヤー破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1269 | 3796 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー(ヘパリンなし) | Cook Japan | ガイドワイヤー離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1270 | 3794 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー(ヘパリンなし) | Cook Japan | コーティング剥離 | 穿孔、膵炎 | 外国 | 1 | 情報提供
1271 | 3766 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Nitrex ガイドワイヤー | コヴィディエン ジャパン | ガイドワイヤー先端コイルの伸張 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1272 | 3767 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Nitrex ガイドワイヤー | コヴィディエン ジャパン | ガイドワイヤー離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1273 | 3744 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ATWガイドワイヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部の断裂 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1274 | 3777 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SVワイヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端部の破損、離断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1275 | 3808 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | 不明 | 血管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1276 | 3809 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | ガイドワイヤー破断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1277 | 3822 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ガイドワイヤーのウレタン被覆剥離 | 体内遺残、外科的除去 | 外国 | 1 | 情報提供
1278 | 3821 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ガイドワイヤー破断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1279 | 3823 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ガイドワイヤー破断 | 体内遺残、外科的除去 | 外国 | 1 | 情報提供
1280 | 3798 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | シンクロ2ガイドワイヤー | 日本ストライカー | 不明 | くも膜下出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1281 | 3812 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | トランセンド マイクロガイドワイヤー | 日本ストライカー | 不明 | 血管穿孔、脳出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1282 | 3813 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | トランセンド マイクロガイドワイヤー | 日本ストライカー | 不明 | 血管穿孔のよるくも膜下出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1283 | 3811 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | トランセンド マイクロガイドワイヤー | 日本ストライカー | ガイドワイヤー破断 | 血管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1284 | 3791 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クーガーガイドワイヤ | 日本メドトロニック | コーティング剥離 | 心停止 | 外国 | 1 | 回収（改修）
1285 | 3792 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クーガーガイドワイヤ | 日本メドトロニック | 先端チップの損傷、抜去困難 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1286 | 3746 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Fathom-14ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1287 | 3747 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Fathom-16 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1288 | 3752 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Journey ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1289 | 3753 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Journey ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1290 | 3754 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Journey ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1291 | 3757 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離、血管穿孔、心タンポナーデ、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1292 | 3758 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管穿孔、心タンポナーデ、外科的処置、心室細動 | 外国 | 1 | 情報提供
1293 | 3759 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血腫、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1294 | 3761 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心筋梗塞、心筋破裂、冠動脈穿孔、心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1295 | 3765 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
1296 | 3763 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コーティング剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1297 | 3755 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1298 | 3760 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1299 | 3764 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1300 | 3756 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1301 | 3762 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去困難、先端部破損 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1302 | 3770 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管穿孔、心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1303 | 3771 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1304 | 3772 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心不全、不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
1305 | 3773 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心膜穿孔、心タンポナーデ、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1306 | 3768 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1307 | 3769 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 外科的処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1308 | 3774 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 8 | 情報提供
1309 | 3775 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1310 | 3778 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コーティング剥離 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1311 | 3780 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コーティング剥離 | 体内遺残 | 外国 | 7 | 情報提供
1312 | 3782 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コーティング剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
1313 | 3779 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1314 | 3781 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 8 | 情報提供
1315 | 3784 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-18 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1316 | 3783 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-18 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1317 | 3785 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-18 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1318 | 3789 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | キネティックス ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1319 | 3790 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | キネティックス ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1320 | 3803 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1321 | 3804 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1322 | 3805 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管穿孔、心タンポナーデ | 外国 | 2 | 情報提供
1323 | 3799 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテルにスタック、先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1324 | 3806 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コーティング剥離 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1325 | 3800 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1326 | 3801 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1327 | 3807 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 7 | 情報提供
1328 | 3802 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 通過困難 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1329 | 3810 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | トゥルーパー/パトリオット PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1330 | 3826 | 心臓血管縫合補助具 | ハートストリング Ⅲ | マッケ・ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1331 | 3828 | 心臓血管縫合補助具 | ハートストリング Ⅲ | マッケ・ジャパン | 不明 | 追加縫合 | 外国 | 1 | 情報提供
1332 | 3829 | 心臓血管縫合補助具 | ハートストリング Ⅲ | マッケ・ジャパン | 不明 | 追加縫合、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1333 | 3825 | 心臓血管縫合補助具 | ハートストリング Ⅲ | マッケ・ジャパン | シール割れ | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1334 | 3827 | 心臓血管縫合補助具 | ハートストリング Ⅲ | マッケ・ジャパン | シール部破損の疑い | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1335 | 3830 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血圧低下・心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
1336 | 3831 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1337 | 3832 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留 | 外国 | 5 | 情報提供
1338 | 3833 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 皮下血腫の形成 | 外国 | 1 | 情報提供
1339 | 3835 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シュワルツブレードイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
1340 | 3836 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シュワルツブレードイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1341 | 3834 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 腸骨動脈の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1342 | 3844 | 心臓用カテーテル型電極 | ウェブスター電極カテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 2 | 情報提供
1343 | 3845 | 心臓用カテーテル型電極 | ウェブスター電極カテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1344 | 3846 | 心臓用カテーテル型電極 | バイオセンス STARカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1345 | 3847 | 心臓用カテーテル型電極 | バイオセンス STARカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1346 | 3848 | 心臓用カテーテル型電極 | ペンタレイナビ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 弁損傷の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
1347 | 3849 | 心臓用カテーテル型電極 | ペンタレイナビ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 離断片の経皮的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1348 | 3850 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソー 2515ナビ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1349 | 3852 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソー 2515ナビ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 弁損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1350 | 3851 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソー 2515ナビ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 体内遺残、外科的除去 | 外国 | 1 | 情報提供
1351 | 3853 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソー 2515ナビ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 弁損傷、外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1352 | 3854 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソーカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1353 | 3855 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソーカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脳卒中 | 外国 | 1 | 情報提供
1354 | 3856 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソーカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 弁損傷の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
1355 | 3837 | 心臓用カテーテル型電極 | EPカテーテルシリーズ | セント・ジュード・メディカル | なし | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1356 | 3838 | 心臓用カテーテル型電極 | EPカテーテルシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 使用停止依頼
1357 | 3839 | 心臓用カテーテル型電極 | EPカテーテルシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留 | 外国 | 3 | 情報提供
1358 | 3840 | 心臓用カテーテル型電極 | EPカテーテルシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1359 | 3841 | 心臓用カテーテル型電極 | インクァイアリーカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血圧低下、不整脈の発生、心室細動を含む不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
1360 | 3842 | 心臓用カテーテル型電極 | インクァイアリーカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
1361 | 3843 | 心臓用カテーテル型電極 | インクァイアリーカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留、心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1362 | 3857 | 心臓用カテーテル型電極 | リフレクションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心嚢液貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
1363 | 3861 | 振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム | クロッサーシステム | メディコン | チップの破損 | 体内遺残 | 外国 | 5 | 情報提供
1364 | 3863 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | シャントシステムの閉塞による抜去手術 | 外国 | 3 | 情報提供
1365 | 3869 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 外国 | 2 | 情報提供
1366 | 3870 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャント機能不全 | 脳室縮小 | 外国 | 2 | 情報提供
1367 | 3864 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | スリット様脳室・硬膜下血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1368 | 3866 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | バルブの圧設定不能による抜去手術 | 外国 | 8 | 情報提供
1369 | 3865 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、シャントシステムの閉塞 | バルブの圧設定不能・シャントシステムの閉塞による抜去手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1370 | 3868 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | バルブの破損による抜去手術 | 外国 | 3 | 情報提供
1371 | 3871 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損（カムの脱落） | 脳室縮小 | 外国 | 1 | 情報提供
1372 | 3867 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 設定圧の変化 | バルブの設定圧の変化による抜去手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1373 | 3872 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 設定圧の変化 | 脳室縮小 | 外国 | 1 | 情報提供
1374 | 3873 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カテーテルの逸脱 | カテーテルの逸脱による追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1375 | 3875 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | シャントシステムの閉塞による抜去手術 | 外国 | 9 | 情報提供
1376 | 3880 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 外国 | 6 | 情報提供
1377 | 3874 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞・カテーテルの逸脱 | シャントシステムの閉塞・カテーテルの逸脱による抜去手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1378 | 3881 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャント機能不全 | 脳室縮小 | 外国 | 2 | 情報提供
1379 | 3876 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | バルブの圧設定不能による抜去手術 | 外国 | 6 | 情報提供
1380 | 3882 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室縮小 | 外国 | 2 | 情報提供
1381 | 3878 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | バルブの破損による抜去手術 | 外国 | 4 | 情報提供
1382 | 3877 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 設定圧の変化 | バルブの設定圧の変化による抜去手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1383 | 3879 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 設定圧の変化 | 設定圧の変化による抜去手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1384 | 4185 | 大腿動静脈カニューレ | エドワーズ体外循環カニューレNC | エドワーズ ライフサイエンス | なし | 大量出血、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1385 | 4184 | 大腿動静脈カニューレ | エドワーズ体外循環カニューレNC | エドワーズ ライフサイエンス | 接合部の剥がれ | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1386 | 4188 | 大動脈カニューレ | セレクト3D動脈カニューレ | 日本メドトロニック | カニューレの断裂 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 回収（改修）
1387 | 4189 | 大動脈カニューレ | セレクト3D動脈カニューレ | 日本メドトロニック | カニューレの断裂 | 手技時間の延長、血管損傷の可能性 | 外国 | 5 | 回収（改修）
1388 | 4190 | 大動脈カニューレ | セレクトCAP動脈カニューレ | 日本メドトロニック | カニューレの断裂 | 手技時間の延長、血管損傷の可能性 | 外国 | 1 | 回収（改修）
1389 | 4191 | 大動脈カニューレ | ヨストラ開心術用カテーテルＮ（ベントカテーテル） | マッケ・ジャパン | 円錐コネクターの外れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1390 | 4399 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク | 外国 | 3 | 情報提供
1391 | 4391 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1392 | 4392 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | チューブの固定外れ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1393 | 4389 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | カバーリングストマの造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1394 | 4400 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1395 | 4393 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
1396 | 4390 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | カバーリングストマの造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1397 | 4396 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 一時的人工肛門の造設 | 外国 | 4 | 情報提供
1398 | 4397 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 開腹手術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1399 | 4394 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続外れ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1400 | 4401 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続外れ | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1401 | 4395 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1402 | 4398 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | 開腹手術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1403 | 4403 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1404 | 4402 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1405 | 4406 | 体内固定用組織ステープル | GIA 本体 | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後縫合不全 | 外国 | 1 | 情報提供
1406 | 4404 | 体内固定用組織ステープル | GIA 本体 | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1407 | 4405 | 体内固定用組織ステープル | GIA 本体 | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1408 | 4408 | 体内固定用組織ステープル | TA 本体 | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1409 | 4407 | 体内固定用組織ステープル | TA 本体 | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1410 | 4419 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | なし | 血管損傷による出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1411 | 4423 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1412 | 4424 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1413 | 4426 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血、術式の開胸移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1414 | 4427 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血、術式変更 | 外国 | 1 | 情報提供
1415 | 4429 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク | 外国 | 7 | 情報提供
1416 | 4431 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 外国 | 3 | 情報提供
1417 | 4432 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1418 | 4409 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 29 | 情報提供
1419 | 4417 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 開胸手術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1420 | 4420 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1421 | 4428 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
1422 | 4434 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 術式の開腹移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1423 | 4410 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アダプタの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1424 | 4411 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | イエロータブの破損 | なし | 外国 | 10 | 情報提供
1425 | 4438 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | イエロータブの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1426 | 4412 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1427 | 4421 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 出血 | 外国 | 3 | 情報提供
1428 | 4433 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 術後疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1429 | 4413 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良、ステープル収納部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1430 | 4418 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良、ステープル収納部の破損 | 開腹手術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1431 | 4414 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープル収納部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1432 | 4422 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープル収納部の破損 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1433 | 4437 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1434 | 4415 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
1435 | 4416 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | 胃切除術への術式変更 | 外国 | 1 | 情報提供
1436 | 4425 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | 出血 | 外国 | 7 | 情報提供
1437 | 4430 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | 術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
1438 | 4435 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | 術式の開腹移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1439 | 4436 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | 術式変更 | 外国 | 1 | 情報提供
1440 | 4444 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1441 | 4446 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1442 | 4447 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1443 | 4439 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
1444 | 4443 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | アゴの閉鎖不良、部品の破損 | 開腹術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1445 | 4440 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1446 | 4441 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | ステープル収納部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1447 | 4445 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1448 | 4442 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1449 | 4448 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | 縫合不良 | 脳浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1450 | 4457 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1451 | 4458 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 一時的人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1452 | 4459 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 開腹手術への術式移行、人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1453 | 4477 | 体内固定用組織ステープル | プロタック 5mm | コヴィディエン ジャパン | コイルの固定不良 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1454 | 4480 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンド GIA 30 本体 | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1455 | 4478 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンド GIA 30 本体 | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1456 | 4479 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンド GIA 30 本体 | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 開腹手術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1457 | 4483 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンドTA 30 本体 | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1458 | 4481 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンドTA 30 本体 | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1459 | 4482 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンドTA 30 本体 | コヴィディエン ジャパン | 組織からのリリース不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1460 | 4484 | 体内固定用組織ステープル | ラディアルリロード | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク | 外国 | 2 | 情報提供
1461 | 4485 | 体内固定用組織ステープル | ラディアルリロード | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
1462 | 4449 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 開胸術の追加 | 外国 | 2 | 情報提供
1463 | 4450 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 出血による開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1464 | 4451 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1465 | 4452 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 出血及びリークによる開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1466 | 4453 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 永久的人工肛門造設術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1467 | 4454 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 術後リークによる再手術 | 外国 | 3 | 情報提供
1468 | 4455 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 術中もしくは術後の大量出血の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1469 | 4456 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 人工肛門造設術の追加 | 外国 | 2 | 情報提供
1470 | 4464 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1471 | 4467 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる再入院 | 外国 | 1 | 情報提供
1472 | 4468 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血 | 外国 | 4 | 情報提供
1473 | 4460 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切離不全 | 一時的人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1474 | 4463 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切離不全の可能性 | 出血による入院期間の延長 | 外国 | 2 | 情報提供
1475 | 4461 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 一時的人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1476 | 4462 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 出血による再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1477 | 4465 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 術後リークによる再手術 | 外国 | 6 | 情報提供
1478 | 4470 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 術中の大量出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1479 | 4471 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 人工肛門造設術の追加 | 外国 | 3 | 情報提供
1480 | 4473 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1481 | 4474 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 入院期間の延長の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1482 | 4476 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 瘻孔、術後リークによる再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1483 | 4466 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全の可能性 | 術後リークによる再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1484 | 4469 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全の可能性 | 術後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1485 | 4472 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全の可能性 | 人工肛門造設術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1486 | 4475 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全の可能性 | 瘻孔、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1487 | 4515 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1488 | 4517 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 組織損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
1489 | 4516 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
1490 | 4518 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 5ｍｍ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1491 | 4520 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 5ｍｍ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1492 | 4521 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 5ｍｍ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 胆嚢管の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1493 | 4519 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 5ｍｍ | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 外国 | 14 | 情報提供
1494 | 4525 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1495 | 4528 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 組織の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1496 | 4526 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1497 | 4529 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1498 | 4527 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1499 | 4523 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1500 | 4524 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 組織損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
1501 | 4522 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 外国 | 18 | 情報提供
1502 | 4535 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
1503 | 4530 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1504 | 4531 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1505 | 4532 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 組織の損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
1506 | 4533 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 組織損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
1507 | 4534 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ | コヴィディエン ジャパン | クリップの装填不良 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1508 | 4536 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ II | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1509 | 4537 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ II | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良、アゴの開放不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1510 | 4538 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ II | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良の疑い | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1511 | 4543 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1512 | 4547 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク | 外国 | 7 | 情報提供
1513 | 4548 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1514 | 4549 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1515 | 4539 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | リークによる開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1516 | 4540 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 開腹術の追加 | 外国 | 4 | 情報提供
1517 | 4541 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1518 | 4542 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 出血による開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1519 | 4544 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1520 | 4545 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 術後リーク | 外国 | 4 | 情報提供
1521 | 4550 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 術後リークの可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1522 | 4551 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1523 | 4552 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 術後出血、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1524 | 4553 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 胆管損傷による外科的処置の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1525 | 4546 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全の可能性 | 術後リーク | 外国 | 4 | 情報提供
1526 | 4554 | 体内用結さつクリップ | リゾルーション | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | クリップ開閉不良 | 出血、外科的処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1527 | 4555 | 体内用結さつクリップ | リゾルーション | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | クリップ展開不良 | 出血、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1528 | 4556 | 体内用結さつクリップ | リゾルーション | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | クリップ展開不良 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1529 | 4557 | 体内用結さつクリップ | リゾルーション | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シースの引っ掛かり | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1530 | 4558 | 単回使用一般静脈用翼付針 | セーフティロック・ウイングコレクションセット | ニプロ | 誤刺防止機構の作動不良の疑い | 針刺し | 外国 | 1 | 情報提供
1531 | 4559 | 単回使用気管切開チューブ | Shiley 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 気管の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1532 | 4562 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | カフの破裂 | 酸素飽和度低下 | 外国 | 2 | 情報提供
1533 | 4560 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | カフの変形 | CO2除去量の低下 | 外国 | 1 | 情報提供
1534 | 4561 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | ネックフランジの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1535 | 4565 | 単回使用クラスⅢ処置キット | アルコン カスタムパック | 日本アルコン | トロカールカニューラ破損 | 続発性白内障 | 外国 | 1 | 情報提供
1536 | 4566 | 単回使用クラスⅢ処置キット | アルコン眼科用手術装置付属品 | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1537 | 4567 | 単回使用クラスⅢ処置キット | アルコン眼科用手術装置付属品 | 日本アルコン | 吸引不良 | 水晶体嚢の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1538 | 4568 | 単回使用クラスⅢ処置キット | コンステレーション 手術用パック | 日本アルコン | 液体空気置換不良 | 前房出血、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1539 | 4582 | 単回使用採血用針 | ルアーアダプター付きセーフタッチPSVセット | ニプロ | 安全機構動作不良の疑い | 針刺し | 外国 | 1 | 情報提供
1540 | 4580 | 単回使用採血用針 | BD バキュテイナシステム | 日本ベクトン・ディッキンソン | 安全シールドの作動不良 | 針刺し損傷 | 外国 | 5 | 情報提供
1541 | 4581 | 単回使用採血用針 | BDバキュテイナシステム | 日本ベクトン・ディッキンソン | 安全シールドの作動不良 | 針刺し損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1542 | 4593 | 単回使用自動縫合器 | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の外れ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1543 | 4594 | 単回使用自動縫合器 | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の脱落 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1544 | 4595 | 単回使用自動縫合器 | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1545 | 4596 | 単回使用自動縫合器 | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 開腹術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1546 | 4597 | 単回使用自動縫合器 | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1547 | 4600 | 単回使用自動ランセット | ワンタッチウルトラソフト ランセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1548 | 4598 | 単回使用自動ランセット | BD セーフティ ランセット | 日本ベクトン・ディッキンソン | 作動不良 | 針刺し損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1549 | 4599 | 単回使用自動ランセット | BD セーフティ ランセット | 日本ベクトン・ディッキンソン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1550 | 4602 | 単回使用手術用ステープラ | エンド GIA ウルトラユニバーサルステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1551 | 4601 | 単回使用手術用ステープラ | エンド GIA ウルトラユニバーサルステープラー | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1552 | 4603 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 開胸術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1553 | 4604 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1554 | 4617 | 単回使用組織生検用針 | エコーチップ クイックコア生検針 | Cook Japan | 不明 | 胃穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1555 | 4618 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKP システム | メドトロニックソファモアダネック | インフレイタブル・ボーン・タンプの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1556 | 4619 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKP システム | メドトロニックソファモアダネック | インフレイタブル・ボーン・タンプの抜去困難、バルーンの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1557 | 4620 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKP システム | メドトロニックソファモアダネック | スタイレットの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1558 | 4621 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKP システム | メドトロニックソファモアダネック | バルーンの破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1559 | 4622 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKP システム | メドトロニックソファモアダネック | バルーンの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 5 | 情報提供
1560 | 4625 | 単回使用透析用針 | JMS AVフィスチュラ | ジェイ・エム・エス | メスコネクタの破損 | 血液漏れ | 外国 | 1 | 情報提供
1561 | 4626 | 単回使用透析用針 | JMS AVフィスチュラ | ジェイ・エム・エス | 針の抜け | 針の体内遺存 | 外国 | 1 | 情報提供
1562 | 4624 | 単回使用透析用針 | AVFニードルセットGA | ニプロ | コネクタ接続部の外れ | めまい、不快感 | 外国 | 1 | 情報提供
1563 | 4627 | 単回使用トロカールスリーブ | ステップシステム | コヴィディエン ジャパン | シールの破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1564 | 4628 | 単回使用トロカールスリーブ | ステップシステム | コヴィディエン ジャパン | 外筒先端の破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1565 | 4629 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート | コヴィディエン ジャパン | シールの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1566 | 4630 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート | コヴィディエン ジャパン | 内筒先端部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1567 | 4634 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | なし | 腎臓損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1568 | 4631 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | シールの破損 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
1569 | 4632 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 外筒先端の破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1570 | 4633 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 内筒先端部の破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1571 | 4635 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 内筒先端部の破損 | 穿刺部の再度開創 | 外国 | 1 | 情報提供
1572 | 4636 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ハイポチューブの外れ | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1573 | 4641 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ハイポチューブの外れ | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1574 | 4637 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ハイポチューブ離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1575 | 4638 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケットチップの外れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1576 | 4645 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケットチップの外れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1577 | 4642 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケットワイヤ離断、結石の嵌頓 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1578 | 4639 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケット離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1579 | 4643 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ハンドル破損 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1580 | 4640 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石の嵌頓 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1581 | 4644 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石の嵌頓 | 外科的処置 | 外国 | 3 | 情報提供
1582 | 4646 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石の嵌頓 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1583 | 4647 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石の嵌頓 | 体内遺残、外科的処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1584 | 4651 | 単回使用汎用サージカルドレープ | アイオバン スペシャル インサイズドレープ | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 皮膚剥離 | 外国 | 7 | 情報提供
1585 | 4652 | 単回使用縫合糸パサー | Mitek スーチャーグラスパー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ニードル先端部の破損 | 追加皮切処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1586 | 4656 | 単回使用ワイヤ・結さつ糸パサー | アースレックス スコーピオンニードル | Arthrex Japan | 先端の破損 | 体内遺残 | 外国 | 9 | 情報提供
1587 | 4657 | 胆管造影用カテーテル | ERCP カニューラ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | マーカ脱落、マーカ体内遺残 | 膵炎 | 外国 | 1 | 情報提供
1588 | 4677 | 短期的使用空腸瘻用カテーテル | TTP Jチューブキット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 感染、潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
1589 | 4680 | 短期的使用空腸瘻用カテーテル | TTP Jチューブキット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 潰瘍 | 外国 | 2 | 情報提供
1590 | 4681 | 短期的使用空腸瘻用カテーテル | TTP Jチューブキット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブの外れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1591 | 4676 | 短期的使用空腸瘻用カテーテル | TTP Jチューブキット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブ移動 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1592 | 4678 | 短期的使用空腸瘻用カテーテル | TTP Jチューブキット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブ移動 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1593 | 4679 | 短期的使用空腸瘻用カテーテル | TTP Jチューブキット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブ移動、チューブ離断 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1594 | 4682 | 短期的使用腎瘻用カテーテル | ネフロマックス バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シース挿入困難 | 腎臓損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
1595 | 4725 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | ガイドワイヤー破損 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
1596 | 4723 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースイントロデューサーの破損 | 出血、血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1597 | 4724 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースイントロデューサーの破損 | 出血、心臓の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1598 | 4726 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースイントロデューサーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1599 | 4722 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | シースの破損 | シース離断片の外科的回収 | 外国 | 6 | 情報提供
1600 | 4729 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ブライトチップ ガイディングカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カテーテルの断裂 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 3 | 情報提供
1601 | 4727 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ハートレール | テルモ | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1602 | 4728 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ハートレール | テルモ | 不明 | 冠動脈解離、心室頻拍 | 外国 | 1 | 情報提供
1603 | 4721 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | サイメド コロナリー ガイディング カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心室細動、冠動脈解離、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1604 | 4731 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | マック ワン コロナリーガイディングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈攣縮 | 外国 | 2 | 情報提供
1605 | 4730 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | マック ワン コロナリーガイディングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1606 | 4732 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ランウェイ ガイディングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1607 | 4734 | 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル | エクスポート XT アスピレーションカテーテル | 日本メドトロニック | X線不透過マーカの外れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1608 | 4733 | 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル | エクスポート XT アスピレーションカテーテル | 日本メドトロニック | チップの断裂 | スパズム | 外国 | 1 | 情報提供
1609 | 4736 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | カテーテルの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1610 | 4738 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | コーティング剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1611 | 4739 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | コーティング剥離 | 体内遺残の疑い、末梢血管塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1612 | 4737 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | ゴールドマーカーの離脱 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1613 | 4735 | 中心循環系血管造影用カテーテル | コーディス 血管造影用カテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カテーテルの断裂 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1614 | 4800 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | セレスキュー | アステラス製薬 | 不明 | 外科材料に対する炎症反応 | 外国 | 1 | 情報提供
1615 | 4801 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | セレスキュー | アステラス製薬 | 不明 | 多数の小さな腹膜沈着物 | 外国 | 1 | 情報提供
1616 | 4802 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 左室駆出率の減少 | 外国 | 1 | 情報提供
1617 | 4803 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 胆嚢炎 | 外国 | 1 | 情報提供
1618 | 4804 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 脳血栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1619 | 4761 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 耳の後部のあざ、痛み | 外国 | 1 | 情報提供
1620 | 4762 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 動脈瘤破裂、出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1621 | 4763 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 脳梗塞、視力消失 | 外国 | 1 | 情報提供
1622 | 4752 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル内腔送達中の抵抗、塞栓用コイル部の意図しない離脱 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1623 | 4753 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル内腔送達中の抵抗、塞栓用コイル部の損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1624 | 4754 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル送達中の抵抗、塞栓用コイル部の意図しない離脱 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1625 | 4755 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル部の意図しない離脱 | なし | 外国 | 11 | 情報提供
1626 | 4760 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル部の逸脱 | 血管解離、左片麻痺、血栓形成、虚血性脳梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1627 | 4756 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル部の親血管への突出 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
1628 | 4757 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル部の変形 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1629 | 4758 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル部の離脱不良 | なし | 外国 | 15 | 情報提供
1630 | 4759 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 塞栓用コイル部の離脱不良、塞栓用コイル部の意図しない離脱 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1631 | 4777 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX液体塞栓システムLD | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 聴覚障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1632 | 4775 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX液体塞栓システムLD | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル先端部での凝固 | 意図しない血管への漏出 | 外国 | 1 | 情報提供
1633 | 4776 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX液体塞栓システムLD | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル先端部での凝固 | 体内遺残 | 外国 | 5 | 情報提供
1634 | 4772 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX液体塞栓システムLD | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル内腔での凝固 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
1635 | 4780 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX液体塞栓システムLD | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル内腔での凝固 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1636 | 4778 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX液体塞栓システムLD | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル内腔での凝固 | 瞳孔散大 | 外国 | 1 | 情報提供
1637 | 4779 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX液体塞栓システムLD | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル内腔での凝固 | 脳梗塞、不全麻痺、眼球運動障害、空間無視、頭痛、眩暈 | 外国 | 1 | 情報提供
1638 | 4773 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX液体塞栓システムLD | コヴィディエン ジャパン | 透視下視認不良 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
1639 | 4774 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX液体塞栓システムLD | コヴィディエン ジャパン | 透視下視認不良、マイクロカテーテル内腔での凝固 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1640 | 4740 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 肝膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
1641 | 4741 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血流残存、再開通 | 外国 | 1 | 情報提供
1642 | 4742 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグ | セント・ジュード・メディカル | プラグの移動 | 全身性血栓塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1643 | 4743 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグ | セント・ジュード・メディカル | プラグの変形／移動 | 本品による意図しない塞栓、塞栓機器の移動、再開通 | 外国 | 3 | 情報提供
1644 | 4745 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグⅡ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 冠動脈血栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1645 | 4744 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグⅡ | セント・ジュード・メディカル | プラグの移動 | 外科手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1646 | 4747 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグⅡ | セント・ジュード・メディカル | プラグの脱落 | 本品による意図しない塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1647 | 4750 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグⅡ | セント・ジュード・メディカル | プラグの脱落 | 本品による意図しない塞栓、再開通 | 外国 | 1 | 情報提供
1648 | 4746 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグⅡ | セント・ジュード・メディカル | プラグの変形／移動 | 肺水腫、本品による意図しない塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1649 | 4748 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグⅡ | セント・ジュード・メディカル | プラグの変形／移動 | 本品による意図しない塞栓 | 外国 | 4 | 情報提供
1650 | 4749 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグⅡ | セント・ジュード・メディカル | プラグの変形／移動 | 本品による意図しない塞栓、胸痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1651 | 4751 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラ―プラグⅡ | セント・ジュード・メディカル | プラグの変形／移動 | 本品による意図しない塞栓、塞栓機器の移動、再開通 | 外国 | 2 | 情報提供
1652 | 4781 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | 不明 | オクルーダーの選択サイズ不適応、オクルーダーの経皮的回収 | 外国 | 1 | 情報提供
1653 | 4782 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
1654 | 4783 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | ダクトオクルーダーの脱落/移動 | 本品による塞栓症 | 外国 | 4 | 情報提供
1655 | 4784 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | SJM プレッシャワイヤ アエリス | セント・ジュード・メディカル | 断裂 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1656 | 4791 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak ハイドロコイルエンボリックシステム | テルモ | コイルの早期離脱 | 体内遺残、くも膜下出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1657 | 4792 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak ハイドロソフトエンボリックシステム | テルモ | コイルの早期離脱 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1658 | 4793 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak マイクロプレックスコイルシステム | テルモ | 不明 | コイルの移動 | 外国 | 1 | 情報提供
1659 | 4794 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak マイクロプレックスコイルシステム | テルモ | 不明 | 神経学的障害（認知機能低下）、血管攣縮 | 外国 | 1 | 情報提供
1660 | 4797 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak マイクロプレックスコイルシステム | テルモ | 不明 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1661 | 4799 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak マイクロプレックスコイルシステム | テルモ | 不明 | 動脈瘤再破裂 | 外国 | 1 | 情報提供
1662 | 4795 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak マイクロプレックスコイルシステム | テルモ | コイルの延伸 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1663 | 4796 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak マイクロプレックスコイルシステム | テルモ | コイルの早期離脱 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1664 | 4798 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak マイクロプレックスコイルシステム | テルモ | コイルの早期離脱 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1665 | 4805 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | テルモ末梢血管塞栓用コイルシステム | テルモ | コイルの延伸、早期離脱 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1666 | 4770 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | 日本ストライカー | 不明 | 頭痛、めまい | 外国 | 1 | 情報提供
1667 | 4771 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Matrix2 デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 不明 | 血管塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1668 | 4785 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Target デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 不明 | くも膜下出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1669 | 4786 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Target デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 不明 | コイルによる血管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1670 | 4790 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Target デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | コイルの親血管への逸脱 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
1671 | 4789 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Target デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | コイルの早期離脱 | 脳卒中 | 外国 | 1 | 情報提供
1672 | 4788 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Target デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | コイルの破断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1673 | 4787 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Target デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 離脱不良 | 血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1674 | 4808 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1675 | 4806 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | ステントから親動脈へのコイルの逸脱 | ステント血栓症、片麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
1676 | 4807 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | ステントの動脈瘤内への移動 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1677 | 4766 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コイル移動 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1678 | 4764 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コイル離脱 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1679 | 4767 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コイル離脱 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1680 | 4768 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コイル離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1681 | 4769 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コイル離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
1682 | 4765 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去困難 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1683 | 4809 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | プラチナコイル バスキュラー オクルージョン システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテル抜去困難 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1684 | 4811 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈攣縮 | 外国 | 1 | 情報提供
1685 | 4810 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1686 | 4812 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1687 | 4813 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック、先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1688 | 4814 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 空気塞栓、心筋梗塞の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1689 | 4815 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | 超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血栓、脳梗塞、左片麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
1690 | 4816 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ アエリス | セント・ジュード・メディカル | 断裂 | 緊急バイパス術 | 外国 | 1 | 情報提供
1691 | 4817 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ アエリス | セント・ジュード・メディカル | 離断 | 体内遺残、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1692 | 4821 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血管内異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | ループシステムの破損 | 外科的回収への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1693 | 4820 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血管内異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | 陥頓、バスケットカテーテルの破損 | バスケットカテーテルの外科的回収 | 外国 | 1 | 情報提供
1694 | 4818 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 機器の離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1695 | 4819 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 機器の離断 | 体内遺残、気管支肺炎 | 外国 | 1 | 情報提供
1696 | 4825 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 脳卒中、頭蓋内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1697 | 4823 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | キャプチャーワイヤーの離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1698 | 4824 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | キャプチャーワイヤーの離断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1699 | 4822 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | アンジオガード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脳卒中 | 外国 | 12 | 情報提供
1700 | 4830 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | なし | 血管攣縮 | 外国 | 1 | 情報提供
1701 | 4828 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテル抜去困難 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1702 | 4831 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテル抜去困難 | 心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1703 | 4826 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | ステント追加術 | 外国 | 2 | 情報提供
1704 | 4832 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック、先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1705 | 4827 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック、抜去困難、フィルタバッグ離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1706 | 4829 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | フィルタバッグの損傷 | 血管解離、脳卒中 | 外国 | 1 | 情報提供
1707 | 4833 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | フィルタバッグ離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1708 | 4834 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1709 | 4838 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | バルーン部の拡張不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1710 | 4839 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | バルーン部収縮困難 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1711 | 4835 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | Merciバルーン付ガイディングカテーテル | センチュリーメディカル | バルーン破裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1712 | 4836 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | セプターC | テルモ | なし | 血管損傷（破裂）、くも膜下出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1713 | 4837 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | セプターC | テルモ | なし | 血管損傷（破裂）、左片麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
1714 | 4841 | 中心循環系マイクロカテーテル | ウルトラフロー HPC フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの破裂 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1715 | 4840 | 中心循環系マイクロカテーテル | ウルトラフロー HPC フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1716 | 4845 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | カテーテルシャフトの損傷 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1717 | 4844 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの破裂 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1718 | 4846 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル抜去困難 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1719 | 4847 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル抜去困難 | 併用機器の意図しない血管への漏出 | 外国 | 1 | 情報提供
1720 | 4849 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | なし | 血管解離、左片麻痺、血栓形成、虚血性脳梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1721 | 4850 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血、血管穿孔、失語、運動障害、昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
1722 | 4848 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1723 | 4851 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテル先端部の離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1724 | 4852 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 併用ステントの引っかかり | 脳内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1725 | 4853 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マーカーバンド視認不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1726 | 4854 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1727 | 4855 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの破裂 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1728 | 4860 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの破裂 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1729 | 4858 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの破裂 | 瞳孔散大 | 外国 | 1 | 情報提供
1730 | 4859 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの破裂 | 脳梗塞、不全麻痺、眼球運動障害、空間無視、頭痛、眩暈 | 外国 | 1 | 情報提供
1731 | 4856 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1732 | 4857 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの離断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1733 | 4861 | 中心循環系マイクロカテーテル | レーバー マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | マイクロカテーテルの離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1734 | 4842 | 中心循環系マイクロカテーテル | エクセルシオ XT-27 マイクロカテーテル | 日本ストライカー | なし | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1735 | 4843 | 中心循環系マイクロカテーテル | エクセルシオ XT-27 マイクロカテーテル | 日本ストライカー | 不明 | 血管攣縮、血管解離、くも膜下出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1736 | 4863 | 中心循環系マイクロカテーテル | レネゲード インフュージョン カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コーティング剥離 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1737 | 4862 | 中心循環系マイクロカテーテル | レネゲード インフュージョン カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1738 | 4864 | 中心循環系マイクロカテーテル | レネゲード インフュージョン カテーテル キット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1739 | 4881 | 長期使用尿管用チューブステント | ウルトラサン尿管用ステントセット | Cook Japan | デリバリーシステム破損の疑い | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1740 | 4883 | 長期使用尿管用チューブステント | 尿管カテーテル | Cook Japan | ガイドワイヤー破損 | 体内遺残、血尿、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1741 | 4877 | 長期使用尿管用チューブステント | BSC ドレナージカテーテル (PF) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1742 | 4876 | 長期使用尿管用チューブステント | BSC ドレナージカテーテル (PF) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1743 | 4878 | 長期使用尿管用チューブステント | MVU パーキュフレックスステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントへの結石付着、ステント抜去困難 | なし | 外国 | 9 | 情報提供
1744 | 4879 | 長期使用尿管用チューブステント | MVU パーキュフレックスステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントへの結石付着、ステント離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1745 | 4880 | 長期使用尿管用チューブステント | MVU パーキュフレックスステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1746 | 4882 | 長期使用尿管用チューブステント | ポラリス ウルトラ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントへの結石付着、ステント抜去困難 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1747 | 4886 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガストロストミーチューブの引っ掛かり | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1748 | 4884 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブ離断 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
1749 | 4885 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブ離断 | 外科的胃瘻造設術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1750 | 4887 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外部バンパの外れ | 追加処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1751 | 4888 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1752 | 4889 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1753 | 4890 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX 胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント離断 | 体内遺残、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1754 | 4891 | 長期的使用胆管用カテーテル | フレキシマ ドレナージ カテーテル キット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤ先端部離断 | 体内遺残、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1755 | 4892 | 長期的使用胆管用カテーテル | ラピッド エクスチェンジ 胆管ステント・システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステント移動 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1756 | 4956 | 取外し可能な皮膚ステープル | アポーズ ULC 35 | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 移植部の壊死 | 外国 | 7 | 情報提供
1757 | 4957 | 取外し可能な皮膚ステープル | アポーズ ULC 35 | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 壊死 | 外国 | 1 | 情報提供
1758 | 4958 | 取外し可能な皮膚ステープル | ロイヤル-35W | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創離開 | 外国 | 4 | 情報提供
1759 | 4959 | トロカールスリーブ | バーサステップ リポーザブルシステム | コヴィディエン ジャパン | シールの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1760 | 4962 | 内視鏡用食道静脈瘤結さつセット | スピードバンド スーパービュー スーパー7 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バンド発射不能 | 出血による容態悪化 | 外国 | 1 | 情報提供
1761 | 4965 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | エスケープ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石の嵌頓 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1762 | 4966 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | グラスピット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケット離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1763 | 4967 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ジェミニ ヘリカル バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケット離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1764 | 4968 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ストーンコーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1765 | 4969 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | セグラヘミスフェア バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石の嵌頓 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1766 | 4972 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケットワイヤ離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1767 | 4973 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケットワイヤ離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1768 | 4970 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケット離断 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
1769 | 4971 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石の嵌頓 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1770 | 4974 | 尿管向け泌尿器用カテーテル | フレキシマ 尿管カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテルの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1771 | 4975 | 尿管向け泌尿器用カテーテル | フレキシマ 尿管カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテル離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1772 | 4976 | 尿失禁治療テープ | Monarc経閉鎖孔システム | エマーゴ・ジャパン | 不明 | 尿道膣瘻孔 | 外国 | 1 | 調査中
1773 | 4977 | 尿失禁治療テープ | Monarc経閉鎖孔システム | エマーゴ・ジャパン | 不明 | 両側の腹部疼痛(膣動揺時) | 外国 | 1 | 調査中
1774 | 5010 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 疼痛、排尿障害、術後感染、瘢痕、瘻形成、腸管の疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
1775 | 4978 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛 | 外国 | 355 | 情報提供
1776 | 4980 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1777 | 4983 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、術後感染、排尿障害 | 外国 | 2 | 情報提供
1778 | 4984 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、術後感染、排尿障害、腸管の疾病、神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1779 | 4986 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1780 | 4988 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、出血、瘢痕、組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1781 | 4989 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1782 | 4990 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、出血、神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1783 | 4991 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、出血、肉芽腫形成 | 外国 | 1 | 情報提供
1784 | 4993 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、出血、瘢痕、神経損傷、瘻形成 | 外国 | 1 | 情報提供
1785 | 4994 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、瘢痕、瘻形成 | 外国 | 1 | 情報提供
1786 | 4995 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1787 | 4997 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、瘢痕、神経損傷、術後感染、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1788 | 4998 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、瘢痕、神経損傷 | 外国 | 6 | 情報提供
1789 | 4999 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血、術後感染、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1790 | 5000 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛、びらん、神経損傷、瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
1791 | 5002 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛、術後感染、出血、腸管の疾患、創の治癒不全 | 外国 | 1 | 情報提供
1792 | 5005 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1793 | 5007 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛、排尿障害、術後感染、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1794 | 5008 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛、排尿障害、術後感染、出血、瘢痕、腸管の疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
1795 | 5009 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛、排尿障害、術後感染、瘢痕、腸管の疾患 | 外国 | 2 | 情報提供
1796 | 5011 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛、排尿障害、組織損傷、瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
1797 | 5012 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛、排尿障害、瘢痕、神経損傷、癒着、腸管の疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
1798 | 4981 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | テープの突出 | びらん、疼痛、出血、術後感染、瘢痕、瘻形成 | 外国 | 1 | 情報提供
1799 | 4982 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | テープの突出 | びらん、疼痛、術後感染、出血、瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
1800 | 4985 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | テープの突出 | びらん、疼痛、術後感染、瘢痕、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1801 | 5001 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | テープの突出 | 疼痛、術後感染、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1802 | 5003 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | テープの突出 | 疼痛、術後感染、排尿障害、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1803 | 5004 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | テープの突出 | 疼痛、術後感染、瘢痕、出血、排尿障害、腸管の疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
1804 | 5006 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | テープの突出 | 疼痛、排尿障害、出血、瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
1805 | 4979 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 膣内へのテープの突出 | びらん、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1806 | 4987 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 膣内へのテープの突出 | びらん、疼痛、排尿障害、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1807 | 4992 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 膣内へのテープの突出 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、出血、瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
1808 | 4996 | 尿失禁治療テープ | TVT テープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 膣内へのテープの突出 | びらん、疼痛、瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
1809 | 5013 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん | 外国 | 1 | 情報提供
1810 | 5014 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、感染、穿孔、尿失禁、疼痛 | 外国 | 13 | 情報提供
1811 | 5015 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、性交疼痛、疼痛、出血、排尿障害、尿閉、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1812 | 5016 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、追加処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1813 | 5017 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、排尿障害、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1814 | 5018 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1815 | 5019 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、出血、尿失禁、排尿障害 | 外国 | 2 | 情報提供
1816 | 5020 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、追加処置 | 外国 | 5 | 情報提供
1817 | 5021 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、尿失禁、穿孔、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1818 | 5022 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | メッシュ突出、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1819 | 5023 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 感染、性交疼痛、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1820 | 5024 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 感染、攣縮、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1821 | 5025 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 感染、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1822 | 5026 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、メッシュ突出、膣粘膜の癒着、帯下、びらん、性交疼痛、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1823 | 5027 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、性交疼痛、疼痛、メッシュ突出 | 外国 | 1 | 情報提供
1824 | 5028 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1825 | 5029 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、疼痛、びらん、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1826 | 5030 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、疼痛、排尿障害、尿失禁、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1827 | 5031 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 性交疼痛、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1828 | 5032 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 性交疼痛、疼痛、腹圧性尿失禁の再発 | 外国 | 2 | 情報提供
1829 | 5033 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 切迫性尿失禁、びらん、疼痛、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1830 | 5034 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 3 | 情報提供
1831 | 5035 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿失禁、感染、疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
1832 | 5036 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿失禁、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1833 | 5037 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿失禁、排尿障害、感染、疼痛、びらん、メッシュ突出、性交疼痛、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1834 | 5038 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 排尿障害、感染、びらん、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1835 | 5039 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 排尿障害、尿失禁、感染、疼痛 | 外国 | 4 | 情報提供
1836 | 5040 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 排尿障害、疼痛、性交疼痛、出血、感染、膣突出、腹圧性尿失禁 | 外国 | 2 | 情報提供
1837 | 5041 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛 | 外国 | 28 | 情報提供
1838 | 5042 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、びらん、感染、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1839 | 5043 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、びらん、感染、穿孔、性交疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1840 | 5044 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、びらん、感染、尿失禁 | 外国 | 1 | 情報提供
1841 | 5045 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、びらん、感染、尿失禁、穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1842 | 5046 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、びらん、追加処置 | 外国 | 9 | 情報提供
1843 | 5047 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、感染、尿失禁 | 外国 | 1 | 情報提供
1844 | 5048 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、感染、尿失禁、帯下、出血、びらん、癒着、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1845 | 5049 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、感染、排尿障害 | 外国 | 2 | 情報提供
1846 | 5050 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1847 | 5051 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1848 | 5052 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、びらん、メッシュ突出、感染、出血、排尿障害、腹圧性尿失禁 | 外国 | 1 | 情報提供
1849 | 5053 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、びらん、排尿障害、尿失禁、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1850 | 5054 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1851 | 5055 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、感染、出血、排尿障害、腹圧性尿失禁、膣突出 | 外国 | 1 | 情報提供
1852 | 5056 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、感染、排尿障害、出血、腹圧性尿失禁の再発 | 外国 | 1 | 情報提供
1853 | 5057 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、感染、排尿障害、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1854 | 5058 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、感染、腹圧性尿失禁、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1855 | 5059 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、出血、感染、膣突出、排尿障害、腹圧性尿失禁 | 外国 | 1 | 情報提供
1856 | 5060 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、排尿障害、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1857 | 5061 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、腹圧性尿失禁の再発 | 外国 | 1 | 情報提供
1858 | 5062 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、切迫性尿失禁、出血、びらん | 外国 | 1 | 情報提供
1859 | 5063 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、追加処置 | 外国 | 5 | 情報提供
1860 | 5064 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、排尿障害 | 外国 | 2 | 情報提供
1861 | 5076 | バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ | 止血弁付きYコネクター | アボット バスキュラー ジャパン | 異物の付着 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1862 | 5083 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 血管穿孔、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1863 | 5081 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテル抜去困難 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1864 | 5080 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1865 | 5082 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン断裂 | 外科処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1866 | 5099 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX SV PTA バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン断裂、シャフト断裂 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1867 | 5096 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX Plus PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1868 | 5098 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX Plus PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1869 | 5097 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX Plus PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | マーカーの位置ずれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1870 | 5077 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Advance LP PTA バルーン拡張式カテーテル | Cook Japan | バルーンの破損 | バルーン離断片の外科的回収 | 外国 | 1 | 情報提供
1871 | 5078 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Advance LP PTA バルーン拡張式カテーテル | Cook Japan | バルーンの破裂 | バルーン離断片の外科的回収 | 外国 | 1 | 情報提供
1872 | 5079 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Advance LP PTA バルーン拡張式カテーテル | Cook Japan | バルーンの破裂、カテーテルの破損 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1873 | 5084 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ATB血管拡張用バルーンカテーテル | Cook Japan | バルーンの破裂 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1874 | 5101 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Sleek PTA カテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カテーテルの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1875 | 5109 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コーディスPTAカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カテーテルの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1876 | 5125 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | パワーフレックス プロ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | インフレーションの不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1877 | 5126 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | パワーフレックス プロ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | デフレーションの不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1878 | 5105 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-1-1 | 日本メドトロニック | なし | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1879 | 5103 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-1-1 | 日本メドトロニック | バルーンの断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1880 | 5104 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-1-1 | 日本メドトロニック | バルーン断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1881 | 5102 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-1 | 日本メドトロニック | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1882 | 5106 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-2 | 日本メドトロニック | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1883 | 5107 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-2 | 日本メドトロニック | バルーンの破裂、バルーンの断裂、シャフトの断裂 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1884 | 5108 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテックPTAバルーンカテーテル-3 | 日本メドトロニック | 不明 | 血管解離 | 外国 | 4 | 情報提供
1885 | 5085 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1886 | 5092 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | 術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1887 | 5086 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル、抜去困難 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1888 | 5087 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1889 | 5093 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1890 | 5088 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1891 | 5090 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、先端部離断 | 血栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1892 | 5094 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、先端部離断、シャフト離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1893 | 5089 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、抜去困難、先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1894 | 5095 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1895 | 5091 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 血栓、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1896 | 5100 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTA 用バルーン カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、シャフト離断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1897 | 5113 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテ PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1898 | 5114 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテ PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断、マーカバンド脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1899 | 5110 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテ ES PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1900 | 5111 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテ ES PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1901 | 5112 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテ ES PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変不通過 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1902 | 5115 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリング PTA バルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1903 | 5117 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリング PTA バルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1904 | 5119 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリング PTA バルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル、先端部離断 | 血腫、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1905 | 5118 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリング PTA バルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1906 | 5116 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリング PTA バルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1907 | 5120 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリング PTA バルーンカテーテル OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、先端部離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1908 | 5122 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリングPTA バルーンカテーテル MR | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 2 | 情報提供
1909 | 5123 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリングPTA バルーンカテーテル MR | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管穿孔、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1910 | 5124 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリングPTA バルーンカテーテル MR | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管攣縮 | 外国 | 1 | 情報提供
1911 | 5121 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリングPTA バルーンカテーテル MR | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン拡張不良、シャフト離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1912 | 5129 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ペリフェラルカッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1913 | 5127 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ペリフェラルカッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1914 | 5130 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ペリフェラルカッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル、ブレード脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1915 | 5128 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ペリフェラルカッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1916 | 5132 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | 外科的処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1917 | 5135 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1918 | 5133 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、カテーテル抜去困難 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1919 | 5134 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断 | 外科的処置 | 外国 | 3 | 情報提供
1920 | 5136 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1921 | 5131 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、先端部離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1922 | 5137 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1923 | 5138 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン離断 | 体内遺残、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1924 | 5139 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1925 | 5140 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1926 | 5141 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断、マーカバンド脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1927 | 5143 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディーガード IABP カテーテルセット | テレフレックスメディカルジャパン | カテーテルリーク/バルーンの抜去困難 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1928 | 5142 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディーガード IABP カテーテルセット | テレフレックスメディカルジャパン | バルーンの収縮不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1929 | 5144 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディーガード IABP カテーテルセット | テレフレックスメディカルジャパン | バルーンの抜去困難 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1930 | 5152 | 汎用注射筒 | BD ディスポーザブル注射筒 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1931 | 5151 | 汎用注射筒 | BD ディスポーザブル注射筒 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 不明 | 心肺停止 | 外国 | 2 | 情報提供
1932 | 5150 | 汎用注射筒 | BD ディスポーザブル注射筒 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 個包装の破れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1933 | 5153 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛 | 外国 | 159 | 情報提供
1934 | 5156 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害 | 外国 | 2 | 情報提供
1935 | 5157 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
1936 | 5158 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、瘢痕、出血、腫脹、腸管の疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
1937 | 5159 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、瘢痕、腸管の疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
1938 | 5162 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、瘢痕、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1939 | 5164 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
1940 | 5165 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、瘢痕、神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1941 | 5154 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | メッシュの突出 | びらん、疼痛、術後感染、排尿障害、出血、瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
1942 | 5155 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | メッシュの突出 | びらん、疼痛、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1943 | 5161 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | メッシュの突出 | びらん、疼痛、排尿障害、腸管の疾患、術後感染、瘢痕、神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1944 | 5163 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | メッシュの突出 | びらん、疼痛、排尿障害、瘢痕、出血、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1945 | 5160 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 膣内へのメッシュの突出 | びらん、疼痛、排尿障害、腸管の疾患、出血、組織穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1946 | 5172 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 外科処置、止血不全、血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1947 | 5175 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 狭窄 | 外国 | 2 | 情報提供
1948 | 5186 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 止血不全、仮性動脈瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
1949 | 5187 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 止血不全、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1950 | 5188 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 止血不全、血管損傷、動脈血栓、出血性合併症 | 外国 | 2 | 情報提供
1951 | 5196 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 動脈血栓、解離、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1952 | 5198 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 動脈閉塞 | 外国 | 2 | 情報提供
1953 | 5199 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 動脈閉塞、外科処置 | 外国 | 6 | 情報提供
1954 | 5200 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 動脈閉塞、血栓、外科処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1955 | 5168 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドの断裂 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1956 | 5190 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | カフタブの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
1957 | 5191 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | カフタブの破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 28 | 情報提供
1958 | 5193 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | カフタブの破損 | 体内遺残の疑い、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1959 | 5194 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | カフタブの破損 | 体内遺残の疑い、動脈血栓、大腿動脈閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1960 | 5167 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | スーチャーの断裂 | 解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1961 | 5166 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1962 | 5176 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 局所痛、血管損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
1963 | 5177 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1964 | 5179 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 血管損傷、外科処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1965 | 5180 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 血管損傷、止血不全、外科処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1966 | 5182 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1967 | 5184 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 血腫、仮性動脈瘤、外科処置、脳卒中、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1968 | 5169 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全、抜去困難 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1969 | 5192 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 7 | 情報提供
1970 | 5197 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | リンクの抜け | 動脈血栓、大腿動脈閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1971 | 5170 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抵抗、抜去困難 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1972 | 5171 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | 外科処置 | 外国 | 4 | 情報提供
1973 | 5174 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | 外科処置、輸血 | 外国 | 1 | 情報提供
1974 | 5178 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1975 | 5185 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | 血腫、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1976 | 5189 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | 出血、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1977 | 5201 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | 輸血、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1978 | 5181 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 縫合不全 | 血管損傷、動脈閉塞、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1979 | 5183 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 縫合不全 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1980 | 5195 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 本品の断裂 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1981 | 5173 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 本品の破損 | 外科処置、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1982 | 5202 | 非血管系バルーン用加圧器 | リジフレックスII アカラシア/OTW ニューマチックポンプ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 圧ゲージ部メーターの動作不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1983 | 5203 | 非血管用ガイドワイヤ | ジップワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1984 | 5204 | 非血管用ガイドワイヤ | ジップワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1985 | 5205 | 非血管用ガイドワイヤ | ジップワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1986 | 5207 | 非血管用ガイドワイヤ | センサー ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1987 | 5206 | 非血管用ガイドワイヤ | センサー ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1988 | 5208 | 非血管用ガイドワイヤ | センサー ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1989 | 5209 | 非血管用ガイドワイヤ | ナビプロ ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1990 | 5210 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 皮下気腫および縦隔気腫、気管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1991 | 5215 | 非中心循環系動脈用カテーテル | ARROW アーテリアルライン プロダクツ | テレフレックスメディカルジャパン | ガイドワイヤー離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1992 | 5214 | 非中心循環系動脈用カテーテル | ARROW アーテリアルライン プロダクツ | テレフレックスメディカルジャパン | カテーテル離断 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1993 | 5271 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | カテーテル破断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1994 | 5270 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | 安全機構装置の作動不良 | 針刺し損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1995 | 5272 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD ネクシーバ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 破損、抗がん剤漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1996 | 5273 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | ネオフロン | 日本ベクトン・ディッキンソン | カテーテルの破断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1997 | 5274 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド 100NX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 呼吸器障害、鼻づまり、失声 | 外国 | 1 | 情報提供
1998 | 5275 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド 100NX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 慢性閉塞性肺疾患の悪化、喉の刺激、鼻づまり | 外国 | 1 | 情報提供
1999 | 5276 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド 100S | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 眼への刺激、視力障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2000 | 5277 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド 100S | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 呼吸器障害、喉の違和感、皮膚への刺激 | 外国 | 1 | 情報提供
2001 | 5278 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド 100S | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 喉の違和感 | 外国 | 1 | 情報提供
2002 | 5279 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド 100S | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 喉の刺激、咳 | 外国 | 3 | 情報提供
2003 | 5280 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド 100S | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 皮膚への刺激 | 外国 | 2 | 情報提供
2004 | 5281 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド 100S | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 鼻への刺激、吐き気、咳、胸の圧迫感 | 外国 | 1 | 情報提供
2005 | 5290 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド200 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 喉の違和感 | 外国 | 1 | 情報提供
2006 | 5291 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド200 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 鼻への刺激、吐き気、咳、胸の圧迫感 | 外国 | 1 | 情報提供
2007 | 5292 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド200 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 嚥下障害、喉の痛み、喉の腫れ | 外国 | 1 | 情報提供
2008 | 5282 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド NX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 咳、胸の圧迫感、呼吸器障害、喉への刺激、眼への刺激 | 外国 | 1 | 情報提供
2009 | 5283 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド NX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 呼吸器障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2010 | 5284 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド NX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 喉の痛み、眼への刺激 | 外国 | 1 | 情報提供
2011 | 5285 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド NX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 刺激 | 外国 | 1 | 情報提供
2012 | 5286 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド NX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 2 | 情報提供
2013 | 5287 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド NX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 頭痛、吐き気、めまい、皮膚への刺激、鼻血 | 外国 | 1 | 情報提供
2014 | 5288 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド NX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 頭痛、副鼻腔炎、咳、めまい | 外国 | 1 | 情報提供
2015 | 5289 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド NX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 肺への刺激、呼吸器障害、咳、喘息 | 外国 | 1 | 情報提供
2016 | 5295 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCOサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | なし | 静脈穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2017 | 5304 | 縫合糸パサー | Mitek パサー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 追加皮切による処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2018 | 5305 | 膀胱尿管逆流症治療用注入材 | デフラックス | 光洋産業 | なし | 急性腎不全、尿管閉塞、クレアチニン値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
2019 | 5306 | 膀胱尿管逆流症治療用注入材 | デフラックス | 光洋産業 | なし | 水腎症・尿管閉塞・物質移動 ･ 嘔吐・腹痛・発熱 | 外国 | 1 | 情報提供
2020 | 5355 | ポリアミド縫合糸 | サージロン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2021 | 5356 | ポリアミド縫合糸 | モノソフ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針と縫合糸の離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2022 | 5359 | ポリエステル縫合糸 | サージダック | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2023 | 5360 | ポリエステル縫合糸 | サージダック | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 開腹術への移行 | 外国 | 2 | 情報提供
2024 | 5361 | ポリエステル縫合糸 | サージダック | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2025 | 5357 | ポリエステル縫合糸 | エチボンド ポリエステルスーチャー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応 | 外国 | 1 | 情報提供
2026 | 5358 | ポリエステル縫合糸 | キャピオ ポリエステル 編糸 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 縫合針の離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2027 | 5362 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 2 | 情報提供
2028 | 5363 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
2029 | 5364 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
2030 | 5367 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開 | 外国 | 4 | 情報提供
2031 | 5366 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 創傷裂開 | 外国 | 2 | 情報提供
2032 | 5368 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 創傷裂開、術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2033 | 5365 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
2034 | 5369 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
2035 | 5370 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れの可能性 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
2036 | 5371 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル ラピッド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 4 | 情報提供
2037 | 5372 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル ラピッド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応 | 外国 | 2 | 情報提供
2038 | 5373 | ポリグリカプロン縫合糸 | モノクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 創傷裂開 | 外国 | 2 | 情報提供
2039 | 5375 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 縫合部の離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2040 | 5374 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破断 | 創離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2041 | 5376 | ポリグリコネート縫合糸 | マクソン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針と縫合糸の離断 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2042 | 5377 | ポリグリコマー縫合糸 | V-Loc90 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創部の感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2043 | 5380 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創部の離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2044 | 5381 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 肉芽腫の形成 | 外国 | 1 | 情報提供
2045 | 5382 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 結節不良 | 縫合部の離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2046 | 5378 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2047 | 5379 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2048 | 5385 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創部の感染 | 外国 | 8 | 情報提供
2049 | 5386 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創部の離開 | 外国 | 2 | 情報提供
2050 | 5387 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2051 | 5384 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針と縫合糸の離断 | 一時的な体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2052 | 5383 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 16 | 情報提供
2053 | 5388 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2054 | 5389 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2055 | 5390 | ポリブテステル縫合糸 | V-Loc PBT クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創部の感染 | 外国 | 3 | 情報提供
2056 | 5391 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2057 | 5399 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | なし | 縫合部の炎症 | 外国 | 1 | 情報提供
2058 | 5395 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2059 | 5396 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2060 | 5397 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | 創離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2061 | 5392 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2062 | 5393 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2063 | 5394 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2064 | 5398 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
2065 | 5402 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2066 | 5403 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染もしくは組織反応の可能性 | 外国 | 6 | 情報提供
2067 | 5404 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染もしくは組織反応の可能性、肉芽組織の形成 | 外国 | 1 | 情報提供
2068 | 5405 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応 | 外国 | 1 | 情報提供
2069 | 5400 | ポリプロピレン縫合糸 | プレミレン | ビー・ブラウンエースクラップ | 縫合糸の切断 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2070 | 5401 | ポリプロピレン縫合糸 | プレミレン | ビー・ブラウンエースクラップ | 縫合針が糸から外れた | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2071 | 5408 | 麻酔用滅菌済み穿刺針 | UNIEVER 穿刺針 | ユニシス | 針折れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2072 | 5410 | 麻酔用滅菌済み穿刺針 | UNIEVER 穿刺針 | ユニシス | 脊髄くも膜下麻酔用針の曲がり | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
2073 | 5409 | 麻酔用滅菌済み穿刺針 | UNIEVER 穿刺針 | ユニシス | 脊髄くも膜下麻酔用針の針先折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2074 | 5412 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | アレルギー反応、小腸の癒着 | 外国 | 1 | 情報提供
2075 | 5413 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | ウイルス性腸炎,麻痺性腸閉塞,水腎症,膣炎,クロストリジウム・ディフィシル感染症,大腿骨盤腹膜癒着,複数の骨盤膿瘍/シュードモナス骨盤感染症,慢性子宮傍組織炎,慢性卵管卵巣炎,敗血症,膀胱炎,低カルシウム血症,抑鬱障害,不安状態,貧血 | 外国 | 1 | 情報提供
2076 | 5414 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | リンパ嚢腫（子宮頚部）,麻痺性イレウス | 外国 | 1 | 情報提供
2077 | 5415 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 小腸閉塞,小腸瘻 | 外国 | 1 | 情報提供
2078 | 5416 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 腸管癒着 | 外国 | 1 | 情報提供
2079 | 5417 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 発熱,細菌創傷感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2080 | 5418 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 腹水貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
2081 | 5419 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 腹水貯留、原発開腹切開部位での感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2082 | 5420 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 腹部癒着,腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2083 | 5421 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 本材適用部位での体液蓄積,発熱 | 外国 | 1 | 情報提供
2084 | 5422 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 疼痛,感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2085 | 5428 | リデューサ | da Vinci シリーズカニューラシール | インテュイティブサージカル | 破損 | 手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2086 | 5429 | 輪状甲状膜切開キット | 気道アクセス用デバイス | Cook Japan | 不明 | 気胸、心不全、陰嚢破裂 | 外国 | 1 | 情報提供
2087 | 5430 | 輪状甲状膜切開キット | 気道アクセス用デバイス | Cook Japan | 不明 | 心停止、気胸 | 外国 | 1 | 情報提供