## 分類（５）
分類（５）： 治療・鋼製機器等（９８６件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
5832 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 先端電極破損 | 破損電極の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5833 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 発火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5834 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 分流の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5835 | 一般的電気手術器 | Mitek VAPR 3 システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 灌流液による皮膚の熱傷、追加皮切処置 | 国内 | 1 | 情報提供
5836 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー（ハンドピース） | 日本ストライカー | 不明 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5837 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー（ハンドピース） | 日本ストライカー | プローブ先端の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5838 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー（ハンドピース） | 日本ストライカー | 絶縁損傷 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5839 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5840 | 一般的電気手術器 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 絶縁用のセラミック素材パーツの破損・欠落 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5841 | エア式骨手術器械 | マイクロ100サージカルシステム/サージエアト－ム | ジンマー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5842 | エア式骨手術器械 | マイダスレックス ハイスピードドリル レジェンドシステム | 日本メドトロニック | エア漏れ | 空気塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
5843 | エアパッド加温装置システム | ウォームタッチブロアー モデル5200 | コヴィディエン ジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5844 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿管損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
5845 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ Mシリーズ 可搬型手術用顕微鏡 | ライカマイクロシステムズ | 電源が落ちた | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5846 | 眼科用レーザ光凝固装置 | ピュアイエロー・レーザー光凝固装置 IQ577 | トーメーコーポレーション | なし | 軽度の網膜色素上皮剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
5847 | 鉗子 | イントラック クランプ | センチュリーメディカル | 折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5848 | 干渉電流型低周波治療器 | オージートロン EF-350 | オージー技研 | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5849 | 関節手術用器械 | オプテトラック手術器械9 | イグザクテック | ネジの一部脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5850 | 関節手術用器械 | 人工股関節臼蓋側用手術器具 | 京セラメディカル | 部品脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5851 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シムの破損 | 疼痛、体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5852 | 関節手術用器械 | S-ROM-A 人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ディスタルリーマーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5853 | 関節手術用器械 | アンテリア アプローチ用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | インサーターシャフトの破損 | 体内遺残、再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
5854 | 関節手術用器械 | NexGen 人工膝関節システム手術器械 | ジンマー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5855 | 起子 | ラップマウス | 八光 | 把持部の破断 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5856 | 紫外線治療器 | ヴィトラック | ジェイメック | 治療時間の延長 | 右腕に紅斑、軽度の色素沈着 | 国内 | 1 | 情報提供
5857 | 止血器 | ATS750タニケットシステム | ジンマー | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5858 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の破損 | 破損片の体内遺残/破損片の体内遺残による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5859 | 手術用ドリルアタッチメント | アンスパック ドリルアタッチメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5860 | 手術用ドリルアタッチメント | 関節手術用ドリルアタッチメント | 日本ストライカー | フレキシブルシャフトの破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5861 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | ドリル先端の破損 | 破損したドリル先端の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5862 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5863 | 手術用ネジ回し | 90°スクリュードライバー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5864 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 回腸損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5865 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5866 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 直腸損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5867 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 膀胱損傷 | 国内 | 3 | 情報提供
5868 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | ケーブルの破損 | 手技中止 | 国内 | 1 | 情報提供
5869 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | パワーサプライの不良の疑い | 術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
5870 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 膀胱直腸ろう | 国内 | 2 | 情報提供
5871 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | マスターコントローラ(Master Tool Manipulator:MTM)不良の疑い | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5872 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | マスターコントローラー（Master Tool Manipulator、MTM）不良 | 開腹術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
5873 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 電源分配基板の不良 | 術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
5874 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 分配基板の不良 | 手技時間の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
5875 | 手動式整形外科用セメントディスペンサ | ストライカー骨セメント注入器(滅菌済) | 日本ストライカー | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
5876 | 処置用対極板 | コンメド ディスポーザブル 対極板 | 日本メディカルネクスト | 対極板のアルミ箔露出 | 対極板装着部（背部）の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5877 | 処置用対極板 | コンメド ディスポーザブル 対極板 | 日本メディカルネクスト | 対極板導電部とコードの接続部腐食 | 対極板装着部の熱傷 | 国内 | 1 | 回収（改修）
5878 | 新生児黄疸光線治療器 | ビリベット | 中村医科工業 | 不明 | 火傷様の発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
5879 | 靭帯・腱手術用器械 | エリート プレミアム インスタビリティ システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5880 | 脊椎手術用器械 | Matrix5.5手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ホールディングスリーブの折損 | ホールディングスリーブ先端部の体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
5881 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カニュレイテッドタップの破損 | カニュレイテッドタップ先端部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5882 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5883 | 脊椎手術用器械 | ストライカー スパイン カスタム器械 | 日本ストライカー | プローベ先端部の破損 | 破損したプローベ先端部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5884 | 脊椎手術用器械 | スクレーパー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 神経損傷、硬膜損傷、術後麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
5885 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
5886 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 手術時間の延長、出血量の増大 | 国内 | 1 | 情報提供
5887 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | EHIT Class3（EHIT、大伏在静脈から深部静脈への血栓の伸展） | 国内 | 16 | 情報提供
5888 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 深部静脈血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
5889 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 肺血栓塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
5890 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | なし | 腓骨神経障害による下垂足 | 国内 | 1 | 情報提供
5891 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | イントロデューサーの断裂 | イントロデューサー体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5892 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | イントロデューサー先端が切れた | イントロデューサー体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
5893 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー | インテグラル | 光ファイバーとイントロデューサーが固定できない | なし | 国内 | 4 | 情報提供
5894 | ダイオードレーザ | ELVeSレーザー1470 | インテグラル | なし | 蜂窩織炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5895 | 単回使用鉗子 | 多目的ヘッドフレーム用ディスポキャップ | ミズホ | 不明 | 前頭骨貫通、硬膜外血腫発症 | 国内 | 1 | 情報提供
5896 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクト | 参天製薬 | プランジャー先端が変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5897 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | なし | チン氏帯断裂、硝子体脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
5898 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | ソフトパッドはみ出し | 自己閉鎖不全 | 国内 | 1 | 情報提供
5899 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ下方偏位、眼内レンズ支持部破損 | レンズ摘出(切開創拡大)、角膜浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
5900 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5901 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ後方支持部破損 | レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
5902 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 調査中
5903 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ先行支持部破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5904 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 眼内レンズ前方支持部切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5905 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 後方支持部がプランジャーに挟まった | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5906 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | アキュジェクトユニフィット | 参天製薬 | 後方支持部がプランジャーに挟まった | レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
5907 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
5908 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部変形 | レンズ摘出(切開創拡大) | 国内 | 1 | 情報提供
5909 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント（ガイドワイヤー） | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 体内遺残、穿孔、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5910 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | ワイヤー部の外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5911 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | 折損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5912 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | 折損 | 手術の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
5913 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5914 | 単回使用整形外科用バー | ハイスピード ドリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カッターバーの破損 | 体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5915 | 単回使用整形外科用バー | 滅菌済穿孔ツール（単回使用） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残の恐れ | 国内 | 3 | 情報提供
5916 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5917 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス SBバー | 日本メドトロニック | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5918 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 不明 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5919 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント（ガイドワイヤー） | メドトロニックソファモアダネック | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5920 | 炭酸ガスレーザ | 炭酸ガスレーザメス Panalas C05 | パナソニックヘルスケア | なし | 皮下気腫 | 国内 | 1 | 情報提供
5921 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 左足首の熱感、腫脹、発赤、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
5922 | 超音波吸引器 | 超音波手術器 CUSA EXcel | アムコ | 機能不全 | Ⅱ度の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5923 | 超音波骨折治療器 | セーフス SAFHS 4000J | 帝人ファーマ | なし | 皮膚潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
5924 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 術後に出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5925 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5926 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 膵液漏による術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5927 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5928 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | なし | 水膨れ | 国内 | 1 | 情報提供
5929 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
5930 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | ティッシュパッドの損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5931 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | 凝固不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5932 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アクティブブレードの破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5933 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5934 | 治療用電気手術器 | 高周波焼灼電源装置 ESG-400 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
5935 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 胆管損傷、腸管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
5936 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス表示不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
5937 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス表示不良の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
5938 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス表示不良の疑い | 手技中止 | 国内 | 1 | 情報提供
5939 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | インピーダンス表示不良の疑い、セルフテストエラー | 手術の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
5940 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 31 | 情報提供
5941 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | 手術の延期 | 国内 | 1 | 情報提供
5942 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | なし | 国内 | 10 | 情報提供
5943 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5944 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 還流不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5945 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 起動せず | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5946 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力停止の疑い | 手技の中止 | 国内 | 1 | 情報提供
5947 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5948 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の損傷 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5949 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の損傷 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5950 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の損傷 | 穿刺部熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
5951 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の損傷、対極板ケーブル抜け | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5952 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の損傷の疑い | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5953 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5954 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5955 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 国内 | 18 | 情報提供
5956 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、カッティングトリガ戻らない | なし | 国内 | 4 | 情報提供
5957 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、内部部品の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5958 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5959 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | オーディオフットスイッチ基盤 電子部品の短絡 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5960 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | なし | 国内 | 8 | 情報提供
5961 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 出血 | 国内 | 3 | 情報提供
5962 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5963 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ | なし | 国内 | 6 | 情報提供
5964 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5965 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5966 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | カテーテルルーメンの閉塞 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5967 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | ピンの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5968 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5969 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 国内 | 4 | 情報提供
5970 | 治療用能動器具 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5971 | 治療用能動器具 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 後出血による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5972 | つち | 高砂ハンマー | 高砂医科工業 | ハンマーのヘッド部の破損、ゆるみ及び固定部内の汚れ | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
5973 | 低周波治療器 | パルスキュア KR-215 | オージー技研 | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5974 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
5975 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5976 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | リムーバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5977 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ｅＮｌｉｔｅシステム | 日本ストライカー | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5978 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション S7 | 日本メドトロニック | なし | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
5979 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 灌流液による皮膚の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5980 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 4 | 情報提供
5981 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 凝固できない | 出血 | 国内 | 1 | 調査中
5982 | バイポーラ電極 | アトラスワンド | 日本エム・ディ・エム | シャフト部の過熱 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5983 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 不明 | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | 調査中
5984 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | 調査中
5985 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 他院へ搬送 | 国内 | 1 | 情報提供
5986 | 非中心循環系アフターローディング式ブラキセラピー装置 | マイクロ セレクトロン HDR | 千代田テクノル | 治療装置の線源経路閉塞による線源回収不良 | 放射線治療中断による過少照射、過剰照射 | 国内 | 1 | 調査中
5987 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ラベルの摩耗 | 体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5988 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5989 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5990 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性、製品破損 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
5991 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の破損 | 体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5992 | 骨手術用器械 | SBi骨折・骨切用インストルメント | オリンパステルモバイオマテリアル | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
5993 | 骨手術用器械 | CTCネイルシステム用手術器械 | KiSCO | 手術器械の不良 | 手術時間の延長、術式の変更 | 国内 | 1 | 情報提供
5994 | 骨手術用器械 | DFN手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5995 | 骨手術用器械 | DHS/DCS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | コネクティングスクリューの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5996 | 骨手術用器械 | HCS手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーの破損 | 追加処置を伴う再固定 | 国内 | 1 | 情報提供
5997 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折損 | ドリル先折損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
5998 | 骨手術用器械 | LCPミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折損 | ドリル先折損片の体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
5999 | 骨手術用器械 | Matrix Mandible システム手術機械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | ベンディングインサートの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6000 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
6001 | 骨手術用器械 | キャニュレイテッドスクリュー手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 国内 | 2 | 情報提供
6002 | 骨手術用器械 | シンリーム手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | リーマーヘッドの脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6003 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摘出用スクリューの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6004 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摘出用ボルトの破損 | 摘出用ボルトの破損による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6005 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摘出用ボルトの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6006 | 骨手術用器械 | 折損スクリュー摘出用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 摘出用ボルトの破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 国内 | 1 | 情報提供
6007 | 骨手術用器械 | ミニ手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先の折損 | ドリル先折損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6008 | 骨手術用器械 | ZPS手術器械 | ジンマー | Oリングの脱落 | 体内遺残、摘出手術の実施 | 国内 | 1 | 情報提供
6009 | 骨手術用器械 | TAN/FANネイル用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ガイドボルトの折損 | 破片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6010 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | スクリューの入れ替え | 国内 | 1 | 情報提供
6011 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6012 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 14 | 情報提供
6013 | 骨手術用器械 | MDM スクリュー&プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残の恐れ | 国内 | 5 | 情報提供
6014 | 骨手術用器械 | ＡｘSOS Ｔｉ用手術器械 | 日本ストライカー | ドリル先の破損 | 破損したドリル先の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6015 | 骨手術用器械 | Ｔ2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリル先の破損 | 破損したドリル先の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6016 | 骨手術用器械 | ライビンガーCMFミッドフェイス用手術器械 | 日本ストライカー | ドライバーの破損 | ドライバーの破損片遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6017 | 骨手術用器械 | アキュトラックスクリュー用手術器械 | 日本メディカルネクスト | ドライバーの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6018 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | ドライバーの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
6019 | 骨手術用器械 | コングルエントボーンプレートシステム専用手術器具 | 日本メディカルネクスト | ドリルの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
6020 | 骨手術用器械 | ターゴンPFネイルシステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 折損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6021 | 骨手術用器械 | ターゴンPH/H ネイルシステム用手術器械 | ビー・ブラウンエースクラップ | 髄内釘の留置用器械の破損 | 術時間延長、予定処置を変更 | 国内 | 1 | 調査中
6022 | 骨手術用器械 | 骨接合用手術器械 | マイクロポート・オーソペディックス・ジャパン | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6023 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
6024 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 血管損傷、出血、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6025 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 出血、血管損傷、手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
6026 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 出血、血管損傷の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
6027 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 尿管損傷、疼痛、発熱、炎症反応、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6028 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | ピンの破損 | ピンの破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6029 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | ピンの破損 | ピン破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
6030 | 骨手術用器械 | ピン | メドトロニックソファモアダネック | 先端の変形 | 尿管損傷、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
6031 | 滅菌済み鍼 | スポールバン | 祐徳薬品工業 | なし | 適用部位感染 | 国内 | 1 | 情報提供
6032 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 対極板部の熱傷 | 国内 | 3 | 情報提供
6033 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | なし | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
6034 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
6035 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
6036 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
6037 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
6038 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 冷却水還流不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
6039 | 粒子線治療装置 | 陽子線治療システム | 住友重機械工業 | なし | 左足親指開放骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
6040 | 一般的電気手術器 | da Vinci シリーズ 高周波手術装置 | インテュイティブサージカル | 電気手術器の不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6041 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 尿道の壊死 | 外国 | 3 | 情報提供
6042 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 膀胱穿孔 | 外国 | 1 | 調査中
6043 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6044 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6045 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6046 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6047 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 出力状態が継続された | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6048 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6049 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁損傷 | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6050 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁損傷 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6051 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁損傷の疑い | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6052 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 発火の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6053 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 術後感染症による入院の延長 | 外国 | 5 | 情報提供
6054 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 入院期間延長 | 外国 | 2 | 情報提供
6055 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6056 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー（ハンドピース） | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6057 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
6058 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | 破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6059 | ウォーターパッド加温装置コントロールユニット | Arctic Sun 5000 体温管理システム | アイ・エム・アイ | 温度シミュレータを接続した状態での使用 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
6060 | エアパッド特定加温装置コントロールユニット | 3M ベアーハガー ペーシェントウォーミング モデル5050 | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6061 | カテーテル拡張器 | アンプラッツタイプ 腎瘻ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ダイレータ離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6062 | カテーテル拡張器 | ナビゲーターNEO 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シースイントロデューサの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6063 | カテーテル拡張器 | ナビゲーター 尿管アクセスシース/ダイレータセット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿管損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6064 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ M720 OH5 | ライカマイクロシステムズ | 不明 | 昏睡状態 | 外国 | 1 | 調査中
6065 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | アレグレット ウェーブ Eye-Q | 日本アルコン | 機器停止 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6066 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | ウェーブライト フェムトセカンドレーザー FS200 | 日本アルコン | 機器停止、フラップ形成不全 | 眼の異物感、色覚異常 | 外国 | 1 | 調査中
6067 | 眼科用レーザ光凝固装置 | アルコン ピュアポイント 照明付 エンドオキュラープローブ | 日本アルコン | トロカールへの引っかかり | 追加縫合処置 | 外国 | 1 | 情報提供
6068 | 関節手術用器械 | 肩関節再建用手術器械 | Arthrex Japan | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6069 | 関節手術用器械 | Attune Intuition手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
6070 | 関節手術用器械 | P.F.C.シグマ人工膝関節 システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | IMロッドの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6071 | 関節手術用器械 | MIS人工股関節手術器械 | ジンマー | 先端部破損 | 術時間の延長、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6072 | 関節手術用器械 | エクリス・リバース人工肩関節用手術器具 | バイオジェネシス | スクリュードライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 調査中
6073 | 関節手術用器械 | MEDACTA 全人工膝関節システム脛骨用手術器械 | メダクタジャパン | 接続不良の疑い | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6074 | 関節手術用器械 | MEDACTA 全人工膝関節システム用手術器械 | メダクタジャパン | ピンの欠損 | 体内遣残 | 外国 | 1 | 情報提供
6075 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用電極（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6076 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品 | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コードの損傷 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6077 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 14 | 情報提供
6078 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6079 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（未滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚傷害 | 外国 | 4 | 情報提供
6080 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 4 | 情報提供
6081 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | なし | 水膨れ | 外国 | 1 | 情報提供
6082 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用付属品（滅菌） | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コードの損傷 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6083 | 高周波処置用能動器具 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | 不明 | 術後合併症,サイトメガロウイルス（ＣＭＶ）感染に伴う多臓器不全 | 外国 | 1 | 情報提供
6084 | 高周波処置用能動器具 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | 不明 | 術後合併症,重度の心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
6085 | 高周波処置用能動器具 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | 不明 | 術後合併症,消化管出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6086 | 高周波処置用能動器具 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | 不明 | 術後合併症,深部静脈血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
6087 | 高周波処置用能動器具 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | 不明 | 術後合併症,胆汁漏れ | 外国 | 4 | 情報提供
6088 | 高周波処置用能動器具 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | 不明 | 術後合併症,肺炎 | 外国 | 2 | 情報提供
6089 | 高周波処置用能動器具 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | 不明 | 術後合併症,腹腔内膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
6090 | シェーバシステム | マイダスレックス シェーバーシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 脊髄硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6091 | 手術用ドリルアタッチメント | POWEREASE用器械 | メドトロニックソファモアダネック | ドライバー先端の破損 | ドライバー先端の破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6092 | 手術用ナビゲーションユニット | ナビゲーションカート2システム | 日本ストライカー | 画像のずれ | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6093 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 一部開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6094 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | なし | 開胸術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6095 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | Ｓ状結腸穿孔、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6096 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 胃穿孔 | 外国 | 3 | 情報提供
6097 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 下腹壁損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6098 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 開胸術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6099 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 開腹術への移行 | 外国 | 4 | 情報提供
6100 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 虚血性結腸炎 | 外国 | 1 | 情報提供
6101 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 腰筋膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
6102 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6103 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 小腸穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
6104 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6105 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 総胆管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6106 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
6107 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 腸損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
6108 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 直腸穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6109 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6110 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 肋膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6111 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 嚥下障害 | 外国 | 1 | 情報提供
6112 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 膀胱損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
6113 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 膣円蓋披裂 | 外国 | 1 | 情報提供
6114 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 膣壁損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6115 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | インストゥルメントアームの動作不良の疑い | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6116 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | インストゥルメントアームの動作不良の疑い | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6117 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | インストゥルメントアーム不良の疑い | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6118 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | インストゥルメントの認識不良の疑い | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6119 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | カメラアームの不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 2 | 情報提供
6120 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | カメラアームの不良 | 手技中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6121 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | カメラヘッドの不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6122 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | ケーブル断線の疑い | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6123 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | タッチパネル不良の疑い | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6124 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | パワーサプライの不良の疑い | 手技の中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6125 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | フットスイッチの動作不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6126 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | ペイシェントアームブレーキ不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6127 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | ペイシェントカートブレーキ不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6128 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 画像不良 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6129 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 画像不良の疑い | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6130 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 自動通電の疑い | 腸熱傷、開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6131 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 電源部の不良 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6132 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 開腹術に移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6133 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 動作不良 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6134 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci Si サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 吻合不良 | 術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
6135 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6136 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6137 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 不明 | 尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6138 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | カニューラマウントの破損 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6139 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | カメラアームの不良 | 手技中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6140 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | ケーブル不良 | 手技の中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6141 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | パワーサプライの不良 | 開腹術 | 外国 | 1 | 情報提供
6142 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | フォーカスコントローラーのピンの破損 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6143 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | マスターコントローラの不良 | 手技の中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6144 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | マスターコントローラ不良 | 開腹術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6145 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | マスターコントローラ不良 | 手術中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6146 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | インテュイティブサージカル | 画像不良 | 手術の中止 | 外国 | 1 | 情報提供
6147 | 靭帯・腱手術用器械 | 膝靭帯再建用手術器械 | Arthrex Japan | 製品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6148 | 脊椎手術用器械 | T-PAL手術器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャフトの破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6149 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6150 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | トルクレンチ先端部の破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6151 | 脊椎手術用器械 | ディアパゾン用器具器械 | 日本ストライカー | ドライバー先端部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6152 | 脊椎手術用器械 | MaXcess4 手術器械セット | ニューベイシブジャパン | ライトケーブルの外れ | 発赤、腫れ、小水疱形成 | 外国 | 1 | 情報提供
6153 | 脊椎手術用器械 | X-STOP 手術器械セット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷に伴う髄液漏 | 外国 | 9 | 情報提供
6154 | 脊椎手術用器械 | X-STOP 手術器械セット | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 術中棘突起骨折 | 外国 | 17 | 情報提供
6155 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6156 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | スクリューエクステンダーの分解 | 手技の変更 | 外国 | 1 | 情報提供
6157 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | スクリューエクステンダーの分解 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6158 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | スクリューエクステンダーの分離 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6159 | 線形加速器システム | Hi-ARTシステム | 日本アキュレイ | 治療経過時間の表示不良 | なし | 外国 | 1 | 調査中
6160 | 線形加速器システム | 線形加速器システム MHI-TM2000 | 三菱重工業 | 治療計画のスケジュールミス | 誤照射 | 外国 | 1 | 情報提供
6161 | 創外固定器 | テイラー スペーシャル フレーム | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | リングの折損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6162 | 創外固定器 | 創外固定用器具器械 | 日本ストライカー | 創外固定器の脱転 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6163 | 創外固定器 | ホフマン2コンパクト創外固定システム | 日本ストライカー | 連結器の緩み | 再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
6164 | 単回使用関節手術用器械 | 単回使用関節手術用手術器械 | Arthrex Japan | 先端の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6165 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント（ガイドワイヤー） | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 脳幹への穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
6166 | 単回使用靭帯・腱手術用器械 | ドリル アンド ワイヤー（滅菌済） | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | ドリルの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6167 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | 折損 | 切開 | 外国 | 1 | 情報提供
6168 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | 破損 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
6169 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | 破損 | 切開 | 外国 | 1 | 情報提供
6170 | 単回使用髄核切除吸引摘出器 | デコンプレッサー | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6171 | 単回使用骨手術用器械 | ITST 手術器械 | ジンマー | ガイドピン挿入困難、破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6172 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | Kワイヤーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6173 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | 過熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6174 | 単回使用整形外科用バー | ストライカー社 骨手術器械用鋸刃 | 日本ストライカー | 屈曲 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6175 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6176 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント（ガイドワイヤー） | メドトロニックソファモアダネック | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
6177 | 単回使用ハンドコントロール式電気手術器用アクティブ電極 | コロラド マイクロディセクション ニードル電極 | 日本ストライカー | 電極先端の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6178 | 弾性ストッキング | T.E.D. サージカル ストッキング | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 圧迫性潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
6179 | 弾性ストッキング | T.E.D. サージカル ストッキング | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 右上大腿部潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
6180 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ（コンフォートスリーブ） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 接触性皮膚炎 | 外国 | 1 | 情報提供
6181 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ（コンフォートスリーブ） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 尖足、会陰神経麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
6182 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD700 シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 下垂足、会陰神経麻痺による足底屈 | 外国 | 1 | 情報提供
6183 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | コンパートメント症候群 | 外国 | 1 | 情報提供
6184 | 超音波式ハイパサーミアシステム | MRガイド下集束超音波治療器 ExAblate 2000 | GEヘルスケア・ジャパン | 不十分な注意喚起 | 膀胱内での軽微な出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6185 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 術後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
6186 | 超音波手術器 | サージカル ティシュー マネージメント システム | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6187 | 超音波手術器 | Sonicision コードレスシステム | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6188 | 超音波手術器 | ソノペット UST2001 | 日本ストライカー | なし | 患者の脳細胞の一部に損傷；そしゃく器官・聴感への損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6189 | 超音波処置用能動器具 | da Vinciシリーズ ハーモニックACEインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 先端の破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
6190 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
6191 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | アクティブブレードの破損 | 体内遺残の恐れ | 外国 | 2 | 情報提供
6192 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プローブの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6193 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックス インスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プローブの破損 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
6194 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術 | 外国 | 4 | 情報提供
6195 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6196 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる再手術の可能性 | 外国 | 6 | 情報提供
6197 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
6198 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 13 | 情報提供
6199 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる再手術の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6200 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6201 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による再手術の可能性 | 外国 | 2 | 情報提供
6202 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中の大量出血の可能性 | 外国 | 2 | 情報提供
6203 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中出血による開胸術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
6204 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6205 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アクティブブレードの破損 | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
6206 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アクティブブレードの破損 | 破損片の体内遺残の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
6207 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 作動不良 | 開腹術の追加 | 外国 | 4 | 情報提供
6208 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック スカルペル インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
6209 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック スカルペル インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 7 | 情報提供
6210 | 治療用対極板 | BSCディスポーザブル対極板 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板部の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6211 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6212 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 温度表示不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6213 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6214 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 開腹術への術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
6215 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 外国 | 5 | 情報提供
6216 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6217 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 発赤 | 外国 | 1 | 情報提供
6218 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 皮膚障害の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6219 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 66 | 情報提供
6220 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 開腹術への術式移行 | 外国 | 2 | 情報提供
6221 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 出血 | 外国 | 6 | 情報提供
6222 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、ナイフブレードの固定位置からの外れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6223 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、ナイフブレードの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6224 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、ナイフ戻らない | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6225 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6226 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良、絶縁コード損傷の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6227 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6228 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良の疑い、フレキシブル絶縁の損傷 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6229 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ部品の破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6230 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | アゴ部品の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6231 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6232 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | なし | 外国 | 4 | 情報提供
6233 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6234 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 出血 | 外国 | 13 | 情報提供
6235 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 術後出血 | 外国 | 4 | 情報提供
6236 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | トリガが可動しなかった、絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6237 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ | なし | 外国 | 47 | 情報提供
6238 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6239 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ、フレキシブル絶縁の捲れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6240 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ、フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6241 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの固定位置からの外れ、フレキシブル絶縁の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6242 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6243 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの変形、絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6244 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | ナイフブレードの変形、絶縁コーティングの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6245 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の捲くれ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6246 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
6247 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の損傷 | 火傷 | 外国 | 3 | 情報提供
6248 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の破損 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
6249 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の破損 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6250 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | フレキシブル絶縁の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6251 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6252 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 意図しない出力の疑い | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6253 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6254 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 出力不良の疑い | 出血 | 外国 | 7 | 情報提供
6255 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 切離不良の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6256 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6257 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティング損傷の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6258 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コード損傷の疑い | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6259 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 治療血管の開存 | 外国 | 2 | 情報提供
6260 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 静脈瘤の再発 | 外国 | 1 | 調査中
6261 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | カテーテルの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6262 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | カテーテルの発熱不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6263 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | カテーテル発熱部の破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6264 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 加熱不足 | 治療血管の開存 | 外国 | 1 | 情報提供
6265 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム | コヴィディエン ジャパン | 発熱部のコーティングの破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6266 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF ジェネレータ) | コヴィディエン ジャパン | なし | 治療血管の開存 | 外国 | 1 | 情報提供
6267 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム(エンドヴィーナス クロージャー RF ジェネレータ) | コヴィディエン ジャパン | コンデンサの焼損による発煙 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6268 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | なし | 治療血管の開存 | 外国 | 1 | 情報提供
6269 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | なし | 足首周辺の疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
6270 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6271 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 治療血管の開存 | 外国 | 1 | 情報提供
6272 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 治療血管の閉塞不良 | 外国 | 1 | 情報提供
6273 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 深大腿静脈の血栓による部分閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
6274 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 静脈の再疎通による再手術の実施 | 外国 | 1 | 情報提供
6275 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 皮膚の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6276 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | カテーテルシャフトの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6277 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | カテーテルの屈曲 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6278 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | カテーテル発熱部のコーティングの破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6279 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | カテーテル発熱部の破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6280 | 治療用電気手術器 | エンドヴィーナス クロージャー システム（エンドヴィーナス クロージャー RF カテーテル） | コヴィディエン ジャパン | カテーテル発熱部の破損 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
6281 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6282 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴの絶縁コーティング損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6283 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | シーリング不良の疑い | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
6284 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | ピンの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6285 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティングの損傷 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
6286 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | 絶縁コーティング損傷の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
6287 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6288 | 治療用能動器具 | エンシール G2 ティシューシーラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 動作不良 | 術中出血による開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
6289 | 電気手術器用ケーブル及びスイッチ | Bipolar Resection コード | コヴィディエン ジャパン | 発火、絶縁被膜の損傷 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6290 | 電動式骨手術器械 | ダイオニクスパワー | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | ハンドピース内の短絡 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6291 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 TPSシステム電動式骨手術装置 | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6292 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 ドリルアタッチメント2 | 日本ストライカー | 破損 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6293 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 ドリルアタッチメント2 | 日本ストライカー | 発熱 | 熱傷 | 外国 | 5 | 情報提供
6294 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 ラージボーン用アタッチメント2 | 日本ストライカー | 故障 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
6295 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 偽声帯削除 | 外国 | 1 | 情報提供
6296 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 縦隔脂肪の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6297 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
6298 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 出血性合併症 | 外国 | 1 | 情報提供
6299 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | 日本メドトロニック | 不明 | 真声帯損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6300 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 6 | 情報提供
6301 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション S7 | 日本メドトロニック | なし | 再手術 | 外国 | 3 | 情報提供
6302 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 灌流液による皮膚の熱傷 | 外国 | 2 | 情報提供
6303 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6304 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
6305 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 灌流液による皮膚の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6306 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
6307 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | ハンドピース破損 | 異物体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6308 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 灌流不良 | 前房消失、嚢破損、核落下 | 外国 | 1 | 情報提供
6309 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | オンコシード | 日本メジフィジックス | なし | 骨肉腫 | 外国 | 1 | 情報提供
6310 | 非中心循環系永久刺入向け手動式ブラキセラピー装置用放射線源 | オンコシード | 日本メジフィジックス | なし | 扁平上皮癌 | 外国 | 1 | 情報提供
6311 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ラベルの剥がれ | 体内遺残の恐れ | 外国 | 2 | 情報提供
6312 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6313 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷の恐れ | 外国 | 3 | 情報提供
6314 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 脳実質損傷、硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6315 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良、製品破損 | 脳実質損傷、硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6316 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6317 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷の恐れ | 外国 | 1 | 情報提供
6318 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 脳実質損傷、硬膜損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6319 | 物質併用処置用能動器具 | アルゴンガス手術装置用アクセサリー | コヴィディエン ジャパン | なし | 火傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6320 | 骨手術用器械 | ExpertTMティビアルネイル手術用器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ガイドワイヤーの破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
6321 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドライバーの破損 | ドライバー破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6322 | 骨手術用器械 | ガンマ3ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ドリルの破損 | ドリル破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6323 | 骨手術用器械 | Ｎａｖインスツルメント | 日本メドトロニック | 破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
6324 | ラジオ波焼灼システム | Cool-tip RFA システム E シリーズ | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
6325 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿刺部の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6326 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 対極板部の熱傷 | 外国 | 4 | 情報提供
6327 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の外れの疑い | 穿刺部の熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
6328 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供