## 分類１
分類（１）： 画像診断用機器（17件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 1576 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | AXIOM アーティス dT | シーメンス・ジャパン | X線が照射不能 | 検査の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 395 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | ジレモビール コンパクト L | シーメンス・ジャパン | Cアーム旋回方向の固定ができない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 2878 | 非血管系手術向け超音波診断用プローブ | 術中電子リニア探触子 UST-5418 | 日立アロカメディカル | 超音波画像が出ない | 開腹部位拡大による医学的処置の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 1577 | 据置型デジタル式乳房用X線診断装置 | デジタル式乳房用Ｘ線診断装置 FDR MS－2000 | 富士フイルム | 過去に撮影した別の画像とすり替わる | なし | 国内 | 6 | 回収（改修）
5 | 5312 | 多相電動式造影剤注入装置 | プロトCO2L | エーディア | 不明 | 穿孔の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
6 | 6197 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナEXCITE HDx 3.0T | GEヘルスケア・ジャパン | エマージェンシースイッチの機能喪失 | 骨折 | 外国 | 1 | 回収（改修）
7 | 6196 | 超電導磁石式全身用MR装置 | シグナEXCITE HDx 3.0T | GEヘルスケア・ジャパン | エマージェンシースイッチの機能喪失 | 腎臓破裂 | 外国 | 1 | 回収（改修）
8 | 4956 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム INNOVA | GEヘルスケア・ジャパン | 透視撮影不能 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
9 | 5311 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | 日本メドラッド | なし | 空気注入、心停止 | 外国 | 1 | 情報提供
10 | 5313 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッド CTインジェクター STL/D | 日本メドラッド | なし | 空気注入 | 外国 | 2 | 情報提供
11 | 5314 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッド マークVプロビス インジェクター | 日本メドラッド | なし | 空気注入 | 外国 | 1 | 情報提供