## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 分類３
分類（３）： 処置用・施設用機器等（６６７０件）
番号 | 番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
188 | 379 | 圧力モニタリング用チューブセット | モニタキット | エドワーズ ライフサイエンス | センシング機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 378 | 圧力モニタリング用チューブセット | モニタキット | エドワーズ ライフサイエンス | なし | 空気塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
190 | 377 | 圧力モニタリング用チューブセット | モニタキット | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 空気注入 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 14 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 5 | 情報提供
192 | 13 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 先端部体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 12 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 穿孔、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
194 | 11 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 穿孔、追加手術、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 10 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 9 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
197 | 8 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能 | 血管解離、破裂、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 7 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能 | 穿孔、心タンポナーデ、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 6 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能、切断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
200 | 5 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 4 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 病変にスタック、先端部離断 | 冠動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 3 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
203 | 15 | アテローム切除型血管形成術用カテーテル | ニプロＤＣＡ | ニプロ | 断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 39 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去不能 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 38 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 3 | 情報提供
206 | 41 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 食道瘻 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 40 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 2 | 情報提供
208 | 43 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 食道瘻 | 国内 | 2 | 情報提供
209 | 42 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 食道瘻の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 35 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 横隔膜神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 36 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 洞機能不全 | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 37 | アブレーション向け循環器用カテーテル | FlexAbility イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 34 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | なし | 虚血性脳血管障害 | 国内 | 3 | 情報提供
214 | 33 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | ST上昇 | 国内 | 2 | 情報提供
215 | 32 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | ST上昇、空気塞栓 | 国内 | 3 | 情報提供
216 | 31 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 胃拡張 | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 30 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 胸膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 29 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 空気塞栓 | 国内 | 2 | 情報提供
219 | 28 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 空気塞栓、冠動脈閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 27 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 空気塞栓疑い | 国内 | 1 | 情報提供
221 | 26 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 徐脈、心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
222 | 25 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
223 | 24 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 23 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 心嚢液貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 22 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 心房細動 | 国内 | 6 | 情報提供
226 | 21 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 心房細動、心房頻拍 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 20 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 心房頻拍 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 19 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 心房頻拍再発 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 18 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 致死性不整脈 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 17 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 肺炎、発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 47 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | なし | 塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
232 | 46 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 仮性瘤 | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 45 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 外科的処置 | 国内 | 2 | 情報提供
234 | 44 | アルブミン使用接着剤 | バイオグルー外科用接着剤 | センチュリーメディカル | 不明 | 浸出液発生 | 国内 | 1 | 情報提供
235 | 388 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 387 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
237 | 386 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 385 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 384 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 不明 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 404 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 腸管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 403 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 402 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 創部感染 | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 55 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | カートリッジホルダーの故障の疑い | なし | 国内 | 14 | 情報提供
244 | 54 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | ピストン棒リングの故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
245 | 53 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
246 | 52 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
247 | 51 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、カートリッジホルダーの故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
248 | 50 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
249 | 49 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 8 | 情報提供
250 | 48 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 64 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 19 | 情報提供
252 | 63 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
253 | 62 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペン ラグジュラ HD | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
254 | 59 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300デミ | ノボノルディスクファーマ | 注入ボタンが途中で止まる | 血中ブドウ糖増加のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 61 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | ダイアル表示窓の曇り | 血中ブドウ糖減少のおそれ、血中ブドウ糖増加のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 60 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒とゴムピストンの間に隙間 | 血中ブドウ糖増加のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
257 | 58 | インスリンペン型注入器 | ノボペン エコー | ノボノルディスクファーマ | ダイアル表示窓の曇り | 血中ブドウ糖減少のおそれ、血中ブドウ糖増加のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
258 | 57 | インスリンペン型注入器 | ノボペン エコー | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒とゴムピストンの間に隙間 | 血中ブドウ糖増加のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
259 | 56 | インスリンペン型注入器 | ノボペン エコー | ノボノルディスクファーマ | 表示不良 | 血中ブドウ糖減少のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 65 | インスリンポンプ用輸液セット | インスリンポンプ 注入セット | 日本メドトロニック | 外れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
261 | 1606 | 植込み型脳脊髄液リザーバ | CSFリザーバシステム | 日本メドトロニック | 亀裂の疑い | オーバードレナージのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 1338 | 植込みポート用医薬品注入器具 | セーフタッチコアレスニードルセット | ニプロ | 誤穿刺 | 切創 | 国内 | 1 | その他
263 | 113 | ウロキナーゼ使用胸部排液用チューブ | ソラシック LCV-UK カテーテル | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
264 | 114 | ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | ブラッドアクセス LCV-UK カテーテルキット | 日本コヴィディエン | 亀裂 | 気分不快 | 国内 | 1 | 情報提供
265 | 115 | ウロキナーゼ使用中心静脈用カテーテル | メディカット LCV-UK キット | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 119 | オーバチューブ | フレキシブルオーバーチューブ | 秋田住友ベーク | 不明 | 食道の裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 440 | 加圧式医薬品注入器 | シリンジェクター | 大研医器 | 異物混入 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
268 | 439 | 加圧式医薬品注入器 | シュアーフューザーA | ニプロ | バルーンリザーバの破裂 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
269 | 443 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
270 | 442 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | 薬液充填口からの逆流 | なし | 国内 | 1 | その他
271 | 441 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | 薬液漏れ | なし | 国内 | 7 | その他
272 | 120 | カテーテルコネクタ | Thopaz チューブ | 中村医科工業 | 測定チューブの離脱 | 皮下気腫 | 国内 | 1 | 情報提供
273 | 125 | カラム手術台システム | マグナス手術台 埋込型 1180 | マッケ・ジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 126 | カリウム吸着除去用血液フィルタ | カワスミカリウム吸着フィルター | 川澄化学工業 | 不明 | 血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
275 | 571 | 換気用気管支チューブ | ブロンコ・キャス気管支内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
276 | 570 | 換気用気管支チューブ | ブロンコ・キャス気管支内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 収縮不能の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
277 | 569 | 換気用気管支チューブ | ブロンコ・キャス気管支内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
278 | 572 | 換気用補強型気管チューブ | TaperGuard リンフォース気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
279 | 575 | 換気用補強型気管チューブ | リンフォース 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 狭窄の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 574 | 換気用補強型気管チューブ | リンフォース 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、漏れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
281 | 573 | 換気用補強型気管チューブ | リンフォース 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 潰れ、亀裂、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
282 | 456 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 収縮不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
283 | 459 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 収縮不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
284 | 483 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | テンクウ PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 458 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTCAバルーンカテーテルBP3 | カネカ | 折れ | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
286 | 457 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTCAバルーンカテーテル J | カネカ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 478 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カネカ PTCAカテーテル CO-R7 | カネカ | 切断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 486 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ラクロスNSE PTCAバルーンカテーテル | グッドマン | 不明 | 血管穿孔、心タポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 485 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ラクロス PTCA バルーンカテーテル | グッドマン | バルーン収縮不能 | 手技時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 484 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ラクロス PTCA バルーンカテーテル | グッドマン | 収縮不能 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
291 | 480 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | テルモPTCAカテーテルRX-２ | テルモ | バルーン破裂 | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
292 | 482 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | テルモPTCAカテーテルRX-４ | テルモ | バルーンデフレーション不良 | 胸痛 | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 481 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | テルモPTCAカテーテルRX-４ | テルモ | 破裂 | 血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
294 | 477 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 収縮不能、切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
295 | 476 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 剥離、拡張不能 | 血管解離、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
296 | 475 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 冠動脈解離による閉塞、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 474 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 虚血性脳血管障害、出血性脳血管障害、心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
298 | 473 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 狭窄 | 国内 | 4 | 情報提供
299 | 472 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 狭窄、血液検査値異常、心電図異常、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
300 | 471 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 狭窄、心筋梗塞、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 470 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 狭窄、追加手術 | 国内 | 27 | 情報提供
302 | 469 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 狭心症、狭窄、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
303 | 468 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 血管解離、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
304 | 467 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 血栓症、虚血、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
305 | 466 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 昏睡 | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 465 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 再狭窄 | 国内 | 2 | 情報提供
307 | 464 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 再狭窄、外科的処置 | 国内 | 12 | 情報提供
308 | 463 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 心室細動 | 国内 | 1 | 情報提供
309 | 462 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 肺炎 | 国内 | 1 | 情報提供
310 | 461 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供
311 | 460 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SeQuent Please ドラッグ イルーティング バルーンカテーテル | ニプロ | 不明 | 労作性狭心症、再狭窄、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
312 | 455 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC Euphora PTCA バルーンカテーテル | 日本メドトロニック | 収縮不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
313 | 454 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC Euphora PTCA バルーンカテーテル | 日本メドトロニック | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 479 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | 収縮不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
315 | 487 | 冠状静脈洞カニューレ | エドワーズ体外循環カニューレNC | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 冠状静脈洞損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
316 | 488 | 冠動脈カテーテル交換用カテーテル | カネカエクスチェンジデバイス CO-N1 | カネカ | 切断 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
317 | 563 | 冠動脈貫通用カテーテル | Corsair コルセア | 朝日インテック | カテーテルの切断 | ガイドワイヤーによる回収 | 国内 | 1 | 情報提供
318 | 562 | 冠動脈貫通用カテーテル | Corsair コルセア | 朝日インテック | カテーテルの切断 | スネアによる回収、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
319 | 561 | 冠動脈貫通用カテーテル | Corsair コルセア | 朝日インテック | カテーテルの切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
320 | 827 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | Corsair コルセア PV | 朝日インテック | カテーテルの切断 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
321 | 567 | 冠動脈貫通用カテーテル | カラベル カテーテル | 朝日インテック | カテーテルの切断 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
322 | 566 | 冠動脈貫通用カテーテル | カラベル カテーテル | 朝日インテック | カテーテルの切断 | 体内遺残 | 国内 | 10 | 情報提供
323 | 565 | 冠動脈貫通用カテーテル | カラベル カテーテル | 朝日インテック | カテーテルの切断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
324 | 564 | 冠動脈貫通用カテーテル | GuideLinerカテーテル | 日本ライフライン | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
325 | 632 | 気管支吸引用カテーテル | KimVent トラックケアー プロダクツ | ハリヤード・ヘルスケア・インク | エアー漏出 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
326 | 631 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 喘息増悪 | 国内 | 1 | 情報提供
327 | 635 | 気腹用チューブ | ニューモシュア チューブセット（リユーザブル） | 日本ストライカー | なし | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
328 | 643 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | プラグの血管内留置 | 下肢動脈への遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
329 | 642 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | プラグの血管内留置 | 血管形成術の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
330 | 660 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | シャフトの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
331 | 659 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 発疹 | 国内 | 1 | 情報提供
332 | 639 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス コンポジット メッシュ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 発疹 | 国内 | 1 | 情報提供
333 | 640 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス ラップ プログリップ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | ヘルニア再発の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
334 | 637 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ウルトラプロ ヘルニアシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 異物反応の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
335 | 638 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ウルトラプロ メッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | ヘルニアの再発 | 国内 | 1 | 情報提供
336 | 641 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | フィジオメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | ヘルニアの再発による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
337 | 663 | 吸収性縫合用クリップ | ラパロクリップ | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
338 | 644 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン | オリンパステルモバイオマテリアル | 不明 | 異所性の骨形成 | 国内 | 1 | 情報提供
339 | 649 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン60 | オリンパステルモバイオマテリアル | なし | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
340 | 648 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン60 | オリンパステルモバイオマテリアル | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
341 | 647 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン60 | オリンパステルモバイオマテリアル | 不明 | 再手術、血腫 | 国内 | 2 | 情報提供
342 | 646 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン60 | オリンパステルモバイオマテリアル | 不明 | 滲出 | 国内 | 2 | 情報提供
343 | 645 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン60 | オリンパステルモバイオマテリアル | 不明 | 痒み | 国内 | 1 | 情報提供
344 | 807 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 大動脈穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
345 | 690 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | ブラッド アクセス カテーテル | 日本コヴィディエン | 空気混入 | 気分不快 | 国内 | 1 | 情報提供
346 | 689 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | ブラッド アクセス カテーテル | 日本コヴィディエン | 癒着 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
347 | 691 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | ヘモフィルトレーション カテーテル | 日本コヴィディエン | 癒着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
348 | 684 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | GamCathカテーテルN | バクスター | 事故抜去の疑い | 失血 | 国内 | 1 | 情報提供
349 | 688 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | バスキャスカテーテル | メディコン | なし | 空気塞栓のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 687 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | バスキャスカテーテル | メディコン | 亀裂 | 空気塞栓のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 686 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | バスキャスカテーテル | メディコン | 亀裂 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
352 | 685 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | バスキャスカテーテル | メディコン | 切断 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
353 | 828 | 血管形成バルーン用加圧器 | パワーブルー | ニプロ | 加圧不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
354 | 840 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | エラーメッセージ表示 | なし | 国内 | 15 | 情報提供
355 | 839 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | エラーメッセージ表示、操作困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
356 | 838 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像消失 | なし | 国内 | 165 | 情報提供
357 | 837 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常 | なし | 国内 | 60 | 情報提供
358 | 836 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常、レンズ破損疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 835 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常、画像消失 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
360 | 834 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常、画像表示消失 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
361 | 833 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示異常、捻れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
362 | 832 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示消失 | なし | 国内 | 62 | 情報提供
363 | 831 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示消失、エラーメッセージ表示 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
364 | 830 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像表示消失、捻れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
365 | 829 | 血管内光断層撮影用カテーテル | SJM OCTイメージングカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 画像不良 | なし | 国内 | 127 | 情報提供
366 | 841 | 血管内光断層撮影用カテーテル | ファーストビュー | テルモ | 画像不良 | なし | 国内 | 60 | 情報提供
367 | 810 | 結石摘出用バルーンカテーテル | エクストラクター PRO リトリーバル バルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
368 | 809 | 結石摘出用バルーンカテーテル | エクストラクター PRO リトリーバル バルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、脱落 | なし | 国内 | 1 | その他
369 | 811 | 結石摘出用バルーンカテーテル | ストーントーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | その他
370 | 812 | 結石破砕用鉗子 | ディスポーザブル砕石具 V-System | オリンパスメディカルシステムズ | 操作パイプ破断 | 開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
371 | 908 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バーデックス シルバールブリキャス フォーリーカテーテル | メディコン | カテーテルの断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
372 | 911 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バードI.C.シルバーフォーリートレイB | メディコン | カテーテルの断裂 | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
373 | 910 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バードI.C.シルバーフォーリートレイB | メディコン | バルーンの破裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
374 | 909 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バードI.C.シルバーフォーリートレイB | メディコン | 抜去不能 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
375 | 912 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バードシルバーTSCトレイ | メディコン | 抜去不能 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
376 | 918 | 硬膜外麻酔用カテーテル | アロー硬膜外麻酔用カテーテル | テレフレックスメディカルジャパン | カテーテルの離断 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
377 | 952 | 骨髄生検キット | ディスポーザブルイリノイ骨髄穿刺針 | ケアフュージョン・ジャパン324 | 動作不能 | 再穿刺 | 国内 | 1 | 情報提供
378 | 149 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | テルプラグ | オリンパステルモバイオマテリアル | 不明 | 痛み | 国内 | 1 | 情報提供
379 | 147 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | アンカー脱離 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
380 | 146 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 抜去不能、スーチャーロック | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
381 | 145 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
382 | 144 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 後腹膜血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
383 | 143 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 塞栓症、狭窄、閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
384 | 142 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿刺部感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
385 | 141 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、仮性動脈瘤、疼痛、発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
386 | 140 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、狭窄 | 国内 | 3 | 情報提供
387 | 139 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
388 | 138 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 本品の移動 | 塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
389 | 148 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール Evolution | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 仮性動脈瘤 | 国内 | 1 | 情報提供
390 | 156 | サーモダイリューション用カテーテル | サーモダイリューション・カテーテル･2000 | 日本バイオセンサーズ | 拡張不能 | なし | 国内 | 1 | その他
391 | 961 | 採血用穿刺器具 | アキュチェック セミディスポ | 旭ポリスライダー | 針露出 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供
392 | 962 | 採血用穿刺器具 | ジェントレットⅡ | パナソニックヘルスケア | 針の露出 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供
393 | 955 | 再使用可能な止血用クリップアプライヤ | Hem-o-lok クリップアプライヤ | テレフレックスメディカルジャパン | なし | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
394 | 960 | 再使用可能な皮下導通用トンネラ | カテーテルパッサー | 日本メドトロニック | 外れのおそれ | 手術遅延、体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
395 | 1023 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | ニプロフィルターセット（点滴筒付き） | ニプロ | 不明 | アナフィラキシーショック | 国内 | 1 | その他
396 | 1022 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | ニプロフィルターセット（点滴筒付き） | ニプロ | 不明 | 呼吸困難、意識消失 | 国内 | 1 | その他
397 | 1024 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | ニプロ輸液セット （ISE:DEHP可塑剤フリー) | ニプロ | 漏れ、亀裂 | なし | 国内 | 17 | 回収（改修）
398 | 1021 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | セイフアクセス 輸液セット | 日本コヴィディエン | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
399 | 1020 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | セイフアクセス 輸液セット | 日本コヴィディエン | 外れ | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
400 | 1019 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | セイフアクセス 輸液セット | 日本コヴィディエン | 亀裂 | 遷延治癒のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
401 | 1018 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | セイフアクセス 輸液セット | 日本コヴィディエン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
402 | 1017 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 外れ | なし | 国内 | 2 | その他
403 | 438 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | ずれ | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
404 | 437 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 挿入不能、貫通 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
405 | 436 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 抜去不能 | 体内遺残、血管損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
406 | 435 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 不明 | 穿孔、動脈瘤、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
407 | 434 | 下大静脈フィルタ | ALN下大静脈フィルター | パイオラックスメディカルデバイス | なし | 静脈分枝への迷入、血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
408 | 1040 | 手術台アクセサリー | マッケ手術台アクセサリーシリーズ | マッケ・ジャパン | なし | 肩のしびれ | 国内 | 1 | 情報提供
409 | 1043 | 手術台アクセサリー | ユニバーサルフレーム | マッケ・ジャパン | なし | 皮膚剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
410 | 1042 | 手術台アクセサリー | ユニバーサルフレーム | マッケ・ジャパン | なし | 皮膚発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
411 | 1041 | 手術台アクセサリー | ユニバーサルフレーム | マッケ・ジャパン | なし | 皮膚表皮剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
412 | 1044 | 手術台アクセサリー | 下肢牽引用Vアタッチメント | ミズホ | 脱落 | 第12胸椎圧迫骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
413 | 1048 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 開胸術の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
414 | 1047 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不完全形成 | 開胸術の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
415 | 1046 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不完全形成の疑い | 術中出血による開腹術の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
416 | 1045 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 術後リークによる再手術 | 国内 | 4 | 情報提供
417 | 1337 | 消化管用ガイドワイヤ | ディスポーザブルガイドワイヤG | テルモ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
418 | 2128 | 静脈用カテーテルアダプタ | BD Qサイト | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
419 | 2127 | 静脈ライン用コネクタ | インターリンク・カニューラ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 外れ | 空気注入 | 国内 | 1 | 情報提供
420 | 1670 | 食道経由経腸栄養用チューブ | ニュー エンテラル フィーディング チューブ | 日本コヴィディエン | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
421 | 1669 | 食道経由経腸栄養用チューブ | ニュー エンテラル フィーディング チューブ | 日本コヴィディエン | 亀裂 | 誤嚥性肺炎の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
422 | 1681 | 心臓・中心循環系カテーテルガイドワイヤ | CPS デュオ | セント・ジュード・メディカル | 断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
423 | 1692 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | コア切断 | 回収 | 国内 | 1 | 情報提供
424 | 1691 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | コア切断 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
425 | 1690 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | スプリング切断 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
426 | 1689 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | 切断 | 回収 | 国内 | 1 | 情報提供
427 | 1688 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | 切断 | 体内遺残の疑い、回収 | 国内 | 2 | 情報提供
428 | 1687 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | 剥離 | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
429 | 1686 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | 被覆樹脂及びコア線切断 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
430 | 1685 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | 被覆樹脂及びコア線切断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
431 | 1706 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | コア切断 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
432 | 1705 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | スプリング切断 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
433 | 1704 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 切断 | 回収 | 国内 | 1 | 情報提供
434 | 1703 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 切断 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
435 | 1702 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 9 | 情報提供
436 | 1701 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 切断 | 体内遺残の疑い、回収 | 国内 | 1 | 情報提供
437 | 1700 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 切断 | 体内遺残の疑い、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
438 | 1699 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 切断 | 抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
439 | 1698 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 剥離 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
440 | 1697 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 不明 | 動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
441 | 1682 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACSハイトルク ウィスパーガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
442 | 1710 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク パイロット ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
443 | 1696 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | エフエムディ ガイドワイヤーIR | エフエムディ | 離断 | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
444 | 1695 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | エフエムディ ガイドワイヤー | エフエムディ | 離断 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
445 | 1707 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
446 | 1711 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
447 | 1709 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | トランセンド マイクロガイドワイヤー | 日本ストライカー | 不明 | 出血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
448 | 1708 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | トランセンド マイクロガイドワイヤー | 日本ストライカー | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
449 | 1693 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | JLLマイクロワイヤPLC | 日本ライフライン | 切断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
450 | 1683 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | HB-IVRｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ | フィルメック | 切断、剥離、解れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
451 | 1684 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRｶﾞｲﾄﾞﾜｲﾔｰ | フィルメック | ｺｲﾙの切断、剥離 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
452 | 1694 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
453 | 1712 | 心臓マッピングシステムワークステーション | マグネティックナビゲーションシステム ナイオビ | メディックスジャパン | 装置本体カバー同士の接触 | なし | 国内 | 1 | 調査中
454 | 1723 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | グッドテックカテーテルイントロデューサー | グッドマン | ガイドワイヤー被膜断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
455 | 1722 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | グッドテックカテーテルイントロデューサー | グッドマン | シース切断 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
456 | 1721 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | なし | 血圧低下、除脈、ST上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
457 | 1735 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シュワルツブレードイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | なし | 血圧低下、除脈、ST上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
458 | 1734 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シュワルツブレードイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血圧低下、除脈、ST上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
459 | 1733 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シュワルツブレードイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心停止、心室頻拍、血圧低下、ST上昇 | 国内 | 3 | 情報提供
460 | 1726 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | 日本ゴア | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
461 | 1725 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | 日本ゴア | 不明 | 血管解離 | 国内 | 5 | 情報提供
462 | 1724 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | 日本ゴア | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 5 | 情報提供
463 | 1731 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
464 | 1730 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 5 | 情報提供
465 | 1729 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 血管損傷、血管解離 | 国内 | 2 | 情報提供
466 | 1728 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
467 | 1727 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
468 | 1732 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シース イントロデューサー セット | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
469 | 1719 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | FlexCath Advance ステアラブルシース | 日本メドトロニック | シースの不具合 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
470 | 1718 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | FlexCath Advance ステアラブルシース | 日本メドトロニック | 止血弁不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
471 | 1717 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | FlexCath Advance ステアラブルシース | 日本メドトロニック | 不明 | AVブロック、徐脈 | 国内 | 1 | 情報提供
472 | 1716 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | FlexCath Advance ステアラブルシース | 日本メドトロニック | 不明 | ST上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
473 | 1715 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | FlexCath Advance ステアラブルシース | 日本メドトロニック | 不明 | ST上昇、一過性の心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
474 | 1714 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | FlexCath Advance ステアラブルシース | 日本メドトロニック | 不明 | 空気塞栓疑い | 国内 | 1 | 情報提供
475 | 1713 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | FlexCath Advance ステアラブルシース | 日本メドトロニック | 不明 | 血腫、動静脈瘻 | 国内 | 1 | 情報提供
476 | 1720 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | Sentrantイントロデューサシース | 日本メドトロニック | 不明 | 血管解離、疼痛、閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
477 | 1882 | 振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム | クロッサーシステム | メディコン | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 7 | 情報提供
478 | 1881 | 振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム | クロッサーシステム | メディコン | 破損 | 体内遺残、穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
479 | 1880 | 振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム | クロッサーシステム | メディコン | 破損 | 体内遺残、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
480 | 1879 | 振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム | クロッサーシステム | メディコン | 破損 | 追加手術 | 国内 | 4 | 情報提供
481 | 1878 | 振動式末梢血管貫通用カテーテルシステム | クロッサーシステム | メディコン | 不明 | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
482 | 1862 | 心膜排液用カテーテル | アスピレーション セルジンガー キット | 日本コヴィディエン | 誤穿刺の疑い | 出血、気胸 | 国内 | 1 | 情報提供
483 | 2063 | 髄腔内カテーテル | アセンダカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
484 | 2062 | 髄腔内カテーテル | アセンダカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
485 | 2061 | 髄腔内カテーテル | アセンダカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
486 | 2060 | 髄腔内カテーテル | アセンダカテーテル | 日本メドトロニック | 捩じれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
487 | 2065 | 髄腔内カテーテル | インデュラカテーテル | 日本メドトロニック | カテーテルの屈曲の疑い | 痙攣 | 国内 | 1 | 情報提供
488 | 2064 | 髄腔内カテーテル | インデュラカテーテル | 日本メドトロニック | 亀裂 | 漿液腫 | 国内 | 1 | 情報提供
489 | 1998 | 水頭症シャント用脳脊髄液過剰流出防止補助弁 | コッドマン サイフォンガード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 詰まりの疑い | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
490 | 2037 | 水頭症治療用シャント | シラスコンL-PシャントK型 | カネカ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
491 | 2012 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
492 | 2011 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞、バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
493 | 2010 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
494 | 2009 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、詰まり | 脳室拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
495 | 2008 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、詰まり | 脳室拡大のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
496 | 2007 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの設定圧の変化、バルブの破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
497 | 2006 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの設定圧の変化、詰まり、バルブの破損 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
498 | 2005 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
499 | 2004 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | 抜去 | 国内 | 3 | 情報提供
500 | 2003 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損、バルブの圧設定不能 | 抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
501 | 2002 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ、詰まり | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
502 | 2001 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 詰まり | 脳室拡大 | 国内 | 6 | 情報提供
503 | 2000 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 穿刺によるシリコーン裂の疑い | 髄液の漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
504 | 1999 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
505 | 2032 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
506 | 2031 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室縮小 | 国内 | 2 | 情報提供
507 | 2030 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 抜去 | 国内 | 3 | 情報提供
508 | 2029 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、バルブの破損 | 抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
509 | 2028 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、詰まり | 脳室拡大 | 国内 | 9 | 情報提供
510 | 2027 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、詰まり、設定圧の変化 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
511 | 2026 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの設定圧の変化、シャント機能不全の疑い | スリット様脳室 | 国内 | 1 | 情報提供
512 | 2025 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | 感染抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
513 | 2024 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 詰まり | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
514 | 2023 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 詰まり | 脳室拡大 | 国内 | 16 | 情報提供
515 | 2022 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 詰まりの疑い | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
516 | 2021 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
517 | 2020 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
518 | 2057 | 水頭症治療用シャント | ソフィサ シャントシステム | TKB | なし | 硬膜外血腫、気脳症、オーバードレナージ | 国内 | 1 | 情報提供
519 | 2019 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | なし | アンダードレナージのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
520 | 2018 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | アンダードレナージの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
521 | 2017 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | 詰まりのおそれ | アンダードレナージのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
522 | 2016 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | 詰まりの疑い | アンダードレナージの疑い | 国内 | 2 | 情報提供
523 | 2015 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | 詰まりの疑い | 意識低下 | 国内 | 2 | 情報提供
524 | 2014 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | 詰まりの疑い | 炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
525 | 2013 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | 捻れ | アンダードレナージ | 国内 | 1 | 情報提供
526 | 2048 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | なし | アンダードレナージのおそれ、オーバードレナ－ジのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
527 | 2047 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | なし | オーバードレナージのおそれ、アンダードレナージのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
528 | 2046 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 凹み、曲がり、亀裂 | アンダードレナージのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
529 | 2045 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 可変圧の変更不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
530 | 2044 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | アンダードレナージのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
531 | 2043 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | アンダードレナージの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
532 | 2042 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂、詰まり | アンダードレナージ | 国内 | 1 | 情報提供
533 | 2041 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まり | アンダードレナージのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
534 | 2040 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まり | アンダードレナージの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
535 | 2039 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まり | オーバードレナージ | 国内 | 1 | 情報提供
536 | 2038 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まりの疑い | アンダードレナージの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
537 | 2056 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | なし | 炎症 | 国内 | 1 | 情報提供
538 | 2055 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 外れの疑い | アンダードレナージの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
539 | 2054 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | アンダードレナージの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
540 | 2053 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂、切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
541 | 2052 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まり | アンダードレナージの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
542 | 2051 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 切断 | オーバードレナージの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
543 | 2050 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 不明 | アンダードレナージの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
544 | 2049 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 不明 | バルブ閉塞の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
545 | 2058 | 水頭症治療用シャント | デルタシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | アンダードレナージの疑い | 国内 | 1 | 情報提供
546 | 2036 | 水頭症治療用シャント | proGAV シャントシステム | ビー・ブラウンエースクラップ | バルブの圧変更不能 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
547 | 2035 | 水頭症治療用シャント | proGAV シャントシステム | ビー・ブラウンエースクラップ | 圧変更できない | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
548 | 2034 | 水頭症治療用シャント | proGAV シャントシステム | ビー・ブラウンエースクラップ | 詰まり | アンダードレナージ | 国内 | 1 | 情報提供
549 | 2033 | 水頭症治療用シャント | proGAV シャントシステム | ビー・ブラウンエースクラップ | 詰まり | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
550 | 2059 | 水頭症治療用シャント | ミートケ シャントバルブ | ビー・ブラウンエースクラップ | なし | 再手術、アンダードレナージ | 国内 | 1 | 情報提供
551 | 3456 | 頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル | CODMAN MicroSensor ベーシック・キット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | マイクロセンサーの断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
552 | 2138 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | 硬膜外麻酔セット | 八光 | カテーテル切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
553 | 2134 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | ペリフィックス | ビー・ブラウンエースクラップ | カテーテルがコネクターから抜けた | カテーテル交換 | 国内 | 1 | 情報提供
554 | 2133 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | ペリフィックス | ビー・ブラウンエースクラップ | 穴 | 手術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
555 | 2137 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | ペリフィックス（ペリフィックスキット） | ビー・ブラウンエースクラップ | カテーテル先端の変形 | カテーテル交換 | 国内 | 1 | 情報提供
556 | 2136 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | ペリフィックス（ペリフィックスキット） | ビー・ブラウンエースクラップ | なし | カテーテル交換 | 国内 | 1 | 情報提供
557 | 2135 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | ペリフィックス（ペリフィックスキット） | ビー・ブラウンエースクラップ | 注入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
558 | 2369 | 造影剤用輸液セット | アバンタ ディスポーザブルセット | 日本メドラッド | なし | 空気注入、胸痛 | 国内 | 1 | 情報提供
559 | 2368 | 造影剤用輸液セット | アバンタ ディスポーザブルセット | 日本メドラッド | 不明 | 空気注入、胸痛 | 国内 | 1 | 情報提供
560 | 2356 | 創部用吸引留置カテーテル | デイボール リリアバック | メディコン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
561 | 2357 | 創部用吸引留置カテーテル | バード チャネルドレーン | メディコン | 不明 | 血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
562 | 2355 | 創部用ドレナージキット | SBバック | 秋田住友ベーク | チューブ破断 | 再手術、体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
563 | 2354 | 創部用ドレナージキット | SBバック | 秋田住友ベーク | 不明 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
564 | 2669 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ脱落 | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
565 | 2668 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ脱落 | 体内遺残、胸水の増悪、胎児機能不全 | 国内 | 1 | 情報提供
566 | 2667 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ閉塞の疑い | 胸水の増悪、胎児機能不全 | 国内 | 1 | 情報提供
567 | 2666 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ閉塞の疑い | 胸水増悪 | 国内 | 1 | 情報提供
568 | 2665 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ閉塞の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
569 | 2664 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | シャントチューブ閉塞の疑い、シャントチューブ脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
570 | 2663 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | ずれ | 切迫早産、ミラー症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
571 | 2662 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | なし | 前期破水、常位胎盤早期剥離 | 国内 | 1 | 情報提供
572 | 2661 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | なし | 胎児胸郭変形 | 国内 | 1 | 情報提供
573 | 2660 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 詰まり | 出血、血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
574 | 2659 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 挿入不能 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
575 | 2658 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | ミラー症候群 | 国内 | 1 | 情報提供
576 | 2657 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | 胸水増悪 | 国内 | 1 | 情報提供
577 | 2656 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | 胸水増悪、敗血症 | 国内 | 1 | 情報提供
578 | 2655 | 胎児胸水排出用シャント | 胎児シャント | 八光 | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
579 | 2670 | 大静脈カニューレ | エドワーズ体外循環カニューレNC | エドワーズ ライフサイエンス | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
580 | 2671 | 大腿動静脈カニューレ | エドワーズ体外循環カニューレNC | エドワーズ ライフサイエンス | 血液リーク | 失血 | 国内 | 1 | 情報提供
581 | 2680 | 大動脈カニューレ | エドワーズ体外循環カニューレNC | エドワーズ ライフサイエンス | 外れ | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
582 | 2679 | 大動脈カニューレ | エドワーズ体外循環カニューレNC | エドワーズ ライフサイエンス | 穴 | 失血 | 国内 | 1 | 情報提供
583 | 2644 | 体内植込み用カテーテル | IVカテーテル | パイオラックスメディカルデバイス | 外れ | 腫れ | 国内 | 1 | 情報提供
584 | 2643 | 体内植込み用カテーテル | IVカテーテル | パイオラックスメディカルデバイス | 外れ | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
585 | 2642 | 体内植込み用カテーテル | IVカテーテル | パイオラックスメディカルデバイス | 凝着 | カテーテル交換術 | 国内 | 1 | 情報提供
586 | 2586 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | チューブの固定外れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
587 | 2585 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 切開創の拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
588 | 2584 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
589 | 2583 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
590 | 2582 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | 術式移行 | 国内 | 2 | 情報提供
591 | 2587 | 体内固定用組織ステープル | TA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 打針不良の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
592 | 2594 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
593 | 2593 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
594 | 2592 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
595 | 2591 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク | 国内 | 1 | 情報提供
596 | 2590 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
597 | 2589 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 組織損傷、出血、術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
598 | 2588 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
599 | 2595 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | インクの剥離 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
600 | 2601 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
601 | 2600 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 人工肛門の造設 | 国内 | 1 | 情報提供
602 | 2599 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良、本体とアンビルの接続外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
603 | 2598 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良、本体とアンビルの接続外れ | 術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
604 | 2608 | 体内固定用組織ステープル | リンフォース トライステープル | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
605 | 2607 | 体内固定用組織ステープル | リンフォース トライステープル | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後の膵液漏 | 国内 | 1 | 情報提供
606 | 2597 | 体内固定用組織ステープル | サーキュラステープラ | Surgical Network Systems | なし | 出血、肛門部痛、遅漏性便失禁 | 国内 | 1 | その他
607 | 2596 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中出血、術式移行 | 国内 | 1 | 情報提供
608 | 2605 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後リーク、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
609 | 2604 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後リーク、再手術 | 国内 | 3 | 情報提供
610 | 2603 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後リーク、入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
611 | 2602 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後出血、入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
612 | 2606 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー ステイプラー Ⅱ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後リーク、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
613 | 2645 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
614 | 2647 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 5mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
615 | 2646 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 5mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
616 | 2651 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
617 | 2650 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
618 | 2649 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
619 | 2648 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良、装填不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
620 | 2652 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
621 | 2654 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全の疑い | 術後出血、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
622 | 2653 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全の疑い | 術中出血、小開腹術の追加 | 国内 | 1 | 情報提供
623 | 2895 | 単回使用インライン逆流防止バルブ | バックチェックバルブ | ビー・ブラウンエースクラップ | 薬液漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
624 | 2922 | 単回使用気管切開チューブ | クリニー トラキオストミーチューブ | クリエートメディック | なし | 呼吸停止 | 国内 | 1 | 情報提供
625 | 2921 | 単回使用気管切開チューブ | オール・シリコーン・トラキオストミイ・チューブ | コヴィディエン ジャパン | 伸び | なし | 国内 | 1 | 情報提供
626 | 2920 | 単回使用気管切開チューブ | オール・シリコーン・トラキオストミイ・チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ、穴 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
627 | 2919 | 単回使用気管切開チューブ | オール・シリコーン・トラキオストミイ・チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ、潰れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
628 | 2918 | 単回使用気管切開チューブ | オール・シリコーン・トラキオストミイ・チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
629 | 2941 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 異所留置の疑い | 換気不全 | 国内 | 1 | 情報提供
630 | 2940 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
631 | 2939 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、漏れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
632 | 2938 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 収縮、破裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
633 | 2937 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 収縮のおそれ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
634 | 2936 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 収縮の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
635 | 2935 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 伸び、拡張不能の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
636 | 2934 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 破裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
637 | 2933 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
638 | 2929 | 単回使用気管切開チューブ | シャイリー気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 収縮の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
639 | 2923 | 単回使用気管切開チューブ | コーケンダブルサクションカニューレ ID 7.0(#3241) | 高研 | 不明 | 呼吸困難 | 国内 | 1 | 情報提供
640 | 2924 | 単回使用気管切開チューブ | コーケンネオブレス（スピーチタイプ） | 高研 | なし | 呼吸困難 | 国内 | 1 | その他
641 | 2926 | 単回使用気管切開チューブ | コーケンマイスターブレス | 高研 | 外れ | 呼吸不全のおそれ | 国内 | 1 | その他
642 | 2925 | 単回使用気管切開チューブ | コーケンマイスターブレス | 高研 | 事故抜去 | 換気不全 | 国内 | 1 | 情報提供
643 | 2928 | 単回使用気管切開チューブ | サクションエイド | スミスメディカル・ジャパン | 誤挿入 | 気管裂傷、縦隔気腫、皮下気腫 | 国内 | 1 | 情報提供
644 | 2927 | 単回使用気管切開チューブ | サクションエイド | スミスメディカル・ジャパン | 不明 | 大量出血 | 国内 | 1 | 情報提供
645 | 2930 | 単回使用気管切開チューブ | ソフィットラブ | 泉工医科工業 | エアーリーク | 呼吸困難のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
646 | 2932 | 単回使用気管切開チューブ | トラキオストミーチューブ | 日本コヴィディエン | 事故抜去 | 呼吸不全 | 国内 | 3 | 情報提供
647 | 2931 | 単回使用気管切開チューブ | トラキオストミーチューブ | 日本コヴィディエン | 漏れ | 換気不全の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
648 | 2897 | 単回使用クラスⅢ処置キット | コンステレーション 手術用パック | 日本アルコン | カッティング不良 | 網膜裂孔、網膜剥離、レーザー処置 | 国内 | 1 | その他
649 | 2896 | 単回使用クラスⅢ処置キット | コンステレーション 手術用パック | 日本アルコン | 灌流過多 | 網膜裂孔、レーザー処置 | 国内 | 1 | その他
650 | 2898 | 単回使用クラスⅣ処置キット | 婦人科キット | ホギメディカル | スイッチ一部欠損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 調査中
651 | 2974 | 単回使用自動縫合器 | キャピオ キャプチャリング デバイス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
652 | 2972 | 単回使用自動ランセット | ジェントレット針 | 旭ポリスライダー | 針露出 | 針刺傷 | 国内 | 3 | 情報提供
653 | 2971 | 単回使用自動ランセット | BD セーフティ ランセット | 日本ベクトン・ディッキンソン | 収納困難 | 感染の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
654 | 2973 | 単回使用自動ランセット | マイクロレット | バイエル薬品 | なし | 針刺し | 国内 | 1 | 情報提供
655 | 2975 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中の大量出血 | 国内 | 1 | 情報提供
656 | 2991 | 単回使用組織生検用針 | バイオピンス | スーガン | 破損のおそれ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
657 | 2989 | 単回使用組織生検用針 | オスティーカット | メディコン | 欠け | 体内遺残 | 国内 | 1 | その他
658 | 2990 | 単回使用組織生検用針 | バードマグナム ニードル | メディコン | なし | 出血 | 国内 | 1 | その他
659 | 3008 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKPシステム | メドトロニックソファモアダネック | バルーン破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
660 | 3007 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKPシステム | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
661 | 3006 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKPシステム | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 体内遺残の疑い、アレルギー反応の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
662 | 3012 | 単回使用透析用針 | セーフタッチ カニューラGA | ニプロ | 安全機構動作不良の疑い | 針刺し | 国内 | 1 | 情報提供
663 | 3011 | 単回使用透析用針 | セーフタッチ カニューラGA | ニプロ | 止血ゴムの組立て不良 | 血液損失 | 国内 | 1 | その他
664 | 3014 | 単回使用透析用針 | セーフレットカニューラGA | ニプロ | カニューラ破損の疑い | 外科的処置 | 国内 | 1 | その他
665 | 3013 | 単回使用透析用針 | セーフレットカニューラGA | ニプロ | 不明 | 針刺し | 国内 | 1 | その他
666 | 3015 | 単回使用透析用針 | メディカット カニューラ | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
667 | 3017 | 単回使用透析用針 | メディカット セーフティ カニューラ | 日本コヴィディエン | 動作不良 | 針刺し | 国内 | 1 | 情報提供
668 | 3016 | 単回使用透析用針 | メディカット セーフティ カニューラ | 日本コヴィディエン | 漏れ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
669 | 2901 | 単回使用トロカールスリーブ | ステップシステム | コヴィディエン ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
670 | 2900 | 単回使用トロカールスリーブ | ステップシステム | コヴィディエン ジャパン | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
671 | 2903 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
672 | 2902 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 折れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
673 | 2906 | 単回使用トロカールスリーブ | ブラントポートプラス 5mm-12mm ブラント | コヴィディエン ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
674 | 2899 | 単回使用トロカールスリーブ | E・Zトロッカー スマートインサーション | 八光 | 切断 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
675 | 2905 | 単回使用トロカールスリーブ | ハイブリッド シングルユーストロッカー | ビー・ブラウンエースクラップ | 折れ | 術時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供
676 | 2904 | 単回使用トロカールスリーブ | ハイブリッド シングルユーストロッカー | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
677 | 3022 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ワイヤの損傷 | なし | 国内 | 1 | その他
678 | 3021 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
679 | 3020 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石の嵌頓 | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
680 | 3019 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
681 | 3018 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 体内遺残、追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
682 | 3025 | 単回使用皮下注射用針 | フローマックス | ニプロ | プロテクターからの針管の貫通 | 針刺し | 国内 | 2 | 情報提供
683 | 3026 | 単回使用縫合針 | ネスコ縫合針（未滅菌） | アルフレッサ ファーマ | 欠損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
684 | 3027 | 単回使用縫合針 | ネスコ縫合針（滅菌） | アルフレッサ ファーマ | 針折れ | 体内遺残、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
685 | 3053 | 胆管拡張用カテーテル | PET ビリアリーダイレーター | 日本メディカルネクスト | 切断 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
686 | 3055 | 胆管造影用カテーテル | ERCP カニューラ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
687 | 3054 | 胆管造影用カテーテル | ERCP カニューラ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れの疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
688 | 3033 | 短期的使用胃瘻栄養用チューブ | シリコーン ガストロストミイ システム(バルーンG-チューブ) | コヴィディエン ジャパン | 亀裂 | 漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
689 | 3034 | 短期的使用経腸栄養キット | KC イントロデューサーキット | ハリヤード・ヘルスケア・インク | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
690 | 3035 | 短期的使用食道用チューブ | TSBチューブ | 秋田住友ベーク | バルーン、チューブの破断 | 内視鏡的胃内異物除去 | 国内 | 1 | 情報提供
691 | 3036 | 短期的使用胆管用カテーテル | PTCDセット | Cook Japan | ずれ | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
692 | 3040 | 短期的使用胆管用カテーテル | ウルトラサンドレナージカテーテルセット | Cook Japan | 事故抜去、切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
693 | 3039 | 短期的使用胆管用カテーテル | ウルトラサンドレナージカテーテルセット | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
694 | 3038 | 短期的使用胆管用カテーテル | ウルトラサンドレナージカテーテルセット | Cook Japan | 切断の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
695 | 3037 | 短期的使用胆管用カテーテル | ウルトラサンドレナージカテーテルセット | Cook Japan | 抜去不能 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
696 | 3041 | 短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル | 膀胱瘻カテーテル | クリエートメディック | 切断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
697 | 3042 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | オール シリコーン フォーリー カテーテル | コヴィディエン ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
698 | 3052 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | ハイドロジェルコート フォーリー カテーテル | コヴィディエン ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
699 | 3046 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バーディア バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | カテーテルの断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
700 | 3045 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バーディア バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | バルーンの破裂 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
701 | 3044 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バーディア バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | バルーンの破裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
702 | 3043 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バーディア バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | 抜去不能 | 入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
703 | 3049 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バーデックス バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | バルーンの破裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
704 | 3048 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バーデックス バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | 事故抜去 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
705 | 3047 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バーデックス バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
706 | 3051 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バードＩ．Ｃ．フォーリートレイＢ | メディコン | バルーンの破裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
707 | 3050 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バード バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | カテーテルの断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
708 | 3065 | 恥骨上泌尿器用カテーテル | イングラム トロッカー カテーテル | 日本コヴィディエン | 詰まり、抜去困難、切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
709 | 3368 | 注射筒輸液ポンプ | JMSシリンジポンプ SP-115 | ジェイ・エム・エス | 過量投与 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
710 | 3369 | 注射筒輸液ポンプ | JMSシリンジポンプ SP-505 | ジェイ・エム・エス | 過少投与 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
711 | 3117 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | PTCAガイディングカテーテル4 | 朝日インテック | カテーテルの切断 | スネアによる摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
712 | 3119 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ガイディングカテーテルⅤ | 朝日インテック | カテーテルの切断 | スネアによる摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
713 | 3118 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ガイディングカテーテルⅤ | 朝日インテック | 不明 | 血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
714 | 3120 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ハートレール | テルモ | 不明 | プラークシフト | 国内 | 1 | 情報提供
715 | 3121 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | メドトロニックAVEガイディングカテーテル | 日本メドトロニック | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
716 | 3146 | 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル | メドトロニックReliantステントグラフトバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | 破裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
717 | 3145 | 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル | メドトロニックReliantステントグラフトバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 大動脈破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
718 | 3151 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | なし | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
719 | 3150 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
720 | 3149 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | 切断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
721 | 3148 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | 切断のおそれ | なし | 国内 | 2 | 回収（改修）
722 | 3147 | 中心循環系血管造影用カテーテル | グッドテックカテ―テル | グッドマン | カテーテルの切断 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
723 | 3208 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | セレスキュー | アステラス製薬 | 不明 | 腎不全 | 国内 | 1 | 情報提供
724 | 3222 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | PT-INR増加、コレステロール増加 | 国内 | 1 | 情報提供
725 | 3221 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | バイローマ | 国内 | 7 | 情報提供
726 | 3220 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 壊死性胆嚢炎 | 国内 | 1 | 情報提供
727 | 3219 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 肝膿瘍 | 国内 | 4 | 情報提供
728 | 3218 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 血液検査値異常（AST上昇、ALT上昇等） | 国内 | 1 | 情報提供
729 | 3217 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 出血 | 国内 | 1 | その他
730 | 3216 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 胆管炎 | 国内 | 1 | 情報提供
731 | 3215 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 胆管拡張 | 国内 | 2 | 情報提供
732 | 3214 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 胆嚢炎 | 国内 | 1 | 情報提供
733 | 3213 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 膿瘍 | 国内 | 1 | その他
734 | 3212 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 肺炎 | 国内 | 1 | その他
735 | 3211 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 不明 | 国内 | 1 | その他
736 | 3210 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 膵梗塞、肝膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
737 | 3209 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | 標的外塞栓 | 出血性胃潰瘍 | 国内 | 1 | その他
738 | 3164 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | EDコイル | カネカ | なし | 破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
739 | 3199 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル | Cook Japan | 留置困難、切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
740 | 3163 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
741 | 3162 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
742 | 3161 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿通不能、伸び、曲がり | なし | 国内 | 3 | 情報提供
743 | 3160 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | なし | 国内 | 18 | 情報提供
744 | 3159 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、曲がり、伸び | なし | 国内 | 1 | 情報提供
745 | 3158 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、伸び | なし | 国内 | 4 | 情報提供
746 | 3157 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、伸び、曲がり、捻れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
747 | 3156 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
748 | 3155 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 離脱不能 | なし | 国内 | 15 | 情報提供
749 | 3154 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 離脱不能、曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
750 | 3153 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 離脱不能の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
751 | 3173 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | なし | 虚血性脳血管障害、神経障害、痙攣、食欲不振 | 国内 | 1 | 情報提供
752 | 3172 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | なし | 痙攣 | 国内 | 1 | 情報提供
753 | 3171 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
754 | 3170 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流 | 出血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
755 | 3169 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 漏出、ずれのおそれ | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
756 | 3179 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 収納困難 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
757 | 3178 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 留置困難、収納困難、固着、曲がり、解れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
758 | 3203 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | コッドマン エンタープライズ VRD | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 虚血性脳血管障害、塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
759 | 3202 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | コッドマン エンタープライズ VRD | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血管損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
760 | 3201 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | コッドマン エンタープライズ VRD | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
761 | 3200 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | コッドマン エンタープライズ VRD | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血性脳血管障害、血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
762 | 3152 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラープラグ | セント・ジュード・メディカル | ずれ | 追加手術、塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
763 | 3175 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | ずれ | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
764 | 3174 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
765 | 3189 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trakハイドロソフトエンボリックシステム | テルモ | プッシャーカテーテルの切断 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
766 | 3198 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | エンボスフィア | 日本化薬 | なし | 右眼失明 | 国内 | 1 | 情報提供
767 | 3197 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | エンボスフィア | 日本化薬 | なし | 右上肢麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
768 | 3196 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | エンボスフィア | 日本化薬 | なし | 肝機能悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
769 | 3195 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | エンボスフィア | 日本化薬 | なし | 肝膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
770 | 3194 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | エンボスフィア | 日本化薬 | なし | 急性膵炎，胆のう炎，急性胆管炎 | 国内 | 1 | 情報提供
771 | 3193 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | エンボスフィア | 日本化薬 | なし | 血管外漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
772 | 3192 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | エンボスフィア | 日本化薬 | なし | 血管破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
773 | 3191 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | エンボスフィア | 日本化薬 | 不明 | 胃穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
774 | 3190 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | エンボスフィア | 日本化薬 | 不明 | 胆嚢炎 | 国内 | 1 | 情報提供
775 | 3207 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | 日本化薬 | なし | 腸管壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
776 | 3206 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | 日本化薬 | 不明 | 壊疽性胆嚢炎 | 国内 | 1 | 情報提供
777 | 3205 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | 日本化薬 | 不明 | 子宮筋層壊死、子宮破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
778 | 3204 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | 日本化薬 | 不明 | 発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
779 | 3244 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | AST上昇、LDH上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
780 | 3243 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | ＡＳＴ増加、ＡＬＴ増加、ビリルビン増加 | 国内 | 1 | 情報提供
781 | 3242 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | アナフィラキシー | 国内 | 1 | 情報提供
782 | 3241 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | 悪心、嘔吐、肝酵素上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
783 | 3240 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | 胃出血、貧血 | 国内 | 1 | 情報提供
784 | 3239 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | 肝膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
785 | 3238 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | 肝不全 | 国内 | 1 | 情報提供
786 | 3237 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | 心窩部痛、悪心、アナフィラキシー | 国内 | 1 | 情報提供
787 | 3236 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | 遅発性腫瘍内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
788 | 3235 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | 背部痛、心窩部痛 | 国内 | 1 | 情報提供
789 | 3234 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | なし | 疼痛性ショック | 国内 | 1 | 情報提供
790 | 3233 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | 不明 | アナフィラキシー | 国内 | 2 | 情報提供
791 | 3232 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ヘパスフィア | 日本化薬 | 不明 | 発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
792 | 3168 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | 日本ストライカー | ずれ | 虚血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
793 | 3167 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | 日本ストライカー | 不明 | 血管外漏出、穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
794 | 3166 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | 日本ストライカー | 不明 | 穿孔、出血性脳血管障害、血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
795 | 3165 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | 日本ストライカー | 不明 | 動脈瘤の再増大 | 国内 | 1 | 情報提供
796 | 3188 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | コイルのマイグレーション、コイルの伸長 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
797 | 3187 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | コイルの親血管への逸脱 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
798 | 3186 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | ずれ | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
799 | 3185 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | なし | 動脈瘤の再開通 | 国内 | 5 | 情報提供
800 | 3184 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 伸び、ずれ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
801 | 3183 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 不明 | 血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
802 | 3182 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 不明 | 動脈瘤の再開通 | 国内 | 3 | 情報提供
803 | 3181 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 不明 | 動脈瘤の再開通、再増大 | 国内 | 1 | 情報提供
804 | 3180 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 不明 | 動脈瘤の再増大 | 国内 | 1 | 情報提供
805 | 3230 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | ずれの疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
806 | 3229 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | なし | 血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
807 | 3228 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 一過性脳虚血発作 | 国内 | 1 | 情報提供
808 | 3227 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 虚血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
809 | 3226 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 虚血性脳血管障害、ステント閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
810 | 3225 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 狭窄、虚血性脳血管障害、血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
811 | 3224 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
812 | 3223 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 浮腫、神経障害 | 国内 | 1 | 情報提供
813 | 3231 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | プラチナコイル バスキュラー オクルージョン システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
814 | 3177 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Penumbra PC400 コイルシステム | メディコスヒラタ | コイルの早期離脱 | 開胸手術 | 国内 | 1 | 情報提供
815 | 3176 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Penumbra PC400 コイルシステム | メディコスヒラタ | 離脱不能 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
816 | 3255 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカスⅡ | テルモ | 画像不良 | なし | 国内 | 126 | 情報提供
817 | 3252 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカス I | テルモ | 画像不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
818 | 3254 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカス WR | テルモ | ステントとのスタック | 切断片の外科的抜去、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
819 | 3253 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イントラフォーカス WR | テルモ | 画像不良 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
820 | 3248 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 1 | その他
821 | 3247 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 断線 | なし | 国内 | 40 | その他
822 | 3246 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
823 | 3245 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティスペリフェラル超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック、切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
824 | 3258 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 13 | その他
825 | 3257 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 断線 | なし | 国内 | 528 | その他
826 | 3256 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去不能 | なし | 国内 | 9 | 情報提供
827 | 3250 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イーグルアイプラチナム | ボルケーノ・ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 120 | 情報提供
828 | 3249 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イーグルアイプラチナム | ボルケーノ・ジャパン | 抜去困難 | 手技の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
829 | 3251 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | イーグルアイプラチナムST | ボルケーノ・ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 8 | 情報提供
830 | 3263 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | 血管内超音波プローブビジョンファイブ-64 | ボルケーノ・ジャパン | カテ―テルの一部の断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
831 | 3262 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | 血管内超音波プローブビジョンファイブ-64 | ボルケーノ・ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 39 | 情報提供
832 | 3259 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | ビジョンズ PV.014P | ボルケーノ・ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 19 | 情報提供
833 | 3260 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | ビジョンズ PV.035 | ボルケーノ・ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
834 | 3261 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション 2 | ボルケーノ・ジャパン | 画像消失 | なし | 国内 | 83 | 情報提供
835 | 3338 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ アエリス | セント・ジュード・メディカル | なし | ST上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
836 | 3337 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ アエリス | セント・ジュード・メディカル | 伸び | なし | 国内 | 1 | 情報提供
837 | 3339 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ サルタス | セント・ジュード・メディカル | 断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
838 | 3341 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | プライムワイヤ プレステージ | ボルケーノ・ジャパン | 回収不能 | 手技の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
839 | 3340 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | プライムワイヤ プレステージ | ボルケーノ・ジャパン | 波形消失 | なし | 国内 | 115 | 情報提供
840 | 3308 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | キンク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
841 | 3307 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | ステントとの引っかかり、断裂、離断 | 破損部品の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
842 | 3306 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | くも膜下出血、神経系障害の残存、片麻痺、感覚障害 | 国内 | 1 | 情報提供
843 | 3305 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 一過性の無呼吸 | 国内 | 1 | 情報提供
844 | 3304 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 遠位塞栓、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
845 | 3303 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 急性心不全、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
846 | 3302 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 血管解離、頭蓋内出血、脳卒中、SPO2低下、血栓移動、血管閉塞、脳浮腫、意識レベル低下、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
847 | 3301 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 血管攣縮、神経系障害の残存 | 国内 | 4 | 情報提供
848 | 3300 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 血管攣縮、麻痺、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
849 | 3299 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 左手巧緻運動障害 | 国内 | 1 | 情報提供
850 | 3298 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後出血 | 国内 | 2 | 情報提供
851 | 3297 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後出血、神経系障害の残存 | 国内 | 2 | 情報提供
852 | 3296 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 症候性頭蓋内出血、意識障害、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
853 | 3295 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 上腸管膜動脈血栓症、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
854 | 3294 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 心肺停止、心タンポナーデ、急性心筋梗塞の疑い、大動脈解離の疑い、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
855 | 3293 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 心不全の急性増悪、肺水腫、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
856 | 3292 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 神経系障害の残存 | 国内 | 11 | 情報提供
857 | 3291 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 穿刺部位での出血、皮下血腫、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
858 | 3290 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 造影剤の漏出、頭蓋内出血の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
859 | 3289 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 頭蓋内出血、遠位閉塞、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
860 | 3288 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 頭蓋内出血、神経系障害の残存 | 国内 | 4 | 情報提供
861 | 3287 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 頭蓋内出血、神経系障害の残存、脳浮腫、脳ヘルニア | 国内 | 1 | 情報提供
862 | 3286 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 頭蓋内出血、頭痛、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
863 | 3285 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 頭蓋内出血、脳浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
864 | 3284 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 頭蓋内出血の疑い、脳梗塞・脳浮腫の増悪 | 国内 | 1 | 情報提供
865 | 3283 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 頭痛、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
866 | 3282 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 動脈解離、嘔吐、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
867 | 3281 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 脳血管攣縮、遠位塞栓の疑い、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
868 | 3280 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 脳浮腫、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
869 | 3279 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 貧血、造影剤の漏出、出血の疑い、出血性梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
870 | 3278 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 無症候性脳梗塞、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
871 | 3277 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 疼痛、くも膜下出血、DIC、多臓器不全、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
872 | 3276 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 固着 | 血管攣縮、疼痛、くも膜下出血、遠位塞栓、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
873 | 3275 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 挿入困難、機器の変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
874 | 3274 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 断裂、離断 | 出血、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
875 | 3273 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 断裂、離断 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
876 | 3272 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 動作不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
877 | 3271 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 動作不良の疑い、断裂、離断 | 体内遺残、術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
878 | 3270 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 病変到達困難 | 血管攣縮の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
879 | 3311 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | アンプラッツ グース ネック スネア | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
880 | 3310 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | アンプラッツ グース ネック スネア | コヴィディエン ジャパン | 折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
881 | 3309 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | アンプラッツ グース ネック スネア | コヴィディエン ジャパン | 破断、解れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
882 | 3267 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Merciリトリーバー | 日本ストライカー | 不明 | 解離 | 国内 | 1 | 情報提供
883 | 3266 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Merciリトリーバー | 日本ストライカー | 不明 | 虚血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
884 | 3265 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Merciリトリーバー | 日本ストライカー | 不明 | 血管外漏出、出血性脳血管障害 | 国内 | 2 | 情報提供
885 | 3264 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Merciリトリーバー | 日本ストライカー | 不明 | 攣縮 | 国内 | 1 | 情報提供
886 | 3318 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | なし | 虚血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
887 | 3317 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | なし | 虚血性脳血管障害、狭窄 | 国内 | 1 | 情報提供
888 | 3316 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | なし | 虚血性脳血管障害、出血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
889 | 3315 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | なし | 出血性脳血管障害 | 国内 | 2 | 情報提供
890 | 3314 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | 収納困難 | 出血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
891 | 3313 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | 不明 | 虚血性脳血管障害 | 国内 | 2 | 情報提供
892 | 3312 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | 不明 | 出血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
893 | 3269 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | なし | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
894 | 3268 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Penumbra システム | メディコスヒラタ | 不明 | くも膜下出血 | 国内 | 1 | 情報提供
895 | 3347 | 中心循環系非吸収性局所止血材 | マツダイト | 三洋化成工業 | 不明 | 胸水貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
896 | 3346 | 中心循環系非吸収性局所止血材 | マツダイト | 三洋化成工業 | 不明 | 心のう水貯留 | 国内 | 6 | 情報提供
897 | 3345 | 中心循環系非吸収性局所止血材 | マツダイト | 三洋化成工業 | 不明 | 対麻痺、心不全、脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
898 | 3344 | 中心循環系非吸収性局所止血材 | マツダイト | 三洋化成工業 | 不明 | 脳梗塞、胸水貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
899 | 3343 | 中心循環系非吸収性局所止血材 | マツダイト | 三洋化成工業 | 不明 | 発熱 | 国内 | 2 | 情報提供
900 | 3355 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | ガイドワイヤーの操作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
901 | 3354 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | バルーンの拡張不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
902 | 3353 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | バルーンの拡張不能 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
903 | 3352 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム/ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | バルーンの収縮の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
904 | 3356 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | 大動脈閉塞バルーン ブロックバルーン | 泉工医科工業 | バルーンの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
905 | 3348 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | Merciバルーン付ガイディングカテーテル | 日本ストライカー | 不明 | 血管閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
906 | 3350 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | トランスフォーム オクルージョン バルーンカテーテル | 日本ストライカー | 剥離 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
907 | 3351 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | パーキュサージオクルージョンバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | ゴールドマーカの脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
908 | 3349 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | イクアライザー オクリュージョン バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 収縮不能 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
909 | 3140 | 中心循環系マイクロカテーテル | マイクロカテーテルⅣ | 朝日インテック | カテーテルの切断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
910 | 3125 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
911 | 3124 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 他社製コイルの挿通不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
912 | 3139 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | ずれ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
913 | 3138 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | なし | 挿入不能、遠位塞栓、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
914 | 3137 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 詰まりの疑い | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
915 | 3136 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 固着 | 血管攣縮、疼痛、くも膜下出血、遠位塞栓、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
916 | 3135 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 収納困難、固着、潰れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
917 | 3134 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
918 | 3133 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
919 | 3132 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | 造影剤の漏出、出血の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
920 | 3131 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | 頭蓋内出血、遠位閉塞、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
921 | 3130 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | 動脈解離、嘔吐、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
922 | 3129 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | 無症候性脳梗塞、神経系障害の残存 | 国内 | 1 | 情報提供
923 | 3128 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、機器の変形 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
924 | 3144 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 固着 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
925 | 3143 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
926 | 3142 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 破裂 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
927 | 3141 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能 | 出血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
928 | 3127 | 中心循環系マイクロカテーテル | ナデシコ | ジェイ・エム・エス | カテーテルの切断 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
929 | 3126 | 中心循環系マイクロカテーテル | スナイパー2 | テルモ・クリニカルサプライ | カテーテルの切断 | 体内遺残、外科的除去の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
930 | 3123 | 中心循環系マイクロカテーテル | TMPマイクロカテーテル | 東海メディカルプロダクツ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 4 | 情報提供
931 | 3122 | 中心循環系マイクロカテーテル | Merciマイクロカテーテル | 日本ストライカー | 不明 | 出血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
932 | 3334 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
933 | 3333 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
934 | 3332 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、拡張不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
935 | 3331 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、曲がり | なし | 国内 | 2 | 情報提供
936 | 3330 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、抜去不能、曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
937 | 3329 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 虚血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
938 | 3328 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 留置困難、拡張不能、挿入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
939 | 3320 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | MOMA ウルトラ | 日本メドトロニック | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
940 | 3319 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | MOMA ウルトラ | 日本メドトロニック | 不明 | 脳卒中 | 国内 | 1 | 情報提供
941 | 3327 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | ガードワイヤ・プロテクションシステム | 日本メドトロニック | キンク、収縮 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
942 | 3326 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | ガードワイヤ・プロテクションシステム | 日本メドトロニック | ずれ | 血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
943 | 3325 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | ガードワイヤ・プロテクションシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
944 | 3324 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | ガードワイヤ・プロテクションシステム | 日本メドトロニック | 収縮 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
945 | 3323 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | ガードワイヤ・プロテクションシステム | 日本メドトロニック | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
946 | 3322 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | ガードワイヤ・プロテクションシステム | 日本メドトロニック | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
947 | 3321 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | ガードワイヤ・プロテクションシステム | 日本メドトロニック | 破裂 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
948 | 3358 | 中心静脈用カテーテル | ＣＶ カテーテル セルジンガー キット （シングルルーメンタイプ） | 日本コヴィディエン | 外れ | 気胸 | 国内 | 1 | 情報提供
949 | 3357 | 中心静脈用カテーテル | ＣＶ カテーテル セルジンガー キット （シングルルーメンタイプ） | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
950 | 3362 | 中心静脈用カテーテル | SMAC プラス | 日本コヴィディエン | なし | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
951 | 3361 | 中心静脈用カテーテル | SMAC プラス | 日本コヴィディエン | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
952 | 3360 | 中心静脈用カテーテル | SMAC プラス | 日本コヴィディエン | 亀裂 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
953 | 3359 | 中心静脈用カテーテル | SMAC プラス | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
954 | 3363 | 中心静脈用カテーテル | マイクロニードル セルジンガー キット | 日本コヴィディエン | なし | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
955 | 3366 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット | クックCVP カテーテルセット | Cook Japan | 構成品の欠落 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
956 | 3365 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット | アロー中心静脈カテーテルセット | テレフレックスメディカルジャパン | 穿刺針ハブのクラック | 血腫形成 | 国内 | 1 | その他
957 | 3367 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット | ニプロシリコーンカテーテルキット | ニプロ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
958 | 3364 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット | アキュガイド | ビー・ブラウンエースクラップ | 切断 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
959 | 3342 | 中心循環系動静脈カニューレ | オプティサイト | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 不整脈、損傷、破裂、出血、心停止、心肺停止 | 国内 | 1 | 情報提供
960 | 3397 | 長期使用尿管用チューブステント | COOK Resonace 尿管ステントセット | Cook Japan | 詰まり | 水腎症、排尿障害 | 国内 | 2 | 情報提供
961 | 3396 | 長期使用尿管用チューブステント | COOK Resonace 尿管ステントセット | Cook Japan | 詰まり | 排尿障害 | 国内 | 1 | 情報提供
962 | 3395 | 長期使用尿管用チューブステント | COOK Resonace 尿管ステントセット | Cook Japan | 詰まりの疑い | 排尿障害 | 国内 | 1 | 情報提供
963 | 3394 | 長期使用尿管用チューブステント | BSC ドレナージカテーテル(PF) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 詰まり、抜去不能、結石付着 | 感染、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
964 | 3399 | 長期使用尿管用チューブステント | MVU パーキュフレックスステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
965 | 3398 | 長期使用尿管用チューブステント | MVU パーキュフレックスステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 詰まり、切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
966 | 3400 | 長期使用尿管用チューブステント | MVU フレキシマ・ステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 結石付着、詰まり、抜去不能 | 感染 | 国内 | 10 | 情報提供
967 | 3402 | 長期使用尿管用チューブステント | ポラリス ウルトラ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
968 | 3401 | 長期使用尿管用チューブステント | バード インレイオプティマ ステント セット | メディコン | ガイドワイヤの破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
969 | 3404 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | ネオフィード栄養チューブ | トップ | 経皮的抜去時のバンパーの外れ | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
970 | 3403 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | ネオフィード栄養チューブ | トップ | 切断 | なし | 国内 | 2 | 回収（改修）
971 | 3405 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | ポンスキー N.B.R.カテーテル | メディコン | 外れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
972 | 3412 | 長期的使用胃瘻用ボタン | 胃瘻ボタン | クリエートメディック | バンパー部膨張 | びらん | 国内 | 1 | 情報提供
973 | 3406 | 長期的使用胃瘻用ボタン | エンドビブ セルジンガーPEGキット | 日本コヴィディエン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
974 | 3407 | 長期的使用胃瘻用ボタン | エンドビブ ボタンⅡ | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
975 | 3411 | 長期的使用胃瘻用ボタン | カンガルーボタン II | 日本コヴィディエン | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
976 | 3410 | 長期的使用胃瘻用ボタン | カンガルーボタン II | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 7 | 情報提供
977 | 3409 | 長期的使用胃瘻用ボタン | カンガルーボタン II | 日本コヴィディエン | 切断 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
978 | 3408 | 長期的使用胃瘻用ボタン | カンガルーボタン II | 日本コヴィディエン | 漏れ | かぶれ | 国内 | 1 | 情報提供
979 | 3418 | 長期的使用経腸栄養キット | PTEGキット | 秋田住友ベーク | なし | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
980 | 3419 | 長期的使用経腸栄養キット | イディアルPEGキット | 秋田住友ベーク | なし | 胃壁の裂け | 国内 | 1 | 情報提供
981 | 3424 | 長期的使用経腸栄養キット | イディアルシースPEGキット | 秋田住友ベーク | Ｊ型カニューラの脱落 | Ｊ型カニューラの胃内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
982 | 3423 | 長期的使用経腸栄養キット | イディアルシースPEGキット | 秋田住友ベーク | Ｊ型カニューラの脱落 | アンカーの腹腔内遺残、胃内異物の内視鏡的回収 | 国内 | 1 | 情報提供
983 | 3422 | 長期的使用経腸栄養キット | イディアルシースPEGキット | 秋田住友ベーク | アンカーバーの腹腔内逸脱 | アンカーバーの腹腔内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
984 | 3421 | 長期的使用経腸栄養キット | イディアルシースPEGキット | 秋田住友ベーク | ダイレータ先端部の破損 | 胃後壁粘膜の損傷、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
985 | 3420 | 長期的使用経腸栄養キット | イディアルシースPEGキット | 秋田住友ベーク | なし | 胃後壁の穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
986 | 3417 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
987 | 3416 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
988 | 3415 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
989 | 3414 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ、事故抜去 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
990 | 3413 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
991 | 3428 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ | 外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
992 | 3427 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 事故抜去 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
993 | 3426 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 事故抜去 | 穿孔、外科的処置 | 国内 | 1 | 情報提供
994 | 3425 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 損傷 | 国内 | 5 | 情報提供
995 | 3429 | 長期的使用腎瘻用カテーテル | COOK 尿路カテーテル | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
996 | 3437 | 長期的使用注入用植込みポート | テルモ インプランタブルポートセット | テルモ・クリニカルサプライ | カテーテルチューブの詰まり | 皮下漏出及び新たなポート、カテーテルの再植込み | 国内 | 1 | 情報提供
997 | 3436 | 長期的使用注入用植込みポート | テルモ インプランタブルポートセット | テルモ・クリニカルサプライ | カテーテルのキンク | 皮下漏出及びポート、カテーテルの摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
998 | 3435 | 長期的使用注入用植込みポート | テルモ インプランタブルポートセット | テルモ・クリニカルサプライ | カテーテルの亀裂 | 皮下漏出及びポート、カテーテルの摘出 | 国内 | 8 | 情報提供
999 | 3434 | 長期的使用注入用植込みポート | テルモ インプランタブルポートセット | テルモ・クリニカルサプライ | カテーテルの亀裂 | 皮下漏出及び新たなポート、カテーテルの再植込み | 国内 | 17 | 情報提供
1000 | 3433 | 長期的使用注入用植込みポート | テルモ インプランタブルポートセット | テルモ・クリニカルサプライ | カテーテルの折れ | 皮下漏出及び新たなポート、カテーテルの再植込み | 国内 | 3 | 情報提供
1001 | 3432 | 長期的使用注入用植込みポート | テルモ インプランタブルポートセット | テルモ・クリニカルサプライ | 貫通 | 皮下漏出及び新たなポート、カテーテルの再植込み | 国内 | 1 | 情報提供
1002 | 3431 | 長期的使用注入用植込みポート | テルモ インプランタブルポートセット | テルモ・クリニカルサプライ | 切断 | 皮下漏出及び新たなポート、カテーテルの再植込み | 国内 | 2 | 情報提供
1003 | 3430 | 長期的使用注入用植込みポート | テルモ インプランタブルポートセット | テルモ・クリニカルサプライ | 滴下不良 | 皮下漏出及びポート、カテーテルの摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
1004 | 3441 | 長期的使用注入用植込みポート | マイクロニードル ポート | 日本コヴィディエン | 挿入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1005 | 3440 | 長期的使用注入用植込みポート | パワーポートMRI isp | メディコン | 切断 | カテーテルの血管等への迷入 | 国内 | 1 | 情報提供
1006 | 3439 | 長期的使用注入用植込みポート | パワーポートMRI isp | メディコン | 切断 | カテーテルの心臓内への迷入 | 国内 | 11 | 情報提供
1007 | 3438 | 長期的使用注入用植込みポート | パワーポートMRI isp | メディコン | 切断 | 肝静脈への迷入 | 国内 | 1 | 情報提供
1008 | 3378 | 調整用薬液注入コネクタ | BD ファシール 輸液アダプタ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | なし | 国内 | 7 | 情報提供
1009 | 3446 | 電動式生体用洗浄器 | ツインティ イリゲーター | 村中医療器 | ポンプが作動しない | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
1010 | 3455 | 透析用留置針 | ハッピーキャスV | 東郷メディキット | 外れ | 血液漏れ | 国内 | 1 | 情報提供
1011 | 3454 | 透析用留置針 | クランピングチューブ付 メディカット カニューラ | 日本コヴィディエン | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1012 | 3453 | 透析用留置針 | クランピングチューブ付 メディカット カニューラ | 日本コヴィディエン | 外れ | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
1013 | 3452 | 透析用留置針 | クランピングチューブ付 メディカット カニューラ | 日本コヴィディエン | 事故抜去 | 血圧低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
1014 | 3451 | 透析用留置針 | クランピングチューブ付 メディカット カニューラ | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1015 | 3462 | 内視鏡用ループ結さつ器 | ループ | オリンパスメディカルシステムズ | 誤使用 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
1016 | 3072 | 中隔開口用カテーテル | バルーン・カテーテル | 日本メドトロニック | 破裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1017 | 3465 | 軟性内視鏡用洗浄消毒器 | 内視鏡洗滌消毒装置 OER-2 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
1018 | 3466 | 軟性内視鏡用洗浄消毒器 | 内視鏡洗滌消毒装置 OER-3 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染のおそれ | 国内 | 13 | 情報提供
1019 | 3467 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去不能、切断 | 穿孔、開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
1020 | 3468 | 脳室向け脳神経外科用カテーテル | シラスコン 硬膜下ドレナージ | カネカ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1021 | 3469 | 脳室向け脳神経外科用カテーテル | シラスコン 脳室ドレナージ | カネカ | なし | オーバードレナージ | 国内 | 1 | 情報提供
1022 | 3472 | 脳脊髄液用カテーテル | シラスコン スパイナルドレナージ | カネカ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
1023 | 206 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ET PTAバルーンカテーテル | エンドテック | 先端チップ離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1024 | 207 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTAバルーンカテーテル | カネカ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1025 | 213 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カネカ PTAカテーテル PE-R4 | カネカ | 収縮不能 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
1026 | 214 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カネカ PTAカテーテル PE-W2 | カネカ | 抜去不能 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
1027 | 218 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ジェニティ | カネカ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1028 | 208 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX-PTAバルーンカテーテル Type-A | ニプロ | 収縮不能、断裂 | 体内遺残、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
1029 | 219 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ニプロPTAバルーンカテーテルOTW | ニプロ | 破裂、断裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1030 | 211 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-3 | 日本メドトロニック | 不明 | 不明 | 国内 | 1 | その他
1031 | 212 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテックPTAバルーンカテーテル-1-1 | 日本メドトロニック | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1032 | 210 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1033 | 217 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテNC PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフトの損傷 | 血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
1034 | 216 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテNC PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 捻れ、切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1035 | 215 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテNC PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1036 | 220 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム ペリフェラル カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1037 | 222 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ペリフェラルカッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 穴 | 血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
1038 | 221 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ペリフェラルカッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
1039 | 224 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 収縮不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1040 | 223 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断、外れ | 追加手術、体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1041 | 209 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | アンジオスカルプト PTA バルーンカテーテル | ボルケーノ・ジャパン | 切断 | 体内違残、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
1042 | 226 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | BSC 脳血管拡張用バルーンカテーテル（OTW） | 日本ストライカー | 不明 | 血管解離 | 国内 | 3 | 情報提供
1043 | 225 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | BSC 脳血管拡張用バルーンカテーテル（OTW） | 日本ストライカー | 不明 | 閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
1044 | 234 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | ゲートウェイ モノレール ＰＴＡ ダイラテーション カテーテル | 日本ストライカー | なし | 血管解離 | 国内 | 1 | 情報提供
1045 | 233 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | ゲートウェイ モノレール ＰＴＡ ダイラテーション カテーテル | 日本ストライカー | なし | 血管解離、閉塞、血栓症、虚血性脳血管障害、浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
1046 | 232 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | ゲートウェイ モノレール ＰＴＡ ダイラテーション カテーテル | 日本ストライカー | 不明 | 虚血性脳血管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
1047 | 231 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | ゲートウェイ モノレール ＰＴＡ ダイラテーション カテーテル | 日本ストライカー | 不明 | 虚血性脳血管障害、血栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
1048 | 230 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | ゲートウェイ モノレール ＰＴＡ ダイラテーション カテーテル | 日本ストライカー | 不明 | 虚血性脳血管障害、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
1049 | 229 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | ゲートウェイ モノレール ＰＴＡ ダイラテーション カテーテル | 日本ストライカー | 不明 | 血管解離 | 国内 | 5 | 情報提供
1050 | 228 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | ゲートウェイ モノレール ＰＴＡ ダイラテーション カテーテル | 日本ストライカー | 不明 | 血管解離、閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
1051 | 227 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | ゲートウェイ モノレール ＰＴＡ ダイラテーション カテーテル | 日本ストライカー | 不明 | 血管外漏出、出血性脳血管障害、急性水頭症 | 国内 | 1 | 情報提供
1052 | 238 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | スワンガンツ短期ペーシング用カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | センシング機能不全、ペーシング機能不全 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
1053 | 237 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | スワンガンツ短期ペーシング用カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | ペーシング機能不全 | なし | 国内 | 10 | 情報提供
1054 | 236 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | スワンガンツ短期ペーシング用カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | ショック、肺炎、心タンポナーデ、出血、心穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
1055 | 235 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | スワンガンツ短期ペーシング用カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 心穿孔、心タンポナーデ、血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
1056 | 239 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | ゼオン一時ペーシングカテーテルA | ゼオンメディカル | ペーシング機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1057 | 240 | バルーン付ペーシング向け循環器用カテーテル | 電極カテーテル | 日本バイオセンサーズ | 挿入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1058 | 205 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABP バルーン プラス | ゼオンメディカル | 漏れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
1059 | 204 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディガード IABP カテーテルセット | テレフレックスメディカルジャパン | バルーンリーク | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1060 | 203 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディガード IABP カテーテルセット | テレフレックスメディカルジャパン | バルーンリーク | 外科的抜去 | 国内 | 2 | 情報提供
1061 | 202 | バルーンポンピング用カテーテル | TMP IABP バルーンカテーテル | 東海メディカルプロダクツ | バルーンラプチャー | なし | 国内 | 2 | 情報提供
1062 | 201 | バルーンポンピング用カテーテル | TMP IABP バルーンカテーテル | 東海メディカルプロダクツ | 拡張不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
1063 | 198 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル TRANS-RAY | マッケ・ジャパン | 一時的な光センサー不良 | 追加切開 | 国内 | 1 | 情報提供
1064 | 197 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル TRANS-RAY | マッケ・ジャパン | 穴の疑い | 一時的な肝機能障害 | 国内 | 1 | 情報提供
1065 | 200 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル YAMATO PLUS | マッケ・ジャパン | 穴 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
1066 | 199 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル YAMATO PLUS | マッケ・ジャパン | 捻れの疑い | 大動脈解離の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1067 | 3485 | 汎用血液流路用ストップコック | セイフ T ポート | 日本コヴィディエン | 外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1068 | 3523 | 汎用注射筒 | テルモシリンジ | テルモ | 凹みによる漏れ | 出血 | 国内 | 1 | その他
1069 | 3525 | 汎用電動式手術台 | 外科用手術台 AD-V8000 | タカラメディカル | 手術準備の際、手術台の天板が傾いた。 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
1070 | 3524 | 汎用電動式手術台 | アルファマックス万能手術台 1133 | マッケ・ジャパン | 電源プラグの発火 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1071 | 249 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | ジュビダームビスタ ウルトラ プラス | アラガン・ジャパン | プランジャー先端部品が外れた。 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
1072 | 3538 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート | Cook Japan | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1073 | 3539 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート(チタン製) | Cook Japan | 外れ、ずれ | 皮下漏出、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1074 | 3529 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | なし | 皮下漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
1075 | 3528 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | 切断 | 下大静脈への迷入 | 国内 | 1 | 情報提供
1076 | 3527 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | 切断 | 心臓内への迷入 | 国内 | 5 | 情報提供
1077 | 3533 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード X－ポート ｉｓｐ | メディコン | なし | 血管や臓器の裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
1078 | 3532 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード X－ポート ｉｓｐ | メディコン | ポートの移動 | 不耐性反応の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
1079 | 3531 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード X－ポート ｉｓｐ | メディコン | 切断 | 心臓および肝静脈への迷入 | 国内 | 1 | 情報提供
1080 | 3530 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード X－ポート ｉｓｐ | メディコン | 切断 | 心臓内への迷入 | 国内 | 13 | 情報提供
1081 | 3534 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード スリムポート | メディコン | なし | 皮下漏出 | 国内 | 1 | 情報提供
1082 | 3537 | 皮下用ポート及びカテーテル | バードポート－Ｔｉ | メディコン | 切断 | 下大静脈への迷入 | 国内 | 2 | 情報提供
1083 | 3536 | 皮下用ポート及びカテーテル | バードポート－Ｔｉ | メディコン | 切断 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
1084 | 3535 | 皮下用ポート及びカテーテル | バードポート－Ｔｉ | メディコン | 切断 | 心臓内への迷入 | 国内 | 5 | 情報提供
1085 | 3569 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | スタック | 吻合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
1086 | 3568 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | なし | 吻合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
1087 | 3567 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 吻合不全 | 国内 | 2 | その他
1088 | 3571 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 外科処置、手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
1089 | 3570 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
1090 | 3572 | 非血管用ガイドワイヤ | ジャグワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1091 | 3574 | 非血管用ガイドワイヤ | センサー ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
1092 | 3573 | 非血管用ガイドワイヤ | センサー ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
1093 | 3551 | 非コール形換気用気管チューブ | Mallinckrodt 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、亀裂、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1094 | 3550 | 非コール形換気用気管チューブ | Mallinckrodt 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、漏れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
1095 | 3549 | 非コール形換気用気管チューブ | Mallinckrodt 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 切断、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1096 | 3548 | 非コール形換気用気管チューブ | Mallinckrodt 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れの疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
1097 | 3553 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard RAE 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1098 | 3552 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard RAE 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1099 | 3563 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 亀裂、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1100 | 3562 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、漏れ | なし | 国内 | 6 | 情報提供
1101 | 3561 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、漏れ | 呼吸困難 | 国内 | 2 | 情報提供
1102 | 3560 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 収縮、穴、漏れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
1103 | 3559 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 収縮不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1104 | 3558 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 収縮不能の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1105 | 3557 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 切断、漏れ | なし | 国内 | 5 | 情報提供
1106 | 3556 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1107 | 3555 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れの疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
1108 | 3554 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れの疑い | 呼吸不全 | 国内 | 1 | 情報提供
1109 | 3564 | 非コール形換気用気管チューブ | サテンソフト気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 切断、漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1110 | 3566 | 非コール形換気用気管チューブ | パーカー気管チューブ | 日本メディカルネクスト | 狭窄 | 気道閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
1111 | 3565 | 非コール形換気用気管チューブ | パーカープレフォームド気管チューブ | 日本メディカルネクスト | 狭窄 | 気道閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
1112 | 3575 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 外れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
1113 | 3576 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティー動脈塞栓除去カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 破裂 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
1114 | 263 | ヒトトロンビン含有ゼラチン使用吸収性局所止血材 | フロシール | バクスター | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
1115 | 262 | ヒトトロンビン含有ゼラチン使用吸収性局所止血材 | フロシール | バクスター | 不明 | 脳出血 | 国内 | 1 | 情報提供
1116 | 3544 | 皮膚拡張器 | ナトレル 133 ティッシュ・エキスパンダー | アラガン・ジャパン | エキスパンダー破損 | エキスパンダー抜去 | 国内 | 2 | 情報提供
1117 | 3543 | 皮膚拡張器 | ナトレル 133 ティッシュ・エキスパンダー | アラガン・ジャパン | エキスパンダー破損 | エキスパンダー抜去予定 | 国内 | 2 | その他
1118 | 3542 | 皮膚拡張器 | ナトレル 133 ティッシュ・エキスパンダー | アラガン・ジャパン | エキスパンダー破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1119 | 3541 | 皮膚拡張器 | ナトレル 133 ティッシュ・エキスパンダー | アラガン・ジャパン | エキスパンダー破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
1120 | 3540 | 皮膚拡張器 | ナトレル 133 ティッシュ・エキスパンダー | アラガン・ジャパン | 不明 | 感染、エキスパンダー抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
1121 | 3545 | 皮膚用接着剤 | ダーマボンド HV | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 炎症反応 | 国内 | 2 | 情報提供
1122 | 3546 | 皮膚用接着剤 | ダーマボンド アドバンスド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 炎症反応 | 国内 | 4 | 情報提供
1123 | 3547 | 皮膚用接着剤 | ダーマボンド プリネオ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 炎症反応 | 国内 | 1 | 情報提供
1124 | 3580 | 腹腔鏡用ガス気腹装置 | 高速気腹装置 UHI-4 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供
1125 | 3579 | 腹腔鏡用ガス気腹装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | センチュリーメディカル | なし | 低体温症 | 国内 | 1 | 情報提供
1126 | 290 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | サーフローＶ３ | テルモ | 貫通 | 出血 | 国内 | 2 | その他
1127 | 291 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | シュアシールドサーフローⅡ | テルモ | 収納困難 | 切創 | 国内 | 1 | 情報提供
1128 | 293 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | スーパーキャス | 東郷メディキット | 外套針のカテーテルが破断 | 外科的手術にて血管内に残ったカテーテルを撤去 | 国内 | 1 | 情報提供
1129 | 292 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | スーパーキャス | 東郷メディキット | 外套針のカテーテルが破断 | 局所麻酔で外科的に血管内に残ったカテーテルを撤去 | 国内 | 1 | 情報提供
1130 | 284 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト | 日本ベクトン・ディッキンソン | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1131 | 287 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | 収納困難 | 感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1132 | 286 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1133 | 285 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
1134 | 289 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD ネクシーバ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 収納困難 | 針刺し損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
1135 | 288 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD ネクシーバ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
1136 | 294 | フローズバッグ | フローズバッグ | ニプロ | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1137 | 298 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドⅡポンプ | 日本メドトロニック | 不明 | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
1138 | 297 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドⅡポンプ | 日本メドトロニック | 不明 | 呼吸不全 | 国内 | 1 | その他
1139 | 296 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドⅡポンプ | 日本メドトロニック | 不明 | 発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
1140 | 295 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドⅡポンプ | 日本メドトロニック | 不明 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
1141 | 304 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツ・サーモダイリューション・カテーテル（ヘパリンコーティング） | エドワーズ ライフサイエンス | 延長チューブ接続間違い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1142 | 303 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツ・サーモダイリューション・カテーテル（ヘパリンコーティング） | エドワーズ ライフサイエンス | 破裂 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1143 | 307 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCO/CEDVサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 事故抜去 | 血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
1144 | 306 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCO/CEDVサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 血圧低下、血圧上昇、心停止 | 国内 | 1 | 情報提供
1145 | 305 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCO/CEDVサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 出血、穿孔、血腫、低血圧 | 国内 | 1 | 情報提供
1146 | 309 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCOサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 外れ | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1147 | 308 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCOサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 血栓症、塞栓症、呼吸困難 | 国内 | 1 | 情報提供
1148 | 317 | ヘパリン使用大腿動静脈カニューレ | 東洋紡 ＮＳＨヘパリン化カニューレ | 東洋紡 | カニューレの屈曲 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
1149 | 318 | ヘパリン使用中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット | プリセップCVオキシメトリーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 事故抜去 | 血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
1150 | 3663 | 膀胱尿管逆流症治療用注入材 | デフラックス | 光洋産業 | なし | 水腎水尿管症、腎機能低下 | 国内 | 1 | 情報提供
1151 | 3605 | 包装品用高圧蒸気滅菌器 | 高圧蒸気滅菌器 HS66 TURBOシリーズ | ゲティンゲ・ジャパン | 空気圧シリンダーの不具合 | 熱傷、創傷 | 国内 | 1 | 情報提供
1152 | 323 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ | パラダイム インスリンポンプ | 日本メドトロニック | 送液異常の疑い | 血中ブドウ糖増加、ケドアシドーシス | 国内 | 2 | 情報提供
1153 | 322 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ | パラダイム インスリンポンプ | 日本メドトロニック | 送液異常の疑い | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
1154 | 321 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ | パラダイム インスリンポンプ | 日本メドトロニック | 動作停止 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
1155 | 320 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ | パラダイム インスリンポンプ | 日本メドトロニック | 不明 | 血中ブドウ糖増加、ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
1156 | 324 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ | メドトロニック ミニメド 600シリーズ | 日本メドトロニック | 送液異常の疑い | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 調査中
1157 | 325 | ポリアミド縫合糸 | モノソフ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 破損片の体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
1158 | 329 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れによる針落下 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
1159 | 328 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | なし | 国内 | 5 | 情報提供
1160 | 327 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
1161 | 326 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応 | 国内 | 1 | 情報提供
1162 | 332 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1163 | 331 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内遺残の疑い | 国内 | 5 | 情報提供
1164 | 330 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染 | 国内 | 1 | 情報提供
1165 | 333 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
1166 | 336 | ポリグリコネート縫合糸 | マクソン | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創離開 | 国内 | 1 | 情報提供
1167 | 335 | ポリグリコネート縫合糸 | マクソン | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | 創離開 | 国内 | 1 | 情報提供
1168 | 334 | ポリグリコネート縫合糸 | マクソン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1169 | 337 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1170 | 339 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
1171 | 338 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
1172 | 341 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 創傷裂開 | 国内 | 1 | 情報提供
1173 | 340 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開 | 国内 | 1 | 情報提供
1174 | 347 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れもしくは糸抜けの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1175 | 346 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れもしくは糸抜けの疑い | 術後感染 | 国内 | 1 | 情報提供
1176 | 345 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
1177 | 344 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
1178 | 343 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
1179 | 342 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応 | 国内 | 1 | 情報提供
1180 | 348 | ポリジオキサノン縫合糸 | エンドループ PDSⅡ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 組織反応の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1181 | 351 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
1182 | 350 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 縫合針の体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
1183 | 354 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 針の外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
1184 | 353 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れもしくは糸抜けの疑い | 針の体内遺残のおそれ、出血、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
1185 | 352 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れもしくは糸切れにより糸と針が外れた | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1186 | 349 | ポリプロピレン縫合糸 | キャピオ ポリプロピレン モノフィラメント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 縫合針の離断 | 縫合針の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1187 | 355 | マーカ挿入用セット | ガイディングマーカーシステム | 八光 | 不明 | 血管内迷入の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1188 | 3622 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PICC キット | 日本コヴィディエン | なし | 胸水貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
1189 | 3621 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PICC キット | 日本コヴィディエン | なし | 穿孔 | 国内 | 3 | 情報提供
1190 | 3620 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PICC キット | 日本コヴィディエン | なし | 発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
1191 | 3619 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PICC キット | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1192 | 3618 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PICC キット | 日本コヴィディエン | 挿入不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1193 | 3617 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PI カテーテル キット | 日本コヴィディエン | なし | 浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
1194 | 3616 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PI カテーテル キット | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
1195 | 3615 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル | PI カテーテル キット | 日本コヴィディエン | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1196 | 3623 | 滅菌済み絹製縫合糸 | サージロン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
1197 | 3624 | 滅菌済み絹製縫合糸 | ソフシルク | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
1198 | 3630 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | シラスコン ペンローズドレーン | カネカ | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1199 | 3629 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
1200 | 3628 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
1201 | 3627 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切断 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
1202 | 3626 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血 | 国内 | 2 | 情報提供
1203 | 3625 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 漏れ | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供
1204 | 3632 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | フル―テッド ラウンド スパイラル ドレーン | 泉工医科貿易 | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | その他
1205 | 3631 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | トロッカー アスピレーション キット | 日本コヴィディエン | 切断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1206 | 3633 | 薬液調整用器具 | BD ファシール Lコネクタ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1207 | 3634 | 薬液調整用針 | BD ファシール インジェクタ ルアーロック | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | なし | 国内 | 3 | 情報提供
1208 | 3651 | 輸液ポンプ用延長チューブ | シュアプラグAD延長チューブ | テルモ | 破裂 | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
1209 | 3653 | 輸液用延長チューブ | エクステンションチューブ | ニプロ | 漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1210 | 3652 | 輸液用延長チューブ | インターリンク 輸液セット用延長チューブ | バクスター | 漏れ | なし | 国内 | 1 | その他
1211 | 3654 | 輸血・カテーテル用アクセサリーセット | プラネクタ | ジェイ・エム・エス | ロックコネクタの外れ、漏れ | 血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
1212 | 3650 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 強固癒着、腹膜炎,術後イレウス | 国内 | 1 | 情報提供
1213 | 3649 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 空腸癒着による腸閉塞,異物反応 | 国内 | 1 | 情報提供
1214 | 3648 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 術後早期筋膜離開 | 国内 | 5 | 情報提供
1215 | 3647 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 膿瘍 | 国内 | 2 | 情報提供
1216 | 3646 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 腹膜炎、癒着性イレウス | 国内 | 1 | 情報提供
1217 | 3645 | 癒着防止吸収性バリア | インターシード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | イレウス、異物反応もしくは術後感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1218 | 3644 | 癒着防止吸収性バリア | インターシード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 異物反応もしくは術後感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1219 | 3643 | 癒着防止吸収性バリア | インターシード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染、異物反応の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1220 | 3642 | 癒着防止吸収性バリア | インターシード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1221 | 3641 | 癒着防止吸収性バリア | インターシード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 腹膜炎、異物反応もしくは術後感染の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
1222 | 3656 | 容器アダプタ | BD ファシール プロテクタ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | なし | 国内 | 8 | 情報提供
1223 | 375 | レーザ式血管形成術用カテーテル | エキシマレーザ血管形成用OSカテーテル | ディーブイエックス | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
1224 | 376 | ワイヤ・結さつ糸パサー | TRUEPASSスーチャーパッサー | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
1225 | 3695 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1226 | 3694 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 外科的処置 | 外国 | 3 | 情報提供
1227 | 3693 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 先端部体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
1228 | 3692 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 先端部体内遺残、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1229 | 3691 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 先端部体内遺残、穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1230 | 3690 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 先端部体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1231 | 3689 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1232 | 3688 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 穿孔、心タンポナーデ、先端部体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1233 | 3687 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 穿孔、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1234 | 3686 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 穿孔、追加手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1235 | 3685 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1236 | 3684 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1237 | 3683 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1238 | 3682 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能 | なし | 外国 | 2 | その他
1239 | 3681 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能 | 血管解離 | 外国 | 2 | 情報提供
1240 | 3680 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能 | 血管損傷、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1241 | 3679 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1242 | 3678 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能 | 追加手術 | 外国 | 3 | 情報提供
1243 | 3677 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1244 | 3676 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去不能 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1245 | 3675 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離、血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1246 | 3674 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1247 | 3673 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血流低下 | 外国 | 1 | 情報提供
1248 | 3672 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1249 | 3671 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1250 | 3670 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔、心タンポナーデ、血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1251 | 3669 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
1252 | 3729 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | イリゲーション不良 | 心ブロック | 外国 | 1 | 情報提供
1253 | 3728 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 心タンポナーデ | 外国 | 13 | 情報提供
1254 | 3727 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 3 | 情報提供
1255 | 3726 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1256 | 3725 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 温度の表示不良 | 心タンポナーデ、心房細動 | 外国 | 1 | 情報提供
1257 | 3724 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 接続不良の疑い | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1258 | 3723 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 食道瘻 | 外国 | 3 | 情報提供
1259 | 3722 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 22 | 情報提供
1260 | 3721 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心房細動 | 外国 | 1 | 情報提供
1261 | 3720 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1262 | 3719 | アブレーション向け循環器用カテーテル | サーモクール スマートタッチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
1263 | 3734 | アブレーション向け循環器用カテーテル | セルシウスカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1264 | 3733 | アブレーション向け循環器用カテーテル | セルシウスカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1265 | 3731 | アブレーション向け循環器用カテーテル | セルシウス サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 2 | 情報提供
1266 | 3730 | アブレーション向け循環器用カテーテル | セルシウス サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1267 | 3732 | アブレーション向け循環器用カテーテル | セルシウス サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 2 | 情報提供
1268 | 3736 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 3 | 情報提供
1269 | 3735 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心ブロック | 外国 | 1 | 情報提供
1270 | 3742 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 心タンポナーデ | 外国 | 3 | 情報提供
1271 | 3741 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 3 | 情報提供
1272 | 3740 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1273 | 3739 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脳血管障害 | 外国 | 15 | 情報提供
1274 | 3738 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター DS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1275 | 3737 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター DS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1276 | 3747 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 心タンポナーデ | 外国 | 9 | 情報提供
1277 | 3746 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 心タンポナーデ、心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1278 | 3745 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 5 | 情報提供
1279 | 3744 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ、不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
1280 | 3743 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター サーモクール SF | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心室細動 | 外国 | 1 | 情報提供
1281 | 3703 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | カテーテルの損傷 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1282 | 3702 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | キンク | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1283 | 3701 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 呼吸障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1284 | 3700 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 食道損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1285 | 3699 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Flex イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 9 | 情報提供
1286 | 3707 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | カテーテルの損傷 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1287 | 3706 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | なし | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1288 | 3705 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心ブロック | 外国 | 1 | 情報提供
1289 | 3704 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 8 | 情報提供
1290 | 3708 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Cool Path アブレーションシステム | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1291 | 3713 | アブレーション向け循環器用カテーテル | FlexAbility イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | なし | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1292 | 3712 | アブレーション向け循環器用カテーテル | FlexAbility イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1293 | 3711 | アブレーション向け循環器用カテーテル | FlexAbility イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心ブロック | 外国 | 1 | 情報提供
1294 | 3710 | アブレーション向け循環器用カテーテル | FlexAbility イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 14 | 情報提供
1295 | 3717 | アブレーション向け循環器用カテーテル | IBIカーディアックアブレーションシステムⅡ | セント・ジュード・メディカル | なし | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1296 | 3716 | アブレーション向け循環器用カテーテル | IBIカーディアックアブレーションシステムⅡ | セント・ジュード・メディカル | 損傷 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1297 | 3715 | アブレーション向け循環器用カテーテル | IBIカーディアックアブレーションシステムⅡ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心ブロック | 外国 | 1 | 情報提供
1298 | 3714 | アブレーション向け循環器用カテーテル | IBIカーディアックアブレーションシステムⅡ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1299 | 3718 | アブレーション向け循環器用カテーテル | MediGuide Cool Path Duo イリゲーションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1300 | 3698 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | サーモカップルワイヤの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1301 | 3697 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | バルーンの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1302 | 3696 | アブレーション向け循環器用カテーテル | Arctic Front Advance 冷凍アブレーションカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1303 | 3709 | アブレーション向け循環器用カテーテル | EPT カーディアックアブレーションシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1304 | 4208 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1305 | 4204 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD オートシールド | 日本ベクトン・ディッキンソン | 誤穿刺 | 感染の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1306 | 4206 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 11 | 情報提供
1307 | 4205 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 13 | 情報提供
1308 | 4207 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス 29G－F | 日本ベクトン・ディッキンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
1309 | 4210 | 医薬品ペン型注入器 | フォリスチムペン | MSD | 過少量投与、ペンから必要量が排出されなかった | 卵胞発育刺激不十分 | 外国 | 1 | 情報提供
1310 | 4209 | 医薬品ペン型注入器 | Humapen Luxura HD | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
1311 | 4258 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 壊死・感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1312 | 4257 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 感染 | 外国 | 5 | 情報提供
1313 | 4256 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 出血 | 外国 | 3 | 情報提供
1314 | 4255 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 浸軟 | 外国 | 2 | 情報提供
1315 | 4254 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 創傷の悪化 | 外国 | 2 | 情報提供
1316 | 4253 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | なし | 瘻孔の形成 | 外国 | 1 | 情報提供
1317 | 4252 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 損壊 | 脊椎損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1318 | 4251 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | フォームの固着 | 外国 | 6 | 情報提供
1319 | 4250 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | フォームの固着、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1320 | 4249 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 悪臭 | 外国 | 1 | 情報提供
1321 | 4248 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 異物の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1322 | 4247 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 異物の体内遺残、外科的処置 | 外国 | 4 | 情報提供
1323 | 4246 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 感染 | 外国 | 2 | 情報提供
1324 | 4245 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1325 | 4244 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 小腸腸管皮膚瘻 | 外国 | 1 | 情報提供
1326 | 4243 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 小腸摘出 | 外国 | 2 | 情報提供
1327 | 4242 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 植皮の生着不全 | 外国 | 1 | 情報提供
1328 | 4241 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 浸軟 | 外国 | 1 | 情報提供
1329 | 4240 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 創傷の悪化 | 外国 | 2 | 情報提供
1330 | 4239 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1331 | 4238 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 腸管皮膚瘻 | 外国 | 2 | 情報提供
1332 | 4237 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 腸管瘻 | 外国 | 2 | 情報提供
1333 | 4236 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 腸管瘻孔 | 外国 | 9 | 情報提供
1334 | 4235 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 低脊髄液圧症 | 外国 | 1 | 情報提供
1335 | 4234 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
1336 | 4233 | 陰圧創傷治療システム | V.A.C.治療システム | ケーシーアイ | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1337 | 4232 | 陰圧創傷治療システム | RENASYS 創傷治療システム | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | 不明 | なし | 外国 | 1 | 調査中
1338 | 4231 | 陰圧創傷治療システム | RENASYS 創傷治療システム | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | 不明 | 一時心肺停止 | 外国 | 1 | 調査中
1339 | 4230 | 陰圧創傷治療システム | RENASYS 創傷治療システム | スミス・アンド・ネフュー ウンド マネジメント | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1340 | 3766 | インスリン皮下投与用針付注射筒 | BD ロードーズ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1341 | 3757 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1342 | 3756 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
1343 | 3765 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアルの目盛りのずれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1344 | 3764 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアルの目盛りのずれ | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1345 | 3763 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
1346 | 3762 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
1347 | 3761 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 糖尿病性ケトアシドーシス、高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
1348 | 3760 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるピストン棒のロック | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1349 | 3759 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1350 | 3758 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 3 | 情報提供
1351 | 3755 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペン ラグジュラ HD | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
1352 | 3754 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 注入不能の疑い | 血中ブドウ糖増加、四肢のしびれ感 | 外国 | 1 | 情報提供
1353 | 3753 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 不明 | 昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
1354 | 3752 | インスリンペン型注入器 | ノボペン エコー | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒とゴムピストンの間の隙間 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
1355 | 3751 | インスリンペン型注入器 | ノボペン エコー | ノボノルディスクファーマ | 医療機器の問題の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1356 | 3750 | インスリンペン型注入器 | ノボペン エコー | ノボノルディスクファーマ | 動作不能の疑い | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
1357 | 3749 | インスリンペン型注入器 | ノボペン エコー | ノボノルディスクファーマ | 動作不能の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
1358 | 3748 | インスリンペン型注入器 | ノボペン エコー | ノボノルディスクファーマ | 動作不能の疑い | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
1359 | 5582 | 植込み型縫合糸固定用具 | FAST-FIX 360 システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 設置不全 | 麻酔時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1360 | 5581 | 植込み型縫合糸固定用具 | FAST-FIX 360 システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 体内遺残、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1361 | 5580 | 植込み型縫合糸固定用具 | FAST-FIX 360 システム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 留置不全 | 麻酔時間の延長 | 外国 | 2 | 情報提供
1362 | 3844 | エチレンオキサイドガス滅菌器 | ステリ・バック ガス滅菌器 | スリーエム ヘルスケア | EOガス排出処理装置の故障 | エチレンオキサイドガス曝露 | 外国 | 1 | 情報提供
1363 | 3845 | オーバチューブ | ディスポーザブルスライディングチューブ ST-SB1 | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去不能 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1364 | 4288 | 加圧式医薬品注入器 | シュアーフューザーA | ニプロ | バルーンリザーバの破裂 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1365 | 4287 | 加圧式医薬品注入器 | シュアーフューザーA | ニプロ | フィルタからの薬液漏れ | 薬液暴露 | 外国 | 1 | 情報提供
1366 | 4286 | 加圧式医薬品注入器 | インターメイト | バクスター | バルーン破裂 | なし | 外国 | 1 | その他
1367 | 4285 | 加圧式医薬品注入器 | インターメイト | バクスター | 薬液漏れ | なし | 外国 | 6 | その他
1368 | 4290 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | バルーン破裂 | なし | 外国 | 6 | その他
1369 | 4289 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | 薬液漏れ | なし | 外国 | 59 | その他
1370 | 4708 | 眼科用灌流・吸引チューブ | IAVPs パック MICS | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 異物一時体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1371 | 4673 | 換気用気管支チューブ | ブロンコ・キャス気管支内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 収縮不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1372 | 4672 | 換気用気管支チューブ | ブロンコ・キャス気管支内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 破裂、漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1373 | 4675 | 換気用補強型気管チューブ | TaperGuard リンフォース気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 凹み、狭窄 | 換気不全 | 外国 | 1 | 情報提供
1374 | 4674 | 換気用補強型気管チューブ | TaperGuard リンフォース気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 凹み、狭窄、剥離 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1375 | 4676 | 換気用補強型気管チューブ | リンフォース 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 狭窄、剥離、潰れ | 呼吸不全、痙攣の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1376 | 4300 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 収縮不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1377 | 4299 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 収縮不能、抜去困難 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1378 | 4298 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 収縮不能、抜去不能、切断 | 閉塞、手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1379 | 4319 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 収縮不能 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
1380 | 4318 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1381 | 4317 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残、閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1382 | 4316 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 破裂 | 閉塞、心停止 | 外国 | 1 | 情報提供
1383 | 4315 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 破裂、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1384 | 4314 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 血管解離、狭心症、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1385 | 4313 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX TREK PTCAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 血管解離、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1386 | 4297 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC Euphora PTCA バルーンカテーテル | 日本メドトロニック | 断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1387 | 4296 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC Euphora PTCA バルーンカテーテル | 日本メドトロニック | 不明 | 解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1388 | 4312 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC スプリンターPTCA バルーンカテーテル | 日本メドトロニック | ずれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1389 | 4345 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | 異物付着 | なし | 外国 | 1 | 調査中
1390 | 4344 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | 収縮不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1391 | 4343 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | 収縮不能 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
1392 | 4342 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | 収縮不能、破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1393 | 4341 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | 収縮不良 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1394 | 4340 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | 不明 | 解離、心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1395 | 4339 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1396 | 4338 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド | 日本メドトロニック | 漏れ | 血管解離、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1397 | 4347 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド・スーパークロス | 日本メドトロニック | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1398 | 4346 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スプリンターレジェンド・スーパークロス | 日本メドトロニック | 破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1399 | 4301 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC イマージ PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1400 | 4311 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト損傷、収縮不能 | 空気塞栓 | 外国 | 2 | 情報提供
1401 | 4310 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1402 | 4309 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン離断 | 穿孔、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1403 | 4308 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 収縮不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1404 | 4307 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
1405 | 4306 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂 | 血管解離、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1406 | 4305 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1407 | 4304 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 6 | 情報提供
1408 | 4303 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1409 | 4302 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC カンタムエイペックス PTCA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1410 | 4329 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1411 | 4328 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 穴、シャフト損傷 | 徐脈 | 外国 | 1 | 情報提供
1412 | 4327 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 収縮不能 | 虚血 | 外国 | 1 | 情報提供
1413 | 4326 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1414 | 4325 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 4 | 情報提供
1415 | 4324 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1416 | 4323 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1417 | 4322 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1418 | 4321 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1419 | 4320 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1420 | 4334 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1421 | 4333 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1422 | 4332 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1423 | 4331 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1424 | 4330 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1425 | 4337 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カンタム モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1426 | 4336 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カンタム モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 収縮不能 | 狭心症 | 外国 | 1 | 情報提供
1427 | 4335 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | カンタム モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 9 | 情報提供
1428 | 4349 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントへの引っ掛かり | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1429 | 4348 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム コロナリー カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1430 | 4350 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マーベリック オーバーザワイヤーPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1431 | 4353 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マーベリック モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
1432 | 4352 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マーベリック モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1433 | 4351 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マーベリック モノレールPTCA バルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1434 | 4653 | 冠動脈貫通用カテーテル | Corsair コルセア | 朝日インテック | カテーテルの切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1435 | 4652 | 冠動脈貫通用カテーテル | Corsair コルセア | 朝日インテック | 解れ、異物付着 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1436 | 4651 | 冠動脈貫通用カテーテル | Corsair コルセア | 朝日インテック | 剥離 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1437 | 4658 | 冠動脈貫通用カテーテル | Guidezilla エクステンションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフト離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1438 | 4657 | 冠動脈貫通用カテーテル | Guidezilla エクステンションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 9 | 情報提供
1439 | 4656 | 冠動脈貫通用カテーテル | Guidezilla エクステンションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1440 | 4655 | 冠動脈貫通用カテーテル | Guidezilla エクステンションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1441 | 4654 | 冠動脈貫通用カテーテル | Guidezilla エクステンションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1442 | 4743 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | なし | 低酸素症 | 外国 | 1 | 情報提供
1443 | 4742 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 気管支炎 | 外国 | 1 | 情報提供
1444 | 4741 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 気管支痙攣、喘息増悪 | 外国 | 1 | 情報提供
1445 | 4740 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 呼吸困難 | 外国 | 1 | 情報提供
1446 | 4739 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 呼吸困難、無気肺、気管支閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1447 | 4738 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 呼吸困難、無気肺、気管支痙攣、気管支閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
1448 | 4737 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 呼吸困難、喀血、肺炎 | 外国 | 1 | 情報提供
1449 | 4736 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 肺浸潤 | 外国 | 1 | その他
1450 | 4735 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 無気肺 | 外国 | 5 | 情報提供
1451 | 4734 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 喀血 | 外国 | 1 | 情報提供
1452 | 4733 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 喘息増悪 | 外国 | 13 | 情報提供
1453 | 4732 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 喘息増悪、肺炎 | 外国 | 1 | 情報提供
1454 | 4731 | 気管支サーモプラスティ用カテーテルシステム | Alair 気管支サーモプラスティシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 喘息増悪、無気肺 | 外国 | 1 | 情報提供
1455 | 3849 | ギプス包帯 | スコッチキャスト ワンーステップ スプリント | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 水疱 | 外国 | 1 | 情報提供
1456 | 4758 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | プラグの血管内留置 | ステントの追加留置 | 外国 | 1 | 情報提供
1457 | 4757 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | プラグの血管内留置 | プラグの外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1458 | 4756 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 仮性動脈瘤、後腹膜出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1459 | 4755 | 吸収性局所止血材 | エクソシール | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 後腹膜出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1460 | 4769 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | シャフトの破損 | なし | 外国 | 12 | 情報提供
1461 | 4768 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | シャフトの破損 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1462 | 4767 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 固定不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1463 | 4766 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1464 | 4765 | 吸収性体内固定用組織ステープル | アブソーバタック | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1465 | 4770 | 吸収性体内固定用組織ステープル | セキュアストラップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャフト先端部の破損 | 破損片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1466 | 4771 | 吸収性体内固定用組織ステープル | バード ソーバフィックス | メディコン | 不明 | 疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1467 | 4748 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | オプティマイズドPCO | コヴィディエン ジャパン | メッシュの破損 | 再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1468 | 4747 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | オプティマイズドPCO | コヴィディエン ジャパン | 不明 | ヘルニア再発の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1469 | 4746 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | オプティマイズドPCO | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1470 | 4752 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス コンポジット メッシュ | コヴィディエン ジャパン | メッシュの破損 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1471 | 4751 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス コンポジット メッシュ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 3 | 情報提供
1472 | 4754 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス ラップ プログリップ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | ヘルニア再発 | 外国 | 1 | 情報提供
1473 | 4753 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス ラップ プログリップ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | ヘルニア再発の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1474 | 4750 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード ベントラライトST | メディコン | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1475 | 4749 | 吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード ベントラライトST | メディコン | 不明 | 腸や他の臓器との癒着 | 外国 | 2 | 情報提供
1476 | 4772 | 吸収性縫合用クリップ | ラパロクリップ | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1477 | 4773 | 吸収性縫合用クリップ | ラプラタイ スーチャークリップ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 術後出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1478 | 4760 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン | オリンパステルモバイオマテリアル | 不明 | 腫脹 | 外国 | 2 | 情報提供
1479 | 4759 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン | オリンパステルモバイオマテリアル | 不明 | 滲出 | 外国 | 2 | 情報提供
1480 | 4761 | 吸収性骨再生用材料 | 骨補填材 オスフェリオン60 | オリンパステルモバイオマテリアル | ずれ | 痛み | 外国 | 1 | 情報提供
1481 | 5070 | 経皮泌尿器用カテーテル | COOK バルーン泌尿器用カテーテルキット | Cook Japan | 破裂 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1482 | 5072 | 経皮泌尿器用カテーテル | 尿管アクセスシース及びダイレーター/セット | Cook Japan | 不明 | 穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1483 | 5071 | 経皮泌尿器用カテーテル | ウロマックス バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ | 体内遺残、出血、疼痛、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1484 | 5066 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1485 | 5065 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、血圧低下 | 外国 | 5 | 情報提供
1486 | 5064 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1487 | 5063 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、穿孔、血圧低下 | 外国 | 2 | 情報提供
1488 | 5062 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1489 | 5061 | 経中隔用針 | BRK穿刺針BRKシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1490 | 4779 | 胸部排液用チューブ | 胸部ドレナージ用カテーテルセット | Cook Japan | 捻れ | 気胸 | 外国 | 1 | 情報提供
1491 | 5077 | 血液・薬液用加温コイル | 3M レンジャー 血液・輸液ウォーミングセット | スリーエム ヘルスケア | 接続部の緩み | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1492 | 5078 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | Cook CXI サポートカテーテル | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1493 | 5082 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | アウトバックリエントリーカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カテーテル断裂 | カテーテル先端部の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1494 | 5081 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | アウトバックリエントリーカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1495 | 5080 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | アウトバックリエントリーカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切断 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1496 | 5084 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | クイックークロス サポートカテーテル | ディーブイエックス | 切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1497 | 5083 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | クイックークロス サポートカテーテル | ディーブイエックス | 抜去不能 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1498 | 5079 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | TOTAL accross 貫通カテーテル | 日本メドトロニック | 切断 | 解離、ステント追加留置 | 外国 | 1 | 情報提供
1499 | 5085 | 血管狭窄部貫通用カテーテル | ルビコン カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
1500 | 5086 | 血管内光断層撮影用カテーテル | ファーストビュー | テルモ | 画像不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1501 | 5073 | 結石摘出用バルーンカテーテル | COOK エクストラクションバルーンカテーテル | Cook Japan | 破損 | 穿孔、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1502 | 5076 | 結石摘出用バルーンカテーテル | エスコートバルーンカテーテル | Cook Japan | 破裂、破損 | 残留 | 外国 | 2 | 情報提供
1503 | 5075 | 結石摘出用バルーンカテーテル | エクストラクター PRO リトリーバル バルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 12 | その他
1504 | 5074 | 結石摘出用バルーンカテーテル | エクストラクター PRO リトリーバル バルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
1505 | 3891 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | シースの切断 | 血腫、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1506 | 3890 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | シャトリング | 止血不全 | 外国 | 1 | 情報提供
1507 | 3889 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | スーチャーロック | 入院期間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1508 | 3888 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | スーチャー断裂 | 仮性動脈瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
1509 | 3887 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 切断 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1510 | 3886 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 切断 | 出血、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1511 | 3885 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 仮性動脈瘤 | 外国 | 1 | 情報提供
1512 | 3884 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫、穿孔、ショック | 外国 | 1 | 情報提供
1513 | 3883 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫、疼痛 | 外国 | 2 | 情報提供
1514 | 3882 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血栓症、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1515 | 3881 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 塞栓症、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1516 | 3880 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1517 | 3879 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、血腫、ショック | 外国 | 1 | 情報提供
1518 | 3878 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、血腫、血栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1519 | 3877 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、追加手術、狭窄 | 外国 | 1 | 情報提供
1520 | 3876 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、追加手術、塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1521 | 3875 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1522 | 3874 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿刺部感染症、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1523 | 3873 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿刺部痛、下肢痛、血管解離、血管狭窄・閉塞（血栓性）、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1524 | 3872 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、下肢痛、末梢脈拍欠損 | 外国 | 1 | 情報提供
1525 | 3871 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、狭窄 | 外国 | 1 | 情報提供
1526 | 3870 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、狭窄、血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1527 | 3869 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、血液滲出 | 外国 | 1 | 情報提供
1528 | 3868 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、血管解離、血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1529 | 3867 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1530 | 3866 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、塞栓症 | 外国 | 5 | 情報提供
1531 | 3865 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、閉塞 | 外国 | 5 | 情報提供
1532 | 3864 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加処置、下肢切断 | 外国 | 1 | 情報提供
1533 | 3863 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 留置困難 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1534 | 3862 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 留置困難 | 追加手術 | 外国 | 4 | 情報提供
1535 | 3861 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 留置困難、 | 追加手術、止血不全、末梢循環不全 | 外国 | 1 | 情報提供
1536 | 3860 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール | セント・ジュード・メディカル | 留置困難、シース破損 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1537 | 3894 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール Evolution | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1538 | 3893 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール Evolution | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1539 | 3892 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール Evolution | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血、疼痛、追加手術、血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1540 | 5168 | 子宮用バルーン | Cook分娩後バルーン | Cook Japan | 不明 | 出血、追加手技 | 外国 | 1 | 情報提供
1541 | 4284 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | ずれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1542 | 4283 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | ずれ | 穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1543 | 4282 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 切断 | 穿孔の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1544 | 4281 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 折れ | 穿孔、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1545 | 4280 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 折れ | 穿孔の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1546 | 4279 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 折れ、ずれ | 穿孔の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1547 | 4278 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 捻れ | 穿孔、狭窄 | 外国 | 1 | 情報提供
1548 | 4277 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 抜去不能 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1549 | 4276 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 不明 | 穿孔 | 外国 | 5 | 情報提供
1550 | 4275 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 不明 | 穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1551 | 4272 | 下大静脈フィルタ | コーディス オプトイーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | フィルター回収困難 | 肺塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1552 | 4274 | 下大静脈フィルタ | コーディス トラピーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ずれ | フィルターの経皮的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1553 | 4273 | 下大静脈フィルタ | コーディス トラピーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ずれ | 塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1554 | 4271 | 下大静脈フィルタ | グリーンフィールド ビナケーバ フィルター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1555 | 4270 | 下大静脈フィルタ | グリーンフィールド ビナケーバ フィルター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1556 | 4269 | 下大静脈フィルタ | グリーンフィールド ビナケーバ フィルター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1557 | 4268 | 下大静脈フィルタ | グリーンフィールド ビナケーバ フィルター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1558 | 4267 | 下大静脈フィルタ | グリーンフィールド ビナケーバ フィルター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 留置困難 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1559 | 5226 | 手術台アクセサリー | ユニバーサルフレーム | マッケ・ジャパン | なし | 脳障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1560 | 5225 | 手術台アクセサリー | ユニバーサルフレーム | マッケ・ジャパン | なし | 肺塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1561 | 5227 | 手術台及び治療台 | Mシリーズ ストレッチャー | 日本ストライカー | 破損 | 切り傷、感染 | 外国 | 1 | その他
1562 | 5228 | 手術用ステープラ | iDrive ウルトラ パワード ステープリング システム | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1563 | 5245 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1564 | 5244 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不完全形成 | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1565 | 5243 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不完全形成 | 入院期間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1566 | 5242 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成 | 術後リークによる入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1567 | 5241 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成 | 開腹術の追加、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1568 | 5240 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成 | 術後リークによる再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1569 | 5239 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成 | 術後出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1570 | 5238 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 術後リークによる再手術 | 外国 | 3 | 情報提供
1571 | 5237 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 術後出血による再手術 | 外国 | 6 | 情報提供
1572 | 5236 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 術中出血による開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1573 | 5235 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 入院期間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1574 | 5234 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる再手術 | 外国 | 4 | 情報提供
1575 | 5233 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる再入院の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1576 | 5232 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1577 | 5231 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リークによる入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1578 | 5230 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による再手術 | 外国 | 6 | 情報提供
1579 | 5229 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中出血による開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1580 | 5248 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター 45 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1581 | 5247 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター 45 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不完全形成 | 術後出血による再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1582 | 5246 | 手術用ステープラ | エンドスコピック パワード リニヤー カッター 45 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 入院期間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1583 | 5332 | 消化管用ガイドワイヤ | ディスポーザブルカスガイドワイヤG | テルモ | 不明 | 肝臓穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1584 | 6311 | 静脈用カテーテルアダプタ | BD Qサイト | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1585 | 6310 | 静脈用カテーテルアダプタ | BD Qサイト | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | 不明 | 外国 | 3 | 情報提供
1586 | 5607 | 食道用バルーンカテーテル | COOK 食道拡張用バルーンダイレーター | Cook Japan | 不明 | 穿孔、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1587 | 5608 | 食道用バルーンカテーテル | CRE 上部消化管拡張バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、マーカ脱落 | なし | 外国 | 1 | その他
1588 | 5610 | 心臓・中心循環系カテーテルガイドワイヤ | SJMガイドワイヤーⅡ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1589 | 5631 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | IVRガイドワイヤーⅡ | 朝日インテック | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1590 | 5651 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤー | 朝日インテック | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1591 | 5650 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤー | 朝日インテック | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1592 | 5685 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | コア切断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1593 | 5684 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | コア切断 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1594 | 5683 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 切断 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1595 | 5682 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 切断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1596 | 5681 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 7 | 情報提供
1597 | 5680 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤー Ⅳ | 朝日インテック | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1598 | 5615 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
1599 | 5614 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 外科処置、手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1600 | 5613 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 穿孔、外科処置、手技時間の延長、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1601 | 5612 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1602 | 5611 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残、外科処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1603 | 5621 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACSハイトルク ウィスパーガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1604 | 5620 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACSハイトルク ウィスパーガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1605 | 5619 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACSハイトルク ウィスパーガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断、剥離 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1606 | 5618 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1607 | 5617 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1608 | 5616 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難、切断 | 外科処置、穿孔、腸閉塞、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1609 | 5629 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | HT Command ペリフェラルガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1610 | 5628 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | HT Command ペリフェラルガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1611 | 5627 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | HT Command ペリフェラルガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1612 | 5630 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | HT WINN ペリフェラルガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1613 | 5711 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク パイロット ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1614 | 5712 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト エリート ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1615 | 5714 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト ユニバーサルⅡガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1616 | 5713 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク バランス ミドルウェイト ユニバーサルⅡガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1617 | 5715 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク プログレス ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 血管解離、穿孔、外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1618 | 5623 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Cook Approach CTO ガイドワイヤー | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1619 | 5624 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Cook Approach Hydro ST ガイドワイヤー | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1620 | 5695 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー（ヘパリンなし） | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1621 | 5694 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー（ヘパリンなし） | Cook Japan | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1622 | 5693 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー（ヘパリンなし） | Cook Japan | 折れ | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1623 | 5644 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MTI ハイドロフィリック ガイドワイヤー | コヴィディエン ジャパン | 折れ、伸び | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1624 | 5643 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MTI ハイドロフィリック ガイドワイヤー | コヴィディエン ジャパン | 折れ、切断、伸び | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1625 | 5642 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MTI ハイドロフィリック ガイドワイヤー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 仮性動脈瘤、出血性脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1626 | 5622 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ATWガイドワイヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1627 | 5664 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SVワイヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1628 | 5679 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ウィズダム スティーラブル・ガイドワイヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切断 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1629 | 5708 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | 切断 | 外科的回収 | 外国 | 1 | 情報提供
1630 | 5707 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1631 | 5706 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | 不明 | 血管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1632 | 5720 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1633 | 5719 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | 切断 | 体内遺残、除去 | 外国 | 1 | 情報提供
1634 | 5718 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1635 | 5717 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | 剥離 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1636 | 5716 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | 剥離 | 体内遺残、除去 | 外国 | 1 | 情報提供
1637 | 5710 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | トランセンド マイクロガイドワイヤー | 日本ストライカー | なし | 穿孔、損傷、出血性脳血管障害、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1638 | 5709 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | トランセンド マイクロガイドワイヤー | 日本ストライカー | 不明 | 穿孔、出血性脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1639 | 5692 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クーガーガイドワイヤ | 日本メドトロニック | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1640 | 5691 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クーガーガイドワイヤ | 日本メドトロニック | 切断 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1641 | 5625 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Fathom-14ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1642 | 5626 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Fathom-16 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1643 | 5634 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Journey ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
1644 | 5633 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Journey ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1645 | 5632 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | Journey ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1646 | 5641 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1647 | 5640 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1648 | 5639 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1649 | 5638 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1650 | 5637 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1651 | 5636 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | その他
1652 | 5635 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | MS/MT/MV ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔、心原性ショック | 外国 | 1 | 情報提供
1653 | 5649 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1654 | 5648 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1655 | 5647 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1656 | 5646 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1657 | 5645 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PT2 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残の疑い、外科的処置 | 外国 | 2 | 情報提供
1658 | 5663 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | カテーテル抜去困難、剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1659 | 5662 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | 穿孔、心タンポナーデ、外科的処置、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1660 | 5661 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1661 | 5660 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 虚血性脳血管障害 | 外国 | 2 | 情報提供
1662 | 5659 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1663 | 5658 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1664 | 5657 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離、外科的処置、心房細動 | 外国 | 3 | 情報提供
1665 | 5656 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 3 | 情報提供
1666 | 5655 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心タンポナーデ、穿孔、血管解離、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1667 | 5654 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1668 | 5653 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔、心タンポナーデ | 外国 | 3 | 情報提供
1669 | 5652 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | SAFARI ガイドワイヤ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 突然死 | 外国 | 1 | 情報提供
1670 | 5673 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1671 | 5672 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1672 | 5671 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 8 | 情報提供
1673 | 5670 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1674 | 5669 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 離断、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1675 | 5668 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1676 | 5667 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
1677 | 5666 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1678 | 5665 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-14 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離、血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1679 | 5678 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-18 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
1680 | 5677 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-18 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1681 | 5676 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-18 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1682 | 5675 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-18 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1683 | 5674 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | V-18 ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1684 | 5690 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | キネティックス ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1685 | 5689 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | キネティックス ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1686 | 5688 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | キネティックス ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 血管解離、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1687 | 5687 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | キネティックス ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
1688 | 5686 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | キネティックス ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残、血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1689 | 5705 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1690 | 5704 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 9 | 情報提供
1691 | 5703 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1692 | 5702 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断、剥離 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1693 | 5701 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1694 | 5700 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1695 | 5699 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1696 | 5698 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去困難、切断 | 体内遺残、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1697 | 5697 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1698 | 5696 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | チョイス PTCA ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1699 | 5721 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1700 | 5730 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | なし | 空気塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1701 | 5729 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 折れ | 心タンポナーデ、心穿孔、血圧低下 | 外国 | 1 | 情報提供
1702 | 5728 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 剥離 | 血栓症、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1703 | 5727 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、血圧低下 | 外国 | 1 | 情報提供
1704 | 5726 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アジリスNxTイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心ブロック | 外国 | 1 | 情報提供
1705 | 5731 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサーセット | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
1706 | 5738 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 亀裂 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1707 | 5737 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 切断 | 血管損傷のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1708 | 5736 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1709 | 5735 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 断裂、損傷 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1710 | 5734 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 抜去困難、断裂 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
1711 | 5733 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫、血圧低下 | 外国 | 1 | 情報提供
1712 | 5732 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | イントロデューサシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、血圧低下 | 外国 | 1 | 情報提供
1713 | 5747 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シュワルツブレードイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、血圧低下 | 外国 | 1 | 情報提供
1714 | 5746 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | シュワルツブレードイントロデューサー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心タンポナーデ、頻脈、低血圧 | 外国 | 1 | 情報提供
1715 | 5745 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1716 | 5744 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 血管解離 | 外国 | 2 | 情報提供
1717 | 5743 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 血管損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
1718 | 5742 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
1719 | 5741 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1720 | 5740 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 不明 | 動静脈瘻 | 外国 | 1 | 情報提供
1721 | 5739 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア ドライシール シース | 日本ゴア | 漏れ | 追加手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1722 | 5725 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | FlexCath Advance ステアラブルシース | 日本メドトロニック | シャフトの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1723 | 5724 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | FlexCath Advance ステアラブルシース | 日本メドトロニック | 止血弁のリーク | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1724 | 5723 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | FlexCath Advance ステアラブルシース | 日本メドトロニック | 不明 | ST上昇、心停止、空気混入 | 外国 | 1 | 情報提供
1725 | 5756 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソー2515 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
1726 | 5755 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソー2515 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去不能 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1727 | 5754 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソー 2515 ナビ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去不能 | 弁損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1728 | 5753 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソー 2515 ナビ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1729 | 5749 | 心臓用カテーテル型電極 | EPカテーテルシリーズ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1730 | 5750 | 心臓用カテーテル型電極 | MediGuide Livewire カテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 組織損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1731 | 5752 | 心臓用カテーテル型電極 | インクァイアリーカテーテル | セント・ジュード・メディカル | カテーテルの損傷 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1732 | 5751 | 心臓用カテーテル型電極 | インクァイアリーカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 2 | 情報提供
1733 | 5757 | 心臓用カテーテル型電極 | リフレクションカテーテル | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1734 | 5748 | 心臓用カテーテル型電極 | Bard 電極カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
1735 | 6217 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 抜去 | 外国 | 4 | 情報提供
1736 | 6216 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、バルブの設定圧の変化 | 脳室縮小 | 外国 | 1 | 情報提供
1737 | 6215 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 詰まり | 脳室拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1738 | 6214 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 詰まり | 抜去術 | 外国 | 2 | 情報提供
1739 | 6238 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1740 | 6237 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室縮小 | 外国 | 1 | 情報提供
1741 | 6236 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能、詰まり | 抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
1742 | 6235 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの破損 | 脳室拡大、皮下貯留 | 外国 | 1 | 情報提供
1743 | 6234 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 抜去手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1744 | 6233 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 外れ | 抜去手術予定 | 外国 | 1 | 情報提供
1745 | 6232 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 詰まり | 脳室拡大 | 外国 | 2 | 情報提供
1746 | 6231 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 詰まり | 抜去術 | 外国 | 5 | 情報提供
1747 | 6230 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 詰まり、バルブの圧設定不能 | 抜去 | 外国 | 4 | 情報提供
1748 | 6213 | 水頭症治療用シャント | C.S.F. 腰椎-腹腔シャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1749 | 6218 | 水頭症治療用シャント | CSF LPシャントシステム | 日本メドトロニック | 切断 | アンダードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1750 | 6225 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | カテーテルの閉塞 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1751 | 6224 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | なし | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1752 | 6223 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | なし | 感染症 | 外国 | 3 | 情報提供
1753 | 6222 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | なし | 頭痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1754 | 6221 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1755 | 6220 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | 感染症 | 外国 | 1 | 情報提供
1756 | 6219 | 水頭症治療用シャント | CSFカテーテルシステム | 日本メドトロニック | 詰まりのおそれ | アンダードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1757 | 6229 | 水頭症治療用シャント | CSFシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1758 | 6228 | 水頭症治療用シャント | CSFシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂のおそれ | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1759 | 6227 | 水頭症治療用シャント | CSFシャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まり | アンダードレナージの疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1760 | 6226 | 水頭症治療用シャント | CSFシャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まりのおそれ | アンダードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1761 | 6239 | 水頭症治療用シャント | L/Pシャントリザバー 20MM | 日本メドトロニック | 亀裂 | オーバードレナージ | 外国 | 1 | 情報提供
1762 | 6261 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | なし | アンダードレナージのおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
1763 | 6260 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | なし | 悪心、倦怠感 | 外国 | 1 | 情報提供
1764 | 6259 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | なし | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1765 | 6258 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | なし | 虚血性脳血管障害、オーバードレナージの疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1766 | 6257 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | バルブの機能不全 | 再手術又は手術延長のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1767 | 6256 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | バルブの亀裂 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1768 | 6255 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 5 | 情報提供
1769 | 6254 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | オーバードレナージのおそれ、アンダードレナージのおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
1770 | 6253 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | オーバードレナージの疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1771 | 6252 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | 感染症 | 外国 | 1 | 情報提供
1772 | 6251 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂、詰まり | アンダードレナージのおそれ、オーバードレナ－ジのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1773 | 6250 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂の疑い | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1774 | 6249 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まり | アンダードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1775 | 6248 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まり | アンダードレナージの疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1776 | 6247 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まり | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1777 | 6246 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まりの疑い | アンダードレナージ | 外国 | 2 | 情報提供
1778 | 6245 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まりの疑い | 倦怠感、興奮、精神状態の悪化、アンダードレナージの疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1779 | 6244 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 切断 | アンダードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1780 | 6243 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 不明 | アンダードレナージ、オーバードレナ－ジの疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1781 | 6242 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 不明 | アンダードレナージの疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1782 | 6241 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 不明 | オーバードレナージ | 外国 | 1 | 情報提供
1783 | 6240 | 水頭症治療用シャント | ストラータ2シャントシステム | 日本メドトロニック | 不明 | オーバードレナージ、アンダードレナージの疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1784 | 6273 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | なし | アンダードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1785 | 6272 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | なし | アンダードレナージの疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1786 | 6271 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | なし | 炎症 | 外国 | 2 | 情報提供
1787 | 6270 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 外れ | アンダードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1788 | 6269 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | アンダードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1789 | 6268 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1790 | 6267 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂、詰まり | アンダードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1791 | 6266 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂の疑い | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1792 | 6265 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂の疑い | オーバードレナージの疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1793 | 6264 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まりの疑い | アンダードレナージの疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1794 | 6263 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 捻れ | 閉塞のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1795 | 6262 | 水頭症治療用シャント | ストラータNSCシャントシステム | 日本メドトロニック | 捻れ | 閉塞の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1796 | 6276 | 水頭症治療用シャント | デルタシャントシステム | 日本メドトロニック | 亀裂 | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
1797 | 6275 | 水頭症治療用シャント | デルタシャントシステム | 日本メドトロニック | 詰まりの疑い | アンダードレナージの疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1798 | 6274 | 水頭症治療用シャント | デルタシャントシステム | 日本メドトロニック | 漏れのおそれ | オーバードレナージのおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1799 | 7835 | 頭蓋内圧測定用トランスデューサ付カテーテル | CODMAN MicroSensor ベーシック・キット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切断 | 破損片の体内遺残のおそれ | 外国 | 3 | 情報提供
1800 | 6306 | 整形外科用手術台 | TENET 関節鏡手術用手術台 | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 不明 | 神経痛 | 外国 | 1 | 情報提供
1801 | 6307 | 整形外科用手術台 | ヒップポジショニングシステム | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 牽引不良 | 手術遅延 | 外国 | 1 | 情報提供
1802 | 6308 | 整形外科用洗浄器 | ストライカーインターパルスシステム | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1803 | 6702 | 造影剤用輸液セット | アバンタ ディスポーザブルセット | 日本メドラッド | 不明 | 空気注入、冠動脈痙攣、心停止 | 外国 | 1 | 情報提供
1804 | 6701 | 造影剤用輸液セット | アバンタ ディスポーザブルセット | 日本メドラッド | 不明 | 空気注入、息切れ、不安 | 外国 | 1 | 情報提供
1805 | 6704 | 造影剤用輸液セット | メドラッド PETシリンジ | 日本メドラッド | なし | 空気注入 | 外国 | 2 | 情報提供
1806 | 6703 | 造影剤用輸液セット | メドラッド PETシリンジ | 日本メドラッド | なし | 空気注入、咳、息苦しさ | 外国 | 1 | 情報提供
1807 | 6696 | 創部用吸引留置カテーテル | デイボール CWS400 PVCセット | メディコン | 切断 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1808 | 6697 | 創部用吸引留置カテーテル | デイボール リリアバック | メディコン | 切断 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1809 | 6698 | 創部用吸引留置カテーテル | バード チャネルドレーン | メディコン | 切断 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1810 | 6998 | 大動脈カニューレ | DLP大動脈カニューレ | 日本メドトロニック | 脱落 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
1811 | 6997 | 大動脈カニューレ | DLP大動脈カニューレ | 日本メドトロニック | 断裂 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
1812 | 6789 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | アンビルの動作不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1813 | 6788 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1814 | 6787 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1815 | 6786 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | チューブの固定外れ | なし | 外国 | 17 | 情報提供
1816 | 6785 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | なし | 後出血、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1817 | 6784 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後出血 | 外国 | 4 | 情報提供
1818 | 6783 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | なし | 外国 | 11 | 情報提供
1819 | 6782 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 術式移行 | 外国 | 2 | 情報提供
1820 | 6781 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 3 | 情報提供
1821 | 6780 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1822 | 6779 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 組織損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
1823 | 6778 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1824 | 6777 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク | 外国 | 20 | 情報提供
1825 | 6776 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 外国 | 7 | 情報提供
1826 | 6775 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | なし | 外国 | 16 | 情報提供
1827 | 6774 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1828 | 6773 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 術式移行 | 外国 | 3 | 情報提供
1829 | 6772 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 9 | 情報提供
1830 | 6771 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1831 | 6770 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続外れ | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1832 | 6769 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
1833 | 6768 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | 術式移行 | 外国 | 4 | 情報提供
1834 | 6767 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1835 | 6766 | 体内固定用組織ステープル | EEA サーキュラーステープラー | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続不良 | 切開創の拡大 | 外国 | 3 | 情報提供
1836 | 6798 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | なし | 後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1837 | 6797 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
1838 | 6796 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1839 | 6795 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク | 外国 | 6 | 情報提供
1840 | 6794 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1841 | 6793 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1842 | 6792 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1843 | 6791 | 体内固定用組織ステープル | GIA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1844 | 6807 | 体内固定用組織ステープル | TA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1845 | 6806 | 体内固定用組織ステープル | TA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 打針不良 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1846 | 6805 | 体内固定用組織ステープル | TA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 打針不良の疑い | なし | 外国 | 5 | 情報提供
1847 | 6804 | 体内固定用組織ステープル | TA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 打針不良の疑い | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1848 | 6803 | 体内固定用組織ステープル | TA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 打針不良の疑い | 人工肛門の造設 | 外国 | 2 | 情報提供
1849 | 6802 | 体内固定用組織ステープル | TA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
1850 | 6801 | 体内固定用組織ステープル | TA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1851 | 6800 | 体内固定用組織ステープル | TA ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1852 | 6827 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 40 | 情報提供
1853 | 6826 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 術式移行 | 外国 | 4 | 情報提供
1854 | 6825 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1855 | 6824 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | イエロータブの破損 | なし | 外国 | 9 | 情報提供
1856 | 6823 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | イエロータブの破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1857 | 6822 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1858 | 6821 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1859 | 6820 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープル収納部の脱落 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1860 | 6819 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | ステープル収納部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1861 | 6818 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | なし | 術後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1862 | 6817 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 機器の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1863 | 6816 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 4 | 情報提供
1864 | 6815 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1865 | 6814 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク | 外国 | 6 | 情報提供
1866 | 6813 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 外国 | 4 | 情報提供
1867 | 6812 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1868 | 6811 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 出血、術式移行 | 外国 | 2 | 情報提供
1869 | 6810 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
1870 | 6809 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 術式移行 | 外国 | 5 | 情報提供
1871 | 6808 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1872 | 6833 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
1873 | 6832 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 腸閉塞 | 外国 | 2 | 情報提供
1874 | 6831 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | ステープル収納部の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1875 | 6830 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
1876 | 6829 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
1877 | 6828 | 体内固定用組織ステープル | エンド GIA Ⅱ カートリッジ | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1878 | 6834 | 体内固定用組織ステープル | エンド ユニバーサル 65°本体 | コヴィディエン ジャパン | カートリッジの外れ | 術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1879 | 6882 | 体内固定用組織ステープル | ディスポーザブルタッキングシステム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後の腸管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
1880 | 6890 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | アンビルの動作不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1881 | 6889 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | なし | 外国 | 9 | 情報提供
1882 | 6888 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 機器の抜去不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1883 | 6887 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1884 | 6886 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1885 | 6885 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1886 | 6884 | 体内固定用組織ステープル | プレミアム プラス CEEA | コヴィディエン ジャパン | 本体とアンビルの接続外れ | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1887 | 6937 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンド GIA 30 ステープラー | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1888 | 6936 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンド GIA 30 ステープラー | コヴィディエン ジャパン | ナイフの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1889 | 6935 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンド GIA 30 ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1890 | 6934 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンド GIA 30 ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血、切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
1891 | 6933 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンド GIA 30 ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後リーク | 外国 | 2 | 情報提供
1892 | 6932 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンド GIA 30 ステープラー | コヴィディエン ジャパン | 吻合不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1893 | 6938 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンド TA 30 ステープラー | コヴィディエン ジャパン | ステープルの形成不良 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1894 | 6939 | 体内固定用組織ステープル | マルチファイヤーエンドヘルニア 0°本体 | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1895 | 6790 | 体内固定用組織ステープル | EES リニヤー カッター セレクタブルカートリッジ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1896 | 6799 | 体内固定用組織ステープル | GSTカートリッジ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後出血、外科処置の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1897 | 6854 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 術式移行 | 外国 | 3 | 情報提供
1898 | 6853 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 組織損傷、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1899 | 6852 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1900 | 6851 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後リーク、再手術、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1901 | 6850 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術式移行 | 外国 | 4 | 情報提供
1902 | 6849 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中の大量出血 | 外国 | 4 | 情報提供
1903 | 6848 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中の大量出血、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1904 | 6847 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中出血、術式移行 | 外国 | 5 | 情報提供
1905 | 6846 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中出血、入院期間の延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1906 | 6845 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1907 | 6844 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1908 | 6843 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後出血、再手術 | 外国 | 4 | 情報提供
1909 | 6842 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1910 | 6841 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術中出血、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1911 | 6840 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アレルギー反応の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1912 | 6839 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1913 | 6838 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後の大量出血 | 外国 | 2 | 情報提供
1914 | 6837 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク、外科処置の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
1915 | 6836 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中リーク、再入院 | 外国 | 1 | 情報提供
1916 | 6835 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全の疑い | 入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1917 | 6857 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドカッター EC45 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 術中の大量出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1918 | 6856 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドカッター EC45 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1919 | 6855 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドカッター EC45 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1920 | 6878 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | リーク、人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1921 | 6877 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 出血、人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1922 | 6876 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1923 | 6875 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後リーク、再手術、人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1924 | 6874 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後出血、再手術、人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1925 | 6873 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中出血、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1926 | 6872 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 5 | 情報提供
1927 | 6871 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後リーク、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1928 | 6870 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後リーク、再手術のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
1929 | 6869 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後リーク、入院期間延長の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
1930 | 6868 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術中リーク、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1931 | 6867 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1932 | 6866 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 術式移行 | 外国 | 2 | 情報提供
1933 | 6865 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 術中リーク、術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1934 | 6864 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1935 | 6863 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 組織損傷、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1936 | 6862 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 組織損傷、術式移行 | 外国 | 2 | 情報提供
1937 | 6861 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1938 | 6860 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中リーク、入院期間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1939 | 6859 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 体内遺残、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1940 | 6858 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 吻合不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1941 | 6881 | 体内固定用組織ステープル | カーブド カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1942 | 6880 | 体内固定用組織ステープル | カーブド カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 7 | 情報提供
1943 | 6879 | 体内固定用組織ステープル | カーブド カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1944 | 6915 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1945 | 6914 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 出血、入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1946 | 6913 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1947 | 6912 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後リーク、入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1948 | 6911 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後出血、再手術 | 外国 | 3 | 情報提供
1949 | 6910 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後出血、再手術、人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1950 | 6909 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後出血、入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1951 | 6908 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中の大量出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1952 | 6907 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中リーク、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1953 | 6906 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中出血、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1954 | 6905 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 人工肛門の造設 | 外国 | 7 | 情報提供
1955 | 6904 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 人工肛門の造設、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1956 | 6903 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1957 | 6902 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 入院期間の延長、術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1958 | 6901 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良、切離不全 | 術式移行 | 外国 | 2 | 情報提供
1959 | 6900 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良、抜去困難 | 術式移行 | 外国 | 1 | 情報提供
1960 | 6899 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後リーク、再手術、人工肛門の造設 | 外国 | 2 | 情報提供
1961 | 6898 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後出血、再手術、人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1962 | 6897 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切離不全 | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1963 | 6896 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切離不全 | 入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1964 | 6895 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 抜去困難 | 人工肛門の造設 | 外国 | 1 | 情報提供
1965 | 6894 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1966 | 6893 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク、再手術の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1967 | 6892 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1968 | 6891 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト ILS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血、入院期間延長の疑い | 外国 | 5 | 情報提供
1969 | 6921 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト TX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中リーク、入院期間延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1970 | 6920 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト TX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後出血、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1971 | 6919 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト TX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1972 | 6918 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト TX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 吻合不良 | 術後出血、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1973 | 6917 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト TX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全の疑い | 術後出血、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1974 | 6916 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト TX | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全の疑い | 入院期間延長の疑い | 外国 | 4 | 情報提供
1975 | 6931 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー ステイプラー Ⅱ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全の疑い | 入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
1976 | 6930 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1977 | 6929 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 5 | 情報提供
1978 | 6928 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術後出血、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1979 | 6927 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良 | 術中リーク、入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
1980 | 6926 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1981 | 6925 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステープルの形成不良の疑い | 術後出血、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1982 | 6924 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
1983 | 6923 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク、再入院 | 外国 | 1 | 情報提供
1984 | 6922 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
1985 | 6883 | 体内固定用組織ステープル | バード パーマフィックス | メディコン | メッシュの固定不良の疑い | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
1986 | 6955 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
1987 | 6954 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
1988 | 6953 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1989 | 6952 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 損傷 | 外国 | 4 | 情報提供
1990 | 6951 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 10mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの脱落 | 術後出血 | 外国 | 1 | 情報提供
1991 | 6957 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 5mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 外国 | 12 | 情報提供
1992 | 6956 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ 5mm | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
1993 | 6968 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
1994 | 6967 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | 損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
1995 | 6966 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | アゴの破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1996 | 6965 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 外国 | 19 | 情報提供
1997 | 6964 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良、部品の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
1998 | 6963 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | クリップの脱落 | 術後リーク | 外国 | 3 | 情報提供
1999 | 6962 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ III | コヴィディエン ジャパン | 部品の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2000 | 6961 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 外国 | 39 | 情報提供
2001 | 6960 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
2002 | 6959 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 出血、開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
2003 | 6958 | 体内用結さつクリップ | エンドクリップ II ML | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 損傷 | 外国 | 7 | 情報提供
2004 | 6971 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 外国 | 17 | 情報提供
2005 | 6970 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 損傷 | 外国 | 12 | 情報提供
2006 | 6969 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 損傷 | 外国 | 4 | 情報提供
2007 | 6975 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | アゴの開放不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2008 | 6974 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2009 | 6973 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2010 | 6972 | 体内用結さつクリップ | プレミアム サージクリップ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | クリップの形成不良 | 損傷 | 外国 | 6 | 情報提供
2011 | 6977 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ MCA | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全の疑い | 術後出血、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2012 | 6976 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ MCA | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
2013 | 6985 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
2014 | 6984 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2015 | 6983 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2016 | 6982 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 術中出血、開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
2017 | 6981 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全 | 入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2018 | 6980 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結紮不全の疑い | 術後リーク、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
2019 | 6979 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2020 | 6978 | 体内用結さつクリップ | リガクリップ 内視鏡手術用 アプライヤー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク、入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2021 | 6987 | 体内用結さつクリップ | リゾルーション | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | クリップの脱落 | 出血 | 外国 | 1 | その他
2022 | 6986 | 体内用結さつクリップ | リゾルーション | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 結腸穿孔、外科的処置 | 外国 | 1 | その他
2023 | 7276 | 単回使用一般静脈用翼付針 | セーフティロック・ウイングコレクションセット | ニプロ | 誤穿刺 | 切創 | 外国 | 3 | 情報提供
2024 | 7279 | 単回使用気管イントロデューサチューブ | Frova気管内挿管用イントロデューサ | Cook Japan | 不明 | 損傷、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2025 | 7286 | 単回使用気管切開チューブ | Shiley 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | なし | 損傷、痛み | 外国 | 1 | 情報提供
2026 | 7285 | 単回使用気管切開チューブ | Shiley 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | なし | 不快感 | 外国 | 3 | 回収（改修）
2027 | 7284 | 単回使用気管切開チューブ | Shiley 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 詰まりの疑い | 咳、呼吸困難 | 外国 | 1 | 回収（改修）
2028 | 7283 | 単回使用気管切開チューブ | Shiley 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 詰まりの疑い | 呼吸困難 | 外国 | 3 | 回収（改修）
2029 | 7282 | 単回使用気管切開チューブ | Shiley 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 詰まりの疑い | 呼吸困難、出血 | 外国 | 3 | 回収（改修）
2030 | 7281 | 単回使用気管切開チューブ | Shiley 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 呼吸困難 | 留置困難、漏れ | 外国 | 1 | 情報提供
2031 | 7280 | 単回使用気管切開チューブ | Shiley 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れの疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2032 | 7294 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | なし | 呼吸困難 | 外国 | 1 | 情報提供
2033 | 7293 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | なし | 呼吸困難、徐脈、低酸素血症 | 外国 | 2 | 情報提供
2034 | 7292 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2035 | 7291 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ、穴 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2036 | 7290 | 単回使用気管切開チューブ | 気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れの疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2037 | 7289 | 単回使用気管切開チューブ | シャイリー気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 亀裂 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2038 | 7288 | 単回使用気管切開チューブ | シャイリー気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 詰まり | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2039 | 7287 | 単回使用気管切開チューブ | シャイリー気管切開チューブ | コヴィディエン ジャパン | 収縮 | 換気不全 | 外国 | 1 | 情報提供
2040 | 7295 | 単回使用吸引用針 | ディスポーザブル吸引生検針 NA-201SX-4021 | オリンパスメディカルシステムズ | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2041 | 7298 | 単回使用吸引用針 | 超音波内視鏡下穿刺針（スタンダードタイプ) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
2042 | 7297 | 単回使用吸引用針 | 超音波内視鏡下穿刺針（スタンダードタイプ) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2043 | 7296 | 単回使用吸引用針 | 超音波内視鏡下穿刺針（スタンダードタイプ) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 膵炎 | 外国 | 3 | 情報提供
2044 | 7299 | 単回使用吸引用針 | 超音波内視鏡下穿刺針（フレックスタイプ） | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | なし | 感染症 | 外国 | 1 | 情報提供
2045 | 7422 | 単回使用棘間留置器具 | X-STOP PEEK インプラント | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 症状の再燃、疼痛、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2046 | 7244 | 単回使用クラスⅢ処置キット | アルコン カスタムパック | 日本アルコン | フェイコチップの閉塞 | 角膜混濁、創口熱傷、再手術 | 外国 | 1 | その他
2047 | 7246 | 単回使用クラスⅢ処置キット | コンステレーション 手術用パック | 日本アルコン | カッティング不良 | 網膜裂孔、レーザー処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2048 | 7245 | 単回使用クラスⅢ処置キット | コンステレーション 手術用パック | 日本アルコン | カッティング不良 | 嵌頓、外傷性白内障、白内障手術 | 外国 | 1 | その他
2049 | 7320 | 単回使用採血用針 | ルアーアダプター付きセーフタッチＰＳＶセット | ニプロ | 誤穿刺 | 切創 | 外国 | 3 | 情報提供
2050 | 7319 | 単回使用採血用針 | BDバキュテイナシステム | 日本ベクトン・ディッキンソン | 外れ | 感染の疑い | 外国 | 6 | 情報提供
2051 | 7318 | 単回使用採血用針 | BDバキュテイナシステム | 日本ベクトン・ディッキンソン | 外れ | 疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2052 | 7317 | 単回使用採血用針 | BD バキュテイナ ブラッドコレクションセット | 日本ベクトン・ディッキンソン | 外れ | 感染の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2053 | 7316 | 単回使用採血用針 | BD バキュテイナ ブラッドコレクションセット | 日本ベクトン・ディッキンソン | 収納困難 | 感染の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2054 | 7315 | 単回使用採血用針 | BD バキュテイナ ブラッドコレクションセット | 日本ベクトン・ディッキンソン | 不明 | 感染のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
2055 | 7330 | 単回使用自動縫合器 | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の外れ | なし | 外国 | 27 | 情報提供
2056 | 7329 | 単回使用自動縫合器 | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の外れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2057 | 7328 | 単回使用自動縫合器 | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の外れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2058 | 7327 | 単回使用自動縫合器 | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 17 | 情報提供
2059 | 7326 | 単回使用自動縫合器 | エンドステッチ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 体内遺残 | 外国 | 8 | 情報提供
2060 | 7334 | 単回使用自動縫合器 | キャピオ キャプチャリング デバイス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2061 | 7333 | 単回使用自動縫合器 | キャピオ キャプチャリング デバイス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 体内遺残 | 外国 | 6 | 情報提供
2062 | 7332 | 単回使用自動縫合器 | キャピオ キャプチャリング デバイス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
2063 | 7331 | 単回使用自動縫合器 | キャピオ キャプチャリング デバイス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2064 | 7325 | 単回使用自動ランセット | BD セーフティ ランセット | 日本ベクトン・ディッキンソン | 収納困難 | 感染の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
2065 | 7341 | 単回使用手術用ステープラ | エンド GIA ウルトラユニバーサルステープラー | コヴィディエン ジャパン | 開放不良 | なし | 外国 | 7 | 情報提供
2066 | 7340 | 単回使用手術用ステープラ | エンド GIA ウルトラユニバーサルステープラー | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2067 | 7339 | 単回使用手術用ステープラ | エンド GIA ウルトラユニバーサルステープラー | コヴィディエン ジャパン | 破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2068 | 7338 | 単回使用手術用ステープラ | EES リニヤー カッター ステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不完全形成 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2069 | 7337 | 単回使用手術用ステープラ | EES リニヤー カッター ステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不完全形成の疑い | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2070 | 7336 | 単回使用手術用ステープラ | EES リニヤー カッター ステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2071 | 7335 | 単回使用手術用ステープラ | EES リニヤー カッター ステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 敗血症、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2072 | 7360 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 開胸術の追加 | 外国 | 3 | 情報提供
2073 | 7359 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 開腹術の追加、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2074 | 7358 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2075 | 7357 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ジョーが開かない | 術中の大量出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2076 | 7356 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不完全形成 | 開腹術の追加、術後リーク、再入院 | 外国 | 1 | 情報提供
2077 | 7355 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成 | 開腹術の追加、術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2078 | 7354 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2079 | 7353 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成 | 術後出血、再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
2080 | 7352 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成 | 術中出血、開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
2081 | 7351 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成 | 小開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
2082 | 7350 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成、切離不全 | 再手術の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2083 | 7349 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2084 | 7348 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 術後リーク | 外国 | 1 | 情報提供
2085 | 7347 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 術後出血、再手術 | 外国 | 3 | 情報提供
2086 | 7346 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 術中出血、開胸術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
2087 | 7345 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステイプル不形成・不完全形成の疑い | 入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2088 | 7344 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後リーク、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2089 | 7343 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中の大量出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2090 | 7342 | 単回使用手術用ステープラ | エンドスコピック リニヤー カッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中出血、開胸術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
2091 | 7385 | 単回使用注射用針 | モノジェクト マゼラン | コヴィディエン ジャパン | なし | 切創 | 外国 | 1 | 情報提供
2092 | 7384 | 単回使用注射用針 | モノジェクト マゼラン | コヴィディエン ジャパン | なし | 切創のおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
2093 | 7390 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKPシステム | メドトロニックソファモアダネック | バルーン破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2094 | 7389 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKPシステム | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2095 | 7388 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKPシステム | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
2096 | 7387 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKPシステム | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2097 | 7386 | 単回使用椎体用矯正器具 | KYPHON BKPシステム | メドトロニックソファモアダネック | 亀裂 | 体内遺残の疑い、アレルギー反応の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2098 | 7395 | 単回使用透析用針 | AVFニードルセットGA | ニプロ | 不明 | 溶血、胸痛 | 外国 | 1 | 調査中
2099 | 7394 | 単回使用透析用針 | AVFニードルセットGA | ニプロ | 不明 | 溶血、腹痛、嘔気 | 外国 | 1 | 調査中
2100 | 7403 | 単回使用透析用針 | セーフタッチAVFニードルセットGA | ニプロ | 安全機構動作不良の疑い | 針刺し | 外国 | 5 | 情報提供
2101 | 7402 | 単回使用透析用針 | セーフタッチAVFニードルセットGA | ニプロ | 亀裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2102 | 7401 | 単回使用透析用針 | セーフタッチAVFニードルセットGA | ニプロ | 切断 | 血液損失 | 外国 | 1 | 情報提供
2103 | 7400 | 単回使用透析用針 | セーフタッチAVFニードルセットGA | ニプロ | 不明 | 針刺し | 外国 | 3 | その他
2104 | 7399 | 単回使用透析用針 | セーフタッチAVFニードルセットGA | ニプロ | 不明 | 発疹、発赤の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2105 | 7398 | 単回使用透析用針 | セーフタッチAVFニードルセットGA | ニプロ | 漏れ | 血液損失 | 外国 | 1 | 情報提供
2106 | 7397 | 単回使用透析用針 | セーフタッチ カニューラGA | ニプロ | カニューラ破損の疑い | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
2107 | 7396 | 単回使用透析用針 | セーフタッチ カニューラGA | ニプロ | 安全機構動作不良の疑い | 針刺し | 外国 | 1 | 情報提供
2108 | 7405 | 単回使用透析用針 | セーフレットカニューラGA | ニプロ | 外針の破断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2109 | 7404 | 単回使用透析用針 | セーフレットカニューラGA | ニプロ | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
2110 | 7406 | 単回使用透析用針 | ダルAVFニードル | ニプロ | 不明 | 感染 | 外国 | 3 | その他
2111 | 7258 | 単回使用トロカールスリーブ | ステップシステム | コヴィディエン ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2112 | 7257 | 単回使用トロカールスリーブ | ステップシステム | コヴィディエン ジャパン | 折れ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2113 | 7256 | 単回使用トロカールスリーブ | ステップシステム | コヴィディエン ジャパン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2114 | 7255 | 単回使用トロカールスリーブ | ステップシステム | コヴィディエン ジャパン | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2115 | 7261 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート | コヴィディエン ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2116 | 7260 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート | コヴィディエン ジャパン | 切断 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
2117 | 7259 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート | コヴィディエン ジャパン | 穿刺不全 | 損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
2118 | 7267 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
2119 | 7266 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2120 | 7265 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 折れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2121 | 7264 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2122 | 7263 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血、開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
2123 | 7262 | 単回使用トロカールスリーブ | バーサポート ブレードレス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 組織損傷、開腹手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
2124 | 7269 | 単回使用トロカールスリーブ | ブラントポートプラス 5mm-12mm ブラント | コヴィディエン ジャパン | 折れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2125 | 7268 | 単回使用トロカールスリーブ | ブラントポートプラス 5mm-12mm フォーム | コヴィディエン ジャパン | 折れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2126 | 7254 | 単回使用トロカールスリーブ | エンドパス トロッカーシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 気腹ガスの漏れ | 入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2127 | 7253 | 単回使用トロカールスリーブ | エンドパス トロッカーシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 気腹ガスの漏れの疑い | 入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2128 | 7252 | 単回使用トロカールスリーブ | エンドパス トロッカーシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2129 | 7251 | 単回使用トロカールスリーブ | エンドパス トロッカーシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2130 | 7250 | 単回使用トロカールスリーブ | エンドパス トロッカーシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損・脱落 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2131 | 7249 | 単回使用トロカールスリーブ | エンドパス トロッカーシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 損傷、入院期間延長の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2132 | 7248 | 単回使用トロカールスリーブ | エンドパス トロッカーシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2133 | 7247 | 単回使用トロカールスリーブ | エアシール・アクセスポート | センチュリーメディカル | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2134 | 7416 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ハイポチューブの外れ | なし | 外国 | 1 | その他
2135 | 7415 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケット離断 | なし | 外国 | 1 | その他
2136 | 7414 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ワイヤの損傷 | なし | 外国 | 1 | その他
2137 | 7413 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 機能不全 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2138 | 7412 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 機能不全、ワイヤの損傷 | なし | 外国 | 2 | その他
2139 | 7411 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 機能不全、ワイヤの損傷 | 外科的処置 | 外国 | 1 | その他
2140 | 7410 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 機能不全、破損 | なし | 外国 | 1 | その他
2141 | 7409 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2142 | 7408 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 脱落 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2143 | 7407 | 単回使用内視鏡用結石摘出鉗子 | トラペゾイド RX バスケットカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | なし | 外国 | 2 | その他
2144 | 7418 | 単回使用汎用サージカルドレープ | アイオバン スペシャル インサイズドレープ | スリーエム ジャパン | 不明 | 皮膚剥離 | 外国 | 1 | 情報提供
2145 | 7419 | 単回使用汎用サージカルドレープ | アイオバン 手術用ドレープ | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 皮膚剥離 | 外国 | 1 | 情報提供
2146 | 7420 | 単回使用縫合糸パサー | Mitek パサー ニードル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ニードル先端部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2147 | 7421 | 単回使用縫合針 | エリート・パス・シャトル・ニードル | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 先端の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2148 | 7275 | 単回使用ワイヤ・結さつ糸パサー | アースレックス スコーピオンニードル | Arthrex Japan | 先端の破損 | 体内遺残 | 外国 | 10 | 情報提供
2149 | 7274 | 単回使用ワイヤ・結さつ糸パサー | アースレックス スコーピオンニードル | Arthrex Japan | 先端の破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2150 | 7431 | 胆管拡張用カテーテル | CRE 胆道拡張バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | その他
2151 | 7426 | 短期的使用腎瘻用カテーテル | ネフロマックス バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2152 | 7425 | 短期的使用空腸瘻用カテーテル | TTP Jチューブキット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ | なし | 外国 | 6 | 情報提供
2153 | 7424 | 短期的使用空腸瘻用カテーテル | TTP Jチューブキット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ、捻れ | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2154 | 7423 | 短期的使用空腸瘻用カテーテル | TTP Jチューブキット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断、ずれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2155 | 7430 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | オール シリコーン フォーリー カテーテル | コヴィディエン ジャパン | 収縮不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2156 | 7429 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | オール シリコーン フォーリー カテーテル | コヴィディエン ジャパン | 収縮不能 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2157 | 7428 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | オール シリコーン フォーリー カテーテル | コヴィディエン ジャパン | 収縮不能 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
2158 | 7427 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | オール シリコーン フォーリー カテーテル | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能、収縮不能 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2159 | 7495 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ガイディングカテーテルHA | 朝日インテック | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
2160 | 7508 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 外れ | 体内遺残、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2161 | 7507 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 外れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
2162 | 7506 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 伸び、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2163 | 7505 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 17 | 情報提供
2164 | 7504 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 切断 | 体内遺残、追加手術 | 外国 | 6 | 情報提供
2165 | 7503 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2166 | 7502 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2167 | 7501 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 切断、外れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2168 | 7500 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 剥離の疑い | 体内遺残の疑い、神経障害 | 外国 | 2 | 情報提供
2169 | 7499 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 剥離の疑い | 体内遺残の疑い、閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
2170 | 7498 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2171 | 7497 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 不明 | 血管解離、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2172 | 7496 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | Cook Japan | 不明 | 血管損傷、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2173 | 7509 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ハートレール | テルモ | カテーテルシャフトの延伸、外層の剥離、破断 | 冠動脈攣縮、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2174 | 7512 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ランウェイ ガイディングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 1 | 情報提供
2175 | 7511 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ランウェイ ガイディングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
2176 | 7510 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | ランウェイ ガイディングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2177 | 7549 | 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル | メドトロニックAVE ガイディングカテーテル | 日本メドトロニック | 先端チップ変形 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2178 | 7550 | 中心循環系血管処置用チューブ及びカテーテル | メドトロニックReliantステントグラフトバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | 貫通 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
2179 | 7554 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 14 | 情報提供
2180 | 7553 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 5 | 回収（改修）
2181 | 7552 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | Cook Japan | 破裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2182 | 7551 | 中心循環系血管造影用カテーテル | コーディス 血管造影用カテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 切断 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
2183 | 7671 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | セレスキュー | アステラス製薬 | 不明 | アナフィラキシー | 外国 | 2 | 情報提供
2184 | 7670 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | セレスキュー | アステラス製薬 | 不明 | 急性虚血性直腸炎 | 外国 | 1 | その他
2185 | 7669 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | セレスキュー | アステラス製薬 | 不明 | 急性直腸虚血 | 外国 | 1 | その他
2186 | 7668 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | セレスキュー | アステラス製薬 | 不明 | 虚血性肝機能不全 | 外国 | 1 | その他
2187 | 7667 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | セレスキュー | アステラス製薬 | 不明 | 卵巣血栓性静脈炎、子宮癒着 | 外国 | 1 | その他
2188 | 7676 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 肝膿瘍、呼吸窮迫 | 外国 | 1 | その他
2189 | 7675 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 急性胆嚢炎 | 外国 | 1 | その他
2190 | 7674 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 急性膵炎 | 外国 | 1 | 情報提供
2191 | 7673 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | なし | 心停止、敗血症性ショック | 外国 | 1 | その他
2192 | 7672 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ディーシー ビーズ | エーザイ | 異物 | なし | 外国 | 1 | その他
2193 | 7666 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2194 | 7570 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿通不能、伸び、曲がり | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2195 | 7569 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿通不能、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2196 | 7568 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿通不能、離脱不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2197 | 7567 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2198 | 7566 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、伸び | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2199 | 7565 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、離脱不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2200 | 7564 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 突出不能、離脱不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2201 | 7563 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 離脱不能 | なし | 外国 | 8 | 情報提供
2202 | 7562 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 離脱不能 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
2203 | 7561 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 離脱不能 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
2204 | 7560 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 離脱不能、ずれ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2205 | 7559 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 留置困難 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2206 | 7558 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AXIUM デタッチャブル コイルシステム | コヴィディエン ジャパン | 留置困難、離脱不能、曲がり | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2207 | 7604 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | ずれ、逆流 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2208 | 7603 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | なし | カテーテル体内留置、耳鳴り | 外国 | 1 | 情報提供
2209 | 7602 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | なし | 血腫、脳脊髄液漏出、髄膜炎、水頭症、麻痺、右眼の下垂、外直筋麻痺、構音障害、運動失調、肉芽腫、顔面麻痺の悪化、嚥下困難、認知機能低下、延髄機能低下 | 外国 | 1 | 情報提供
2210 | 7601 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | なし | 血栓症、閉塞、神経障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2211 | 7600 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2212 | 7599 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | なし | 脳室拡大、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2213 | 7598 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | なし | 敗血症、発熱、髄膜炎、肉芽腫、炎症、小脳膿瘍、水頭症 | 外国 | 1 | 情報提供
2214 | 7597 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
2215 | 7596 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2216 | 7595 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流 | 神経障害、浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
2217 | 7594 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流 | 攣縮 | 外国 | 1 | 情報提供
2218 | 7593 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流 | 攣縮、視野障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2219 | 7592 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流、詰まり、漏れ | 閉塞、昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
2220 | 7591 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流、固着 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
2221 | 7590 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流、固着 | 攣縮、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2222 | 7589 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 逆流、漏出 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2223 | 7588 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 注入不能 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2224 | 7587 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 注入不能、ずれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2225 | 7586 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | 神経障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2226 | 7585 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2227 | 7584 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 漏れ、詰まり | 閉塞の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
2228 | 7583 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ONYX 液体塞栓システム LD | コヴィディエン ジャパン | 漏出、狭窄、詰まり、逆流 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2229 | 7655 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | ずれ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2230 | 7654 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | ずれ、挿入不能、固着、伸び、曲がり、解れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2231 | 7653 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | なし | 虚血性脳血管障害、血栓症、麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
2232 | 7652 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | なし | 虚血性脳血管障害、麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
2233 | 7651 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | なし | 虚血性脳血管障害、麻痺、一過性脳虚血発作 | 外国 | 1 | 情報提供
2234 | 7650 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | なし | 出血性脳血管障害、血栓症、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2235 | 7649 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 解れ、固着、挿入不能、収納困難、曲がり | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2236 | 7648 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能 | なし | 外国 | 15 | 情報提供
2237 | 7647 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能 | 虚血性脳血管障害、出血性脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2238 | 7646 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能 | 出血性脳ｊ血管障害、血管外漏出、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2239 | 7645 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能 | 出血性脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2240 | 7644 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、解れ | なし | 外国 | 7 | 情報提供
2241 | 7643 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、解れ、潰れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2242 | 7642 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、曲がり、解れ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2243 | 7641 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、曲がり、伸び、解れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2244 | 7640 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、固着、収納困難 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2245 | 7639 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、固着、捻れ、解れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2246 | 7638 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、収納困難 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2247 | 7637 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、伸び | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2248 | 7636 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、伸び、解れ | なし | 外国 | 5 | 情報提供
2249 | 7635 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、折れ、解れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2250 | 7634 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 拡張不能、挿入不能、固着、留置困難、曲がり、解れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2251 | 7633 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 曲がり、解れ、拡張不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2252 | 7632 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 収縮 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2253 | 7631 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 収納困難、捻れ、拡張不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2254 | 7630 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2255 | 7629 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、拡張不能、曲がり、解れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2256 | 7628 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、拡張不能、収納困難、ずれ、曲がり、解れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2257 | 7627 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、拡張不能、収納困難、曲がり、捻れ、抜去不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2258 | 7626 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、拡張不能、収納困難、伸び、曲がり、解れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2259 | 7625 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、拡張不能、伸び | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2260 | 7624 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、拡張不能、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2261 | 7623 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、拡張不能、捻れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2262 | 7622 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、曲がり、解れ、収納困難、固着 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2263 | 7621 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、固着、曲がり、解れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2264 | 7620 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、突出不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2265 | 7619 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 捻れ、ほつれ、離脱不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2266 | 7618 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 捻れ、拡張不能、収納困難、切断、折れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2267 | 7617 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 虚血性脳血管障害、視野障害、出血、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2268 | 7616 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 出血性脳血管障害、虚血のおそれ、麻痺、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2269 | 7615 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 留置困難、ずれの疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2270 | 7614 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 留置困難、曲がり、解れ、収納困難、挿入不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2271 | 7613 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Pipeline Flex フローダイバーターシステム | コヴィディエン ジャパン | 留置困難、曲がり、拡張不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2272 | 7556 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラープラグ | セント・ジュード・メディカル | ずれ | 塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
2273 | 7555 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラープラグ | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2274 | 7557 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | AMPLATZER バスキュラープラグⅡ | セント・ジュード・メディカル | ずれ | 追加手術、塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
2275 | 7609 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | ずれ | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2276 | 7608 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | ずれ | 追加手術、塞栓症 | 外国 | 2 | 情報提供
2277 | 7607 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | ダクトオクルーダー回収困難 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2278 | 7606 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | 切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2279 | 7605 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | PDA閉鎖セット | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 追加手術、塞栓症 | 外国 | 2 | 情報提供
2280 | 7665 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | V-Trak マイクロプレックスコイルシステム | テルモ | 早期離脱 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
2281 | 7579 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | 日本ストライカー | 切断、ずれ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2282 | 7664 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | ずれ | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2283 | 7663 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | ずれ | 脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2284 | 7662 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 伸び | 血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
2285 | 7661 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 伸び、ずれ | 追加手術、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2286 | 7660 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 伸び、切断、ずれ | 血栓症、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2287 | 7659 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 伸び、切断、ずれ | 追加手術、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2288 | 7658 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 切断、ずれ | 閉塞、麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
2289 | 7657 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 不明 | 塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
2290 | 7656 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Ｔａｒｇｅｔ デタッチャブル コイル | 日本ストライカー | 離脱不能、切断、ずれ | 血栓症、スパズム | 外国 | 1 | 情報提供
2291 | 7681 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | ずれ | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2292 | 7680 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | なし | 血栓症、出血性脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2293 | 7679 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | なし | 脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2294 | 7678 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2295 | 7677 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ニューロフォーム ステント | 日本ストライカー | 不明 | 出血性脳血管障害、穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2296 | 7578 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2297 | 7577 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2298 | 7576 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ、ずれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2299 | 7575 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ、切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2300 | 7574 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2301 | 7573 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 早期離脱 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2302 | 7572 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
2303 | 7571 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Fibered IDC コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 離脱、移動、離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2304 | 7582 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Interlock-35 コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 伸び、切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2305 | 7581 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Interlock-35 コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2306 | 7580 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Interlock-35 コイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 早期離脱 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2307 | 7612 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Penumbra PC400 コイルシステム | メディコスヒラタ | コイルの早期離脱 | 血栓形成 | 外国 | 1 | 情報提供
2308 | 7611 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Penumbra PC400 コイルシステム | メディコスヒラタ | なし | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2309 | 7610 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | Penumbra PC400 コイルシステム | メディコスヒラタ | 不明 | 感覚障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2310 | 7686 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2311 | 7685 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2312 | 7684 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2313 | 7683 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離、血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
2314 | 7682 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
2315 | 7689 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2316 | 7688 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
2317 | 7687 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | オプティクロス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血栓症、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2318 | 7690 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | レボリューション 2 | ボルケーノ・ジャパン | 抜去不能 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
2319 | 7738 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ アエリス | セント・ジュード・メディカル | 亀裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2320 | 7737 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ アエリス | セント・ジュード・メディカル | 伸び、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2321 | 7736 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ アエリス | セント・ジュード・メディカル | 切断 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2322 | 7735 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ アエリス | セント・ジュード・メディカル | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
2323 | 7740 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ サルタス | セント・ジュード・メディカル | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2324 | 7739 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | SJM プレッシャワイヤ サルタス | セント・ジュード・メディカル | 断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2325 | 7743 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | プライムワイヤ プレステージ | ボルケーノ・ジャパン | ワイヤの断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2326 | 7742 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | プライムワイヤ プレステージ | ボルケーノ・ジャパン | ワイヤの断裂 | 体内遺残、動静脈瘻、血管閉塞、心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
2327 | 7741 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | プライムワイヤ プレステージ | ボルケーノ・ジャパン | 抜去困難 | 手技の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2328 | 7691 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | COOK Indy OTW バスキュラー リトリーバー | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2329 | 7714 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血管内異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
2330 | 7713 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血管内異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | 切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2331 | 7707 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 血管閉塞、神経系障害の残存 | 外国 | 1 | 情報提供
2332 | 7706 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 血管攣縮 | 外国 | 3 | 情報提供
2333 | 7705 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 血管攣縮、蓋内出血、昏睡、神経系障害の残存 | 外国 | 1 | 情報提供
2334 | 7704 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 血管攣縮、造影剤の漏出、出血の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2335 | 7703 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 神経系障害の残存 | 外国 | 5 | 情報提供
2336 | 7702 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 頭蓋内出血 | 外国 | 2 | 情報提供
2337 | 7701 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 頭蓋内出血、マスエフェクト、ヘルニア、倦怠感、左瞳孔散大、多臓器不全 | 外国 | 1 | 情報提供
2338 | 7700 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | なし | 脳浮腫、神経系障害の残存 | 外国 | 1 | 情報提供
2339 | 7699 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 断裂、離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2340 | 7698 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 断裂、離断 | 体内遺残、悪性の脳梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
2341 | 7697 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 断裂、離断、併用機器の脱落 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2342 | 7696 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Solitaire FR 血栓除去デバイス | コヴィディエン ジャパン | 捕捉不全の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2343 | 7708 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | クラッグ マクナマラ インフュージョンカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 切断、挿入不能 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2344 | 7695 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Merciリトリーバー | 日本ストライカー | 伸び | 攣縮 | 外国 | 1 | 情報提供
2345 | 7712 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | なし | スパズム | 外国 | 1 | 情報提供
2346 | 7711 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2347 | 7710 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | 切断 | 閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
2348 | 7709 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | トレボ プロ クロットリトリーバー | 日本ストライカー | 不明 | 血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
2349 | 7693 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Fetch 2 血栓吸引カテーテル | 日本メドラッド | 破損 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2350 | 7692 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Fetch 2 血栓吸引カテーテル | 日本メドラッド | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
2351 | 7694 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | Fetch 2 血栓吸引カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2352 | 7745 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | セプターC | テルモ | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2353 | 7748 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | トランスフォーム オクルージョン バルーンカテーテル | 日本ストライカー | なし | 出血性脳血管障害、追加手術、破裂 | 外国 | 1 | 情報提供
2354 | 7747 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | トランスフォーム オクルージョン バルーンカテーテル | 日本ストライカー | なし | 穿孔、破裂、出血性脳血管障害、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2355 | 7746 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | トランスフォーム オクルージョン バルーンカテーテル | 日本ストライカー | 不明 | 出血性脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2356 | 7744 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | イクアライザー オクリュージョン バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂、バルーン離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2357 | 7537 | 中心循環系マイクロカテーテル | マイクロカテーテルⅣ | 朝日インテック | カテーテルの切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2358 | 7515 | 中心循環系マイクロカテーテル | Orion マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 切断、折れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2359 | 7514 | 中心循環系マイクロカテーテル | Orion マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2360 | 7513 | 中心循環系マイクロカテーテル | Orion マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 攣縮 | 外国 | 1 | 情報提供
2361 | 7522 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | カテーテル抜去困難 | カテーテル体内留置、耳鳴り | 外国 | 1 | 情報提供
2362 | 7521 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 貫通 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2363 | 7520 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2364 | 7519 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿通不能 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2365 | 7518 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2366 | 7517 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、折れの疑い、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2367 | 7516 | 中心循環系マイクロカテーテル | エシュロン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 留置困難、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2368 | 7536 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 貫通、潰れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2369 | 7535 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 収納困難、亀裂、潰れ、へこみ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2370 | 7534 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2371 | 7533 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | 内出血、出血、虚血、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2372 | 7532 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、固着、収納困難、潰れ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2373 | 7531 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、固着、潰れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2374 | 7530 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、固着、潰れ、へこみ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2375 | 7529 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、収納困難、潰れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2376 | 7528 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、潰れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2377 | 7527 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能、抜去不能、潰れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2378 | 7526 | 中心循環系マイクロカテーテル | マークスマン マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 潰れ | なし | 外国 | 4 | 情報提供
2379 | 7547 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 詰まり、破裂 | 閉塞のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
2380 | 7546 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2381 | 7545 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 破裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2382 | 7544 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 破裂 | 麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
2383 | 7543 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 破裂、屈曲 | 閉塞、昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
2384 | 7542 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 破裂のおそれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2385 | 7541 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
2386 | 7540 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能 | 神経障害、浮腫、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2387 | 7539 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能 | 攣縮 | 外国 | 1 | 情報提供
2388 | 7538 | 中心循環系マイクロカテーテル | マラソン フローダイレクト マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能、破裂、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2389 | 7548 | 中心循環系マイクロカテーテル | レーバー マイクロカテーテル | コヴィディエン ジャパン | 詰まり | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2390 | 7525 | 中心循環系マイクロカテーテル | ディレクション ハイフロー カテーテルシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2391 | 7524 | 中心循環系マイクロカテーテル | ディレクション ハイフロー カテーテルシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 剥離 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2392 | 7523 | 中心循環系マイクロカテーテル | ディレクション ハイフロー カテーテルシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 徐脈 | 外国 | 5 | その他
2393 | 7716 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | NAV6フィルター | アボット バスキュラー ジャパン | システムの抜去困難 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2394 | 7715 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | NAV6フィルター | アボット バスキュラー ジャパン | 拡張不能、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2395 | 7727 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2396 | 7726 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2397 | 7725 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 切断、抜去不能 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2398 | 7724 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 切断、留置困難 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2399 | 7723 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 挿入不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2400 | 7722 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2401 | 7721 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能 | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
2402 | 7720 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2403 | 7719 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能、捻れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2404 | 7718 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 抜去不能、捻れ、曲がり | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2405 | 7717 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | スパイダー・プロテクション・デバイス | コヴィディエン ジャパン | 留置困難、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2406 | 7733 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントへの引っ掛かり | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2407 | 7732 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントへの引っ掛かり | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2408 | 7731 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントへの引っ掛かり | 術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2409 | 7730 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントへの引っ掛かり | 追加手術 | 外国 | 2 | 情報提供
2410 | 7729 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2411 | 7728 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | フィルターワイヤー EZ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2412 | 7751 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット | ブロビアックカテーテルキット | メディコン | 亀裂 | 血管外漏出 | 外国 | 1 | 情報提供
2413 | 7750 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット | ブロビアックカテーテルキット | メディコン | 亀裂 | 敗血症 | 外国 | 1 | 情報提供
2414 | 7749 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサーキット | ブロビアックカテーテルキット | メディコン | 切断 | 出血、血管外漏出 | 外国 | 1 | 情報提供
2415 | 7800 | 長期使用尿管用チューブステント | COOK Resonace 尿管ステントセット | Cook Japan | 抜去不能 | 体内遺残、損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2416 | 7803 | 長期使用尿管用チューブステント | 尿管カテーテル | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 5 | 情報提供
2417 | 7802 | 長期使用尿管用チューブステント | 尿管カテーテル | Cook Japan | 切断 | 体内遺残、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2418 | 7799 | 長期使用尿管用チューブステント | BSC ドレナージカテーテル(PF) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2419 | 7798 | 長期使用尿管用チューブステント | BSC ドレナージカテーテル(PF) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 挿入不能、ずれ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2420 | 7797 | 長期使用尿管用チューブステント | BSC ドレナージカテーテル(PF) | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2421 | 7801 | 長期使用尿管用チューブステント | MVU パーキュフレックスステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2422 | 7804 | 長期的使用胃瘻用ボタン | カンガルーボタン II | 日本コヴィディエン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2423 | 7805 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2424 | 7808 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | なし | 外国 | 21 | 情報提供
2425 | 7807 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 留置困難 | 損傷、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2426 | 7806 | 長期的使用経腸栄養キット | スタンダードペグシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 留置困難 | 腹膜炎のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
2427 | 7815 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2428 | 7814 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2429 | 7813 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ | 穿孔、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2430 | 7812 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ずれ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2431 | 7811 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 2 | その他
2432 | 7810 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
2433 | 7809 | 長期的使用胆管用カテーテル | アドバニクス RX胆管ステントシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断、ずれ | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
2434 | 7820 | 長期的使用胆管用カテーテル | フレキシマ ドレナージ カテーテル キット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤ先端部離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
2435 | 7819 | 長期的使用胆管用カテーテル | フレキシマ ドレナージ カテーテル キット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 外れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
2436 | 7818 | 長期的使用胆管用カテーテル | フレキシマ ドレナージ カテーテル キット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2437 | 7817 | 長期的使用胆管用カテーテル | フレキシマ ドレナージ カテーテル キット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 4 | その他
2438 | 7816 | 長期的使用胆管用カテーテル | フレキシマ ドレナージ カテーテル キット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | その他
2439 | 7821 | 長期的使用胆管用カテーテル | ラピッド エクスチェンジ 胆管ステント・システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2440 | 7827 | 電動式可搬型吸引器 | レールダル サクションユニット LSU 4000 | レールダル メディカル ジャパン | 発火 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
2441 | 5224 | 取外し可能な皮膚ステープル | プロキシメイト スキンステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2442 | 3907 | トロカールスリーブ | トロッカー（ソラコ用） | オリンパスメディカルシステムズ | 折れ | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2443 | 7837 | 内視鏡用食道静脈瘤結さつセット | クックマルチバンドリゲーター | Cook Japan | 外れ | 損傷、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2444 | 7839 | 内視鏡用食道静脈瘤結さつセット | スピードバンド スーパービュー スーパー7 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 3 | その他
2445 | 7838 | 内視鏡用食道静脈瘤結さつセット | スピードバンド スーパービュー スーパー7 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 突出不能、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | その他
2446 | 7848 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | COOK 泌尿器用尿路結石異物除去用カテーテル | Cook Japan | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2447 | 7847 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | COOK 泌尿器用尿路結石異物除去用カテーテル | Cook Japan | 切断 | 体内遺残、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2448 | 7849 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | アトラス・ワイヤー結石鉗子 | Cook Japan | 切断 | 開腹手術への移行、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2449 | 7850 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | エスケープ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 抜去不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2450 | 7853 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | オプチフレックス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2451 | 7852 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | オプチフレックス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2452 | 7851 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | オプチフレックス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2453 | 7855 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | セグラへミスフェア バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2454 | 7854 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | セグラへミスフェア バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 動作不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2455 | 7859 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2456 | 7858 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2457 | 7857 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 動作不能 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2458 | 7856 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ゼロチップ バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 動作不能、捻れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2459 | 7863 | 尿失禁治療テープ | TVTテープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛 | 外国 | 191 | 情報提供
2460 | 7862 | 尿失禁治療テープ | TVTテープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2461 | 7861 | 尿失禁治療テープ | TVTテープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、出血、瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
2462 | 7860 | 尿失禁治療テープ | TVTテープ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、瘢痕、神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2463 | 7895 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ダイレータ破損 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2464 | 7894 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | メッシュ拘縮 | びらん、疼痛、性交疼痛、感染、炎症、出血、穿孔、瘻孔、神経損傷、追加処置 | 外国 | 13 | 情報提供
2465 | 7893 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | メッシュ拘縮 | びらん、疼痛、性交疼痛、感染、炎症、出血、瘻孔、神経損傷、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2466 | 7892 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、炎症、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2467 | 7891 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、性交疼痛、排尿障害、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2468 | 7890 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2469 | 7889 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、メッシュ突出、性交疼痛、尿閉 | 外国 | 1 | 情報提供
2470 | 7888 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、感染、尿失禁 | 外国 | 1 | 情報提供
2471 | 7887 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、感染、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2472 | 7886 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、出血、炎症、腹圧性尿失禁、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2473 | 7885 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、出血、追加処置、腹圧性尿失禁の再発 | 外国 | 1 | 情報提供
2474 | 7884 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、性交疼痛、感染、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2475 | 7883 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、性交疼痛、出血、感染、尿失禁 | 外国 | 1 | 情報提供
2476 | 7882 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、性交疼痛、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2477 | 7881 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、性交疼痛、尿閉、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2478 | 7880 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、追加処置 | 外国 | 19 | 情報提供
2479 | 7879 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、出血、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2480 | 7878 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | メッシュ突出 | 外国 | 1 | 情報提供
2481 | 7877 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2482 | 7876 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2483 | 7875 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 性交疼痛、排尿障害、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2484 | 7874 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿閉 | 外国 | 2 | 情報提供
2485 | 7873 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2486 | 7872 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛 | 外国 | 19 | 情報提供
2487 | 7871 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、感染、排尿障害、性交疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2488 | 7870 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、感染、排尿障害、性交疼痛、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2489 | 7869 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、感染、排尿障害、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2490 | 7868 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、感染、出血、膣突出、腹圧性尿失禁、排尿障害 | 外国 | 5 | 情報提供
2491 | 7867 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、感染、膣突出、腹圧性尿失禁、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2492 | 7866 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2493 | 7865 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、追加処置 | 外国 | 4 | 情報提供
2494 | 7864 | 尿失禁治療テープ | アドバンテージ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、排尿障害、感染、神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2495 | 7901 | 尿失禁治療テープ | オブトリクスⅡ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | メッシュ拘縮 | びらん、疼痛、性交疼痛、感染、炎症、出血、穿孔、瘻孔、神経損傷、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2496 | 7900 | 尿失禁治療テープ | オブトリクスⅡ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、性交疼痛、炎症、感染、排尿困難、尿失禁 | 外国 | 1 | 情報提供
2497 | 7899 | 尿失禁治療テープ | オブトリクスⅡ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、追加処置 | 外国 | 4 | 情報提供
2498 | 7898 | 尿失禁治療テープ | オブトリクスⅡ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2499 | 7897 | 尿失禁治療テープ | オブトリクスⅡ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2500 | 7896 | 尿失禁治療テープ | オブトリクスⅡ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、追加処置 | 外国 | 9 | 情報提供
2501 | 7903 | 粘着性透明創傷被覆・保護材 | テガダーム トランスペアレント ドレッシング | スリーエム ジャパン | 不明 | 過敏症 | 外国 | 1 | 情報提供
2502 | 7902 | 粘着性透明創傷被覆・保護材 | テガダーム トランスペアレント ドレッシング | スリーエム ジャパン | 不明 | 心不全 | 外国 | 1 | 情報提供
2503 | 3926 | バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ | 止血弁付きYコネクター | アボット バスキュラー ジャパン | リーク | 空気塞栓、徐脈、心肺停止 | 外国 | 1 | 情報提供
2504 | 3925 | バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ | 止血弁付きYコネクター | アボット バスキュラー ジャパン | 本体破損によるリークの疑い | 空気塞栓 | 外国 | 2 | 情報提供
2505 | 3924 | バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ | 止血弁付きYコネクター | アボット バスキュラー ジャパン | 本体破損によるリークの疑い | 空気塞栓、心停止 | 外国 | 1 | 情報提供
2506 | 3923 | バルーン拡張式血管形成術向けカテーテル用コネクタ | 止血弁付きYコネクター | アボット バスキュラー ジャパン | 本体破損によるリークの疑い | 心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
2507 | 3930 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 14 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 異物付着 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2508 | 3937 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 収縮不能 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2509 | 3936 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 破裂、切断 | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2510 | 3935 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 破裂、切断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2511 | 3934 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 破裂、切断 | 閉塞、体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2512 | 3933 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 破裂、抜去不能 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2513 | 3932 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 破裂、抜去不能、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2514 | 3931 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Armada 35 PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 破裂、抜去不能、切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2515 | 3948 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX SV PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 切断 | 体内遺残、閉塞、入院、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2516 | 3947 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX SV PTAバルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2517 | 3929 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Advance LP PTA バルーン拡張式カテーテル | Cook Japan | バルーンカテーテルの破損 | バルーンカテーテル離断片の外科的回収 | 外国 | 1 | 情報提供
2518 | 3928 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Advance LP PTA バルーン拡張式カテーテル | Cook Japan | 破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 6 | 情報提供
2519 | 3927 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Advance LP PTA バルーン拡張式カテーテル | Cook Japan | 破裂、切断 | 体内遺残、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2520 | 3939 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ATB 血管拡張用バルーンカテーテル | Cook Japan | 破裂、切断 | 体内遺残、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2521 | 3938 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ATB 血管拡張用バルーンカテーテル | Cook Japan | 破裂、切断 | 体内遺残、不整脈 | 外国 | 1 | 情報提供
2522 | 3950 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SABER PTAカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破裂、切断 | バルーン先端部体内遺残のおそれ | 外国 | 1 | 情報提供
2523 | 3973 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | マキシ-LD 拡張用バルーンカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破裂、切断 | バルーン先端部の外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
2524 | 3949 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | Pacific Plus PTAバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | 収縮不能 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2525 | 3964 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-3 | 日本メドトロニック | バルーン破裂、シャフト断裂 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
2526 | 3963 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-3 | 日本メドトロニック | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2527 | 3962 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-3 | 日本メドトロニック | 不明 | 塞栓症、追加ステント留置 | 外国 | 1 | その他
2528 | 3961 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-3 | 日本メドトロニック | 不明 | 心肺機能不全 | 外国 | 1 | その他
2529 | 3957 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-1 | 日本メドトロニック | 破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2530 | 3956 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-1 | 日本メドトロニック | 破裂、折れ、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2531 | 3955 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-1 | 日本メドトロニック | 不明 | 心肺機能不全 | 外国 | 1 | その他
2532 | 3960 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-2 | 日本メドトロニック | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2533 | 3959 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-2 | 日本メドトロニック | 破裂、切断 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
2534 | 3958 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック PTA バルーンカテーテル-2 | 日本メドトロニック | 破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2535 | 3946 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2536 | 3945 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2537 | 3944 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2538 | 3943 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2539 | 3942 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2540 | 3941 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2541 | 3940 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX 血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、抜去不能、切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2542 | 3953 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SL スターリング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2543 | 3952 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SL スターリング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2544 | 3951 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | SL スターリング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2545 | 3954 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | イマージPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
2546 | 3968 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテ PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 血管解離、血栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
2547 | 3967 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテ ES PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2548 | 3966 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテ ES PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2549 | 3965 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | コヨーテ ES PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2550 | 3969 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | スターリングPTA バルーンカテーテル MR | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
2551 | 3970 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | フレックストーム ペリフェラル カッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 穿孔、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2552 | 3972 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ペリフェラルカッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮トラブル | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2553 | 3971 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ペリフェラルカッティングバルーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2554 | 3981 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 収縮不能 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2555 | 3980 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2556 | 3979 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2557 | 3978 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2558 | 3977 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2559 | 3976 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断 | 追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2560 | 3975 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破裂、切断、外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2561 | 3974 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ムスタング PTA バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管解離 | 外国 | 1 | 情報提供
2562 | 3982 | バルーン拡張式脳血管形成術用カテーテル | BSC 脳血管拡張用バルーンカテーテル（OTW） | 日本ストライカー | なし | 虚血性脳血管障害、出血性脳血管障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2563 | 3920 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル TRANS-RAY | マッケ・ジャパン | 穴 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2564 | 3919 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル TRANS-RAY | マッケ・ジャパン | 断線 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2565 | 3918 | バルーンポンピング用カテーテル | IABカテーテル TRANS-RAY | マッケ・ジャパン | 断裂 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2566 | 3922 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-Liner7.5Fr. | マッケ・ジャパン | 緩みの疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2567 | 3921 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-Liner7.5Fr. | マッケ・ジャパン | 折れ | 追加切開 | 外国 | 1 | 情報提供
2568 | 7920 | 汎用診療・処置台 | Mシリーズ ストレッチャー | 日本ストライカー | 外れ | 背中の痛み | 外国 | 1 | 情報提供
2569 | 7921 | 汎用診療・処置台 | インタッチICUベッド | 日本ストライカー | 作動不良 | 頭部打撲 | 外国 | 1 | 情報提供
2570 | 3992 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | ジュビダームビスタ ウルトラ | アラガン・ジャパン | 不明 | 膿瘍、蜂巣炎 | 外国 | 1 | 情報提供
2571 | 3994 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | ジュビダームビスタ ウルトラ プラス | アラガン・ジャパン | 不明 | 膿瘍、蜂巣炎 | 外国 | 1 | 情報提供
2572 | 3993 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | ジュビダームビスタ ウルトラ XC | アラガン・ジャパン | 不明 | 膿瘍、蜂巣炎 | 外国 | 1 | 情報提供
2573 | 3996 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | ジュビダームビスタ ウルトラ プラス XC | アラガン・ジャパン | 不明 | 壊死の疑い、二次感染の可能性、末梢血管障害、痂皮、眼部腫脹、皮膚熱感、顔面腫脹、眼瞼発赤、顔面発赤、眼瞼腫脹 | 外国 | 1 | 情報提供
2574 | 3995 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | ジュビダームビスタ ウルトラ プラス XC | アラガン・ジャパン | 不明 | 膿瘍、蜂巣炎 | 外国 | 1 | 情報提供
2575 | 4004 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン パーレン リド | ガルデルマ | なし | 酒さ、埋込み部位分泌物、化膿性分泌物、埋込み部位瘢痕、埋込み部位腫瘤、埋込み部位炎症、皮膚障害、埋込み部位感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2576 | 4003 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン パーレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位炎症、化膿性分泌物、埋込み部位膿瘍、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2577 | 4002 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン パーレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位壊死、埋込み部位感染、埋込み部位炎症 | 外国 | 1 | 情報提供
2578 | 4001 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン パーレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位虚血、埋込み部位紅斑、埋込み部位腫脹、埋込み部位疼痛、埋込み部位瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
2579 | 4000 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン パーレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位知覚低下、咽頭感覚鈍麻、感覚鈍麻 | 外国 | 1 | 情報提供
2580 | 3999 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン パーレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位膿疱、埋込み部位感染、埋込み部位虚血、埋込み部位膿瘍、蜂巣炎、埋込み部位紅斑、埋込み部位腫脹、埋込み部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2581 | 3998 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン パーレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位膿瘍、埋込み部位浮腫 | 外国 | 1 | 情報提供
2582 | 3997 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン パーレン リド | ガルデルマ | 注射針の問題 | 医療機器関連損傷、体内異物 | 外国 | 1 | その他
2583 | 4012 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン リド | ガルデルマ | なし | 咽喉頭膿瘍、疼痛、血腫感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2584 | 4011 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン リド | ガルデルマ | なし | 眼底検査異常、一過性失明、埋込み部位疼痛、埋込み部位腫脹、不快感 | 外国 | 1 | 情報提供
2585 | 4010 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン リド | ガルデルマ | なし | 酒さ、埋込み部位分泌物、化膿性分泌物、埋込み部位瘢痕、埋込み部位腫瘤、埋込み部位炎症、皮膚障害、埋込み部位感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2586 | 4009 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位炎症、化膿性分泌物、埋込み部位膿瘍、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2587 | 4008 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位壊死、埋め込み部位疼痛、埋込み部位瘢痕 | 外国 | 1 | 情報提供
2588 | 4007 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2589 | 4006 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位腫脹、埋込み部位疼痛、発熱、埋込み部位炎症、埋込み部位感染、灼熱感、埋込み部位知覚低下、注射部位不快感、埋込み部位異常感覚 | 外国 | 1 | 情報提供
2590 | 4005 | ヒアルロン酸使用軟組織注入材 | レスチレン リド | ガルデルマ | なし | 埋込み部位膿疱、埋込み部位感染、埋込み部位虚血、埋込み部位膿瘍、蜂巣炎、埋込み部位紅斑、埋込み部位腫脹、埋込み部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2591 | 7955 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート | Cook Japan | 切断 | 体内遺残、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2592 | 7958 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート(チタン製) | Cook Japan | カテーテルの離脱 | 皮下漏出、カテーテルの血管内迷入 | 外国 | 1 | 情報提供
2593 | 7957 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート(チタン製) | Cook Japan | 切断、ずれ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2594 | 7956 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート(チタン製) | Cook Japan | 不明 | 感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2595 | 5109 | 光ファイバ手術用照明器 | ラディアンス | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2596 | 8004 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 15 | 情報提供
2597 | 8003 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | パリテックス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2598 | 7987 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | メッシュの突出 | びらん、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2599 | 7986 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | メッシュの突出 | 疼痛、術後感染、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2600 | 7985 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛 | 外国 | 251 | 情報提供
2601 | 7984 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、尿失禁 | 外国 | 2 | 情報提供
2602 | 7983 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2603 | 7982 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、瘢痕、出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2604 | 7981 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、瘢痕、出血、腸管の疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
2605 | 7980 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、術後感染、瘢痕、腸管の疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
2606 | 7979 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、疼痛、排尿障害、瘢痕、腸管の疾患 | 外国 | 1 | 情報提供
2607 | 7978 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | びらん、瘢痕、神経損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2608 | 7977 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2609 | 7976 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2610 | 7975 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 尿失禁 | 外国 | 1 | 情報提供
2611 | 7974 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2612 | 7973 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ガイネメッシュ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 疼痛、排尿障害 | 外国 | 1 | 情報提供
2613 | 7989 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ゴアテックス 組織補強材料 | 日本ゴア | ずれ | 疾患の再発、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2614 | 7988 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ゴアテックス 組織補強材料 | 日本ゴア | 癒着のおそれ | 疾患の再発、感染、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2615 | 7994 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | デュアルメッシュ | 日本ゴア | 不明 | 感染、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2616 | 7993 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | デュアルメッシュ | 日本ゴア | 不明 | 再手術 | 外国 | 1 | その他
2617 | 7992 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | デュアルメッシュ | 日本ゴア | 不明 | 術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2618 | 8008 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ポリフォーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、性交疼痛、出血、尿失禁、メッシュ突出、追加処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2619 | 8007 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ポリフォーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | びらん、疼痛、追加処置 | 外国 | 2 | 情報提供
2620 | 8006 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ポリフォーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2621 | 8005 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | ポリフォーム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 疼痛、性交疼痛、感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2622 | 7991 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | セキュアシリーズ | マッケ・ジャパン | 不明 | セローマ、血腫 | 外国 | 2 | 情報提供
2623 | 7990 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | セキュアシリーズ | マッケ・ジャパン | 不明 | 膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
2624 | 7972 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | Bard メッシュ | メディコン | なし | ヘルニアの再発 | 外国 | 1 | 情報提供
2625 | 7971 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | Bard メッシュ | メディコン | メッシュの突出 | 疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2626 | 7970 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | Bard メッシュ | メディコン | 破損 | ヘルニアの再発 | 外国 | 1 | 情報提供
2627 | 7969 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | Bard メッシュ | メディコン | 不明 | ヘルニアの再発 | 外国 | 2 | 情報提供
2628 | 7997 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード 3D Max | メディコン | なし | ヘルニアの再発 | 外国 | 1 | 情報提供
2629 | 7996 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード 3D Max | メディコン | 不明 | 蕁麻疹、呼吸困難 | 外国 | 1 | その他
2630 | 7995 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード 3D Max | メディコン | 留置不良 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
2631 | 7999 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード クーゲル パッチ | メディコン | なし | 術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2632 | 7998 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード クーゲル パッチ | メディコン | 不明 | ヘルニアの再発 | 外国 | 1 | 情報提供
2633 | 8002 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード ベントラレックス | メディコン | パッチの突出 | 炎症 | 外国 | 1 | 情報提供
2634 | 8001 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード ベントラレックス | メディコン | パッチの突出 | 術後感染 | 外国 | 1 | 情報提供
2635 | 8000 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード ベントラレックス | メディコン | 不明 | 癒着 | 外国 | 1 | 情報提供
2636 | 8043 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドの断裂 | 外科処置、手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2637 | 8042 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドの断裂 | 出血、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2638 | 8041 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | スーチャーの断裂 | 外科処置、血管損傷、手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2639 | 8040 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | スーチャーの断裂 | 血腫、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2640 | 8039 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | スーチャーの断裂 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2641 | 8038 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | スーチャーの断裂、フットの収納不全、ガイドの断裂、カフタブの破損 | 外科処置、手技時間の延長、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2642 | 8037 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
2643 | 8036 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2644 | 8035 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 血管損傷 | 外国 | 2 | 情報提供
2645 | 8034 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
2646 | 8033 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全、フットの破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2647 | 8032 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全、抜去困難、フットの破損 | 体組織の損傷、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2648 | 8031 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全の疑い | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2649 | 8030 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全の疑い、フットの破損 | 外科処置、血管損傷、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2650 | 8029 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
2651 | 8028 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | 血管損傷、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2652 | 8027 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | 体組織の損傷、体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2653 | 8026 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 14 | 情報提供
2654 | 8025 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損、ニードルチップの破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2655 | 8024 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | 外科処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2656 | 8023 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | 外科処置、手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2657 | 8022 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難、フットの破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2658 | 8021 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難、フットの破損 | 体内遺残の疑い、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2659 | 8020 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 外科処置、解離 | 外国 | 1 | 情報提供
2660 | 8019 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 外科処置、血栓形成 | 外国 | 2 | 情報提供
2661 | 8018 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 外科処置、止血不全、血栓形成 | 外国 | 1 | 情報提供
2662 | 8017 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 外科処置、動脈閉塞、外科処置、手技時間の延長 | 外国 | 2 | 情報提供
2663 | 8016 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 感染症 | 外国 | 2 | 情報提供
2664 | 8015 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 血腫、入院期間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2665 | 8014 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 後腹膜血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
2666 | 8013 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 後腹膜出血、手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2667 | 8012 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 動脈閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
2668 | 8011 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 動脈閉塞、手技時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2669 | 8010 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 本品の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2670 | 8009 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 本品の破損 | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
2671 | 8044 | 非血管系バルーン用加圧器 | リジフレックスII アカラシア/OTW ニューマチックポンプ | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 圧ゲージ部メーターの動作不良 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2672 | 8050 | 非血管用ガイドワイヤ | ジップワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | なし | 外国 | 5 | 情報提供
2673 | 8049 | 非血管用ガイドワイヤ | ジップワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2674 | 8048 | 非血管用ガイドワイヤ | ジップワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | 尿管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2675 | 8047 | 非血管用ガイドワイヤ | ジップワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損、脱落の疑い | 体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
2676 | 8046 | 非血管用ガイドワイヤ | ジップワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2677 | 8051 | 非血管用ガイドワイヤ | ジャグワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2678 | 8052 | 非血管用ガイドワイヤ | スタンダード ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2679 | 8053 | 非血管用ガイドワイヤ | ゼブラ ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2680 | 8054 | 非血管用ガイドワイヤ | センサー ガイドワイヤー | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2681 | 8055 | 非血管用ガイドワイヤ | リジフレックスⅡ アカラシア/OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2682 | 8060 | 鼻腔内用バルーン | オトヴェント | 名優 | なし | 両側外リンパ瘻 | 外国 | 1 | 情報提供
2683 | 7959 | 非コール形換気用気管チューブ | CURITY 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2684 | 7960 | 非コール形換気用気管チューブ | Mallinckrodt 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2685 | 7962 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard RAE 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 亀裂、漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2686 | 7961 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard RAE 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2687 | 7964 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、漏れ | 動脈血酸素飽和度低下 | 外国 | 1 | 情報提供
2688 | 7963 | 非コール形換気用気管チューブ | TaperGuard 気管チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | なし | 外国 | 3 | 情報提供
2689 | 7968 | 非コール形換気用気管チューブ | 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 異所留置 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2690 | 7967 | 非コール形換気用気管チューブ | 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 狭窄 | 換気不全の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2691 | 7966 | 非コール形換気用気管チューブ | 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 穴、漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2692 | 7965 | 非コール形換気用気管チューブ | 気管内チューブ | コヴィディエン ジャパン | 漏れ | なし | 外国 | 4 | 情報提供
2693 | 8058 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティー動脈塞栓除去カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 拡張不能、収縮不能、抜去不能、破裂 | 損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2694 | 8059 | 非中心循環系動脈用カテーテル | BD インサイト-A | 日本ベクトン・ディッキンソン | 外れ | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2695 | 4019 | ヒトトロンビン含有ゼラチン使用吸収性局所止血材 | フロシール | バクスター | なし | 出血、塞栓症 | 外国 | 1 | 情報提供
2696 | 4096 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | ジェルコ I.V. カテーテルⅡ | スミスメディカル・ジャパン | チューブ破断 | チューブ体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2697 | 4099 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | プロテクティブ I. V. カテーテル | スミスメディカル・ジャパン | チューブ破断 | チューブ体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
2698 | 4098 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | プロテクティブ I. V. カテーテル | スミスメディカル・ジャパン | チューブ離断 | チューブ体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2699 | 4091 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | 収納困難 | 感染の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2700 | 4090 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | 収納困難 | 切創 | 外国 | 1 | 情報提供
2701 | 4089 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2702 | 4088 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD インサイト オートガード | 日本ベクトン・ディッキンソン | 不明 | 感染の疑い | 外国 | 3 | 情報提供
2703 | 4094 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD ネクシーバ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | 感染のおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
2704 | 4093 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD ネクシーバ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
2705 | 4092 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | BD ネクシーバ | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | 疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2706 | 4095 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | アンジオカットプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2707 | 4097 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | ネオフロン | 日本ベクトン・ディッキンソン | 切断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2708 | 4100 | プラスチック製縫合糸 | ファイバーワイヤー | Arthrex Japan | 製品の破断 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2709 | 4101 | プラズマガス滅菌器 | ステラッド100S | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 蕁麻疹 | 外国 | 1 | その他
2710 | 4102 | プログラム式植込み型輸液ポンプ | シンクロメッドⅡポンプ | 日本メドトロニック | 過量投与の疑い | 呼吸抑制、昏睡、除脈 | 外国 | 1 | 情報提供
2711 | 4108 | ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クック・ガイドワイヤー | Cook Japan | 切断 | 体内遺残、追加手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2712 | 4116 | ヘパリン使用中心循環系動静脈カニューレ | HLS カニューレ | マッケ・ジャパン | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
2713 | 8111 | 縫合糸パサー | ゴア スーチャー パッサー | 日本ゴア | ニードル先端部の離断 | 追加処置 | 外国 | 2 | 情報提供
2714 | 4124 | ポリアミド縫合糸 | モノソフ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創離開 | 外国 | 7 | 情報提供
2715 | 4129 | ポリエステル縫合糸 | サージダック | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 切開創の追加 | 外国 | 1 | 情報提供
2716 | 4126 | ポリエステル縫合糸 | エチボンド ポリエステル スーチャー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 創傷裂開 | 外国 | 1 | 情報提供
2717 | 4125 | ポリエステル縫合糸 | エチボンド ポリエステル スーチャー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 創傷裂開、免疫不全 | 外国 | 1 | 情報提供
2718 | 4128 | ポリエステル縫合糸 | キャピオ ポリエステル 編糸 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 縫合針の離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2719 | 4127 | ポリエステル縫合糸 | キャピオ ポリエステル 編糸 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 縫合針の離断 | 縫合針の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2720 | 4134 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れもしくは糸抜けの疑い | 開腹術への移行、針の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2721 | 4133 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内遺残の疑い | 外国 | 2 | 情報提供
2722 | 4132 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 2 | 情報提供
2723 | 4131 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開 | 外国 | 4 | 情報提供
2724 | 4130 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開、術後感染 | 外国 | 2 | 情報提供
2725 | 4143 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結節の解け | 創傷裂開、不安神経症、腹痛 | 外国 | 1 | 情報提供
2726 | 4142 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 結節の解け | 創傷裂開、腹痛、発熱 | 外国 | 1 | 情報提供
2727 | 4141 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 組織反応 | 外国 | 9 | 情報提供
2728 | 4140 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 創傷裂開 | 外国 | 1 | 情報提供
2729 | 4139 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2730 | 4138 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2731 | 4137 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脂肪組織の融解、創傷裂開の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2732 | 4136 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開 | 外国 | 3 | 情報提供
2733 | 4135 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル プラス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開、急性腹症 | 外国 | 1 | 情報提供
2734 | 4144 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル ラピッド | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 8 | 情報提供
2735 | 4145 | ポリグリコール酸縫合糸 | サフィール | ビー・ブラウンエースクラップ | 糸切れ | 再縫合処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2736 | 4150 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 腸閉塞 | 外国 | 1 | 情報提供
2737 | 4149 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 発赤 | 外国 | 4 | 情報提供
2738 | 4148 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合針と縫合糸の離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2739 | 4147 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合針と縫合糸の離断 | 体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2740 | 4146 | ポリグリコネート縫合糸 | V-Loc180 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2741 | 4151 | ポリグリコネート縫合糸 | マクソン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2742 | 4153 | ポリグリコネート縫合糸 | モノシン | ビー・ブラウンエースクラップ | なし | 再開創処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2743 | 4152 | ポリグリコネート縫合糸 | モノシン | ビー・ブラウンエースクラップ | 創傷離開 | 再縫合処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2744 | 4155 | ポリグリコマー縫合糸 | V-Loc90 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創離開 | 外国 | 2 | 情報提供
2745 | 4154 | ポリグリコマー縫合糸 | V-Loc90 クロージャーデバイス | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | 創離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2746 | 4160 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 結節の緩み | 創離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2747 | 4159 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創離開 | 外国 | 8 | 情報提供
2748 | 4158 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針と糸の離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2749 | 4157 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針と縫合糸の離断 | 縫合針の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2750 | 4156 | ポリグリコマー縫合糸 | バイオシン | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 4 | 情報提供
2751 | 4169 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後腹膜炎 | 外国 | 1 | 情報提供
2752 | 4168 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創離開 | 外国 | 13 | 情報提供
2753 | 4167 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 発赤 | 外国 | 3 | 情報提供
2754 | 4166 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | 再手術 | 外国 | 2 | 情報提供
2755 | 4165 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | 創離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2756 | 4164 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針と縫合糸の離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2757 | 4163 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の外れ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2758 | 4162 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 18 | 情報提供
2759 | 4161 | ポリグリコマー縫合糸 | ポリゾーブ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 体内遺残 | 外国 | 7 | 情報提供
2760 | 4171 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染 | 外国 | 3 | 情報提供
2761 | 4170 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後感染、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2762 | 4176 | ポリテトラフルオロエチレン縫合糸 | ゴアテックス ス－チャ－ | 日本ゴア | 糸切れ | 不明 | 外国 | 2 | 情報提供
2763 | 4175 | ポリテトラフルオロエチレン縫合糸 | ゴアテックス ス－チャ－ | 日本ゴア | 不明 | 縫合糸突出、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
2764 | 4174 | ポリテトラフルオロエチレン縫合糸 | ゴアテックス ス－チャ－ | 日本ゴア | 縫合糸のほつれ | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2765 | 4173 | ポリテトラフルオロエチレン縫合糸 | ゴアテックス ス－チャ－ | 日本ゴア | 縫合糸の抜け | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2766 | 4172 | ポリテトラフルオロエチレン縫合糸 | ゴアテックス ス－チャ－ | 日本ゴア | 縫合糸の抜け | 縫合針の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2767 | 4183 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ | コヴィディエン ジャパン | 結節の緩み | 創離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2768 | 4182 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | ヘルニアの再発 | 外国 | 1 | 情報提供
2769 | 4181 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針と縫合糸の離断 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 情報提供
2770 | 4180 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2771 | 4191 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 創離開 | 外国 | 1 | 情報提供
2772 | 4190 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 発赤 | 外国 | 3 | 情報提供
2773 | 4189 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2774 | 4188 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
2775 | 4187 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合糸の破損 | 術後出血 | 外国 | 2 | 情報提供
2776 | 4186 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針と縫合糸の離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2777 | 4185 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 6 | 情報提供
2778 | 4184 | ポリプロピレン縫合糸 | サージプロ Ⅱ | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | 体内遺残のおそれ | 外国 | 2 | 情報提供
2779 | 4195 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 出血 | 外国 | 2 | 情報提供
2780 | 4194 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸切れ | 創傷裂開、出血 | 外国 | 2 | 情報提供
2781 | 4193 | ポリプロピレン縫合糸 | プロリーン | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 創傷裂開 | 外国 | 5 | 情報提供
2782 | 4192 | ポリプロピレン縫合糸 | プレミレン | ビー・ブラウンエースクラップ | 糸切れ | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
2783 | 4179 | ポリプロピレン縫合糸 | キャピオ ポリプロピレン モノフィラメント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 縫合針の離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2784 | 4178 | ポリプロピレン縫合糸 | キャピオ ポリプロピレン モノフィラメント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 縫合針の離断 | 縫合針の体内遺残 | 外国 | 7 | 情報提供
2785 | 4177 | ポリプロピレン縫合糸 | キャピオ ポリプロピレン モノフィラメント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 縫合針の離断 | 縫合針の体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
2786 | 8113 | 滅菌済み絹製縫合糸 | ソフシルク | コヴィディエン ジャパン | 縫合針の破損 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2787 | 8114 | 薬液調整用針 | BD ファシール インジェクタ ルアーロック | 日本ベクトン・ディッキンソン | 漏れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2788 | 8128 | 輸血セット | テルフュージョン輸血セット | テルモ | 不明 | 心停止 | 外国 | 4 | その他
2789 | 8127 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 患者の正中線上の瘻孔 | 外国 | 1 | 情報提供
2790 | 8126 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 結腸瘻、子宮瘻 | 外国 | 1 | 情報提供
2791 | 8125 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | なし | 腹水 | 外国 | 1 | 情報提供
2792 | 8124 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | サノフィ | 誤貼付 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
2793 | 8129 | 輪状甲状膜切開キット | 気道アクセス用デバイス | Cook Japan | 形状不良 | 気道損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2794 | 4202 | ワクチン用注入器 | ベタウエイ | バイエル薬品 | なし | 注射部位紅斑、注射部位潰瘍 | 外国 | 1 | 情報提供