## コンビネーション医薬品
番号 | 一般的名称 （医薬品） | 一般的名称 （機械器具等に係る部分） | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
4 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
5 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 4 | 情報提供
6 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続１］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
7 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続１］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | 血中ブドウ糖変動 | 国内 | 1 | 調査中
8 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続１］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
9 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続１］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 2 | 情報提供
10 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)［インスリン グラルギン後続１］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 4 | 情報提供
11 | エキセチナド | 医薬品・ワクチン注入用針 | ビデュリオン 皮下注用2mgペン | アストラゼネカ | 詰まり | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
13 | アクリジニウム臭化物 | 非加熱式ネブライザ | エクリラ400μgジェヌエア30吸入用 | 杏林製薬 | デバイスのカウンター及びウィンドウが正常に稼動しない | 慢性閉塞性疾患（COPD）の急性増悪 | 国内 | 1 | その他
14 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖減少 | 外国 | 1 | 情報提供
15 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
16 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位内出血、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
17 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
18 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 呼吸困難、関節腫脹、下痢、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
19 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、グリコヘモグロビン増加 | 外国 | 3 | 情報提供
20 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 6 | 情報提供
21 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖異常 | 外国 | 2 | 情報提供
22 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖減少 | 外国 | 6 | 情報提供
23 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
24 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 四肢手術 | 外国 | 1 | 情報提供
25 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 4 | 情報提供
26 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
27 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
28 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 3 | 情報提供
29 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
30 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 外国 | 17 | 情報提供
31 | チオトロピウム臭化物水和物 | 家庭用超音波吸入器 | スピオルトレスピマット28吸入 | 日本ベーリンガーインゲルハイム | 用量アダプター、用量カウンター不良 | ＣＯＰＤ増悪, うっ血性心不全, 深部静脈血栓症 | 外国 | 1 | その他
90