## コンビネーション医薬品
番号 | 一般的名称 （医薬品） | 一般的名称 （機械器具等に係る部分） | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応
1 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | ずれ | なし | 国内 | 1 | その他
2 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 12 | 情報提供
3 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 押せない | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 2 | その他
4 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 過量投与 | なし | 国内 | 1 | その他
5 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 6 | その他
6 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 緩み | なし | 国内 | 1 | 情報提供
7 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
8 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
9 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | カートリッジホルダーの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
10 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
11 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 8 | 情報提供
12 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
13 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
15 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 33 | 情報提供
16 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 8 | 情報提供
17 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
18 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 48 | 情報提供
19 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 四肢疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位硬結 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 国内 | 5 | 情報提供
23 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 11 | 情報提供
24 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | グリコヘモグロビン増加、注射部位出血 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位硬結 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 7 | 情報提供
27 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖変動 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 国内 | 12 | 情報提供
29 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
30 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 異常感 | 外国 | 1 | 情報提供
31 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | グリコヘモグロビン増加、体重減少、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
32 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
33 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
34 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 浮動性めまい、神経過敏、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
35 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 4 | 情報提供
36 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 倦怠感、昏睡、血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖減少 | 外国 | 2 | 情報提供
37 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
38 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 2 | 情報提供
39 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位疼痛、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
40 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
41 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 血中ブドウ糖増加、血中ブドウ糖減少、血中ブドウ糖異常 | 外国 | 1 | 情報提供
42 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
43 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
44 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
45 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位疼痛、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
46 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 低血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
47 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
48 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
49 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖変動 | 外国 | 1 | 情報提供
50 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 四肢手術 | 外国 | 1 | 情報提供
51 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 接種部位疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
52 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 体重減少、注射部位疼痛、糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
53 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位損傷、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
54 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
55 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 糖尿病性昏睡、高血糖 | 外国 | 2 | 情報提供
56 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、注入器の故障の疑い | 低血糖、平衡障害、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
57 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い、注入器の故障の疑い | 注射部位内出血、血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | 情報提供
58 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
59 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 2 | 情報提供
60 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 倦怠感、口内乾燥、失神寸前の状態、高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
61 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 高血糖 | 外国 | 1 | 情報提供
62 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1 | 情報提供
63 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
64 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 低血糖、異常感、視力障害 | 外国 | 2 | 情報提供
65 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 外国 | 10 | 情報提供
66 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | 血中ブドウ糖増加 | 外国 | 1 | その他
67 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | オレンシア 皮下注125mg シリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 折れ | なし | 外国 | 1 | その他
68 | イキセキズマブ（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 日本イーライリリー | 収納困難 | 乾癬、発疹 | 外国 | 1 | その他
69 | エボロクマブ（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | レパーサ皮下注140mgペン | アステラス・アムジェン・バイオファーマ | 投与できず | なし | 外国 | 1 | 情報提供