## （５）
分類（５） ： 治療・鋼製機器等 （８４件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応措置 平成20年9月30日現在
1171 | ウォーターパッド特定加温装置コントロールユニット | ヘモサーム | 日本エム・ディ・エム | 機器トラブルによる使用中止 | 不明 | 国内 | 1
1172 | エア式骨手術器械 | パワーシステム（ユニタイプ パーフォレータードライブ） | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 水分の付着 | 術野の汚染 | 国内 | 1 | 情報提供
1173 | エア式骨手術器械 | マイダスレックス ハイスピードドリル レジェンドシステム | 日本メドトロニック | モーターのロック機能不良の可能性 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1174 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
1175 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
1176 | 可搬型手術用顕微鏡 | ライカ手術用顕微鏡Mシリーズ | ライカマイクロシステムズ | 顕微鏡内部の電子基板の焦付きと白煙の発生 | なし | 国内 | 1 | 対策品への切替予定
1177 | 関節手術用器械 | デュラロックカップ人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル先端部の破損 | ドリル先端部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1178 | 関節手術用器械 | AMLプラス人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 亀裂骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
1179 | 関節手術用器械 | G2 人工股関節システム セメントレスステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 術中骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
1180 | 関節手術用器械 | Moreland Revision 手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリルの破損 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
1181 | 関節手術用器械 | Pinnacle アセタブラーカップシステム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 腹腔内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
1182 | 関節手術用器械 | ODEV バイポーラ インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | トライアル工具の破損 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
1183 | 高周波処置用能動器具 | 電気メス用部品 | 泉工医科貿易 | スイッチが戻らない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1184 | 骨手術用器械 | エース 3.5/4.0 スクリュー & プレート インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
1185 | 骨手術用器械 | スーパーKドリル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
1186 | 骨手術用器械 | スーパーKドリル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドリルビットの破損 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
1187 | 骨手術用器械 | バーサネイル フェモラル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドライバーとスクリューの取り外し不良 | なし | 国内 | 1
1188 | 骨手術用器械 | バーサネイル フェモラル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドライバーとスクリューの取り外し不良 | スクリューのバックアウトのおそれ | 国内 | 3
1189 | 骨手術用器械 | リコプレートシステム用手術器械（アナトミカルプレート） | 日本ユニテック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1190 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | プローベ破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1191 | 骨タップ | タップ | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 椎骨動脈の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
1192 | 手術用消息子 | 消息子 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1193 | 手術用ドリルビット | ニー ジェネラル3 | バイオメット・ジャパン | ドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
1194 | 手術用ナビゲーションユニット | トリアシステム | メドトロニックソファモアダネック | アタッチメントの破損 | なし | 国内 | 1
1195 | 脊椎手術用器械 | スパイナルシステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | コネクティングインスツルメントの破損 | インスツルメント体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
1196 | 脊椎手術用器械 | Java スパイナル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 貸し出し工具の入れ忘れ | 手術時間の延長 | 国内 | 1
1197 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 硬膜損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
1198 | 脊椎手術用器械 | 脊椎用手術器械 | ロバート・リード商会 | ドライバー先端部の破損 | ドライバー先端部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1199 | 測定機能付自力運動訓練装置 | コンビット CB－2 | ミナト医科学 | なし | 膝外腱靭帯断裂 | 国内 | 1 | 情報提供
1200 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ リソトリプターU/15/50 | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
1201 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ Delta Ⅱ | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎被膜下血腫 | 国内 | 2 | 情報提供
1202 | 単回使用開創器 | スターフィッシュ2 ハートポジショナー | 日本メドトロニック | 不明 | 心筋の断裂 | 国内 | 1 | 情報提供
1203 | 単回使用手術用のこぎり | 滅菌済み骨手術器械用ブレード、骨手術器械用ブレード | ジンマー | 滅菌パウチにピンホールの可能性 | 術後感染症 | 国内 | 2 | 回収
1204 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | ツールの破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
1205 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | ツールの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
1206 | 炭酸ガスレーザ | レザックCO2-26 | 白水貿易 | レーザー管の破損 | 感電によるショック状態 | 国内 | 1 | 情報提供
1207 | 炭酸ガスレーザ | レザックCO2-25 | 白水貿易 | レーザー管の破損 | 右腕に痛みと痺れ | 国内 | 1 | 情報提供
1208 | 炭酸ガスレーザ | 炭酸ガスレーザメス Panalas CO5 | パナソニック四国エレクトロニクス | 先端チップ針部分の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1209 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | ハドマー101C | 黒田精工 | なし | 水泡発生 | 国内 | 1 | 情報提供
1210 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD エクスプレス フットカフ | タイコヘルスケアジャパン | 不明 | しびれ、発赤 | 国内 | 1 | 情報提供
1211 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD レスポンス セークエンシャル コンプレッション システム | タイコヘルスケアジャパン | 不明 | 左下腿部コンパートメント症候群、左足腓骨神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
1212 | 逐次型空気圧式マッサージ器 | SCD レスポンス セークエンシャル コンプレッション システム | タイコヘルスケアジャパン | 不明 | 右下腿部コンパートメント症候群、右足腓骨神経麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
1213 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損、クランプアーム破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
1214 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム シングルニードル | タイコヘルスケアジャパン | 対極板粘着面乾燥 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
1215 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム シングルニードル | タイコヘルスケアジャパン | 不明 | 仮性動脈瘤 | 国内 | 1 | 情報提供
1216 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム シングルニードル | タイコヘルスケアジャパン | 不明 | 血胸 | 国内 | 1 | 情報提供
1217 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーとスクリューの取り外し不良 | 頚椎損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
1218 | バイポーラ電極 | パワースターシザーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ネジ部周辺の絶縁不良の疑い | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
1219 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR LDS プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アクティブ電極の破損 | アクティブ電極破損片の体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
1220 | 白内障・硝子体手術装置 | フェイコパック | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 1
1221 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 灌流停止 | なし | 国内 | 1
1222 | 非線形加速器システム | 治療用マイクロトロン HTMシリーズ | 日立メディコ | 照射野作成用絞り形状の不正 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
1223 | ベッド型マッサージ器 | オートヘルサー DZ-91 | 大日工業技研 | なし | 血腫、下半身麻痺 | 国内 | 1
1224 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
1225 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | 穿刺部周辺の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
1226 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 冠動脈穿刺 | 国内 | 1 | 情報提供
1227 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | VISX エキシマレーザーシステム | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 角膜拡張症 | 外国 | 1
1228 | 関節手術用器械 | TC-PLUS 手術用器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | T-ハンドルの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
1229 | 処置用対極板 | 3M（TM)ユニバーサル プレート | スリーエム ヘルスケア | なし | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1230 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ リソトリプタ-D | ドルニエメドテックジャパン | なし | 死亡 | 外国 | 1
1231 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ リソトリプタ-D | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1232 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ リソトリプタ-D | ドルニエメドテックジャパン | なし | 腎周囲血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
1233 | 体外式結石破砕装置 | ドルニエ リソトリプタ-D | ドルニエメドテックジャパン | なし | 脾臓損傷、軽度の腎裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1234 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | センチュリーメディカル | 不明 | 大動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
1235 | 超音波骨折治療器 | セーフスSAFHS4000J | 帝人ファーマ | 不明 | 表皮擦過傷 | 外国 | 1 | 情報提供
1236 | 超音波骨折治療器 | セーフスSAFHS4000J | 帝人ファーマ | 不明 | ペースメーカーの作動停止 | 外国 | 1 | 情報提供
1237 | 超音波骨折治療器 | セーフスSAFHS4000J | 帝人ファーマ | 不明 | 発作 | 外国 | 1
1238 | 超音波骨折治療器 | セーフスSAFHS4000J | 帝人ファーマ | 不明 | Fracture blisters | 外国 | 2
1239 | 電動式骨手術器械 | Xomed パワーシステム | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 一時的な髄液漏 | 外国 | 1 | 情報提供
1240 | 白内障・硝子体手術装置 | IAVPｓパック | ボシュロム・ジャパン | 硝子体カッターの不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供