## ①
分類（１） ： 画像診断用機器 （８件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
1 | X線透視診断装置用電動式患者台 | 遠隔操作形X-TV式X線透視撮影装置 Winscope2000 DBX-2000A | 東芝メディカルシステムズ | 圧迫筒の圧迫力が弊社の規格値を超えていた | 剣状突起骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 移動型アナログ式汎用一体型X線透視診断装置 | 外科用X線装置 SXT-1000A形 | 東芝メディカル製造 | 基板の故障 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 多相電動式造影剤注入装置 | ゾーンマスター | スーガン | モーター不良による過負荷、残圧処理時のシリンジプランジャーの後退 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM アバント | シーメンス・ジャパン | なし | 切り傷による出血 | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 超電導磁石式全身用MR装置 | ジャイロスキャン インテラ 1.5T | フィリップスエレクトロニクスジャパン | なし | 左手薬指が押しつぶされた | 国内 | 1 | 情報提供
6 | ポジトロンCT組合せ型SPECT装置 | デジタルガンマカメラ E..CAM | 東芝メディカルシステムズ | なし | 左手小指の切断 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 全身用X線CT診断装置 | マルチスライスCTスキャナLightSpeed | GEヘルスケア・ジャパン | 同一部位を重複スキャンする | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
8 | 汎用画像診断装置ワークステーション | アドバンテージ シム | GEヘルスケア・ジャパン | 計画した照射マーカーと治療機でのマーカーの位置が違う | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）