## 分類（５）
分類（５） ： 治療・鋼製機器等 （１２０件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
2167 | 医科用捲綿子 | 滅菌綿棒ソフトFS | アリーア メディカル | 綿棒軸折損 | 折損軸一部と綿球が体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2168 | 医科用捲綿子 | 鼻腔用BRスワブE | シン・コーポレイション | スワブ軸部分の折損 | 綿球部分が嚥下され、胃に遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2169 | 医科用捲綿子 | 鼻腔用BRスワブE | シン・コーポレイション | スワブ軸部分の折損 | 鼻腔内の出血、綿球部分を嚥下 | 国内 | 1 | 情報提供
2170 | 医科用捲綿子 | Exスワブ002 | デンカ生研 | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2171 | 医科用捲綿子 | 滅菌綿棒 | 平和メディク | 綿棒先端折れ | 鼻腔奥での一時的遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2172 | 一般的電気手術器 | HF サージェリーシステム | オリンパスメディカルシステムズ | 電極部破損 | 膀胱穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
2173 | 一般的電気手術器 | HFサージェリーシステム ［WA22302D ループ型電極24Fr.（12°用Mサイズ、電解質溶液下レゼクト用）］ | オリンパスメディカルシステムズ | 電極部脱落 | 脱落部回収のため開腹 | 国内 | 1 | 情報提供
2174 | ウォーターパッド非特定加温装置 | CSZ社製ブランケット | 日本エム・ディ・エム | 熱傷 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2175 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷・脳実質損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
2176 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
2177 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2178 | 可搬型手術用顕微鏡 | 手術用顕微鏡OPMI Pentero | カールツァイスメディテック | 可動関節ロック | 手術延長 | 国内 | 1 | 情報提供
2179 | 関節手術用器械 | オプテトラック手術器械 | イグザクテック | フェモラルフィニッシングガイドからサイズ識別票の脱落 | なし | 国内 | 1
2180 | 関節手術用器械 | トライアスロン用手術器械 | 日本ストライカー | ドリル折損 | 体内遺残 | 国内 | 1
2181 | 関節手術用器械 | AMS用手術器具 | 日本メディカルマテリアル | タップの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2182 | 関節手術用器械 | 人工股関節大腿骨側用手術器具２ | 日本メディカルマテリアル | 手術用器具の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2183 | 関節手術用器械 | ヒップジェネラル インスツルメント２ | バイオメット・ジャパン | ドライバー先端の折損 | 折損品の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2184 | 関節手術用器械 | 膝関節用手術器械 | ライト・メディカル・ジャパン | ピンの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2185 | 高周波処置用能動器具 | メガダインE-Zクリーンチップ | アルフレッサ ファーマ | 電気メスの意図しない出力 | 他の部位焼灼 | 国内 | 1 | 情報提供
2186 | 高周波処置用能動器具 | Eサージカル | スター・プロダクト | なし | 熱傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
2187 | 高周波処置用能動器具 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | 先端チップの折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2188 | 骨手術用器械 | OLS プロキシマルI/Mネイルシステム用手術器械Ⅱ | KiSCO | ドリルの折損 | ドリル先の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2189 | 骨手術用器械 | バイオプレート インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シリコーンバンドの破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2190 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブ手術器具 ピン器械セット | タキロン | ドリル先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2191 | 骨手術用器械 | Locking Volar Plate用手術器械 | ナカシマメディカル | 2ｍｍ六角ドライバー先端部の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2192 | 骨手術用器械 | スーパーKドリル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドリルの破損 | 破損ドリル除去による不要部の皮切 | 国内 | 1 | 情報提供
2193 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2194 | 骨手術用器械 | HAI4.0キャニュレイテッドキャンセラススクリュー用手術器械 | ホムズ技研 | 手術器械の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2195 | 骨手術用器械 | HAIコンプレッションヒップスクリューシステム用手術器械 | ホムズ技研 | 手術器械の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2196 | 骨手術用器械 | SB フィックス用手術器械 | ホムズ技研 | 手術器械の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2197 | 骨手術用器械 | 骨接合用手術器械 | ライト・メディカル・ジャパン | ドリル折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2198 | 手術用消息子 | 消息子 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2199 | 手術用ドリルビット | MDドリル | 日本エム・ディ・エム | ドリルの破損 | 破損ドリルの体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
2200 | 手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション トレオン システム | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
2201 | 手術用ナビゲーションユニット | トリア システム | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
2202 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | S状結腸穿孔及び腹膜炎による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2203 | 焼灼術用プローブ | マイクロターゼ専用プローベ 深部凝固用電極 | アルフレッサ ファーマ | なし | 膀胱子宮瘻、子宮処置部の感染 | 国内 | 1 | 情報提供
2204 | 焼灼術用プローブ | マイクロターゼ専用プローベ 深部凝固用電極 | アルフレッサ ファーマ | なし | 小腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
2205 | 整形外科用バー | 未滅菌バー | ビー・ブラウンエースクラップ | バーの先端部が破損した | 骨内に遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2206 | 脊椎手術用器械 | CRESCENT(クレセント)用手術器械Ⅲ | KiSCO | 器械の一部が破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2207 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セットスクリューインサーターの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2208 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 脊椎スクリューへの脊椎ロッド設置不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
2209 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2210 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | 計画と異なる線量での照射の可能性 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2211 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | プラスチック片の前房内迷入 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2212 | 単回使用骨手術用器械 | 髄内釘用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリルの破損 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
2213 | 単回使用骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | Kワイヤーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2214 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械(滅菌済) | 日本ストライカー | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
2215 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツ チタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | タップの破断 | タップ破断部の骨削 | 国内 | 1 | 情報提供
2216 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツ チタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | ドリルの破断 | ドリル破断部の骨削 | 国内 | 1 | 情報提供
2217 | 単回使用骨手術用器械 | SNTインストゥルメント（フィグゼーターピン） | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2218 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | キュレットの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2219 | 単回使用臓器固定用圧子 | エステック スタビライザーシステム ピラミッド ポジショナー | セント・ジュード・メディカル | 破損・損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2220 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損 | 破損片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2221 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
2222 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック スカルペル インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ブレードチップ破損 | 破損片の体内残留 | 国内 | 1 | 情報提供
2223 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック スカルペル インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2224 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 組織穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
2225 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 他臓器損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2226 | 治療用電気手術器 | ForceTriad エネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
2227 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフⅡ | 日本アキュレイ | なし | 咽頭皮膚瘻および大量出血 | 国内 | 1 | 情報提供
2228 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフⅡ | 日本アキュレイ | なし | 鼻咽頭の慢性潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
2229 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフⅡ | 日本アキュレイ | なし | 重篤な粘膜炎および出血 | 国内 | 1 | 情報提供
2230 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフⅡ | 日本アキュレイ | なし | 重篤な粘膜炎および嚥下障害 | 国内 | 1 | 情報提供
2231 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフⅡ | 日本アキュレイ | なし | 大量出血 | 国内 | 1 | 情報提供
2232 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフⅡ | 日本アキュレイ | なし | 皮膚の壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
2233 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | なし | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2234 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
2235 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2236 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2237 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2238 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | セラミック部の破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2239 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端電極部の破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2240 | バイポーラ電極 | ミラーフィニッシュ バイポーラピンセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製品の破損 | コーティング片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2241 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | 機器停止 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2242 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | 機器停止 | 網膜剥離のおそれ、再手術 | 国内 | 1 | 調査中
2243 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 超音波チップ加熱 | 角膜熱傷 | 国内 | 1 | 調査中
2244 | モータ付自動絞り加速装置用コリメータ | 多分割原体絞り装置 MLCシリーズ 型式MLC-20A | 東芝メディカルシステムズ | 絞り形状可変動作不具合 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
2245 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 展開針が収納できなかった | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2246 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
2247 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 隣接組織の焼灼の疑い、穿刺部の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2248 | ワイヤカッタ | 高砂ワイヤカッター | 高砂医科工業 | ジョーの片側が根元部分より破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2249 | カテーテル拡張器 | クックダイレーター | Cook Japan | ダイレーターの破損 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2250 | カテーテル拡張器 | クックダイレーター | Cook Japan | ダイレーターの破損 | 追加手技 | 外国 | 1 | 情報提供
2251 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | イントラレースFSレーザー | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 手術遅延 | 外国 | 7
2252 | 関節手術用器械 | EXACT モジュラー カルカープレーナー | バイオメット・ジャパン | スクリューの脱落 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2253 | 関節手術用器械 | VANGUARD ジェネラル1 | バイオメット・ジャパン | リーマーの折損 | 手術時間の遅延 | 外国 | 1 | 情報提供
2254 | 関節手術用器械 | VANGUARD ジェネラル1 | バイオメット・ジャパン | ボックスミルガイドの破損 | 手術時間の遅延 | 外国 | 1 | 情報提供
2255 | 関節手術用器械 | ニージェネラル | バイオメット・ジャパン | ドリルの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2256 | 関節手術用器械 | ニー ジェネラル3 | バイオメット・ジャパン | ドリルの折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2257 | 関節手術用器械 | ヒップジェネラル インスツルメント２ | バイオメット・ジャパン | リーマーの折損 | 手術時間の遅延 | 外国 | 1 | 情報提供
2258 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ペディクルプローブの破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2259 | 単回使用臓器固定用圧子 | オクトパス エボリューション | 日本メドトロニック | 不明 | 心筋の切傷、出血 | 外国 | 2 | 情報提供
2260 | 単回使用臓器固定用圧子 | オクトパス エボリューション | 日本メドトロニック | 不明 | 心筋の擦過傷、切傷 | 外国 | 3 | 情報提供
2261 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフⅡ | 日本アキュレイ | 線量確認不足 | Grade3の放射線皮膚炎 | 外国 | 1 | 情報提供
2262 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 先端電極部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2263 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2264 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン | エイエムオー・ジャパン | 流体制御部の作動不良 | なし | 外国 | 1
2265 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン | エイエムオー・ジャパン | ビトレクトミー･ハンドピースの作動不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2266 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン | エイエムオー・ジャパン | フットペダルが作動しない | なし | 外国 | 1
2267 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | ホワイトスターシグネチャーのフェイコハンドピースチューニングエラー | なし | 外国 | 1
2268 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | チン小帯断裂、後嚢破損、眼圧上昇、視力喪失 | 外国 | 1 | 情報提供
2269 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 嚢破損、再手術 | 外国 | 1 | 情報提供
2270 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 眼痛、角膜浮腫、視力低下、眼圧上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
2271 | 白内障・硝子体手術装置 | マレニアム | ボシュロム・ジャパン | 灌流不良 | 角膜熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供