## 分類１
分類（１）：画像診断用機器（18件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | ポジトロンCT組合せ型SPECT装置 | インフィニア | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | その他
2 | 移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置 | フルオロスター ７９００ | エダップテクノメド | 機能停止 | 医療処置の中断 | 国内 | 1 | その他
3 | 移動型デジタル式汎用一体型X線診断装置 | フルオロスター ７９００ | エダップテクノメド | その他の異常画像 | 手術手技の遅延、被ばくのおそれ | 国内 | 1 | その他
4 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | X線透視診断装置 CoreVision SD | 富士フイルム | その他の異常画像 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | その他
5 | 核医学診断用検出器回転型SPECT装置 | 核医学診断用装置 Discovery NM 630 | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 骨折 | 国内 | 1 | その他
6 | 循環器用超音波画像診断装置 | ボルケーノ s5 イメージング システム | フィリップス・ジャパン | 動作不良の疑い | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | その他
7 | 食道向け超音波診断用プローブ | フィリップス 食道向け超音波診断用プローブ S7-3t | フィリップス・ジャパン | 不十分な情報 | 食道穿孔 | 国内 | 1 | その他
8 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee | シーメンスヘルスケア | 機能停止 | 血管穿孔のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影X 線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 放射線出力故障 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
10 | 据置型デジタル式乳房用X線診断装置 | FPD搭載X線乳房撮影システム Mammo Diagnost DR | フィリップス・ジャパン | 圧力の上昇 | 皮膚裂傷 | 国内 | 1 | その他
11 | 据置型デジタル式汎用X線透視診断装置 | X線テレビシステム SONIALVISION safire17 | 島津製作所 | 停止位置不良 | 内出血 | 国内 | 1 | その他
12 | 全身用X線CT診断装置 | SOMATOM スピリット | シーメンスヘルスケア | 脱落 | 失明のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 体腔向け超音波診断用プローブ | IC9-RS プローブ | GEヘルスケア・ジャパン | 部品不良 | 誤診・誤分類のおそれ | 国内 | 3 | 回収（改修）
14 | 超電導磁石式全身用MR装置 | アチーバ 3.0T TX | フィリップス・ジャパン | なし | 骨折の疑い | 国内 | 1 | その他
15 | 汎用超音波画像診断装置 | 超音波画像診断装置 Lumify | フィリップス・ジャパン | 意図しない動作の疑い | 治療/処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
16 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 Venue | GEヘルスケア・ジャパン | 発煙 | 火傷(熱傷)のおそれ | 国内 | 1 | その他