## 分類１
分類（１）：画像診断用機器（22件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCT イメージングシステム | アボットメディカルジャパン | 破損のおそれ | 虚血 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 永久磁石式全身用MR装置 | MR イメージング装置 AIRIS Vento | 富士フイルム | なし | 筋肉／腱損傷 | 国内 | 1 | その他
3 | 循環器用超音波画像診断装置 | AVVIGOシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 機能停止 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
4 | 循環器用超音波画像診断装置 | i-Lab カートシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 動作不良 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 循環器用超音波画像診断装置 | i-Lab カートシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 損傷，動作不良 | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 放射線出力故障 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
7 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管撮影システム Trinias | 島津製作所 | アーク放電 | 治療／処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
8 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影 X 線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 電源が入らない | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
9 | 据置型デジタル式乳房用X線診断装置 | デジタル式乳房用X線診断装置 FDR MS-3500 | 富士フイルム | なし | 裂創 | 国内 | 1 | その他
10 | 多相電動式造影剤注入装置 | MARK７ ARTERION インジェクション システム | バイエル薬品 | 機能停止 | 血栓症／血栓 | 国内 | 1 | その他
11 | 体腔向け超音波診断用プローブ | IC9-RS プローブ | GEヘルスケア・ジャパン | 部品不良 | 誤診・誤分類のおそれ | 国内 | 3 | 回収（改修）
12 | 体腔向け超音波診断用プローブ | 内視鏡用超音波プローブ UM-S20-17S | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落，剥離（面状） | 異物体内遺残の疑い，緊急措置 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MR装置 Vantage Galan ３T MRT－３０２０ | キヤノンメディカルシステムズ | なし | 聴覚障害の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
14 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MR装置 Vantage Galan ３T MRT－３０２０ | キヤノンメディカルシステムズ | なし | 聴覚障害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
15 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 全身用MR装置 Achieva 3.0T | フィリップス・ジャパン | 不明 | 部分難聴 | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 全身用MR装置 Intera／Achieva 1.5T | フィリップス・ジャパン | 機器の使用に関する問題 | 真皮（第2度）熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
17 | 放射線防護用ミトン | MRIプロテクター ミトン | メディカル・エイド | なし | 低温熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供