## コンビネーション医薬品（国内）
コンビネーション医薬品国内報告（552件）
番号 | 一般的名称（医薬品） | 一般的名称 （医療機器に係る部分） | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応
1 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射針の曲がり | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 1 | その他
2 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射できなかった | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 1 | その他
3 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 針が出なかった | 生命を脅かすおそれ | 国内 | 1 | その他
4 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難、漏れ | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
5 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難、注入不能 | 針穿刺による感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
6 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 22 | 情報提供
7 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 曲がり、抜去不能 | 注射部位しびれ感、注射部位疼痛 | 国内 | 1 | その他
8 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
9 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
10 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 19 | 情報提供
13 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 25 | 情報提供
14 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
15 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 9 | 情報提供
16 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | ピストン棒の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
17 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
18 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位変色 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 23 | 情報提供
21 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位内出血 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖異常 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 75 | 情報提供
24 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | 注射部位腫脹、注射部位疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 14 | 情報提供
26 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 61 | 情報提供
27 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 10 | その他
28 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 5 | その他
29 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | グリコヘモグロビン増加 | 国内 | 1 | その他
30 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 4 | その他
31 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 7 | その他
32 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 10 | 情報提供
35 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 7 | 情報提供
37 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
38 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
39 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 23 | 情報提供
40 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | カートリッジホルダーの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
41 | インスリン デグルデク（遺伝子組換え）、インスリン アスパルト（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | ノボノルディスクファーマ | ピストンワッシャー（ピストン棒の先端の円盤部品）の欠落 | なし | 国内 | 1 | その他
42 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 4 | その他
43 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 3 | その他
44 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 1 | その他
45 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 6 | その他
46 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 4 | その他
47 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない、注入不能 | なし | 国内 | 1 | その他
48 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 5 | その他
49 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 3 | その他
50 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | 注射部位内出血 | 国内 | 1 | その他
51 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 7 | その他
52 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 13 | その他
53 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 8 | その他
54 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 11 | その他
55 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 2 | その他
56 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 35 | その他
57 | ウステキヌマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | ステラーラ皮下注45㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
58 | エノキサパリンナトリウム | 針付プレフィル用シリンジ | クレキサン皮下注キット2000IU | サノフィ | 誤穿刺、突出不能の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
59 | エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え） | プレフィル用シリンジ | ミルセラ注シリンジ100μg | 中外製薬 | ルアーロックアダプターが本体から外れた | 感染のおそれ | 国内 | 3 | その他
60 | エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え） | プレフィル用シリンジ | ミルセラ注シリンジ50μg | 中外製薬 | ルアーロックアダプターとシリンジバレルの接続箇所に緩み | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
61 | エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え） | プレフィル用シリンジ | ミルセラ注シリンジ75μg | 中外製薬 | ルアーロックアダプターが本体から外れた | 感染のおそれ | 国内 | 2 | その他
62 | エポエチン ベータ（遺伝子組換え） | プレフィル用シリンジ | エポジン注シリンジ1500 | 中外製薬 | ルアーロックアダプターの不具合 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
63 | エポエチン ベータ（遺伝子組換え） | プレフィル用シリンジ | エポジン注シリンジ1500 | 中外製薬 | シリンジの問題 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
64 | ゴリムマブ（遺伝子組換え） | 針付きプレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難、注入困難 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
65 | ゴリムマブ（遺伝子組換え） | 針付きプレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50㎎シリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 6 | その他
66 | ダルテパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
67 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 折れ | なし | 国内 | 13 | その他
68 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | 注射部位硬結 | 国内 | 1 | その他
69 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 国内 | 22 | その他
70 | ドブタミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | ドブポン注0.3%シリンジ | テルモ | 逆流、漏れ | 出血 | 国内 | 1 | その他
71 | パルナパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ミニへパ透析用100単位/mLシリンジ20mL | 扶桑薬品工業 | 漏れ | 出血 | 国内 | 1 | その他
72 | パルナパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ローヘパ透析用100単位/mLシリンジ20mL | エイワイファーマ | 亀裂、漏れ | 出血 | 国内 | 1 | その他
73 | パルナパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ローヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL | エイワイファーマ | 逆流 | 出血 | 国内 | 1 | その他
74 | ヒアルロン酸ナトリウム | ガラス注射筒 | ヒーロン V 0.6 眼粘弾剤 2.3% | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
75 | ヒアルロン酸ナトリウム | ガラス注射筒 | ヒーロン0.85 眼粘弾剤1% | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼損傷のおそれ | 国内 | 2 | その他
76 | ヒトインスリン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 1 | その他
77 | ヒトインスリン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 1 | その他
78 | ヒトインスリン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 1 | その他
79 | ブドウ糖 | プレフィル用シリンジ | ブドウ糖注5%シリンジ「NP」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
80 | ブドウ糖 | プレフィル用シリンジ | ブドウ糖注5%シリンジ「NP」 | ニプロ | 異物混入 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
81 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 | ニプロ | 逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
82 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 | ニプロ | 逆流、切断、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
83 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
84 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用350単位/mLシリンジ20mL「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 亀裂 | 出血 | 国内 | 2 | その他
85 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ10mL「NP」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
86 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用500単位/mLシリンジ20mL「NP」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
87 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠 | 国内 | 2 | 情報提供
88 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 国内 | 5 | 情報提供
89 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 使用困難な医療機器 | 国内 | 1 | 情報提供
90 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常 | 国内 | 6 | 情報提供
92 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵管卵巣炎、卵管卵巣膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
93 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器埋没、避妊具使用中の妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠、子宮穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | タゾバクタムピペラシリン水和物 | 単回使用輸液容器 | タゾピペ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」 | ニプロ | 異物混入 | なし | 国内 | 1 | その他
96 | 腹膜透析液 | 単回使用輸液容器 | ミッドペリックL135腹膜透析液 | テルモ | 漏れ | 腹膜炎 | 国内 | 1 | その他