## コンビネーション医薬品（国内）
コンビネーション医薬品国内報告（980件）
番号 | 一般的名称（医薬品） | 一般的名称 （医療機器に係る部分） | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 今後の対応
1 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.15mg | マイランEPD | 注射針の問題 | アナフィラキシーのおそれ | 国内 | 1 | その他
2 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 注射針が抜けない | なし | 国内 | 1 | その他
3 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 不明 | なし | 国内 | 1 | その他
4 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 不明 | アナフィラキシーショック | 国内 | 1 | その他
5 | アドレナリン | 医薬品・ワクチン用注入器 | エピペン注射液0.3mg | マイランEPD | 不明 | アナフィラキシーのおそれ | 国内 | 1 | その他
6 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 折れ、突出不能 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
7 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難、漏れ | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
8 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難、注入不能、漏れ | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
9 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難、注入不能、突出不能 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
10 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難、注入不能 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
11 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 17 | 情報提供
12 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 事故抜去 | 引っかき傷 | 国内 | 1 | その他
13 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 曲がり、収納困難、漏れ | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
14 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 曲がり、収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
15 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難、漏れ | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
16 | アバタセプト（遺伝子組換え） | 単回使用皮下注射用針 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | ブリストル・マイヤーズ スクイブ | 収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
17 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
18 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 10 | 情報提供
19 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 13 | 情報提供
21 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
22 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタスXR注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
23 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
24 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 注射部位硬結 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
26 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 33 | 情報提供
27 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 腱鞘炎 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 低血糖症 | 国内 | 1 | 情報提供
29 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位硬結 | 国内 | 1 | 情報提供
30 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加、高血圧 | 国内 | 1 | 情報提供
31 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | 情報提供
32 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 異常感、低血糖症 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 26 | 情報提供
34 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 9 | 情報提供
35 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器 | ランタス注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 39 | 情報提供
36 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 3 | その他
37 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 1 | その他
38 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 2 | その他
39 | インスリン グラルギン（遺伝子組換え）［インスリン グラルギン後続1］ | インスリンペン型注入器 | インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 3 | その他
40 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 排出精度が不正確である疑い | 低血糖症 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 11 | 情報提供
42 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | 注射部位出血 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 15 | 情報提供
44 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
45 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位硬結 | 国内 | 2 | 情報提供
46 | インスリン グルリジン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | アピドラ注ソロスター | サノフィ | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 21 | 情報提供
47 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 2 | その他
48 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 1 | その他
49 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 1 | その他
50 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 2 | その他
51 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 4 | その他
52 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 1 | その他
53 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 10 | その他
54 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | 高血糖 | 国内 | 2 | その他
55 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 注入不能 | なし | 国内 | 6 | その他
56 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 回らない | なし | 国内 | 8 | その他
57 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | 注射部位疼痛 | 国内 | 1 | その他
58 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | 血中ブドウ糖増加 | 国内 | 2 | その他
59 | インスリン リスプロ（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマログ注ミリオペン | 日本イーライリリー | 押せない | なし | 国内 | 8 | その他
60 | インターフェロン アルファ | ディスポーザブルシリンジ注射針 | スミフェロン注DS300万IU | 大日本住友製薬 | 針が戻らない | 誤穿刺のおそれ | 国内 | 1 | その他
61 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | ファイザー | 針が曲がった | 安全キャップに皮膚が巻き込まれた | 国内 | 1 | その他
62 | エタネルセプト（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | ファイザー | 6、7回で注射ボタンが押せた | 注射部位出血 | 国内 | 1 | その他
63 | エポエチン ベータ（遺伝子組換え） | プレフィル用シリンジ | エポジン注シリンジ1500 | 中外製薬 | シリンジ接続の問題 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
64 | ゴリムマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50mgシリンジ | ヤンセンファーマ | 収納困難 | 感染のおそれ | 国内 | 3 | その他
65 | ゴリムマブ（遺伝子組換え） | 針付プレフィル用シリンジ | シンポニー皮下注50mgシリンジ | ヤンセンファーマ | シンポニーのプランジャーが動かなかった（注入困難） | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
66 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | 注射部位出血 | 国内 | 2 | その他
67 | デュラグルチド（遺伝子組換え） | 医薬品・ワクチン用注入器 | トルリシティ皮下注0.75 mgアテオス | 日本イーライリリー | 収納困難 | なし | 国内 | 14 | その他
68 | ドパミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | イノバン注0.3%シリンジ | 協和発酵キリン | シリンジの問題 | 血圧低下のおそれ | 国内 | 150 | 情報提供
69 | ドパミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | イノバン注0.3%シリンジ | 協和発酵キリン | シリンジの問題 | 血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | ドパミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | イノバン注0.6%シリンジ | 協和発酵キリン | シリンジの問題 | 血圧低下のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
71 | ドブタミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | ドブポン注0.1%シリンジ | テルモ | 注入不能 | 血圧低下のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
72 | ドブタミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | ドブポン注0.3%シリンジ | テルモ | 注入不能 | 血圧低下のおそれ | 国内 | 408 | 情報提供
73 | ドブタミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | ドブポン注0.3%シリンジ | テルモ | 注入不能 | 血圧低下 | 国内 | 2 | 情報提供
74 | ドブタミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | ドブポン注0.3%シリンジ | テルモ | 注入不能 | 意識消失 | 国内 | 1 | 情報提供
75 | ドブタミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | ドブポン注0.6%シリンジ | テルモ | 注入不能 | 血圧変動 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | ドブタミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | ドブポン注0.6%シリンジ | テルモ | 注入不能 | 血圧低下のおそれ | 国内 | 44 | 情報提供
77 | ドブタミン塩酸塩 | プレフィル用シリンジ | ドブポン注0.6%シリンジ | テルモ | 注入不能 | 血圧上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | パルナパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ミニヘパ透析用150単位/mLシリンジ20mL | 扶桑薬品工業 | 亀裂 | 出血 | 国内 | 1 | その他
79 | ヒアルロン酸ナトリウム製剤 | ガラス注射筒 | ヒーロン0.85 眼粘弾剤1% | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 眼損傷のおそれ | 国内 | 4 | その他
80 | ヒトインスリン（遺伝子組換え） | インスリンペン型注入器 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | 日本イーライリリー | 動作不能 | なし | 国内 | 1 | その他
81 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 | ニプロ | 逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
82 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「ニプロ」 | ニプロ | 亀裂、逆流、漏れ | 出血のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
83 | ヘパリンナトリウム | プレフィル用シリンジ | ヘパリンNa透析用200単位/mLシリンジ20mL「フソー」 | 扶桑薬品工業 | 亀裂 | 出血 | 国内 | 1 | その他
84 | ラニビズマブ（遺伝子組換え） | プレフィル用シリンジ | ルセンティス硝子体内注射用キット 10mg/mL(医療機器) | ノバルティスファーマ | 汚染 | 医療機器の問題、 視力障害、 前房内細胞、眼内炎 | 国内 | 1 | その他
85 | リスペリドン | 針付プレフィル用シリンジ | リスパダール コンスタ筋注用25mg | ヤンセンファーマ | 注入困難 | 怠さ、不安 | 国内 | 1 | その他
86 | リスペリドン | 針付プレフィル用シリンジ | リスパダール コンスタ筋注用25mg | ヤンセンファーマ | 外れ | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
87 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 卵巣膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 腹膜炎 | 国内 | 1 | その他
89 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の妊娠 | 国内 | 2 | 情報提供
90 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 避妊具使用中の異所性妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮内膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
92 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔 | 国内 | 7 | 情報提供
93 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮頚管炎 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 骨盤内炎症性疾患 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 医療機器位置異常 | 国内 | 1 | 情報提供
96 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD腹腔内迷入、避妊具使用中の妊娠 | 国内 | 2 | 情報提供
97 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | IUD腹腔内迷入 | 国内 | 2 | 情報提供
98 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 流産、避妊具使用中の妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
99 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮穿孔、 腹膜炎、IUD腹腔内迷入 | 国内 | 1 | その他
100 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 子宮感染、卵巣炎 | 国内 | 1 | 情報提供
101 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 不明 | 異所性妊娠流産、避妊具使用中の異所性妊娠 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | レボノルゲストレル | 子宮内避妊用具 | ミレーナ | バイエル薬品 | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | プレフィル用シリンジ | オペリード1.1眼粘弾剤1% | 資生堂 | シリンジ先端部の破損 | 眼損傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
104 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 汎用注射筒 | オペガンハイ0.7眼粘弾剤1% | 生化学工業 | 針外れ | 後嚢破裂 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 汎用注射筒 | オペガンハイ0.7眼粘弾剤1% | 生化学工業 | 針外れ | 眼部手術合併症のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供