## 分類１
＜参考資料＞医療機器外国不具合報告 分類（１）： 画像診断用機器（34件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム(タイプ1) | 日本メドトロニック | 起動不良 | 手術の中止 | 外国 | 2 | 情報提供
2 | 移動型デジタル式汎用X線診断装置 | 移動型汎用X線診断装置 Optima XR | GEヘルスケア・ジャパン | 焼損 | なし | 外国 | 1 | その他
3 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置 | OEC 9900 シリーズ | GEヘルスケア・ジャパン | 機能停止 | 穿孔 | 外国 | 1 | その他
4 | 移動型デジタル式汎用X線透視診断装置 | OEC 9900 シリーズ | GEヘルスケア・ジャパン | 機能停止 | 不明 | 外国 | 1 | その他
5 | X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 | X線CT組合せ型ポジトロンCT装置 Discovery ST | GEヘルスケア・ジャパン | 脱落 | なし | 外国 | 1 | その他
6 | 循環器用超音波画像診断装置 | i-Lab カートシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 動作不良 | 心室細動 | 外国 | 1 | 情報提供
7 | 食道向け超音波診断用プローブ | 6VT-D プローブ | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供
8 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 多目的X線撮影システム INNOVA | GEヘルスケア・ジャパン | なし | 被ばく | 外国 | 1 | その他
9 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影X線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 機能停止 | 不明 | 外国 | 1 | その他
10 | 全身用X線CT診断装置 | 全身用X線CT診断装置 Optima CT660 | GEヘルスケア・ジャパン | なし | 被ばく | 外国 | 1 | その他
11 | 体腔向け超音波診断用プローブ | 内視鏡用超音波プローブ UM-S20-17S | オリンパスメディカルシステムズ | 欠損 | 残留の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
12 | 体腔向け超音波診断用プローブ | 超音波プローブ PB2020-M | 富士フイルム | 脱落 | 残留 | 外国 | 1 | その他
13 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | エア注入 | ST上昇、胸痛、心音異常(収縮不全) | 外国 | 1 | その他
14 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | なし | ST上昇、冠動脈解離 | 外国 | 1 | その他
15 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | なし | 空気塞栓 | 外国 | 1 | その他
16 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 不明 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | その他
17 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 不明 | 冠動脈解離、閉塞 | 外国 | 2 | その他
18 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACIST インジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 不明 | 空気注入 | 外国 | 2 | その他
19 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | バイエル薬品 | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 2 | 情報提供
20 | 多相電動式造影剤注入装置 | アバンタ インジェクション システム | バイエル薬品 | 不明 | 空気塞栓の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
21 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL/D | バイエル薬品 | 不明 | 空気塞栓 | 外国 | 2 | 情報提供
22 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL/D | バイエル薬品 | 不明 | 造影剤の血管外漏出 | 外国 | 2 | 情報提供
23 | 多相電動式造影剤注入装置 | メドラッドCTインジェクター STL/D | バイエル薬品 | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | その他
24 | 超電導磁石式全身用MR装置 | ディスカバリー MR750w | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
25 | 超電導磁石式全身用MR装置 | インテラ アチーバ 1.5T | フィリップス・ジャパン | 不明 | 高周波火傷 | 外国 | 1 | その他
26 | 超電導磁石式全身用MR装置 | フィリップス1.5T 超電導磁気共鳴イメージング装置 | フィリップス・ジャパン | 不明 | 難聴 | 外国 | 1 | その他
27 | 汎用X線診断装置用電動式患者台 | 昇降式フローティング撮影台 EFT | GEヘルスケア・ジャパン | 誤動作 | 骨折 | 外国 | 1 | その他
28 | 放射性医薬品合成設備 | 放射性医薬品合成設備FASTlab | GEヘルスケア・ジャパン | なし | 頭痛 | 外国 | 1 | 情報提供