## 分類1
分類（１）： 画像診断用機器（18件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | OCT画像診断装置 | SJM FD−OCTイメージングシステム | アボットメディカルジャパン | 表示又は画像の消失 | 手術手技の遅延 | 国内 | 2 | 情報提供
2 | OCT画像診断装置 | SJM FD-OCT Integrated イメージングシステム | アボットメディカルジャパン | 通信又は伝送の問題 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | シオス アルファ | シーメンスヘルスケア | ブレーキ不良 | 手術手技の遅延のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | インテグリス アルーラ フラットディテクター | フィリップス・ジャパン | 機能停止 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | その他
5 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | 血管造影X線診断装置 Azurion | フィリップス・ジャパン | 設置中の誤った組立 | 擦過傷 | 国内 | 1 | その他
6 | 全身用X線CT診断装置 | マルチスライスCTスキャナ LightSpeed | GEヘルスケア・ジャパン | 不明 | 擦過傷 | 国内 | 1 | その他
7 | 多相電動式造影剤注入装置 | ACISTインジェクションシステム | アシスト・ジャパン | 機器内の空気/ガスの混入 | 空気塞栓症 | 国内 | 2 | 情報提供
8 | 超電導磁石式全身用MR装置 | アチーバ 3.0T TX | フィリップス・ジャパン | なし | 骨折の疑い | 国内 | 1 | その他
9 | 超電導磁石式全身用MR装置 | アチーバ 3.0T TX | フィリップス・ジャパン | なし | 骨折(s) | 国内 | 1 | その他
10 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 全身用MR 装置 Ingenia 3.0T CX | フィリップス・ジャパン | 製造時又は出荷時に汚染された機器の疑い | 感染の疑い、針刺し/穿刺 | 国内 | 1 | その他
11 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 全身用MR装置 Ingenia 3.0T CX | フィリップス・ジャパン | なし | 骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 全身用MR装置 Intera／Achieva 1.5T | フィリップス・ジャパン | なし | 真皮(第2度)熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | 汎用X線診断装置用非電動式患者台 | エマージェンシー／I．C．U．ベッド KA－８１１０ | パラマウントベッド | 性能劣化 | 骨折 | 国内 | 1 | その他
14 | 汎用超音波画像診断装置 | ViewMate ZS3 超音波画像診断装置 | アボットメディカルジャパン | 機能不全 | 手技の遅延の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
15 | 放射性医薬品合成設備 | 放射性医薬品合成設備 TRACERlab MX FDG | GEヘルスケア・ジャパン | なし | 蕁麻疹 | 国内 | 2 | その他