## 分類7
分類（７）： 眼科用機器（184件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
2 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
3 | 後房レンズ | Clareon TORIC 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | 機器の再留置、機器の抜去、切開創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
5 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 7 | その他
6 | 後房レンズ | Clareon 非球面 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
7 | 後房レンズ | HOYA エイエフ－１（UV） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 後房レンズ | ORC後房レンズUV-400 | 参天製薬 | レンズ脱臼のおそれ | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
9 | 後房レンズ | アバンシィ | 興和 | レンズ支持部損傷 | 再手術のおそれ、乱視 | 国内 | 1 | その他
10 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | 度数不良 | レンズ摘出・再挿入、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
11 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部変形、レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
12 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、機器の抜去、追加手術 | 国内 | 1 | その他
13 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
14 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル シングルピース | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
15 | 後房レンズ | アルコン アクリソフ ナチュラル マルチピース | 日本アルコン | レンズ支持部損傷 | 無水晶体眼 | 国内 | 1 | その他
16 | 後房レンズ | アルコン アクリソフUV後房レンズ | 日本アルコン | グリスニング、レンズ表面反射 | レンズ摘出・再挿入 | 国内 | 1 | その他
17 | 後房レンズ | エタニティー | 参天製薬 | レンズ偏位 | 角膜浮腫、失明、硝子体出血 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | 後房レンズ | エタニティー ナチュラル ユニアール | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | 後房レンズ | エタニティー ファイン ナチュラル | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 霧視の疑い | 国内 | 2 | その他
22 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着の疑い | 視力低下、霧視の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 後房レンズ | ハイドロヴュー眼内レンズ | ボシュロム・ジャパン | カルシウム沈着 | 眼底視認性低下、視力低下、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ | アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 細菌性角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
25 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎、追加手術 | 国内 | 1 | その他
26 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | 眼内炎 | 国内 | 2 | その他
27 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 不明 | レンズ表面の膜、膜除去術 | 国内 | 1 | その他
28 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | 異物混入 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
29 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
30 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ表面への異物付着 | 異物遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
31 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ破損の疑い、異物混入の疑い | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
32 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ脱臼、レンズ偏位 | 機器の再留置、機器の抜去、追加手術 | 国内 | 1 | その他
33 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ支持部損傷、レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残の疑い、虹彩炎 | 国内 | 1 | その他
34 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | レンズ光学部損傷、レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
35 | 挿入器付後房レンズ | Clareon 眼内レンズ AutonoMe オートプリロードデリバリーシステム | 日本アルコン | なし | 眼内炎、前房洗浄 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
37 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
38 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
39 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ支持部損傷 | 角膜浮腫、視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
40 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ光学部損傷、レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
41 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサ－ト | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 17 | 情報提供
42 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | 挿入器具作動不良 | 視力低下、虹彩損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ表面への異物付着 | 視力低下 | 国内 | 2 | 情報提供
44 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
45 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
46 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
47 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | なし | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex アイサート | HOYA | なし | デスメ膜皺壁、フィブリン析出、角膜浮腫、眼内炎、視力低下、硝子体炎、前房蓄膿、霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
49 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ表面への異物付着 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
50 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
51 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
52 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
53 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
54 | 挿入器付後房レンズ | HOYA Vivinex トーリック | HOYA | なし | デスメ膜皺壁、ぶどう膜炎、視力低下、霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
55 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
56 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大 | 国内 | 3 | 情報提供
57 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 8 | 情報提供
58 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | なし | 後嚢破損 | 国内 | 2 | 情報提供
59 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | なし | フィブリン析出、角膜浮腫、眼内炎、視力低下、硝子体炎、前房蓄膿、虹彩後癒着、霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
60 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | なし | デスメ膜皺壁、角膜浮腫、眼内炎、視力低下、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 挿入器付後房レンズ | HOYA アイサート Micro | HOYA | なし | デスメ膜皺壁、フィブリン析出、角膜浮腫、眼内炎、前房蓄膿、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 3 | 情報提供
63 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ支持部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
64 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ、切開層拡大の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
65 | 挿入器付後房レンズ | HOYA－PS エイエフ－１（UY） | HOYA | レンズ光学部損傷 | 視力低下のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 挿入器付後房レンズ | アクリロードシステム SP | スター・ジャパン | レンズ表面への異物付着 | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 挿入器付後房レンズ | アバンシィプリロード1P | 興和 | 挿入器具作動不良 | 黄斑浮腫、角膜内皮障害の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー TVB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 近方視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | 情報提供
70 | 挿入器付後房レンズ | テクニス シナジー VB Simplicity | エイエムオー・ジャパン | 不明 | 視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力低下、視力不良 | 国内 | 1 | その他
72 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ支持部損傷の疑い、レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
73 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix TORIC トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ光学部損傷、レンズ支持部損傷 | 機器の再留置、機器の抜去、切開創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
75 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 2 | その他
76 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ内の異物、レンズ表面への異物付着 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | その他
77 | 多焦点後房レンズ | Clareon 非球面 PanOptix トリフォーカル 疎水性 アクリル眼内レンズ | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | 機器の再留置、機器の抜去、切開創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 1 | その他
79 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | 度数違いの疑い | 機器の再留置、機器の抜去、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
80 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix シングルピース | 日本アルコン | グリスニングの疑い | 後発白内障、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
81 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 追加手術、予想屈折値誤差 | 国内 | 1 | その他
82 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 術後炎症、前房洗浄 | 国内 | 1 | その他
83 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | 不明 | 機器の再留置、機器の抜去、視力不良 | 国内 | 1 | その他
84 | 多焦点後房レンズ | アルコン アクリソフ IQ PanOptix トーリック シングルピース | 日本アルコン | レンズ光学部損傷 | 機器の再留置、機器の抜去、切開創拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 多焦点後房レンズ | レンティス コンフォート | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 再手術 | 国内 | 2 | 情報提供
86 | 多焦点後房レンズ | レンティス コンフォート トーリック | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ落下 | 再手術、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ落下 | 眼内レンズ縫着、後嚢破損、再手術 | 国内 | 1 | その他
89 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ偏位 | 視力低下、水晶体障害 | 国内 | 1 | その他
90 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ偏位 | チン小帯断裂、後嚢破損、視力障害、硝子体脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ脱臼 | 後嚢破損、再手術、硝子体圧上昇 | 国内 | 1 | その他
92 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
93 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 夜間視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
95 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 視力障害、皮膚切除術 | 国内 | 1 | その他
96 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 再手術のおそれ、霧視 | 国内 | 2 | 情報提供
97 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 再手術のおそれ、視力障害、複視 | 国内 | 2 | 情報提供
98 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 再手術、散瞳、視力低下 | 国内 | 1 | 情報提供
99 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 眼内炎 | 国内 | 1 | 情報提供
100 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォート | 参天製薬 | なし | 悪性緑内障、再手術 | 国内 | 1 | その他
101 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | レンズ支持部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
102 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | レンズ光学部損傷 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 多焦点後房レンズ | レンティスコンフォートトーリック | 参天製薬 | なし | 眼内炎の疑い、虹彩炎 | 国内 | 3 | 情報提供
104 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー オアシス | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染性角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 単回使用視力補正用色付コンタクトレンズ | ワンデー アキュビュー トゥルーアイ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 感染性角膜潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS）、霧視 | 国内 | 1 | 情報提供
107 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS）、虹彩委縮 | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 前眼部毒性症候群（TASS） | 国内 | 10 | 情報提供
109 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | 不明 | 眼圧上昇、前眼部毒性症候群（TASS）、瞳孔無反応(縮瞳または瞳孔散大) | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 有水晶体後房レンズ | アイシーエル KS-AquaPORT | スター・ジャパン | レンズ反転 | 角膜浮腫、眼圧上昇、縮瞳、瞳孔変形 | 国内 | 1 | 情報提供