## 分類2
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（497件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況
1 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 不明 | 入院、排膿処置、蜂窩織炎 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | グルコースモニタシステム | Dexcom G6 CGMシステム | コーブリッジ | 破損による体内遺残 | 外科的処置 | 国内 | 1 | その他
3 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 不明 | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | その他
4 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れのおそれ | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 1 | その他
5 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存の疑い | 国内 | 2 | その他
6 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 皮下穿刺部のフィラメント折れ | フィラメント皮下残存 | 国内 | 5 | その他
7 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 低い測定値 | 高血糖、糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
8 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 測定値が得られない | 高血糖 | 国内 | 1 | その他
9 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 測定値が得られない | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | その他
10 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 測定値が得られない | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値 | 意識消失、低血糖 | 国内 | 1 | 回収（改修）
12 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値 | 意識消失、低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供
13 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | 高い測定値 | 意識消失 | 国内 | 2 | 情報提供
14 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
15 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 皮膚の炎症/刺激性、皮膚感染症 | 国内 | 4 | 情報提供
16 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 皮膚の炎症/刺激性 | 国内 | 5 | 情報提供
17 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 出血、皮膚の炎症/刺激性 | 国内 | 1 | 情報提供
18 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 回収（改修）
19 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | なし | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
20 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボットジャパン | エラー表示 | 皮膚の炎症/刺激性、皮膚感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
21 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | 不明 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 国内 | 1 | 情報提供
22 | グルコースモニタシステム | メドトロニック ガーディアン コネクト | 日本メドトロニック | データ取得不良の疑い | 血中ブドウ糖低下 | 国内 | 1 | 情報提供
23 | セントラルモニタ | セントラルモニタ CNS-6201 | 日本光電工業 | なし | 治療/処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
24 | テレメトリー式心電送信機 | IntelliVue テレメトリシステム | フィリップス・ジャパン | 不明 | 治療/処置の遅れ | 国内 | 1 | その他
25 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSPO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 不正、不適切又は不正確な結果又は測定値の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
26 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | 可聴アラームなしの疑い、機器アラームシステムの疑い | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
27 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSPO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | プログラム又はアルゴリズムの実行遅延の疑い、高い測定値の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
28 | パルスオキシメータ | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | コヴィディエンジャパン | アラーム不良の疑い、機器アラームシステムの疑い | チアノーゼ、治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
29 | パルスカンター心拍出量計 | 循環動態モニタ PulsioFlex | ゲティンゲグループ・ジャパン | 機器故障の疑い | 循環不全のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
30 | ビデオ硬性腹腔鏡 | BirdViewカメラユニット | コスミックエムイー | なし | なし | 国内 | 1 | 情報提供
31 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
32 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290Z | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
33 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-H290T | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
34 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE Q260J | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
35 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF-XZ1200 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 薬剤耐性細菌感染症 | 国内 | 1 | 情報提供
36 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-6400N | 富士フイルム | なし | 喉頭浮腫、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
37 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EG-L600ZW7 | 富士フイルム | 汚染 | 感染の疑い | 国内 | 1 | その他
38 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS TJF-Q290V | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
39 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿孔 | 国内 | 2 | 情報提供
40 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え、処置具挿通不良 | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
41 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え | 手術手技の遅延の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
42 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 画像消え | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
43 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | スパイグラスデジタル内視鏡 | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 引っ掛かり | 手術手技の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供
44 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EI-580BT | 富士フイルム | 拡張収縮不良 | 穿孔 | 国内 | 1 | その他
45 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EI-580BT | 富士フイルム | 汚れの疑い | 感染のおそれ | 国内 | 1 | その他
46 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EI-580BT | 富士フイルム | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
47 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF-H290T シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 外科的介入 | 国内 | 1 | 情報提供
48 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260AZ シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供
49 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE PQ260 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
50 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260J シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 開創へ移行、出血、傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
51 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE 200 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血、傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
52 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE 240 シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 開創へ移行、出血、傷害 | 国内 | 1 | 情報提供
53 | ビデオ軟性大腸鏡 | 電子内視鏡 EC-L600ZP7 | 富士フイルム | 湾曲作動不良 | 傷害のおそれ、穿孔のおそれ | 国内 | 1 | その他
54 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供
55 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 炎症、感染の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
56 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 9 | 情報提供
57 | 解析機能付きセントラルモニタ | 医用テレメータ WEP-1000シリーズ | 日本光電工業 | 混信 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
58 | 関節鏡用液体拡張装置 | Synergy 関節鏡ポンプ | Arthrex Japan | 不明 | 浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
59 | 関節鏡用液体拡張装置 | Synergy 関節鏡ポンプ | Arthrex Japan | ポンプの故障の疑い | 予想外の医療介入 | 国内 | 1 | 情報提供
60 | 関節鏡用液体拡張装置 | Synergy 関節鏡ポンプ | Arthrex Japan | なし | 浮腫 | 国内 | 1 | 情報提供
61 | 機能検査オキシメータ | FORE-SIGHT ELITE オキシメータ | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
62 | 機能検査オキシメータ | FORE-SIGHT ELITE オキシメータ | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 外科的介入、血栓症/血栓 | 国内 | 1 | 情報提供
63 | 機能検査オキシメータ | FORE-SIGHT ELITE オキシメータ | エドワーズライフサイエンス | 低い測定値 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
64 | 筋電計 | NV M５ 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 電源が入らない | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
65 | 筋電計 | NV M５ 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 偽陰性の結果の疑い | 再除圧 | 国内 | 1 | 情報提供
66 | 筋電計電極 | NIMアクセサリー | 日本メドトロニック | 発熱の疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | 硬性レゼクトスコープ | OES 4000 レゼクトスコープ | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | 硬性関節鏡 | Precision IE ４K アースロスコープ | 日本ストライカー | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
69 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
70 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 手術手技の修正のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
71 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
72 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 材料のねじれ/曲がり | 手術手技の修正 | 国内 | 1 | 情報提供
73 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 機器のずれ又は外れ | 組織損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
74 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 30 | 情報提供
75 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画質不良、破損 | 組織損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
76 | 硬性腹腔鏡 | Precision IE ラパロスコープ | 日本ストライカー | 残存 | 異物体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | 硬性腹腔鏡 | 高解像硬性腹腔・胸腔鏡 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
78 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 時間延長、手術手技の修正、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
79 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、溶融 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
80 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 23 | 情報提供
81 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | その他の損傷、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
82 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
83 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
84 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 画像検査の追加、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
85 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
86 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、断線、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
87 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落、破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
88 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
89 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
90 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 噛合わない、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
91 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
92 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 34 | 情報提供
93 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落のおそれ | 残留 | 国内 | 1 | 情報提供
94 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落 | 残留の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
95 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | はがれ、脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
96 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | なし | 手術手技の修正、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
97 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
98 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
99 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 20 | 情報提供
100 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
101 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
102 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落、破損 | 再手術、残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
103 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークの疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
104 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、断線 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
105 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、脱落 | 残留のおそれ、熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
106 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパークのおそれ、接触不良、断線のおそれ | 熱傷のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
107 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク、溶融 | 熱傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
108 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
109 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
110 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
111 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 異物体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
112 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落、破損 | 残留、内視鏡手技 | 国内 | 1 | 情報提供
113 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡下外科手術用処置具 HiQ+シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | スパーク | 穿孔のおそれ、熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
114 | 再使用可能な内視鏡用拡張器 | 尿管鏡シースダイレーター ST-U1 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
115 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 手術手技の修正、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
116 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 19 | 情報提供
117 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 5 | 情報提供
118 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、断線 | 残留のおそれ | 国内 | 18 | 情報提供
119 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 脱落 | 出血、心停止、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
120 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、変形 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
121 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、破損 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
123 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落のおそれ、破損 | その他の損傷のおそれ、残留のおそれ、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落、変形 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
125 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落 | 残留のおそれ、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良、脱落 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 出血のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
128 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷のおそれ、出血のおそれ | 国内 | 7 | 情報提供
129 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | その他の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ほつれ、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
131 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | EndoWrist インストゥルメント | インテュイティブサージカル | ピン抜け、脱落のおそれ、破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
132 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | リジッド鉗子 | エム・シー・メディカル | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | Vagi-パイプ | 八光 | 不明 | 裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | スパイグラス 異物除去用デバイス | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
135 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-28GR | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 6 | その他
136 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-28GR | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | フード DH-29CR | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 富士フイルム フード | 富士フイルム | 脱落、破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | その他
139 | 自然開口向け内視鏡用視野確保ゲル | ビスコクリア | 大塚製薬工場 | なし | 急性虫垂炎（近傍に小さな周囲膿瘍もあり） | 国内 | 1 | その他
140 | 自動染色装置 | ベンタナ ベンチマーク ULTRA | ロシュ・ダイアグノスティックス | 電気系による発煙 | 火傷のおそれ | 国内 | 1 | その他
141 | 自動染色装置 | ライカ ボンドマックス | ライカマイクロシステムズ | 不明 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
142 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | コンパクト生体情報モニタ IntelliVue | フィリップス・ジャパン | モニタの不良の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | その他
143 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8400システム | フクダ電子 | 意図しない動作の疑い | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 3 | その他
144 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ PVM-2700シリーズ | 日本光電工業 | 動作不良 | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 2 | その他
145 | 植込み型心電用データレコーダ | コンファーム Rx AF | アボットメディカルジャパン | テレメトリ不全 | 再手術の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 捕捉不全 | 機器の改修又は交換 | 国内 | 2 | 情報提供
147 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 不明 | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 電池の早期放電の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機器のセンシング不全の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
150 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 機械的な問題の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 患者機器間の相互作用の問題の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 植込み型心電用データレコーダ | バイオモニター 3 | バイオトロニックジャパン | 回路故障の疑い | 機器の改修又は交換のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
153 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 作動不良の疑い | 追加手術のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | テレメトリ不全、電池の早期放電の疑い | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | オーバーセンシング、排出 | 外傷後創感染、血腫、再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
156 | 心臓カテーテル用検査装置 | EnSite X EPシステム | アボットメディカルジャパン | 表示又は視覚的フィードバックの問題 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
157 | 心臓内心電計ケーブル及びスイッチ | FIAB中継ケーブル | 大正医科器械 | 機器又は使用に関する問題が特定されない不具合 | 心停止 | 国内 | 1 | その他
158 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | クリアトラック コンプリート | スミス・アンド・ネフュー | 破損、変形 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
159 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | スペースメーカープロ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 6 | 情報提供
160 | 人工開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | ディスポーザブル・バルーンシャフト | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 手術時間の延長のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
161 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | Endo Wrist One サクションイリゲーター | インテュイティブサージカル | 脱落のおそれ、破損のおそれ | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
162 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | インターナル オーガンレトラクター | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
163 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドパウチ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 異物混入 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
164 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドバッグ | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
166 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 4 | 情報提供
167 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 組織片の体内落下 | 国内 | 1 | 情報提供
168 | 組織収納サック | アンカーⅡ ティシューバッグ | コンメッド・ジャパン | 不明 | 傷害の疑い | 国内 | 1 | その他
169 | 組織収納サック | メモリーワイヤーバッグ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
170 | 送気送水機能付外部電源式内視鏡用光源装置 | ファイバーライトケーブル | エム・シー・メディカル | 破損 | 再手術、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
171 | 多項目モニタ | ヘモスフィア | エドワーズライフサイエンス | 計算値（測定値）が不正確 | 誤診による健康被害のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
172 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 不正確な測定 | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 患者機器間の相互作用の問題の疑い、発熱の疑い | 関節拘縮、真皮(第2度)熱傷、水疱 | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 単回使用圧トランスデューサ | フロートラック センサー | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
175 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | PENTAX Medical バイポーラ止血鉗子 HS-D シリーズ | HOYA | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
176 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ProdiGI マルチナイフ | コヴィディエンジャパン | 変形の疑い | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
177 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ProdiGI マルチナイフ | コヴィディエンジャパン | 変形 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
178 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
179 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル 3ルーメンパピロトーム V-System | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 異物体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
180 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波止血鉗子 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔、追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電解質溶液下ヒステロ電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル電極 | オリンパスメディカルシステムズ | 作動不良、変形 | 医療処置の中断 | 国内 | 1 | 情報提供
183 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | マイクロライン リニューシリーズ | アムコ | 脱落 | 残留のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供
184 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | 内視鏡用バイポーラ止血鉗子 | HOYA | 接触不良 | 出血のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
185 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア SD-400 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔、入院又は入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | エンドパス ユニポーラー 鉗子 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 異物混入 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | その他
188 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染、機能不全 | 感染のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | 汚染 | 感染のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
190 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 超音波ガストロビデオスコープ OLYMPUS GF TYPE UCT260 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 出血、穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 超音波軟性胃十二指腸鏡 | 超音波内視鏡 EG-740UT | 富士フイルム | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 電子体温計 | テルモ電子体温計C４０５ | テルモ | 不正確 | 必要ない投薬による有害事象のおそれ | 国内 | 1 | その他
193 | 動脈圧心拍出量計 | EV1000 クリティカルケアモニター | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
194 | 動脈圧心拍出量計 | EV1000 クリティカルケアモニター（クリアサイトフィンガーカフ） | エドワーズライフサイエンス | 不正確な測定 | 不適切な治療又は診断的曝露のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
196 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供
197 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | その他の損傷のおそれ | 国内 | 25 | 情報提供
198 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 不明 | 塞栓症 | 国内 | 2 | 情報提供
199 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
200 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 14 | 情報提供
201 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
202 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | 器機の破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
203 | 内視鏡用送気送水装置 | エアシール・インテリジェント・フローシステム | コンメッド・ジャパン | なし | 塞栓症 | 国内 | 1 | 情報提供
204 | 内視鏡用能動切除器具 | Quanta Cyber Blade モーセレータ | エダップテクノメド | 機能不全 | 時間延長の疑い、中断 | 国内 | 1 | その他
205 | 内視鏡用能動切除器具 | バーサカット モーセレーターシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 破損 | 残留のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
206 | 内視鏡用部品アダプタ | LG ケーブル | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 内視鏡用部品アダプタ | T字管 （絶縁タイプ） | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染の疑い | 国内 | 9 | 情報提供
208 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
210 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 絶縁部の破損 | 遺残のおそれ | 国内 | 2 | 情報提供
211 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | 意図しない通電の疑い | 傷害のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
212 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | コンメド 吸引／灌流シリーズ | コンメッド・ジャパン | コーティングの破損 | 遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
213 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL90 FLEX PLUS システム | ラジオメーター | 不明 | 測定結果の誤報告による誤診断と処置のおそれ | 国内 | 2 | その他
214 | 汎用分光光度分析装置 | 遺伝子増幅検出装置 RD－２００ | シスメックス | コンピュータオペレーティングシステムの問題 | 治療/処置の遅れのおそれ | 国内 | 1 | 回収（改修）