## 分類2
分類（２）： 生体監視・臨床検査機器等（247件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応状況 | 一般的名称（フリガナ） | 企業名フリガナ | 販売名フリガナ | 旧コード
1 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供 | ウエコミガタシンデンヨウデータレコーダ | ニホンメドトロニック | メドトロニックRevealLINQ | 060000000
2 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニック Reveal LINQ | 日本メドトロニック | 製品に由来しない感染 | 創部変色、癒着不全、デバイス露出 | 国内 | 1 | 情報提供 | ウエコミガタシンデンヨウデータレコーダ | ニホンメドトロニック | メドトロニックRevealLINQ | 060000000
3 | 植込み型心電用データレコーダ | メドトロニックReveal XT | 日本メドトロニック | テレメトリ不全、電池早期消耗の疑い | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供 | ウエコミガタシンデンヨウデータレコーダ | ニホンメドトロニック | メドトロニックRevealXT | 060000000
4 | 解析機能付きセントラルモニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8700システム | フクダ電子 | 呼吸数の非表示 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | カイセキキノウツキセントラルモニタ | フクダデンシ | ダイナスコープ8000シリーズDS-8700システム | 060602008
5 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ENDOCAPSULE 小腸用カプセル内視鏡 OLYMPUS EC-S10 | オリンパスメディカルシステムズ | 正常に画像を取得できない | 中断 | 国内 | 2 | 情報提供 | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | オリンパスメディカルシステムズ | ENDOCAPSULEショウチョウヨウカプセルナイシキョウOLYMPUSEC-S10 | 060000000
6 | カプセル型撮像及び追跡装置 | PillCam COLON 2 カプセル内視鏡システム | コヴィディエンジャパン | 発煙 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | コヴィディエンジャパン | PillCamCOLON2カプセルナイシキョウシステム | 060000000
7 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 滞留 | 国内 | 2 | 情報提供 | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | コヴィディエンジャパン | ギブンパテンシーカプセルナイシキョウ | 060000000
8 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 滞留、発熱、腹痛、炎症、膿瘍、腸閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供 | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | コヴィディエンジャパン | ギブンパテンシーカプセルナイシキョウ | 060000000
9 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンパテンシーカプセル内視鏡 | コヴィディエンジャパン | 不明 | 腸閉塞、穿孔、腹痛 | 国内 | 1 | 情報提供 | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | コヴィディエンジャパン | ギブンパテンシーカプセルナイシキョウ | 060000000
10 | 体表面電気刺激装置用電極 | NIMエクリプス 表面電極 | 日本メドトロニック | なし | 皮膚炎 | 国内 | 1 | 情報提供 | カラダヒョウメンデンキシゲキソウチヨウデンキョク | ニホンメドトロニック | NIMエクリプスヒョウメンデンキョク | 060406088
11 | 患者モニタシステム | Masimo ペーシェントセーフティネット | マシモジャパン | サーバーリンク切れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | カンジャモニタシステム | マシモジャパン | Masimoペーシェントセーフティネット | 060602008
12 | 患者モニタシステム | Masimo ペーシェントセーフティネット | マシモジャパン | 画面のフリーズ | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | カンジャモニタシステム | マシモジャパン | Masimoペーシェントセーフティネット | 060602008
13 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエンジャパン | なし | 皮膚傷害 | 国内 | 6 | 情報提供 | キノウケンサオキシメータ | コヴィディエンジャパン | ムシンシュウコンゴウケツサンソホイウワドカンシシステム | 060802084
14 | 機能検査オキシメータ | 無侵襲混合血酸素飽和度監視システム | コヴィディエンジャパン | 測定不良、断線の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | キノウケンサオキシメータ | コヴィディエンジャパン | ムシンシュウコンゴウケツサンソホイウワドカンシシステム | 060802084
15 | 筋電計 | リードポイント | 日本メドトロニック | PCのフリーズ | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | キンデンケイ | ニホンメドトロニック | リードポイント | 060406020
16 | 筋電計 | NV M5 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 機能停止 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供 | キンデンケイ | ニューベイシブジャパン | NVM5シンケイモニターシステム | 060406020
17 | 筋電計 | NV M5 神経モニターシステム | ニューベイシブジャパン | 不明 | 急性心筋梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供 | キンデンケイ | ニューベイシブジャパン | NVM5シンケイモニターシステム | 060406020
18 | グルコースモニタシステム | FreeStyleリブレ | アボット ジャパン | なし | 嘔吐、下痢、発熱、当該機器装着部位の切開排膿 | 国内 | 1 | その他 | グルコースモニタシステム | アボットジャパン | FreeStyleリブレ | 080000000
19 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | センサ基板の断裂の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 3 | 情報提供 | グルコースモニタシステム | ニホンメドトロニック | メドトロニックiPro2 | 080000000
20 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | グルコースモニタシステム | ニホンメドトロニック | メドトロニックiPro2 | 080000000
21 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 破損 | 電極除去術 | 国内 | 1 | 情報提供 | グルコースモニタシステム | ニホンメドトロニック | メドトロニックiPro2 | 080000000
22 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供 | グルコースモニタシステム | ニホンメドトロニック | メドトロニックiPro2 | 080000000
23 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 体内遺残の疑い | 国内 | 4 | 情報提供 | グルコースモニタシステム | ニホンメドトロニック | メドトロニックiPro2 | 080000000
24 | グルコースモニタシステム | メドトロニックiPro2 | 日本メドトロニック | 破損の疑い | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供 | グルコースモニタシステム | ニホンメドトロニック | メドトロニックiPro2 | 080000000
25 | 検体前処理装置 | ティシュー・テック VIP 6 | サクラ精機 | クロロホルムの酸性化により病理組織に障害を起こした可能性がある | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供 | ケンタイマエショリソウチ | サクラセイキ | ティシューテックVIP6 | 080899002
26 | 検体前処理装置 | ティシュー・テック VIP 6 AI | サクラ精機 | クロロホルムの酸性化により病理組織に障害を起こした可能性がある | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供 | ケンタイマエショリソウチ | サクラセイキ | ティシューテックVIP6AI | 080899002
27 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良 | 術式変更 | 国内 | 1 | 情報提供 | コウセイシュジュツヨウランバースコープ | メドトロニックソファモアダネック | METRxエンドスコープ | 061006993
28 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 画像不良、破損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供 | コウセイシュジュツヨウランバースコープ | メドトロニックソファモアダネック | METRxエンドスコープ | 061006993
29 | 硬性手術用ランバースコープ | METRxエンドスコープ | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供 | コウセイシュジュツヨウランバースコープ | メドトロニックソファモアダネック | METRxエンドスコープ | 061006993
30 | 硬性鼻腔鏡 | シャープサイト Ac エンドスコープ | 日本メドトロニック | 破損、レンズ面くもり | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | コウセイビコウカガミ | ニホンメドトロニック | シャープサイトAcエンドスコープ | 061006993
31 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 故障 | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供 | コウセイフクコウカガミ | インテュイティブサージカル | daVinciシリーズエンドスコープ | 061006993
32 | 硬性腹腔鏡 | da Vinci シリーズエンドスコープ | インテュイティブサージカル | 破損、脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供 | コウセイフクコウカガミ | インテュイティブサージカル | daVinciシリーズエンドスコープ | 061006993
33 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | インテュイティブサージカル | EndoWristバイポーラインストゥルメント | 061012028
34 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist バイポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 不明 | 出血、術式移行 | 国内 | 3 | 情報提供 | サイシヨウカノウナコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | インテュイティブサージカル | EndoWristバイポーラインストゥルメント | 061012028
35 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク(アーク放電)の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | インテュイティブサージカル | EndoWristモノポーラインストゥルメント | 061012028
36 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | EndoWrist モノポーラインストゥルメント | インテュイティブサージカル | スパーク(アーク放電)の疑い、破損 | 熱傷のおそれ | 国内 | 3 | 情報提供 | サイシヨウカノウナコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | インテュイティブサージカル | EndoWristモノポーラインストゥルメント | 061012028
37 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | モノポーラ高周波処置用電極 | エム・シー・メディカル | 絶縁被膜破れ | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | エムシーメディカル | モノポーラコウシュウハショチヨウデンキョク | 061012028
38 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | ビーブラウンエースクラップ | アドテックバイポーラ | 061012028
39 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | ビーブラウンエースクラップ | アドテックバイポーラ | 061012028
40 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテックバイポーラ | ビー・ブラウンエースクラップ | 破損、脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | ビーブラウンエースクラップ | アドテックバイポーラ | 061012028
41 | 再使用可能な高周波処置用内視鏡能動器具 | アドテック モノポーラ ミニ | ビー・ブラウンエースクラップ | 噛み合わない | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | ビーブラウンエースクラップ | アドテックモノポーラミニ | 061012028
42 | 再使用可能な電気手術向け内視鏡用スネア | 高周波スネア SD-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去不能 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナデンキシュジュツムケナイシキョウヨウスネア | オリンパスメディカルシステムズ | コウシュウハスネアSD-5 | 061012028
43 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 持針器(内視鏡下手術用) | アムコ | 破損 | 時間延長 | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | アムコ | ジシンキナイシキョウゲカシュジュツヨウ | 061014992
44 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | デフレクトメカニズム | エム・シー・メディカル | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | エムシーメディカル | デフレクトメカニズム | 061014992
45 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | リジット鉗子 | エム・シー・メディカル | 脱落 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供 | サイシヨウカノウナナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | エムシーメディカル | リジットカンシ | 061014992
46 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 国内 | 4 | 情報提供 | ジコケンサヨウグルコースソクテイキ | ジョンソンエンドジョンソン | ワンタッチウルトラビュー | 080212999
47 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖の疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | ジコケンサヨウグルコースソクテイキ | ジョンソンエンドジョンソン | ワンタッチウルトラビュー | 080212999
48 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 入院、低血糖 | 国内 | 1 | 情報提供 | ジコケンサヨウグルコースソクテイキ | ジョンソンエンドジョンソン | ワンタッチウルトラビュー | 080212999
49 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオIQ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供 | ジコケンサヨウグルコースソクテイキ | ジョンソンエンドジョンソン | ワンタッチベリオIQ | 080212999
50 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供 | ジコケンサヨウグルコースソクテイキ | ジョンソンエンドジョンソン | ワンタッチベリオビュー | 080212999
51 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチベリオビュー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | データ異常 | 低血糖 | 国内 | 2 | 情報提供 | ジコケンサヨウグルコースソクテイキ | ジョンソンエンドジョンソン | ワンタッチベリオビュー | 080212999
52 | 自己検査用グルコース測定器 | アキュチェックアビバ | ロシュDCジャパン | データ異常 | 誤診断と処置 | 国内 | 1 | 情報提供 | ジコケンサヨウグルコースソクテイキ | ロシュディーシージャパン | アキュチェックアビバ | 080212999
53 | 自然開口向け単回使用内視鏡用拡張器 | Vaginal チューブ | センチュリーメディカル | 不明 | 損傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | シゼンカイコウムケタンカイシヨウナイシキョウヨウカクチョウウツワ | センチュリーメディカル | Vaginalチューブ | 061014080
54 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOK ソーヘンドラステントリトリーバー | Cook Japan | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | シゼンカイコウムケタンカイシヨウナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | クックジャパン | COOKソーヘンドラステントリトリーバー | 061014992
55 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | COOK ソーヘンドラステントリトリーバー | Cook Japan | 破損、脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | シゼンカイコウムケタンカイシヨウナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | クックジャパン | COOKソーヘンドラステントリトリーバー | 061014992
56 | 自然開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | OTSCシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 損傷、体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | シゼンカイコウムケタンカイシヨウナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | センチュリーメディカル | OTSCシステム | 061014992
57 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | 生体情報モニタ IntelliVue | フィリップスエレクトロニクスジャパン | 意図しない再起動 | なし | 国内 | 17 | 情報提供 | ジュウヨウパラメータヅキタコウモクモニタ | フィリップスエレクトロニクスジャパン | セイタイジョウホウモニタIntelliVue | 060604028
58 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ダイナスコープ8000シリーズ DS-8100システム | フクダ電子 | バックアップ電池故障 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | ジュウヨウパラメータヅキタコウモクモニタ | フクダデンシ | ダイナスコープ8000シリーズDS-8100システム | 060604028
59 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 13 | 情報提供 | ジンコウカイコウムケタンカイシヨウナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | コヴィディエンジャパン | エンドリトラクトⅡ | 061014992
60 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | ジンコウカイコウムケタンカイシヨウナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | コヴィディエンジャパン | エンドリトラクトⅡ | 061014992
61 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | エンドリトラクト Ⅱ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供 | ジンコウカイコウムケタンカイシヨウナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | コヴィディエンジャパン | エンドリトラクトⅡ | 061014992
62 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 2 | 情報提供 | ジンコウカイコウムケタンカイシヨウナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | コヴィディエンジャパン | フククウキョウカシュジュツヨウキグ | 061014992
63 | 人工開口向け単回使用内視鏡用非能動処置具 | 腹腔鏡下手術用器具 | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 17 | 情報提供 | ジンコウカイコウムケタンカイシヨウナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | コヴィディエンジャパン | フククウキョウカシュジュツヨウキグ | 061014992
64 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | EPアンプボックス(SCU)と本体との通信不可 | 手技開始時間の遅延 | 国内 | 1 | 情報提供 | シンゾウカテーテルヨウケンサソウチ | セントジュードメディカル | イーピーワークメイトシステム | 060212049
65 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステム | セント・ジュード・メディカル | 起動不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | シンゾウカテーテルヨウケンサソウチ | セントジュードメディカル | イーピーワークメイトシステム | 060212049
66 | 心臓カテーテル用検査装置 | イーピーワークメイトシステムClaris | セント・ジュード・メディカル | 起動不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | シンゾウカテーテルヨウケンサソウチ | セントジュードメディカル | イーピーワークメイトシステムClaris | 060212049
67 | 診断用心臓電気刺激装置 | EP-4 電気刺激装置 | セント・ジュード・メディカル | ペーシング機能不全 | なし | 国内 | 2 | 情報提供 | シンダンヨウシンゾウデンキシゲキソウチ | セントジュードメディカル | EP-4デンキシゲキソウチ | 060406062
68 | セントラルモニタ | セントラルモニタ CNS-6201 | 日本光電工業 | 再起動 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | セントラルモニタ | ニホンコウデンコウギョウ | セントラルモニタCNS-6201 | 060602008
69 | 組織収納サック | モルセーフ | アダチ | 破損 | バッグ破片回収のための追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供 | ソシキシュウノウサック | アダチ | モルセーフ | 061014992
70 | 組織収納サック | RUSCH メモバッグ | テレフレックスメディカルジャパン | 破損 | 摘出組織片の体内落下 | 国内 | 2 | 情報提供 | ソシキシュウノウサック | テレフレックスメディカルジャパン | RUSCHメモバッグ | 061014992
71 | 単回使用圧トランスデューサ | フロートラック | エドワーズ ライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 2 | 情報提供 | タンカイシヨウアツトランスデューサ | エドワーズライフサイエンス | フロートラック | 060216991
72 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | Endo Wrist One 血管シーラーインストゥルメント | インテュイティブサージカル | 作動不良 | 組織損傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | タンカイシヨウコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | インテュイティブサージカル | EndoWristOneケッカンシーラーインストゥルメント | 061012028
73 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | ディスポーザブル高周波ナイフ KD-612 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 | タンカイシヨウコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | オリンパスメディカルシステムズ | ディスポーザブルコウシュウハナイフKD-612 | 061012028
74 | 単回使用高周波処置用内視鏡能動器具 | オペレーティングインスツルメント | コヴィディエンジャパン | 破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供 | タンカイシヨウコウシュウハショチヨウナイシキョウノウドウキグ | コヴィディエンジャパン | オペレーティングインスツルメント | 061012028
75 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 | タンカイシヨウデンキシュジュツムケナイシキョウヨウスネア | オリンパスメディカルシステムズ | ディスポーザブルコウシュウハスネア | 061012028
76 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 機能不全 | 出血、追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供 | タンカイシヨウデンキシュジュツムケナイシキョウヨウスネア | ボストンサイエンティフィックジャパン | ディスポーザブルポリペクトミースネア | 061012028
77 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 7 | 情報提供 | タンカイシヨウパルスオキシメータプローブ | コヴィディエンジャパン | ネルコアオキシセンサⅢ | 060299101
78 | 単回使用パルスオキシメータプローブ | ネルコアオキシセンサⅢ | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い、導通不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | タンカイシヨウパルスオキシメータプローブ | コヴィディエンジャパン | ネルコアオキシセンサⅢ | 060299101
79 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | なし | 皮膚傷害 | 国内 | 5 | 情報提供 | トウヒノウハヨウデンキョク | コヴィディエンジャパン | BISクワトロセンサ | 060404143
80 | 頭皮脳波用電極 | BIS クワトロセンサ | コヴィディエンジャパン | 不明 | 皮膚傷害 | 国内 | 1 | 情報提供 | トウヒノウハヨウデンキョク | コヴィディエンジャパン | BISクワトロセンサ | 060404143
81 | 動脈圧心拍出量計 | EV1000 クリティカルケアモニター | エドワーズ ライフサイエンス | 測定値異常の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供 | ドウミャクアツシンパクデリョウケイ | エドワーズライフサイエンス | EV1000クリティカルケアモニター | 060210999
82 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | ナイシキョウコテイグ | メドトロニックソファモアダネック | ナイシキョウヨウコテイグ | 061099005
83 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全 | 不明 | 国内 | 4 | 情報提供 | ナイシキョウコテイグ | メドトロニックソファモアダネック | ナイシキョウヨウコテイグ | 061099005
84 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不全疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | ナイシキョウコテイグ | メドトロニックソファモアダネック | ナイシキョウヨウコテイグ | 061099005
85 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 脱落 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供 | ナイシキョウコテイグ | メドトロニックソファモアダネック | ナイシキョウヨウコテイグ | 061099005
86 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | ナイシキョウコテイグ | メドトロニックソファモアダネック | ナイシキョウヨウコテイグ | 061099005
87 | 内視鏡固定具 | 内視鏡用固定具 | メドトロニックソファモアダネック | 破損、固定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | ナイシキョウコテイグ | メドトロニックソファモアダネック | ナイシキョウヨウコテイグ | 061099005
88 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | EVIS LUCERA ビデオシステムセンター OLYMPUS CV-260SL | オリンパスメディカルシステムズ | 画像異常 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 | ナイシキョウビデオガゾウプロセッサ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISLUCERAビデオシステムセンターOLYMPUSCV-260SL | 061010024
89 | 内視鏡用灌流・吸引向けプローブ | サージワンド | コヴィディエンジャパン | アウタースリーブの熱損傷 | なし | 国内 | 3 | 情報提供 | ナイシキョウヨウカンリュウ・キュウインムケプローブ | コヴィディエンジャパン | サージワンド | 061010994
90 | 内視鏡用起子及び剥離子 | エンドピーナッツ | コヴィディエンジャパン | 脱落 | なし | 国内 | 3 | 回収（改修） | ナイシキョウヨウキコオヨビハクリコ | コヴィディエンジャパン | エンドピーナッツ | 061014022
91 | 内視鏡用シース | レゼクトスコープ外管 | エム・シー・メディカル | 絶縁不良の疑い | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | ナイシキョウヨウシース | エムシーメディカル | レゼクトスコープガイカン | 061014992
92 | 内視鏡用送気送水装置 | 内視鏡用炭酸ガス送気装置 OLYMPUS UCR | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供 | ナイシキョウヨウソウキソウスイソウチ | オリンパスメディカルシステムズ | ナイシキョウヨウタンサンガスソウキソウチOLYMPUSUCR | 061010994
93 | 内視鏡用部品アダプタ | ディスポーザブル鉗子栓 MAJ-210 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供 | ナイシキョウヨウブヒンアダプタ | オリンパスメディカルシステムズ | ディスポーザブルカンシセンMAJ-210 | 061099005
94 | 内視鏡用部品アダプタ | 滅菌済スコープアタッチメント | メドトロニックソファモアダネック | 接続不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供 | ナイシキョウヨウブヒンアダプタ | メドトロニックソファモアダネック | メッキンズミスコープアタッチメント | 061099005
95 | 軟性喉頭鏡 | ペンタックス 喉頭ファイバースコープ FI-BSシリーズ | HOYA | 被覆ゴムの剥離 | 体内遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供 | ナンセイコウトウカガミ | ホヤ | ペンタックスイントウファイバースコープFI-BSシリーズ | 061002995
96 | 熱希釈心拍出量計 | ビジランスヘモダイナミックモニター | エドワーズ ライフサイエンス | 測定値異常 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | ネツキシャクシンパクデリョウケイ | エドワーズライフサイエンス | ビジランスヘモダイナミックモニター | 060210029
97 | 脳波スペクトル分析装置 | BIS モニタ Vista A-3000 | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | ノウハスペクトルブンセキソウチ | コヴィディエンジャパン | BISモニタVistaA-3000 | 060404084
98 | パルスオキシ・カプノメータ | カプノストリーム シリーズ | コヴィディエンジャパン | ガスリーク | なし | 国内 | 1 | その他 | パルスオキシ・カプノメータ | コヴィディエンジャパン | カプノストリームシリーズ | 060604044
99 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-560 | コヴィディエンジャパン | モニタの表示不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | パルスオキシメータ | コヴィディエンジャパン | パルスオキシメータN-560 | 060604044
100 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-600 シリーズ | コヴィディエンジャパン | アラーム音不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | パルスオキシメータ | コヴィディエンジャパン | パルスオキシメータN-600シリーズ | 060604044
101 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ N-65 | コヴィディエンジャパン | 発熱 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | パルスオキシメータ | コヴィディエンジャパン | パルスオキシメータN-65 | 060604044
102 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム JP | コヴィディエンジャパン | アラーム音不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | パルスオキシメータ | コヴィディエンジャパン | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | 060604044
103 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム JP | コヴィディエンジャパン | 画面表示不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | パルスオキシメータ | コヴィディエンジャパン | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | 060604044
104 | パルスオキシメータ | ベッドサイド SpO2 モニタリングシステム JP | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | パルスオキシメータ | コヴィディエンジャパン | ベッドサイドSpO2モニタリングシステムJP | 060604044
105 | 汎用血液ガス分析装置 | ABL800FLEXシステム | ラジオメーター | データ異常 | 偽低値 | 国内 | 1 | 情報提供 | ハンヨウケツエキガスブンセキソウチ | ラジオメーター | ABL800FLEXシステム | 080214007
106 | 汎用血液ガス分析装置 | 血液ガスシステム ABL9 | ラジオメーター | 誤表示 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | ハンヨウケツエキガスブンセキソウチ | ラジオメーター | ケツエキガスシステムABL9 | 080214007
107 | 皮下刺激用プローブ | NIMアクセサリー3 | 日本メドトロニック | なし | 神経損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | ヒカシゲキヨウプローブ | ニホンメドトロニック | NIMアクセサリー3 | 060406088
108 | 皮質電極 | D. ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 抵抗値異常 | なし | 国内 | 2 | 情報提供 | ヒシツデンキョク | ニホンメドトロニック | DZAPエレクトロード | 060404143
109 | 皮質電極 | D. ZAPエレクトロード | 日本メドトロニック | 抵抗値異常の疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供 | ヒシツデンキョク | ニホンメドトロニック | DZAPエレクトロード | 060404143
110 | ビデオ硬性腹腔鏡 | ENDOEYE FLEX 先端湾曲ビデオスコープ OLYMPUS LTF-S190-5 | オリンパスメディカルシステムズ | 脱落 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオコウセイフクコウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | ENDOEYEFLEXセンタンワンキョクビデオスコープOLYMPUSLTF-S190-5 | 061004003
111 | ビデオ軟性気管支鏡 | EVIS LUCERA 気管支ビデオスコープ OLYMPUS BF TYPE 260 | オリンパスメディカルシステムズ | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイキカンシキョウ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISLUCERAキカンシビデオスコープOLYMPUSBFTYPE260 | 061004003
112 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 3 | 情報提供 | ビデオナンセイジュウニシチョウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISLUCERAジュウニシチョウビデオスコープOLYMPUSJFTYPE260V | 061004003
113 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイジュウニシチョウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISLUCERAジュウニシチョウビデオスコープOLYMPUSJFTYPE260V | 061004003
114 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | 鉗子起上ワイヤーの断線 | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイジュウニシチョウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISLUCERAジュウニシチョウビデオスコープOLYMPUSJFTYPE260V | 061004003
115 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 240 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイジュウニシチョウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISジュウニシチョウビデオスコープOLYMPUSJFTYPE240 | 061004003
116 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | 電子内視鏡 EI-580BT | 富士フイルム | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | その他 | ビデオナンセイジュウニシチョウカガミ | フジフイルム | デンシナイシキョウEI-580BT | 061004003
117 | ビデオ軟性小腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 小腸ビデオスコープ OLYMPUS SIF-H290S | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイショウチョウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISLUCERAELITEショウチョウビデオスコープOLYMPUSSIF-H290S | 061004003
118 | ビデオ軟性神経内視鏡 | VISERA 脳室ビデオスコープ OLYMPUS VEF TYPE V | オリンパスメディカルシステムズ | 穴あき | 炎症 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイシンケイナイシキョウ | オリンパスメディカルシステムズ | VISERAノウシツビデオスコープOLYMPUSVEFTYPEV | 061004003
119 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA ELITE 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF-HQ290Z シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | つまり | 中断 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイダイチョウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISLUCERAELITEダイチョウビデオスコープOLYMPUSCF-HQ290Zシリーズ | 061004003
120 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS CF TYPE H260A シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイダイチョウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISLUCERAダイチョウビデオスコープOLYMPUSCFTYPEH260Aシリーズ | 061004003
121 | ビデオ軟性大腸鏡 | EVIS LUCERA 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Q260A シリーズ | オリンパスメディカルシステムズ | 画像異常 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイダイチョウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISLUCERAダイチョウビデオスコープOLYMPUSPCFTYPEQ260Aシリーズ | 061004003
122 | ビデオ軟性尿管腎盂鏡 | 腎盂尿管ビデオスコープ OLYMPUS URF-V2 | オリンパスメディカルシステムズ | 抜去不能 | 開創へ移行 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイニョウカンジンウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | ジンウニョウカンビデオスコープOLYMPUSURF-V2 | 061004003
123 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | VISERA 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF TYPE VA2 | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 2 | 情報提供 | ビデオナンセイボウコウニョウドウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | VISERAボウコウジンウビデオスコープOLYMPUSCYFTYPEVA2 | 061004003
124 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 炎症 | 国内 | 16 | 情報提供 | ビデオナンセイボウコウニョウドウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | ボウコウジンウビデオスコープOLYMPUSCYF-VHA | 061004003
125 | ビデオ軟性膀胱尿道鏡 | 膀胱腎盂ビデオスコープ OLYMPUS CYF-VHA | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 感染 | 国内 | 1 | 情報提供 | ビデオナンセイボウコウニョウドウカガミ | オリンパスメディカルシステムズ | ボウコウジンウビデオスコープOLYMPUSCYF-VHA | 061004003
126 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 7 | 情報提供 | ムコキュウアラーム | ジェーシーアールファーマ | ベビーセンス | 060604028
127 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | アラームが鳴らない | 心肺停止 | 国内 | 1 | 情報提供 | ムコキュウアラーム | ジェーシーアールファーマ | ベビーセンス | 060604028
128 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | JCRファーマ | なし | チアノーゼ | 国内 | 1 | 情報提供 | ムコキュウアラーム | ジェーシーアールファーマ | ベビーセンス | 060604028
129 | 連続測定電子体温計 | モナサーム 4070 TM 温度計 | コヴィディエンジャパン | 測定不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | レンゾクソクテイデンシタイオンケイ | コヴィディエンジャパン | モナサーム4070TMオンドケイ | 060202046