## 応札仕様書
性能・技術等に関する基本的要件
＜検体検査部門＞
項目内容 |  |  | 要素 | 可否
1 | 検体検査システムハードウェア
| 1.1 | 検体検査システムサーバ装置は、以下の要件を満たすこと。
| 1.1.1 | 最新のサーバー用WindowsOSを採用したサーバ装置本体１台を含むこと。 | １台
| 1.1.1.1 | HDDはRAID5相当程度の冗長構成を持つこと。
| 1.1.1.2 | HDDはSASで構成し信頼性に考慮すること。
| 1.1.1.3 | HDDの実効容量は過去のデータを含む25年以上のデータ保存が可能なこと。
| 1.1.1.4 | 光学メディアドライブを実装すること。
| 1.1.1.5 | サーバ装置の電源は冗長化された構成であること。
| 1.1.1.6 | RAID5以上で構成された外部ストレージを組み合わせ、全データのバックアップが可能なこと。
| 1.1.1.7 | WindowsOSならびに必要なCALライセンスを必要数分含むこと。
| 1.1.1.8 | 必要なデータベースライセンスを含むこと。
| 1.1.2 | ディスプレイ装置１台を含むこと。 | １台
| 1.1.2.1 | フルHD対応ワイド液晶モニタを構成できること。（1920x1080）
| 1.1.2.2 | 広視野角パネル等により明瞭な表示ができること。
| 1.1.3 | 無停電電源装置１台を含むこと。 | １台
| 1.1.3.1 | 10分以上の整流電源供給が可能なこと。
| 1.1.3.2 | バッテリーメンテナンス時に電源供給が停止しないこと。
| 1.2 | 検査システム端末装置（クライアント端末）は、以下の要件を満たすこと。
| 1.2.1 | 端末装置本体9台を含むこと。 | 9台
| 1.2.1.1 | 最新のクライアント端末用WindowsOSを採用したデスクトップ型であること。
| 1.2.1.2 | CPUはCorei3以上で、2コア以上、３．２GHz以上の動作周波数を満たし、メモリは16GB以上で検査システムの稼働に加え、MicrosoftOffice等の業務ソフトが遅滞なく稼働できること。
| 1.2.1.3 | 記憶媒体は実効容量は1TB以上であること。
| 1.2.1.4 | 各クライアント端末にはライセンス済のMicrosoft Office2016Home & Businessがインストールされていること。
| 1.2.2 | ディスプレイ装置7台を含むこと。 | 7台
| 1.2.2.1 | ディスプレイ装置は次の内容を満たすこと。 ・フルHD対応ワイド液晶モニタ、23inch以上を構成できること。（1920x1080） ・スクエア型、XGA以上の解像度で構成できること。(1024x768) なおフルHD対応ワイドモニタは3台以上を含むこと。
| 1.2.2.2 | 広視野角パネル等により明瞭な表示ができること。
| 1.2.3 | 無停電電源装置7台を含むこと。 | 7台
| 1.2.3.1 | 無停電電源装置は10分以上の整流電源供給が可能なこと。
| 1.2.4 | ハンディタイプのバーコードリーダ2台を含むこと。
| 1.2.5 | バーコードプリンタは現行のBC・ROBOにて対応が可能なこと。
| 1.2.6 | Gigabit対応スイッチングハブを8台含むこと。（8ポート/電源内蔵を満たすこと） | ８台
| 1.2.7 | テンキーを2台以上含むこと。（USB接続）
| 1.2.8 | 無線接続のキーボード、マウスを備え、利用できること。
| 1.3 | 全ての検体検査システム機器は次の保守要件を満たすこと。
| 1.3.1 | オンサイト保守が可能なこと。
| 1.3.2 | ５年間のパーツ保守費用が含まれること。（無停電電源装置は含まない）
| 1.3.3 | ５年間のオンサイト費用、作業費用が含まれること。
| 1.3.4 | 保守受付、オンサイト対応要件はそれぞれ提示すること。
| 1.3.5 | システム間の接続は既設のLAN回線を活用すること。但し、既存ネットワークで対応できない場合は業者負担で整備すること。
2 | 検体検査システムソフトウェア
| 2.1 | 検体検査システムの基本要件、ならびに関連するシステムとのデータ送受信は、以下の要件を満たすこと。
| 2.1.1 | 園内ＬＡＮを介して接続されるＨＩＳから検査オーダー情報を受信できること。
| 2.1.2 | 患者基本情報についても同様に、ＨＩＳから受信できること。
| 2.1.3 | 検査結果に関わる必要な情報をＨＩＳへ送信できること。
| 2.2 | 検体検査システムの基本構成は次の要件を満たすこと
| 2.2.1 | 検体検査システムの基本構成はクライアント・サーバ方式のアプリケーション構成であること。
| 2.2.2 | 検査結果の参照はWeb方式でも可能なこと。
| 2.2.3 | システムに格納されるデータはリアルタイムにバックアップされ、いかなる場合においてもデータの喪失がないこと。
| 2.2.4 | データベースはシステムの長期運用においても操作性、運用性においてレスポンス等の悪化を来さない仕様であること。
| 2.2.5 | データベースはポストリレーショナル・データベースで有ることが望ましい。
| 2.2.6 | 現行システムに蓄積された検査データを漏れなく、且つ、その情報を改変すること無くデータ移行ができるシステムであること。
| 2.3 | 検体検査システムの基本は、以下の要件を満たすこと。
| 2.3.1 | １日の最大受付件数は99,999件までの受付ができること。
| 2.3.2 | １患者当たりの1受付項目数は300項目までの受付ができること。
| 2.3.3 | ワークシート数は999種類を登録できること。
| 2.3.4 | 検査項目数は9,999,999,999項目を登録できること。
| 2.3.5 | 検査項目コードは10桁以内の数字または半角文字（混在可）で登録できること。
| 2.3.6 | 検査材料種別は999種類を登録できること。
| 2.3.7 | 検査材料種別コードは3桁以内の数字または半角文字（混在可）で登録できること。
| 2.3.8 | 検査容器種別は999種類を登録できること。
| 2.3.9 | 検査容器種別コードは3桁以内の数字または半角文字（混在可）で登録できること。
| 2.3.10 | セット検査は999種類を登録できること。
| 2.3.11 | セット検査の内訳項目は100項目まで登録できること。
| 2.3.12 | 依頼元コードは999,999コード種類を登録できること。
| 2.3.13 | 依頼医師数は9,999,999,999人を登録できること。
| 2.3.14 | 検査結果値の桁数は10桁までの結果値に対応していること。
| 2.3.15 | 検査項目を任意にグループ登録可能なこと。
| 2.3.15.1 | 任意にグループ登録された検査項目ごとに進捗管理が可能なこと。
| 2.3.15.2 | 検査項目グループに対してフリーコメントを１つ以上登録可能なこと。
| 2.3.15.3 | 検査項目グループのフリーコメントは入力は事前に登録した定型文をヘルプ選択で呼出し、その後、内容を自由に変更できること。
| 2.3.16 | 検査項目ごとフリーコメントが１つ以上登録できること。
| 2.3.17 | 検査結果報告書は以下の内容を満たすこと。 ・総合検査報告書 ・尿検査報告書 ・糞便検査報告書 ・特殊検査報告書
| 2.3.17.1 | 導入時の要望に応じ、独自の報告書テンプレートを有すること。また、現時点で機能を有しない場合は将来のカスタマイズが可能なこと。
| 2.3.18 | 日替処理は自動処理とし､必ず業務の停止がない条件下で日替処理されること。
| 2.3.19 | 全検査データは検体検査システムサーバで一元管理し有効利用を行なえること。
| 2.3.20 | 検査データ保存はサーバのハードディスク内へ25年間以上保存できること。
| 2.3.21 | 上位のＨＩＳがダウンしても、検査運用が停止しないシステムであること。（検査受付は、キーボード入力等での受付が可能なこと。）
| 2.3.22 | 同一内容のオーダーを一括登録ができ、患者IDを後付で付番する機能を有すること。
| 2.3.22.1 | 患者IDは上位のオーダリングシステムと連携し管理されること。
| 2.3.23 | システムの拡張性や柔軟性を有すること。（システム化対象業務の増加、自動分析機の追加・更新が容易に行えること。）
| 2.3.24 | 業務実績に基づく統計処理が可能なシステムであること。
| 2.3.25 | 操作性を重視し少ない画面操作で運用可能なシステムであること。
| 2.3.26 | 通常業務においては、３画面（カウンタ－画面を含む）の操作で運用できること。
| 2.3.26.1 | 検査業務ウインドウは業務に柔軟に対応し、複数展開することが可能なこと。もしくは将来カスタマイズが可能なこと。
| 2.3.27 | 検査業務の進行管理は検体の採取時間、到着時間、未測定、未報告などを画面上で常時モニターできること。
| 2.3.28 | 仕様変更に関して、柔軟に対応できるソフトウェア構造であること。
| 2.3.29 | 他検査部門システム（細菌、輸血、病理、生理）との連携に関し、情報の共有化および患者毎の一元管理が可能なこと。
| 2.3.30 | 検査結果は数値、文字、波形、画像に対応ができること。
| 2.3.31 | 市販のウイルス対策ソフトに対応しているシステムであること。
| 2.3.32 | 既設の検体検査システムに蓄積されたデータの完全移行ができること。
| 2.4 | 検査受付業務処理機能は、以下の要件を満たすこと。
| 2.4.1 | 検査受付は、ＨＩＳシステムからの検査オーダー情報受信による受付を基本機能とすること。
| 2.4.2 | ＨＩＳシステムのトラブル時の回避方法があること。（キーボード入力で簡便に検査の受付ができること。）
| 2.4.3 | バーコードラベルの発行は、依頼科別、病棟別などのグループ単位と患者、採血管種単位での発行ができること。
| 2.4.4 | 分析装置が接続されているクライアントにリアルタイムに依頼情報が送信され、検査業務が速やかに運用できること。
| 2.4.5 | 検査依頼情報がクライアントへ送信された場合、一覧画面上に表示し検体の受付・検査・再検状況が分析装置別に表示できること。
| 2.4.6 | 検査依頼情報内の患者ＩＤ、依頼科、病棟、医師コード及び項目コードの登録、訂正、削除ができること。
| 2.4.7 | 単一項目、セット項目コードの入力、訂正、削除ができること。
| 2.4.8 | 単一項目、セット項目コードのマイナス項目の入力、訂正、削除ができること。
| 2.4.9 | 依頼入力用データのチェックの際、画面表示もしくは印字出力ができること。
| 2.4.10 | 患者ＩＤによる検索により、該当患者の基本情報の入力、訂正、削除ができること。（基本情報は、氏名、性別、生年月日、身長、体重、血液型等をいう。）
| 2.4.11 | 検査業務受付後にバーコードラベル発行後は、そのステータスを上位システム（オーダリングシステム等）と連携できること。
| 2.5 | 検査準備処理機能は、以下の要件を満たすこと。
| 2.5.1 | 検査依頼情報をもとに、各クライアントで各種ワークシートを作成しリストの発行ができること。
| 2.5.2 | 作業別、装置別にワークシートコードを設定し、コード単位でワークシートの作成、リストの発行ができること。
| 2.5.3 | 検体の持ち越し指定（検査を翌日以降に持ち越す場合）ができ、かつ検査実施の際は、検体とのマッチングが確実に行なえること。
| 2.5.4 | バーコード読み取り装置のない分析装置でも読み取り順にランダム測定ができること。
| 2.5.5 | 検査、未確認及び検査結果未送信の各リスト出力および画面表示ができること。
| 2.5.6 | 検体番号の付与は検査システム独自の付番でおこない、かつ予約・当日・部門別付番など柔軟な対応ができること。
| 2.6 | 検体到着確認処理機能は、以下の要件を満たすこと。
| 2.6.1 | バーコード対応の自動分析装置に関しては、オンラインにより自動到着確認ができること。
| 2.6.2 | クライアント本体に接続されているバーコードハンドスキャナーで手動による到着確認ができること。
| 2.6.3 | 当日以外のオーダーを到着確認時にはメッセージ等で見分けられる機能を有すること。
| 2.6.4 | 到着確認の情報を、ＨＩＳへ送信できること。
| 2.6.5 | 各グループごとに独立した到着確認時間を持ち、表示できること。
| 2.7 | 分析装置とのオンライン接続機器は、以下の通りとする。
| 2.7.1 | JCA-BM6010（日本電子社製）×1台
| 2.7.2 | XN-2000（シスメックス社製）×1台
| 2.7.3 | ARCHITECT i1000SR（アボット社製）×1台
| 2.7.4 | AE-4020（アークレイ社製）×1台
| 2.7.5 | ABL5（ラジオメーター社製）×1台
| 2.7.6 | MONITOR12（常光社製）×1台
| 2.7.7 | 分析装置に再検査指示を送信できるシステムであること。
| 2.7.8 | 分析装置のオンライン接続については、端末装置またはLANを介して接続され、1台のシステム端末装置で複数の分析装置を制御できること。
| 2.7.9 | LANを介して接続している端末装置が故障した場合には、簡単な操作で他端末装置に切り替えることができ、連続運用ができること。
| 2.7.10 | バーコードスキャナー内蔵の分析装置については、バーコードをキーとしてランダムに検体の処理が行えること。
| 2.7.11 | バーコードスキャナーが無い分析装置については、採番された検体番号や分注機からの分注情報、またはバーコード番号をキーとして検体の処理を行えること。
| 2.7.12 | 分析装置への検査オーダー情報の送信及び分析装置からの検査結果データの受信はリアルタイム処理及びバッチ処理で行えること。
| 2.7.13 | 血液のスキャタプロット画像の取込みができること。
| 2.7.14 | 現行稼働している、採血管準備システム（BC･ROBO mini 20 [テクノメディカ社製]）と連携し、採血管準備が行えること。
| 2.7.15 | 現行稼働している、輸血システム（Maestro [バイオ・ラッド社製]）と連携し、依頼項目情報の送信、検査結果情報の受信が行えること。
| 2.7.16 | 現行稼働している、細菌検査サポートシステムから出力された検査結果データのテキストファイルを取込み、検査結果としてHISに送信できること。
| 2.7.17 | 現行稼働している、 生理検査装置が提供するデーターを取り込みビューア機能を起動し参照が行えること。その際は現行ビューアベンダとの調整を行うこと。
| 2.8 | 検査実施、結果入力・確認処理は、以下の要件を満たすこと。
| 2.8.1 | 検査結果の入力／訂正が行えること。
| 2.8.2 | 検査結果入力画面にて、検査オーダーごと前回値(測定日を含む)20回分まで表示ができること。
| 2.8.3 | 検査結果入力画面にて、それぞれの検査項目を過去3回分について表示ができること。
| 2.8.4 | ワークシート別結果入力で登録された結果を修正する機能を有すること。
| 2.8.5 | 負荷試験や日内変動は時系列結果入力ができること。
| 2.8.6 | 再検の依頼があったオーダーに対して再検値を一覧又は画面切り替えにて表示 しながら結果を参照できる画面を有し、データを確定する際は、初検、再検、再々検のデータを選択できる機能を有すること。
| 2.8.7 | 未検査項目に対して、検体単位か項目単位で一括入力機能を有すること。
| 2.8.8 | 検体のコメントが入力、訂正ができること。（乳ビ、溶血、黄疸等）
| 2.8.9 | オンライン分析装置からシステム端末装置へ取込まれたデータはリアルタイムに以下のデータチェックができること。
| 2.8.9.1 | 今回値の正常値チェック。(年齢別、男女別)
| 2.8.9.2 | 今回値の再検値チェック。(年齢別、男女別)
| 2.8.9.3 | 前回値と差チェック。 （経過日数別、男女別）
| 2.8.9.4 | 前回値と比チェック。 （経過日数別、男女別）
| 2.8.9.5 | オンライン分析装置より検査結果データがシステム端末装置へ到着した時点でリアルタイムに画面上に表示（色別）され、ウィンドウを開くことにより、データの確認ができる機能を有していること。
| 2.8.9.6 | オンライン分析装置より検査結果データと共に通知されるフラグ情報が、確認ができる機能を有していること。
| 2.8.9.7 | 検査状況を一覧表示でき、表示順は測定順、ワークシート順、受付順にワンタッチで切り替え表示ができること。
| 2.8.9.8 | パニック値や異常値などの問題があるデータは、画面にて表示できる機能を有すること。
| 2.8.9.9 | 検査結果が未入力か未確認を抽出して、画面表示・リスト出力できること。
| 2.8.9.10 | 検査結果台帳の出力ができること。
| 2.8.9.11 | 再検査が必要な項目は自動、手動再検査指示ができること。また再検指示は何度でもできること。
| 2.8.9.12 | 尿沈渣、血液像は専用のカウント画面が用意されていること。
| 2.8.9.13 | 血液像専用のカウント画面は、端末装置を用いカウント（加算・減算）するものとし、１００カウントごとにブザーを鳴らして一時停止し、カウント終了時点でパーセントに変換できる機能を有すること。
| 2.8.9.14 | 尿沈渣専用のカウント画面は、端末装置を用いカウントするものとし、分析装置からの結果（定性・定量・沈渣）については今回値・前回値が表示できること。
| 2.8.9.15 | 項目相関チェックとして、属性・再検状態・結果コメント・測定分析装置などの条件で再検にする・依頼の追加・コメントの追加・補正・希釈・目視対象などの処置が行なえること。
| 2.8.9.16 | 外注検査結果は用紙にて報告される項目はスキャナー等にて報告書の取り込みができること。また、数値での報告はUSBメモリ等にて数値データの取り込みができること。
| 2.9 | 検査結果報告処理機能は、以下の要件を満たすこと。
| 2.9.1 | 園所定の報告書用紙等に一括で報告書の発行ができること。
| 2.9.2 | 報告書は依頼科別､病棟別､患者別､任意で出力指定ができること。
| 2.9.3 | 出力形態は、最終報告、中間報告、再発行、強制出力の発行ができること。
| 2.9.4 | 報告書出力済みまたは未出力の検索管理ができること。
| 2.9.5 | 報告書定義の変更は、マスターで容易に行えること。
| 2.10 | 検査結果時系列問い合わせ処理機能は、以下の要件を満たすこと。
| 2.10.1 | 検索条件は、患者ID、患者カナ名、受付日＋受付番号で検索できること。（該当検体の結果、属性データを時系列に画面表示できること。）
| 2.10.2 | 時系列表示は、過去20回分の表示ができること。
| 2.10.3 | 時系列項目グループ指定により、画面表示項目の選択ができること。
| 2.10.4 | 表示画面で、項目データ縦スクロール、日付横スクロールができること。
| 2.10.5 | 検索した結果をグラフ、レーダーチャート等にいずれかに表示できること。
| 2.10.6 | 検索した結果の印字ができること。
| 2.10.7 | 検索した結果をファイルをUSBメモリ等に出力できること。また、条件設定によりデータの抽出ができ、汎用の市販ソフト（エクセル等）にて処理可能なこと。
| 2.10.8 | 検索した結果や統計等をCSV出力できること。
| 2.11 | 統計処理機能は、以下の要件を満たすこと。
| 2.11.1 | 検査稼動統計として、次の統計帳票が日報、週報、月報、年報として出力ができること。
| 2.11.1.1 | 項目別依頼件数統計
| 2.11.1.2 | セット別依頼件数統計
| 2.11.1.3 | 依頼元別依頼件数統計
| 2.11.2 | 各種統計の集計データをUSBメモリ等に出力できること。また、条件設定によりデータの抽出ができ、汎用の市販ソフト（エクセル等）にて処理可能なこと。
| 2.11.3 | 統計業務の起動によって、ルーチン業務に影響を及ぼさないこと。
| 2.12 | 外注検査処理機能は、以下の要件を満たすこと。
| 2.12.1 | USBメモリ等で依頼、結果の受渡しができること。
| 2.12.2 | USBメモリ等のフォ－マットコード等は、園指定の仕様とする。
| 2.12.3 | 外注検査データは検査システム・サーバ装置を通して、ＨＩＳシステムへ検査結果情報の転送ができること。
| 2.12.4 | 受付台帳、発送台帳などが出力できること。
| 2.12.5 | 状況管理用の外注検査状況表示を行う機能を有すること。
| 2.13 | 管理業務処理機能は、以下の要件を満たすこと。
| 2.14 | 検査状況監視モニタ処理機能は、以下の要件を満たすこと。
| 2.14.1 | 検査受付または検体到着から検査完了まで検査の進行状況患者別、部門単位にリアルタイムに監視できること。
| 2.15 | Webブラウザ対応の診療支援機能があり、リアルタイムに検査結果が参照できること。
| 2.15.1 | 診療支援機能は、閲覧者ごとの参照権限が設定できること。
| 2.15.2 | 参照権限機能のマスター管理機能を有すること。
| 2.15.3 | 診療支援機能では検体検査システムに持つ全ての検査結果はもれなく全て、参照が可能なこと。
| 2.16.1 | 血液型、感染症に関しては手入力不可とし、検査システムの結果からシステム的に取り入れること。また検査実施日が表示でき、更新が可能なこと。
| 2.16.2 | 血液型に関しては２回同じ結果を受け取った場合、血液型確定の表示が可能なこと。
| 2.17.1 | 表示したグラフや表示結果等、必要事項がCSV出力、印字ができること
| 2.17.2 | 細菌検査の結果は、検体検査と同じ動きをすること。
| 2.18.1 | 検体検査・生理検査・細菌検査・病理検査・画像検査、それぞれのオーダー送信は、各検査オーダーで入力したすべての事項を、そのままの形式で検査システムに送ること。
| 2.18.2 | 結果の受信は、検査システムから入力した結果、コメント等すべてを受け取り、表示できること（文字数は無制限）。
| 2.18.3 | 検体ラベルの発行時には、オートロックがかかり削除・変更等ができないこと。
| 2.18.4 | 検査実施後には、結果等削除できないこと。
| 2.18.5 | 検査システムにおけるバーコードラベルでの到着確認後に、検査実施情報を医事会計システムへ送信すること。