## 仕様適合書
『超音波洗浄装置』仕様適合書
【国立療養所星塚敬愛園】
仕様条件等 |  | 提案機器の機能等
１．本体の構造等
1 | 現有洗浄装置を設置している部屋内に設置可能なサイズであること。（レイアウトの変更は可）
2 | 棚段数は４段以上で構成され、大型器具を洗浄する際は棚の取り外しが可能であること。
3 | 装置の主要材質は、耐腐食性を備えた材質とすること。
4 | 装置開閉扉は、庫内の状態を確認できるよう『覗き窓』等の構造を備えていること。また、窓等は破損等しにくい構造であること。
5 | 静音性、断熱性、防汚性に優れた構造であること。
6 | 本体内に洗剤ボックス等を収容できること。
7 | 一般医療機器の器具除染用洗浄機であること。
8 | 庫内照明により内部確認が容易であること。
２．本体の機能等
9 | 以下の機能を有し、個別運転、任意設定の自動プログラム運転が可能であること。 ・予備洗浄 ・シャワー洗浄 ・超音波洗浄 ・温水洗浄 ・すすぎ ・乾燥
10 | 超音波出力は1.2kW以上であること。
11 | シャワーポンプ出力は1.5kW以上であること。
３．専用ストレッチャーの構造等
12 | 液晶タッチパネル方式とし、日本語表示が可能であること。また、稼働状況、異常発生時の警告等を表示できること。
13 | 最大収容可能な数のバスケットを、構成に含めること。
１）提案する機器の構成表（型式、数量を明記のこと。）を添付すること。
２）本書（機器構成表含む）については、製品メーカー名により証明すること。
２）製品機能を記載するか、カタログ等性能が判る資料を添付のこと。 （カタログ等を添付する場合は、機能等の記載部分が判るようにするとともに、本表には 「カタログ参照」等記載すること。）
令和 年 月 日
（証明者）住所
社名
| 職名・氏名等 | ㊞