## （３）
分類（３） ： 処置用・施設用機器等 （１５３８件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応措置 平成20年9月30日現在
44 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤー先端部の離断 | ガイドワイヤー先端部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
45 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤー先端部の離断 | ガイドワイヤー先端部の体内遺残、血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
46 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤー先端部の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
47 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ロータワイヤー先端部離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
48 | アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテル | ロータブレーター | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管穿孔の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
49 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター DS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
50 | アブレーション向け循環器用カテーテル | ナビスター DS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 2 | 情報提供
51 | 胃減圧チューブ | フィーディング/減圧チューブ | メディコン | フィーディングチューブアダプターの破損 | フィーディングチューブの体内遺残 | 国内 | 1
52 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
53 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針抜け若しくは針折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
54 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
55 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 針詰まり | なし | 国内 | 243 | 情報提供
56 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 円盤の故障の疑い | なし | 国内 | 1
57 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | カートリッジホルダーの故障の疑い | なし | 国内 | 1
58 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 3
59 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 1
60 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 2
61 | インスリンペン型注入器 | イタンゴ | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い、注入ボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 1
62 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 17 | 情報提供
63 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | スタートボタンの故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
64 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 国内 | 66 | 情報提供
65 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血糖値上昇 | 国内 | 2 | 情報提供
66 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血糖値変動 | 国内 | 1 | 情報提供
67 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 体調不良 | 国内 | 1 | 情報提供
68 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 国内 | 5 | 情報提供
69 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
70 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入器の故障の疑い | 血糖値上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
71 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
72 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | なし | 国内 | 23 | 情報提供
73 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血糖値上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
74 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血糖値低下 | 国内 | 1 | 情報提供
75 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 注射部位腫脹 | 国内 | 1 | 情報提供
76 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | ヘモグロビンA1C増加 | 国内 | 1 | 情報提供
77 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | なし | 国内 | 86 | 情報提供
78 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 円盤の外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
79 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 円盤破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
80 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い | なし | 国内 | 3 | 情報提供
81 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損の疑い | なし | 国内 | 2
82 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 18 | 情報提供
83 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
84 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペン本体の破損の疑い | 血糖値上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
85 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 円盤の外れの疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供
86 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入による摺動力の規格逸脱 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
87 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 外部異物混入によるペンの動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
88 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの脱離不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
89 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
90 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
91 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ダイアルの目盛りのずれ、カートリッジホルダーの脱離不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
92 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 針取り付け部の破損の疑い | なし | 国内 | 3
93 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
94 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | なし | 国内 | 18 | 情報提供
95 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 血糖値上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
96 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 不明 | 国内 | 1
97 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 液が出ない | なし | 国内 | 4 | 情報提供
98 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 液が出ない、ピストンロッドワッシャー外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
99 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 精度不良の疑い | なし | 国内 | 1
100 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 単位あわせダイアルがゼロに戻らない（単位表示バレルずれ） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
101 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 単位合わせダイアルが「0」に戻らない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
102 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 単位合わせダイアルが「0」に戻らない（バレルずれ） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
103 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 単位合わせダイアルが回らない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
104 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 注射する際途中で止まる | なし | 国内 | 2 | 情報提供
105 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 注入ボタンが押せない | なし | 国内 | 7 | 情報提供
106 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 注入ボタンが固く、液が出ない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
107 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ナットキャップ外れ(注入ボタンが押せない) | なし | 国内 | 2 | 情報提供
108 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ナットキャップ外れ（ピストン棒が出ない） | なし | 国内 | 1 | 情報提供
109 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
110 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が動かない、注入ボタンが押せない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
111 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒がグラグラする | 低血糖性昏睡 | 国内 | 1
112 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が途中で止まる | なし | 国内 | 1 | 情報提供
113 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒が戻らない | なし | 国内 | 1 | 情報提供
114 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒はずれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
115 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒リング外れ | なし | 国内 | 2
116 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒リング外れ、ピストン棒ロック | なし | 国内 | 1 | 情報提供
117 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | ピストンロッドワッシャー外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
118 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300デミ | ノボノルディスクファーマ | 液が出ない | なし | 国内 | 2 | 情報提供
119 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300デミ | ノボノルディスクファーマ | 精度不良の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
120 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300デミ | ノボノルディスクファーマ | 注入ボタンを押す際途中で止まる | なし | 国内 | 1 | 情報提供
121 | ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | ブラッドアクセス LCV－UK カテーテルキット(トリプルルーメン) | 日本シャーウッド | なし | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
122 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | 液漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
123 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | シッピングタブ取り外し忘れによる過量投与 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
124 | 加圧式医薬品注入器 | バクスターインフューザー | バクスター | 不明 | 血圧低下 | 国内 | 1
125 | 加圧式医薬品注入器 | ベセルフューザー | フォルテ グロウ メディカル | 薬液の流量過多の疑い | 嘔気、嘔吐 | 国内 | 1 | 情報提供
126 | 加圧式医薬品注入器 | ベセルフューザー | フォルテ グロウ メディカル | 不明 | 無呼吸 | 国内 | 1 | 情報提供
127 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルター回収不可 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
128 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルター脚部がシースから突出 | 追加手術 | 国内 | 1 | 情報提供
129 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの脚部による下大静脈壁穿通 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
130 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | フィルターの破損 | フィルターの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
131 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 不明 | 肺塞栓症 | 国内 | 1
132 | 下大静脈フィルタ | 下大静脈フィルターセット | Cook Japan | 不明 | フィルター脚部の十二指腸への穿通 | 国内 | 1 | 情報提供
133 | 下大静脈フィルタ | コーディス オプトイーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 体内遺残、後腹膜血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
134 | 下大静脈フィルタ | コーディス トラピーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血管穿孔による出血の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
135 | カテーテル固定用パッチ | スタットロック DI0120 一般用 | メディカルテクノロジー | 部品外れ | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
136 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ラクロス PTCA バルーンカテーテル | グッドマン | シャフトの断裂 | 手技時間の延長、LMT解離 | 国内 | 1 | 情報提供
137 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック冠動脈用バルーンカテーテル | セント・ジュード・メディカル | バルーン収縮不良 | 手技時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
138 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | インバテック冠動脈用バルーンカテーテル | セント・ジュード・メディカル | バルーン破裂 | 冠動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
139 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | テルモPTCAカテーテルRX-2 | テルモ | シャフトの断裂 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
140 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | エイペックス モノレールPTCAバルーンダイレテーションカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | シャフトの断裂 | シャフトの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
141 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | バラスPTCAバルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン収縮不良 | なし | 国内 | 1 | 回収
142 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | アンジオスカルプトPTCAバルーンカテーテル | USCIジャパン | バルーン長が表示と異なる | なし | 国内 | 1 | 回収
143 | 冠動脈貫通用カテーテル | ナビキャス | テルモ | カテーテル先端部の損傷 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
144 | 換気用補強型気管切開チューブ | トラキオフレックス | 東レ・メディカル | ネックフランジの固定用リングが緩んだ | 呼吸不全 | 国内 | 1 | 情報提供
145 | 換気用補強型気管切開チューブ | アジャストフィットNEO | 富士システムズ | なし | 全身チアノーゼ，発熱，除脈 | 国内 | 1 | 情報提供
146 | 気管支吸引用カテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | カテーテル先端部の断裂 | カテーテルの気管支内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
147 | ギプス包帯 | プラスランギプス | アルケア | なし | 低温火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
148 | 吸引式組織生検用針キット | ハンディマンモトームプローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 異物遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
149 | 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル | ブラッド アクセス カテーテル | 日本シャーウッド | 接続部の外れ | なし | 国内 | 2 | 情報提供
150 | 空腸瘻栄養用チューブ | ジェジュノストミイ カテーテル | 日本シャーウッド | なし | 腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
151 | 経皮泌尿器用カテーテル | COEX泌尿器用バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | 尿管断裂 | 国内 | 1 | 情報提供
152 | 血管造影キット | ACISTアンギオグラフィックキット | ディーブイエックス | キットパッケージの滅菌シール不良 | なし | 国内 | 1 | 回収
153 | 血管造影キット | ACISTアンギオグラフィックキット | ディーブイエックス | 構成部品破損に伴う、生理食塩液流路内異物混入 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
154 | 血管内塞栓促進用補綴材 | スフェレックス | ヤクルト本社 | なし | AST上昇、ALT上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
155 | 抗菌泌尿器用カテーテル | バード I.C.シルバーフォーリートレイB | メディコン | バルーン破裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
156 | 硬膜外麻酔用カテーテル | 持続硬膜外麻酔カテーテル | 八光 | カテーテルの断裂 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
157 | 小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 | ベルクレーブE DX-210E | サクラ精機 | 運転中、扉が開き内容物が飛散 | なし | 国内 | 1 | 回収
158 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アビテン | ゼリア新薬工業 | 不明 | 異物性肉芽腫 | 国内 | 1 | 情報提供
159 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | アンカーの破損 | 血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
160 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管狭窄 | 国内 | 7 | 情報提供
161 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血管閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
162 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 血腫、出血 | 国内 | 2 | 情報提供
163 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 後腹膜血腫、血腫、出血 | 国内 | 1 | 情報提供
164 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アンジオシール STS PLUS | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
165 | 採血用穿刺器具 | ジェントレット | パナソニック四国エレクトロニクス | プランジャー破損 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 2 | 情報提供
166 | 再使用可能な注射用針 | アテロコラーゲン注入針 | 永島医科器械 | アテロコラーゲン注入針の針先の破損、紛失 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
167 | サーモダイリューション用カテーテル | アロー サーモダイリューションカテーテル ヘパリン無 | アロウ ジャパン | ルーメンコミュニケーション | なし | 国内 | 1
168 | サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツ・サーモダイリューション・カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーン破裂 | バルーンの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
169 | 自家植皮拡張器 | ダーマキャリアⅡ | ジンマー | 不明 | 創部感染症、植皮の一部が生着せず | 国内 | 1 | 回収
170 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | トップ輸液セット | トップ | キャップトップと点滴筒との溶着不良 | なし | 国内 | 1
171 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | ニプロ輸液セット | ニプロ | 点滴筒からのチューブ抜け | なし | 国内 | 2 | 情報提供
172 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | 接続部分からの薬液漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
173 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | チューブ抜け | なし | 国内 | 1 | 情報提供
174 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | インターリンクI.V.アクセスシステム | バクスター | Yサイト接続部より液漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
175 | 手術用照明器 | 無影灯ステリスLC | アムコ | 手術中に無影灯からネジが落下 | なし | 国内 | 1 | 回収
176 | 手術用照明器 | 無影灯ML600シリーズ | アムコ | 無影灯のフロントガラス破損 | なし | 国内 | 1 | 回収
177 | 食道経由経腸栄養用チューブ | 滅菌済みコーフローフィーディングチューブ | ジェイエスエス | なし | 死亡 | 国内 | 1
178 | 親水性ビーズ | デブリサンペースト | 佐藤製薬 | 不明 | 創部の感染 | 国内 | 1
179 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | ガイドワイヤーの離断 | 体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
180 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク パイロット ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 冠動脈穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
181 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
182 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
183 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
184 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | なし | 血管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
185 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤー先端部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
186 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | グッドテックカテーテルイントロデューサー | グッドマン | シースチューブの破断 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
187 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ラジフォーカスイントロデューサーⅡH | テルモ | 外套管の破断 | 外套管切片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
188 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | アテインガイディングカテーテルA | 日本メドトロニック | ガイディングカテーテルの断裂 | ガイディングカテーテルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
189 | 心臓用カテーテル型電極 | バイオセンス STARカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 心タンポナーデ | 国内 | 2 | 情報提供
190 | 心膜排液用カテーテル | アスピレーション セルジンガー キット | 日本シャーウッド | なし | 腹水の過剰排液、血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
191 | 診療・処置用椅子 | 耳鼻科用診療椅子 SN-X（R2C） | 永島医科器械 | ステップとステップサポート隙間へのヒールの挟み込み | 右足首捻挫 | 国内 | 1 | 情報提供
192 | 髄腔内カテーテル | インデュラカテーテル | 日本メドトロニック | カテーテルの断裂 | 痙縮の悪化 | 国内 | 1 | 情報提供
193 | 水頭症シャント用脳脊髄液過剰流出防止補助弁 | コッドマン サイフォンガード | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 破損 | 脳室拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
194 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カテーテルの断裂 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
195 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 近位カテーテルの位置移動 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
196 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 10 | 情報提供
197 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
198 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブ破損 | 外科的抜去、髄液の皮下貯留 | 国内 | 1 | 情報提供
199 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブ破損 | 脳室拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
200 | 水頭症治療用シャント | HAKIM バルブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 腹腔カテーテルの断裂 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
201 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 圧の変化 | 脳室縮小 | 国内 | 2 | 情報提供
202 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | カテーテルの損傷 | 脳室拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
203 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞 | 脳室拡大 | 国内 | 7 | 情報提供
204 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シャントシステムの閉塞の可能性 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
205 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室拡大 | 国内 | 4 | 情報提供
206 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
207 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブの圧設定不能 | 脳室縮小、硬膜下血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
208 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブ破損 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
209 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブ破損 | 脳室拡大 | 国内 | 2 | 情報提供
210 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブ破損 | 脳室縮小 | 国内 | 1 | 情報提供
211 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | バルブ破損 | バルブ破損による抜去手術 | 国内 | 2 | 情報提供
212 | 水頭症治療用シャント | CODMAN HAKIM 圧可変式バルブ シャント システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 腹腔カテーテルの断裂、脳室カテーテルの逸脱 | 脳室拡大 | 国内 | 1 | 情報提供
213 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | なし | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
214 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | 圧調整の不能 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
215 | 水頭症治療用シャント | ストラータ シャントアセンブリー | 日本メドトロニック | 不明 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
216 | 水頭症治療用シャント | ストラータシャントシステム | 日本メドトロニック | なし | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
217 | 水頭症治療用シャント | ストラータシャントシステム | 日本メドトロニック | パッサーの破損 | パッサー破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
218 | 脊髄くも膜下・硬膜外麻酔キット | 硬膜外麻酔セット | 八光 | カテーテルの断裂 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
219 | 創部用吸引留置カテーテル | マルチチャンネル ドレナージ セット | 日本シャーウッド | 逆流防止弁部の閉塞 | 足の痺れ、硬膜外血腫 | 国内 | 1 | 情報提供
220 | 創部用ドレナージキット | SBバック | 秋田住友ベーク | 排液ボトルの亀裂によるドレナージ不良 | なし | 国内 | 2 | 回収
221 | 創部用ドレナージキット | SBバック | 秋田住友ベーク | 排液ボトルの亀裂によるドレナージ不良 | 血腫 | 国内 | 2 | 回収
222 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 縫合不全 | 出血による開胸術の追加 | 国内 | 2 | 情報提供
223 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
224 | 体内固定用組織ステープル | エンドカッター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 縫合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
225 | 体内固定用組織ステープル | エンドパス エンドサーキュラーステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
226 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー ステイプラー | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 縫合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
227 | 体内固定用組織ステープル | プロキシメイト リニヤー ステイプラー II | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 縫合不全 | 国内 | 1 | 情報提供
228 | 体内固定用組織ステープル | エンドGIAⅡ45-4.8 カートリッジ | タイコヘルスケアジャパン | クランプカバー脱落 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
229 | 体内用止血クリップ | エンクローズ・Ⅱ | センチュリーメディカル | なし | 血栓形成 | 国内 | 1 | 情報提供
230 | 体内用止血クリップ | エンクローズ・Ⅱ | センチュリーメディカル | 不明 | 脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
231 | 単回使用一般静脈用翼付針 | セーフタッチPSVセット | ニプロ | 針基の破損 | カヌラ遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
232 | 単回使用気管切開チューブ | サクションエイド | スミスメディカル・ジャパン | パイロットバルーンはずれ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
233 | 単回使用組織生検用針 | オスティーカット | メディコン | カニューラ先端部位断裂 | カニューラ先端部位の体内遺残 | 国内 | 3
234 | 単回使用組織生検用針 | バードマグナム ニードル | メディコン | 内針と外筒にギャップ | 出血 | 国内 | 1
235 | 短期的使用胃瘻栄養用チューブ | バラードMIC栄養チューブ | センチュリーメディカル | バルーンによる幽門部閉塞 | 腸閉塞様症状 | 国内 | 1 | 情報提供
236 | 短期的使用胃瘻栄養用チューブ | バードウィザード | メディコン | 不明 | 死亡 | 国内 | 1
237 | 短期的使用胆管用カテーテル | ウルトラサンドレナージカテーテルセット | メディコスヒラタ | カテーテル先端部固定糸の断裂 | カテーテル固定糸の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
238 | 短期的使用胆管用カテーテル | PTCDセット | メディコスヒラタ | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤー先端部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
239 | 短期的使用胆管用カテーテル | PTCDセット | メディコスヒラタ | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
240 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | ノルタバルーンカテーテル | テルモ・ビーエスエヌ | 排尿腔の閉塞 | 膀胱の過拡張 | 国内 | 1 | 情報提供
241 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バーディア バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | バルーン破裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
242 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バード バイオキャス フォーリーカテーテル | メディコン | バルーン破裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
243 | 短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル | バード I.C.フォーリートレイB | メディコン | バルーン破裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
244 | 注射筒輸液ポンプ | テルフュージョンシリンジポンプTE－331 | テルモ | リセット | なし | 国内 | 1 | 情報提供
245 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | メディコスヒラタ | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
246 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | メディコスヒラタ | シースの離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
247 | 中心循環系血管造影用カテーテル | グッドテックカテーテル | グッドテック | インデューサの体内遺残 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
248 | 中心循環系血管造影用カテーテル | グッドテックHTカテーテル | グッドテック | カテーテルの断裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
249 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 肝梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
250 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 肝胆道系酵素上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
251 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 肝膿瘍 | 国内 | 2 | 情報提供
252 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 血小板数上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
253 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 十二指腸潰瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
254 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 低Na血症 | 国内 | 1 | 情報提供
255 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | 末梢胆管障害 | 国内 | 1 | 情報提供
256 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | AST上昇 | 国内 | 3 | 情報提供
257 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | AST上昇、ALT上昇 | 国内 | 2 | 情報提供
258 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | ジェルパート | アステラス製薬 | 不明 | DIC、発熱 | 国内 | 1 | 情報提供
259 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | トゥルフィル DCS オービット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | コイルの早期離脱、損傷 | コイルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
260 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コイルの伸びおよび離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
261 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | GDCコイル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コイルの離断 | 血流不全 | 国内 | 1 | 情報提供
262 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | プラチナコイル バスキュラー オクルージョン システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | コイルの伸びおよび離断 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
263 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | メディコスヒラタ | コイルのアンラベル | コイルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
264 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | メディコスヒラタ | コイルのアンラベル | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
265 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | メディコスヒラタ | コイルの誤離脱、コイルの離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
266 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | メディコスヒラタ | コイルの離脱不能 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
267 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | メディコスヒラタ | コイルの離脱不能 | 開頭手術の実施 | 国内 | 1 | 情報提供
268 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | メディコスヒラタ | コイルの離脱不能 | デリバリーワイヤーの一部が体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
269 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | メディコスヒラタ | コイルの離脱不能、アンラベル | コイルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
270 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | メディコスヒラタ | コイルの離脱不能、アンラベル | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
271 | 中心循環系血管内塞栓促進用補綴材 | クックエンボライゼーションコイル（プラチナ製） | メディコスヒラタ | 塞栓用コイルの早期離脱 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
272 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ガイドワイヤーにスタック | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
273 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ステントにスタック | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
274 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | なし | 国内 | 1
275 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 血管解離 | 国内 | 1
276 | 中心循環系血管内超音波カテーテル | アトランティス超音波イメージングカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
277 | 中心循環系塞栓除去用カテーテル | 血管内異物除去用カテーテルセット | Cook Japan | なし | 心タンポナーデ | 国内 | 1 | 情報提供
278 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | アンジオガードXP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 脳卒中 | 国内 | 1 | 情報提供
279 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | アンジオガードXP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ステントへの引っ掛かりによるフィルターの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
280 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | アンジオガードXP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | フィルター部の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
281 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | アンジオガードXP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血管解離による血管閉塞の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
282 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | アンジオガードXP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脳卒中 | 国内 | 19 | 情報提供
283 | 中心循環系塞栓捕捉用カテーテル | アンジオガードXP | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 脳卒中、血管攣縮 | 国内 | 2 | 情報提供
284 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | ハイパーフォーム／ハイパーグライド オクリュージョンバルーンカテーテル | イーヴィースリー | カテーテル先端から異物検出 | 片麻痺 | 国内 | 1 | 情報提供
285 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | MOIYANバルーン付カテーテル | 東海メディカルプロダクツ | バルーン破裂 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1
286 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | パーキュサージ オクルージョンバルーンカテーテル | 日本メドトロニック | オクルージョンバルーンの収縮不良 | 冠動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
287 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | バルーン・カテーテル | 日本メドトロニック | バルーン破裂 | バルーンの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
288 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | イクアライザー オクリュージョン バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | バルーンの体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
289 | 中心循環系閉塞術用血管内カテーテル | セントリー血管閉塞用バルーンカテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 血管損傷の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
290 | 中心循環系マイクロカテーテル | マイクロフェレット超選択的カテーテルセット | Cook Japan | ガイドワイヤー挿入不能 | なし | 国内 | 1
291 | 中心循環系マイクロカテーテル | トラッカー エクセル インフュージョン カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | くも膜下出血 | 国内 | 1
292 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | アロー 中心静脈カテーテルセット | アロウ ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
293 | 超音波ネブライザ | インラインドラッグディスペンサー | ガンブロ | 薬液バイアルの上のＴ型トップ部が焼損 | 肩部体表にⅡ度（一部Ⅲ度）の火傷 | 国内 | 1
294 | 長期使用尿管用チューブステント | ポルジェス 尿管ステント | コロプラスト | 製品の誤封入 | 再置換術 | 国内 | 1 | 回収
295 | 長期使用尿管用チューブステント | MVUパーキュフレックスステント | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 尿管腸骨動脈瘻 | 国内 | 2 | 情報提供
296 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | カンガルー PEG キット | 日本シャーウッド | 不明 | 食道穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
297 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | バード ジェニーシステム | メディコン | 固定クリップの外れ | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
298 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | バード ジェニーシステム | メディコン | 内部バンパー部分の離断 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 3 | 情報提供
299 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | バード ジェニーシステム | メディコン | フィーディングチューブアダプターの破損 | フィーディングチューブの体内遺残 | 国内 | 1
300 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | バード ファストラック PEGキット | メディコン | 内部エアドームの萎み | 腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
301 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | バード ファストラック PEGキット | メディコン | 内部バンパーの萎み | 腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
302 | 長期的使用胃瘻栄養用チューブ | ポンスキー N.B.R. カテーテル | メディコン | 内部バンパー部分の離断 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 13 | 情報提供
303 | 長期的使用胃瘻用ボタン | カンガルー セルジンガー PEG キット | 日本シャーウッド | なし | 吐血 | 国内 | 1
304 | 長期的使用胃瘻用ボタン | カンガルーボタンⅡ | 日本シャーウッド | バンパーの破断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
305 | 長期的使用経腸栄養キット | フレンタEDカテーテル・フレカEDカテーテル | フレゼニウス カービ ジャパン | 胃瘻内部固定板の脱落 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
306 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | チューブの胃から腹腔内への移動 | 腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
307 | 長期的使用経腸栄養キット | BSC ガストロストミーシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 腹膜炎 | 国内 | 1 | 情報提供
308 | 長期的使用胆管用カテーテル | ラピッドエクスチェンジ胆管ステント・システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | マーカー脱落の疑い | マーカー体内遺残 | 国内 | 1
309 | 長期的使用胆管用カテーテル | ラピッドエクスチェンジ胆管ステント・システム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 胆管穿孔の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
310 | 電動式可搬型吸引器 | 医療用吸引器 totoCUBE-vac | パシフィックメディコ | モータブラシの接触不良によるポンプ作動停止 | なし | 国内 | 1 | 回収
311 | 内視鏡・関節鏡用接続チューブ | バクスターイリゲーションセット | バクスター | 液漏れ | 不明 | 国内 | 1
312 | 軟組織接合用接着剤 | アロンアルフアA「三共」 | 東亞合成 | 血管外漏出 | 左上腹部痛 | 国内 | 1
313 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ストーンコーン | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 先端部離断 | 先端部体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
314 | 脳脊髄液用カテーテル | バイオグライド アセンブリー | 日本メドトロニック | 不明 | 脳室カテーテル周辺の浮腫 | 国内 | 1
315 | 肺動脈用カテーテル | 肺動脈圧、中心動脈圧測定用カテーテル | アロウ ジャパン | バルーンラプチャー | なし | 国内 | 1 | 情報提供
316 | 肺動脈用カテーテル | 肺動脈圧、中心動脈圧測定用カテーテル | アロウ ジャパン | ルーメンコミュニケーション | なし | 国内 | 1
317 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ATB血管拡張用バルーンカテーテル | メディコスヒラタ | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
318 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディガードIABPカテーテルセット | アロウ ジャパン | カテーテルセントラルルーメン内コイルの変形 | 心肺停止 | 国内 | 1
319 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディガードIABPカテーテルセット | アロウ ジャパン | バルーンのピンホール | なし | 国内 | 1
320 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディガードIABPカテーテルセット | アロウ ジャパン | バルーンラプチャー | なし | 国内 | 2 | 情報提供
321 | バルーンポンピング用カテーテル | アローレディガードIABPカテーテルセット | アロウ ジャパン | バルーンラプチャーの疑い | 血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
322 | バルーンポンピング用カテーテル | アローIABPカテーテルLightWAVE（FiberOptix） | アロウ ジャパン | 光ファイバーのバルーン貫通 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
323 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABPバルーン プラス | ゼオンメディカル | セントラルルーメン亀裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
324 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABPバルーン プラス | ゼオンメディカル | 抜去困難 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
325 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABPバルーン プラス | ゼオンメディカル | バルーンリーク | なし | 国内 | 3 | 情報提供
326 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABPバルーン プラス | ゼオンメディカル | バルーンリークの疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
327 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABPバルーン プラス | ゼオンメディカル | 分岐部ルアーテーパ内部亀裂 | なし | 国内 | 3 | 回収
328 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-Linear7.5Fr. | データスコープ・ジャパン | バルーンリーク | なし | 国内 | 5 | 情報提供
329 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-TRUE8-SuperTrack | データスコープ・ジャパン | バルーンリーク | なし | 国内 | 21 | 情報提供
330 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-TRUE8-SuperTrack | データスコープ・ジャパン | バルーンリーク | 外科的抜去 | 国内 | 3 | 情報提供
331 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-TRUE8-SuperTrack | データスコープ・ジャパン | バルーンリークの疑い | バルーンの抜去不能 | 国内 | 1 | 情報提供
332 | 汎用注射筒 | テルモシリンジ | テルモ | 亀裂 | 血圧上昇 | 国内 | 1 | 情報提供
333 | 皮下用ポート及びカテーテル | セプタムポートカテーテル | 秋田住友ベーク | ポート上蓋の脱落 | ポート埋込部皮下の薬傷 | 国内 | 1
334 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート | メディコスヒラタ | ポートとカテーテルの接続不良 | 抜去のための追加処置 | 国内 | 1 | 情報提供
335 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート | メディコスヒラタ | ポートとカテーテルの離脱 | 不明 | 国内 | 2 | 情報提供
336 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート | メディコスヒラタ | ポートの滴下不良 | ポート交換のための追加処置 | 国内 | 1
337 | 皮下用ポート及びカテーテル | バイタルポート（チタン製） | メディコスヒラタ | ポートとカテーテルの離脱 | カテーテルの移動 | 国内 | 1 | 情報提供
338 | 皮下用ポート及びカテーテル | バード X-ポートisp | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの移動 | 国内 | 23 | 情報提供
339 | 皮下用ポート及びカテーテル | バードポート-Ｔｉ | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの移動 | 国内 | 16 | 情報提供
340 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | カテーテル抜け | カテーテルの移動 | 国内 | 1 | 情報提供
341 | 皮下用ポート及びカテーテル | MRIポート | メディコン | カテーテルの断裂 | カテーテルの移動 | 国内 | 11 | 情報提供
342 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | なし | 本品により吻合した静脈グラフトの閉塞 | 国内 | 3 | 情報提供
343 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 下行大動脈への適用 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
344 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの展開不全 | なし | 国内 | 5 | 情報提供
345 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの吻合部からの離脱 | なし | 国内 | 3 | 情報提供
346 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | ステープルの吻合部からの離脱の疑い | なし | 国内 | 1 | 情報提供
347 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 大動脈壁の切開不全、ステープルの展開不全 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
348 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | デリバリーツールのシールハウジング部の外れ | なし | 国内 | 2
349 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 不明 | ステープルの腸骨動脈内への流入、遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
350 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 大動脈解離 | 国内 | 1 | 情報提供
351 | 非吸収性血管用吻合連結器 | PAS・Portシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 脳梗塞 | 国内 | 1 | 情報提供
352 | 非吸収性ステープルライン補強材料 | シームガード | ジャパンゴアテックス | 不明 | 肺－大動脈瘻形成、喀血 | 国内 | 1
353 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード コンポジックス クーゲル パッチ | メディコン | リングの破損 | 腹部突出 | 国内 | 1 | 情報提供
354 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード コンポジックス クーゲル パッチ | メディコン | リングの破損 | 腹壁膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
355 | 非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材 | バード コンポジックス クーゲル パッチ | メディコン | 不明 | 腸管穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
356 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズAT | テルモ | フットの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
357 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズAT | テルモ | フットの破損 | フット部の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
358 | 非血管用ガイドワイヤ | リジフレックスⅡ アカラシア/OTW | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 食道に縦方向に亀裂 | 国内 | 1 | 情報提供
359 | 非コール形換気用気管チューブ | クリアー･ロープロ気管内チューブ | タイコヘルスケアジャパン | カフが膨らまない | なし | 国内 | 2 | 情報提供
360 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーン破裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
361 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーン破裂 | バルーンの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
362 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティー動脈塞栓除去カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーン破裂 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
363 | 非中心循環系塞栓除去用カテーテル | フォガティー動脈塞栓除去カテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーン破裂 | バルーンの体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
364 | 皮膚用接着剤 | ダーマボンドHV | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 炎症反応 | 国内 | 2 | 情報提供
365 | 腹部用トロカール | E・Zトロッカー スマートインサーションⅡ | 八光 | クロススリット弁破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
366 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | サーフローＦ＆Ｆ | テルモ | カテーテル抜け | カテーテル体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
367 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | サーフロー留置針 | テルモ | カテーテルの断裂 | カテーテル体内遺残の可能性、外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
368 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | シュアシールドサーフローⅡ | テルモ | カテーテルの断裂 | カテーテルの体内遺残、外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
369 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | シュアシールドサーフローⅡ | テルモ | セーフティーカバー作動不良 | なし | 国内 | 6 | 情報提供
370 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | シュアシールドサーフローⅡ | テルモ | セーフティーカバー作動不良 | 看護師の針刺傷 | 国内 | 3 | 情報提供
371 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | シュアシールドサーフローⅡ | テルモ | セーフティーカバー作動不良 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
372 | プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 | ニプロセーフレットキャス | ニプロ | カテーテルの断裂 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
373 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCO/CEDVサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | バルーン破裂 | バルーンの体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
374 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCO/CEDVサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 心筋穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
375 | ヘパリン使用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | プリセップCVオキシメトリーカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
376 | ポータブルインスリン用輸液ポンプ | パラダイム インスリンポンプ | 日本メドトロニック | 早期電池消耗の疑い | なし | 国内 | 1
377 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
378 | ポリグラクチン縫合糸 | バイクリル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
379 | ポリジオキサノン縫合糸 | PDS縫合糸 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 針折れ | 針断片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
380 | マーカ挿入用セット | ガイディングマーカーシステム | 八光 | 不明 | 空気塞栓 | 国内 | 2 | 情報提供
381 | 麻酔用滅菌済み穿刺針 | UNIEVER穿刺針 | ユニシス | 神経ブロック針折損 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
382 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | ファーストピック | 日本ベクトン・ディッキンソン | カテーテルの断裂 | カテーテルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
383 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 糸によるドレインの閉塞 | 吸引不良による血腫形成 | 国内 | 1 | 情報提供
384 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドレインの離断 | 外科的抜去 | 国内 | 2 | 情報提供
385 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドレインの離断 | ドレインの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
386 | 滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル | J-VAC ドレナージ システム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドレインの離断 | 腹腔鏡による抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
387 | 輸液ポンプ用ストップコック | シュアプラグ三方活栓 | テルモ | ロックコネクター接続部の外れ | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
388 | 輸液ポンプ用ストップコック | トップ三方活栓 | トップ | 三方活栓と血液回路との接続部外れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
389 | 医薬品・ワクチン注入用針 | ペンニードル | ニプロ | 注射針の針折れ | 体内遺残 | 外国 | 5 | 情報提供
390 | 医薬品・ワクチン注入用針 | BD マイクロファインプラス | 日本ベクトン・ディッキンソン | 注射針の針折れ | 体内遺残 | 外国 | 7 | 情報提供
391 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | なし | 外国 | 3 | 情報提供
392 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 意識消失、臨床検査値異常、血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
393 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 9 | 情報提供
394 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | なし | 外国 | 5 | 情報提供
395 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 71 | 情報提供
396 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血糖値上昇、浮動性めまい | 外国 | 1 | 情報提供
397 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血糖値低下 | 外国 | 3 | 情報提供
398 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血糖値変動 | 外国 | 4 | 情報提供
399 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 血糖値変動、注射部位出血、注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
400 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
401 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位出血 | 外国 | 4 | 情報提供
402 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位出血、血糖値上昇 | 外国 | 2 | 情報提供
403 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位疼痛 | 外国 | 3 | 情報提供
404 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位出血、注射部位内出血 | 外国 | 3 | 情報提供
405 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位損傷 | 外国 | 3 | 情報提供
406 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛 | 外国 | 5 | 情報提供
407 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛、血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
408 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位疼痛、注射部位損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
409 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 10 | 情報提供
410 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位内出血、血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
411 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位膿瘍 | 外国 | 1 | 情報提供
412 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い | 注射部位反応 | 外国 | 1 | 情報提供
413 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 注射部位刺激感 | 外国 | 1 | 情報提供
414 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、注入器の故障の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 2 | 情報提供
415 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 2 | 情報提供
416 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | 血糖値上昇、発汗 | 外国 | 1 | 情報提供
417 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 単位設定ダイアルの故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | 血糖値変動 | 外国 | 1 | 情報提供
418 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | なし | 外国 | 2 | 情報提供
419 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 異常感 | 外国 | 1 | 情報提供
420 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 16 | 情報提供
421 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血糖値低下 | 外国 | 4 | 情報提供
422 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 血糖値変動 | 外国 | 5 | 情報提供
423 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | コントロール不良の糖尿病 | 外国 | 1 | 情報提供
424 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 注射部位内出血 | 外国 | 1 | 情報提供
425 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い | 注射部位内出血、血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
426 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い、カートリッジシステム着脱部分の故障の疑い | 浮動性めまい | 外国 | 1 | 情報提供
427 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
428 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | 注入器の故障の疑い、ディスプレイの故障の疑い | 血糖値変動 | 外国 | 1 | 情報提供
429 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | なし | 外国 | 121 | 情報提供
430 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 30 | 情報提供
431 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血糖値低下 | 外国 | 8 | 情報提供
432 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血糖値低下、低血糖性意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
433 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 血糖値変動 | 外国 | 2 | 情報提供
434 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 注射部位疼痛、血糖値上昇 | 外国 | 1 | 情報提供
435 | インスリンペン型注入器 | オプチクリック | サノフィ・アベンティス | ディスプレイの故障の疑い | 注射部位内出血、注射部位疼痛、血糖値変動 | 外国 | 1 | 情報提供
436 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | 円盤破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
437 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い | なし | 外国 | 2
438 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | カートリッジホルダーの両爪部破損の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 2 | 情報提供
439 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ダイアルの外れ | なし | 外国 | 1 | 情報提供
440 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
441 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ピストン棒の破損、300単位ロック | なし | 外国 | 1 | 情報提供
442 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 意識喪失 | 外国 | 1 | 情報提供
443 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 血糖値低下、低血糖性意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
444 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 糖尿病性昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
445 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンエルゴ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 脳卒中 | 外国 | 1
446 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常 | なし | 外国 | 2 | 情報提供
447 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常の疑い | なし | 外国 | 8
448 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンメモアール | 日本イーライリリー | 液晶表示異常の疑い | ケトアシドーシス | 外国 | 1
449 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | ペンの不具合の疑い | 低血糖性発作 | 外国 | 1 | 情報提供
450 | インスリンペン型注入器 | ヒューマペンラグジュラ | 日本イーライリリー | 不明 | 血糖値上昇 | 外国 | 2 | 情報提供
451 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | なし | 血糖値上昇 | 外国 | 2
452 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | なし | 血糖値低下、低血糖性意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
453 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 精度不良の疑い | 血糖値上昇 | 外国 | 2
454 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 不明 | 血糖値低下、霧視 | 外国 | 1
455 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 不明 | 非定型マイコバクテリア感染 | 外国 | 1
456 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300 | ノボノルディスクファーマ | 不明 | 不明 | 外国 | 2
457 | インスリンペン型注入器 | ノボペン300デミ | ノボノルディスクファーマ | なし | 血糖値低下、低血糖性意識消失 | 外国 | 1 | 情報提供
458 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | なし | 低血糖性昏睡 | 外国 | 1
459 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | ピストン棒異常 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 外国 | 1
460 | インスリンペン型注入器 | ノボペン4 | ノボノルディスクファーマ | 不明 | 血糖値上昇 | 外国 | 1
461 | イントロデューサ針 | クックインターベンショナルニードル | メディコスヒラタ | フックワイヤーの離断 | フックワイヤーの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
462 | 下大静脈フィルタ | コーディス トラピーズ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | フィルターの移動 | 死亡 | 外国 | 1 | 情報提供
463 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | NC マーキュリーPTCA バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン破裂、バルーン収縮不良 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
464 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフト断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
465 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフト断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
466 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン破裂 | 冠動脈スパズム、心筋梗塞 | 外国 | 1 | 情報提供
467 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフト断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
468 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | カテーテルシャフト断裂 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
469 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン収縮不良 | 冠動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
470 | 冠血管向けバルーン拡張式血管形成術用カテーテル | RX ボイジャー PTCA用バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン破裂 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
471 | 冠動脈貫通用カテーテル | Tornus トルナス | 朝日インテック | カテーテルの断裂 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
472 | 気管支吸引用カテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | カテーテル接続部の外れ | カテーテルの挿管チューブ内遺残 | 外国 | 1
473 | 気管支吸引用カテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | カテーテルの断裂 | カテーテルの気管支内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
474 | 気管支吸引用カテーテル | バラード トラックケアー プロダクツ | センチュリーメディカル | カテーテルの断裂 | カテーテルの挿管チューブ内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
475 | コラーゲン使用吸収性局所止血材 | アビテン | ゼリア新薬工業 | 不明 | 急性散在性脳脊髄炎 | 外国 | 1 | 情報提供
476 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | カテーテルの断裂 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
477 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ガイドワイヤーⅣ | 朝日インテック | 不明 | 血管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
478 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤー | 朝日インテック | カテーテルの断裂 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
479 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | PTCA ガイドワイヤー | 朝日インテック | 不明 | 心タンポナーデ | 外国 | 1 | 情報提供
480 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ハイトルク パイロット ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
481 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
482 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | なし | 外国 | 9 | 情報提供
483 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 外国 | 9 | 情報提供
484 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ガイドワイヤー ハイドロコート | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
485 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
486 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク ウィスパー ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
487 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク バランス ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
488 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ACS ハイトルク バランス ガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤー離断の疑い | なし | 外国 | 1 | 情報提供
489 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | CROSS-IT XTガイドワイヤー | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドワイヤーの離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
490 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | テルモPTCAガイドワイヤー | テルモ | なし | 血管穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
491 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
492 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | ラジフォーカスガイドワイヤーM | テルモ | ガイドワイヤー離断の疑い | ガイドワイヤー体内遺残の疑い | 外国 | 1 | 情報提供
493 | 心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ | クックガイドワイヤー（ヘパリンなし） | メディコスヒラタ | ガイドワイヤー先端部の離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
494 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | ゴア イントロデューサシース | ジャパンゴアテックス | 不明 | 腸骨動脈の損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
495 | 心臓用カテーテル型電極 | ラッソーカテーテル | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
496 | 単回使用透析用針 | JMS AVフィスチュラ | ジェイ・エム・エス | 不明 | 死亡 | 外国 | 1 | 情報提供
497 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | メディコスヒラタ | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
498 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | メディコスヒラタ | シースの抜去困難 | 腸骨動脈損傷、開腹外科手術への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
499 | 中心循環系ガイディング用血管内カテーテル | シースセット | メディコスヒラタ | 不明 | 腸骨動脈解離 | 外国 | 1 | 情報提供
500 | 中心循環系血管造影用カテーテル | ナイロンカテーテル | メディコスヒラタ | カテーテルの誤挿入 | 内頸静脈損傷、鎖骨下動脈損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
501 | 中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル | プレッシャワイヤ サルタス | ラディメディカルシステムズ | ガイドワイヤーの離断 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
502 | 中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | クックCVPカテーテルセット | メディコスヒラタ | ガイドワイヤーの離断 | ガイドワイヤーの体内遺残、呼吸困難 | 外国 | 1 | 情報提供
503 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ジェミニ ヘリカル バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バスケット破損 | バスケットの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
504 | 尿管結石除去用チューブ及びカテーテル | ジェミニ ヘリカル バスケット | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | ワイヤー離断 | バスケットの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
505 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX Plus PTA バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | バルーン破裂 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
506 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | FOX SV PTA バルーンカテーテル | アボット バスキュラー ジャパン | 先端チップ断裂 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
507 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | COEX血管拡張カテーテル | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | バルーン破裂 | バルーンの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
508 | バルーン拡張式血管形成術用カテーテル | ATB血管拡張用バルーンカテーテル | メディコスヒラタ | バルーン破裂 | バルーンの体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
509 | バルーンポンピング用カテーテル | ゼメックスIABPバルーン プラス | ゼオンメディカル | バルーンリーク | なし | 外国 | 1 | 情報提供
510 | バルーンポンピング用カテーテル | 大動脈内バルーンカテーテルセット-TRUE8-SuperTrack | データスコープ・ジャパン | なし | 腸管虚血 | 外国 | 1 | 情報提供
511 | 汎用注射筒 | B-Dディスポーザブル注射筒 | 日本ベクトン・ディッキンソン | 個包装パッケージシール開封のおそれ | 術後感染症 | 外国 | 1 | 回収
512 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 感染症、大腿動脈瘤、神経機能障害 | 外国 | 1 | 情報提供
513 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 血管閉塞、外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
514 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 血腫、感染症 | 外国 | 1 | 情報提供
515 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 後腹膜出血 | 外国 | 1 | 情報提供
516 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | なし | 死亡 | 外国 | 1 | 情報提供
517 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | ガイドの断裂 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
518 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | シースの離断 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
519 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 展開不全 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
520 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
521 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 抜去困難 | 外科的抜去、輸血 | 外国 | 1 | 情報提供
522 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの収納不全 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
523 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | なし | 外国 | 12 | 情報提供
524 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | フットの破損 | 体内遺残 | 外国 | 3 | 情報提供
525 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 脚の冷感、疼痛 | 外国 | 1 | 情報提供
526 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 動脈閉塞、解離、脈の消失 | 外国 | 1 | 情報提供
527 | 非吸収性縫合糸セット | パークローズ PROGLIDE | アボット バスキュラー ジャパン | 不明 | 動脈閉塞、脈の消失 | 外国 | 1 | 情報提供
528 | ヘパリン使用サーモダイリューション用カテーテル | スワンガンツCCOサーモダイリューションカテーテル | エドワーズ ライフサイエンス | なし | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
529 | ヘパリン使用静脈用カテーテルイントロデューサキット | AVAイントロデューサー | エドワーズ ライフサイエンス | ガイドワイヤーの離断 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
530 | 麻酔用滅菌済み穿刺針 | UNIEVER穿刺針 | ユニシス | 脊髄くも膜下麻酔針の針先折損 | 針断片の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
531 | 末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット | ファーストピック | 日本ベクトン・ディッキンソン | 不明 | 胸水貯留 | 外国 | 2 | 情報提供
532 | 輸血・カテーテル用アクセサリーセット | ガイドワイヤーアクセサリーキット | アボット バスキュラー ジャパン | 止血弁付きYコネクター密閉不全 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
533 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 下腹部痛、白血球数増加、骨盤液貯留、嘔吐、骨盤膿瘍、動悸、血腫、発熱 | 外国 | 1
534 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 急性腹症、急性腹膜炎 | 外国 | 1
535 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 限局性感染、左肝動脈狭窄、左肝壊死 | 外国 | 1
536 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 骨盤痛、急性腹膜炎 | 外国 | 1
537 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 骨盤膿瘍 | 外国 | 4
538 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 骨盤膿瘍、腹痛、広範性炎症 | 外国 | 1
539 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 脂肪壊死、慢性骨盤痛、線維組織球反応、骨盤腹膜癒着症、多発性子宮内膜病変 | 外国 | 1
540 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 術後創感染、腹痛 | 外国 | 1
541 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 小腸部分閉塞、悪心、嘔吐、イレウスの可能性 | 外国 | 1
542 | 癒着防止吸収性バリア | セプラフィルム | ジェンザイム・ジャパン | 不明 | 閉塞 | 外国 | 1