## 2
分類（２） ： 生体監視・臨床検査機器等 （４６件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応措置 平成22年3月31日現在 | チェックフラグ | 一般的名称フリガナ | 企業名フリガナ | 販売名フリガナ | 旧一般的名称コード
8 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留 | 外科手術による摘出 | 国内 | 1 | 情報提供 | Y | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | ギブンイメージング | ギブンガゾウシンダンシステム | 061004003
9 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的回収 | 国内 | 5 | 情報提供 | Y | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | ギブンイメージング | ギブンガゾウシンダンシステム | 061004003
10 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留 | 閉塞様症状、外科手術による摘出 | 国内 | 1 | 情報提供 | Y | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | ギブンイメージング | ギブンガゾウシンダンシステム | 061004003
11 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留疑い | なし | 国内 | 2 | 情報提供 | Y | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | ギブンイメージング | ギブンガゾウシンダンシステム | 061004003
12 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 停留 | 内視鏡的回収 | 国内 | 1 | 情報提供 | Y | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | ギブンイメージング | ギブンガゾウシンダンシステム | 061004003
13 | 血液凝固分析装置 | 全自動血液凝固分析装置 コアグレックス800 | シスメックス | 検体のサンプリング不良による検体取り違え | なし | 国内 | 1 | 回収（改修） | N | ケツエキギョウコブンセキソウチ | シスメックス | ゼンジドウケツエキギョウコソクテイソウチコアグレックス800 | 080406000
14 | 検体前処理装置 | コバスAmpliPrep | ロシュ・ダイアグノスティックス | 不明 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ケンタイマエショリソウチ | ロシュダイアグノスティックス | コバスAmpliPrep | 080899002
15 | 検体前処理装置 | コバスAmpliPrep | ロシュ・ダイアグノスティックス | 不明 | 誤測定値の疑い | 国内 | 9 | 情報提供 | N | ケンタイマエショリソウチ | ロシュダイアグノスティックス | コバスAmpliPrep | 080899002
16 | 再使用可能な内視鏡用能動処置具 | 内視鏡下外科手術器械システム | エム・シー・メディカル | アウターチューブのロッキングプレートの脱落 | 体内遺残、腹痛、発熱 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | サイシヨウカノウナナイシキョウヨウノウドウショチグ | エムシーメディカル | ナイシキョウカゲカシュジュツキカイシステム | 061012028
17 | 自己検査用グルコース測定器 | ブリーズ2 | バイエル薬品 | 再測定値の偽低値 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ジコケンサヨウグルコースソクテイキ | バイエルヤクヒン | ブリーズ2 | 080212999
18 | 自己検査用グルコース測定器 | ブリーズ2 | バイエル薬品 | 測定値の偽高値 | 血糖値の低下 | 国内 | 2 | 情報提供 | N | ジコケンサヨウグルコースソクテイキ | バイエルヤクヒン | ブリーズ2 | 080212999
19 | 自己検査用グルコース測定器 | グルテストNeoスーパー | パナソニック四国エレクトロニクス | 測定値の偽低値 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ジコケンサヨウグルコースソクテイキ | パナソニックシコクエレクトロニクス | グルテストNeoスーパー | 080212999
20 | 重要パラメータ付き多項目モニタ | ベッドサイドモニタ BSM-5100シリーズ ライフスコープA | 日本光電工業 | 麻酔ガス表示の誤動作 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ジュウヨウパラメータツキタコウモクモニタ | ニホンコウデンコウギョウ | ベッドサイドモニタBSM-5100シリーズライフスコープA | 060604028
21 | ディスクリート方式臨床化学自動分析装置 | コバス インテグラ400プラス | ロシュ・ダイアグノスティックス | パワーサプライ内部の焦げ | なし | 国内 | 2 | 情報提供 | N | ディスクリートホウシキリンショウカガクジドウブンセキソウチ | ロシュダイアグノスティックス | コバスインテグラ400プラス | 080202042
22 | パルスオキシメータ | パルスオキシメータ ハンディー | 村中医療器 | スポットプローブ断線にもかかわらず、本体が数値を表示 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修） | N | パルスオキシメータ | ムラナカイリョウキ | パルスオキシメータハンディー | 060604044
23 | ビデオ硬性腹腔鏡 | HD EndoEYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE VH | オリンパスメディカルシステムズ | 先端部の脱落 | 回収のための追加措置 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ビデオコウセイフククウキョウ | オリンパスメディカルシステムズ | HDEndoEYEフックウ・キョウクウビデオスコープ OLYMPUSLTFTYPEVH | 061004003
24 | ビデオ軟性十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 十二指腸ビデオスコープ OLYMPUS JF TYPE 260V | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 先端カバーの脱落 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ビデオナンセイジュウニシチョウキョウ | オリンパスメディカルシステムズ | EVISLUCERAジュウニシチョウビデオスコープ OLYMPUSJFTYPE260V | 061004003
25 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 穿孔 | 敗血症、腹痛、膨満、嘔吐、外科手術による摘出 | 外国 | 1 | 情報提供 | Y | カプセルガタサツゾウオヨビツイセキソウチ | ギブンイメージング | ギブンカプセルナイシキョウ | 061004003
26 | 血液型分析装置 | 自動輸血検査装置 BECKMAN COULTER PK7300 | ベックマン・コールター・バイオメディカル | ABO血液型結果の誤出力 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修） | N | ケツエキガタブンセキソウチ | ベックマンコールターバイオメディカル | ゼンジドウユケツケンサソウチBECKMANCOULTER PK7300 | 081002005
27 | 血液型分析装置 | 自動輸血検査装置 PK7200型シリーズ | ベックマン・コールター・バイオメディカル | ABO血液型結果の誤出力 | なし | 外国 | 1 | 情報提供 | N | ケツエキガタブンセキソウチ | ベックマンコールターバイオメディカル | ゼンジドウユケツケンサソウチPK7200ガタシリーズ | 081002005
28 | 血液凝固分析装置 | 全自動血液凝固測定装置 CA-1500 | シスメックス | プロトロンビン時間及び活性化部分トロンボプラスチン時間の誤測定 | なし | 外国 | 1 |  | N | ケツエキギョウコブンセキソウチ | シスメックス | ゼンジドウケツエキギョウコソクテイソウチCA-1500 | 080406000
29 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 膝関節修復手術器械システム | ジンマー | 器械の一部が破損 | なし | 外国 | 3 | 回収（改修） | N | サイシヨウカノウナナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | ジンマー | ヒザカンセツシュウフクキカイシステム | 061014992
30 | 再使用可能な内視鏡用非能動処置具 | 膝関節修復手術器械システム | ジンマー | 器械の一部が破損 | 破片除去のために手術時間の1時間延長が生じた | 外国 | 1 | 回収（改修） | N | サイシヨウカノウナナイシキョウヨウヒノウドウショチグ | ジンマー | ヒザカンセツシュウフクキカイシステム | 061014992
31 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 通電不良、スネアループのスタック | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | タンカイシヨウデンキシュジュツムケナイシキョウヨウスネア | ボストンサイエンティフィックジャパン | ディスポーザブルポリペクトミースネア | 061012028
32 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | パピロトミーナイフ | Cook Japan | シース先端部マーカーの離脱 | なし | 外国 | 1 | 情報提供 | N | タンカイシヨウナイシキョウヨウノウドウショチグ | クックジャパン | パピロトミーナイフ | 061012028
33 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | パピロトミーナイフ | Cook Japan | ディスタル先端部からのナイフ離断 | なし | 外国 | 2 | 情報提供 | N | タンカイシヨウナイシキョウヨウノウドウショチグ | クックジャパン | パピロトミーナイフ | 061012028
34 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | パピロトミーナイフ | Cook Japan | ディスタル先端部からのナイフ離断 | 手技の延期 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | タンカイシヨウナイシキョウヨウノウドウショチグ | クックジャパン | パピロトミーナイフ | 061012028
35 | 内視鏡ビデオ画像プロセッサ | 560Pハイディフィニションコントロールユニット | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 画像が映らなかった | 麻酔後に手術が中止となった | 外国 | 1 | 情報提供 | N | ナイシキョウビデオガゾウプロセッサ | スミスアンドネフューエンドスコピー | 560Pハイディフィニションコントロールユニット | 061010024