## 5
分類（５） ： 治療・鋼製機器等 （８５件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | 対応措置 平成22年3月31日現在 | チェックフラグ | 一般的名称フリガナ | 企業名フリガナ | 販売名フリガナ | 旧一般的名称コード
1667 | 医科用捲綿子 | 鼻腔用BRスワブE | シン・コーポレイション | 綿球部分の離断 | 綿球部分の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | イカヨウケンメンシ | シン・コーポレイション | ビクウヨウBRスワブE | 229908006
1668 | 医科用捲綿子 | フロックドスワブ | シン・コーポレイション | スワブ軸部分の折損 | 綿球部分の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | イカヨウケンメンシ | シン・コーポレイション | フロックドスワブ | 229908006
1669 | 医科用捲綿子 | フロックドスワブ | シン・コーポレイション | 綿球部分の離断 | 綿球部分の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | イカヨウケンメンシ | シン・コーポレイション | フロックドスワブ | 229908006
1670 | 医科用捲綿子 | Exスワブ002 | デンカ生研 | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供 | N | イカヨウケンメンシ | デンカセイケン | Exスワブ002 | 229908006
1671 | 遠隔照射式治療用放射性核種システム向け輪郭探知器 | レクセル定位脳放射線位置決め装置 | エレクタ | なし | 頭部スクリュー固定部の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | エンカクショウシャシキチリョウヨウホウシャセイカクシュシステムムケリンカクタンチキ | エレクタ | レクセルテイイノウホウシャセンイチギメソウチ | 160202005
1672 | 開創器 | オムニリトラクター システム | ガデリウス | ラチェット部分の分解 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修） | N | カイソウキ | ガデリウス | オムニリトラクターシステム | 220804004
1673 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の疑い | 硬膜損傷、脳実質損傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | カイトウシュジュツヨウドリル | ジョンソンエンドジョンソン | コッドマンディスポーザブルパーフォレーター | 161299008
1674 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 硬膜損傷、脳実質損傷の疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | N | カイトウシュジュツヨウドリル | ジョンソンエンドジョンソン | コッドマンディスポーザブルパーフォレーター | 161299008
1675 | 関節手術用器械 | ジェネシスⅡ トータル ニー システム用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 破損 | 破片の体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | N | カンセツシュジュツヨウキカイ | スミスアンドネフューオーソペディックス | ジェネシスⅡトータルニーシステムヨウシュジュツキカイ | 221208003
1676 | 関節手術用器械 | 関節手術用器械Ⅰ | 日本ストライカー | なし | 体内残留 | 国内 | 1 |  | N | カンセツシュジュツヨウキカイ | ニホンストライカー | カンセツシュジュツキカイⅠ | 221208003
1677 | 関節手術用器械 | 膝関節用手術器械 | ライト・メディカル・ジャパン | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | カンセツシュジュツヨウキカイ | ライトメディカルジャパン | ヒジカンセツシュジュツキカイ | 221208003
1678 | 高周波式ハイパサーミアシステム | サーモトロン-RF8 | 山本ビニター | なし | 皮下壊死 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | コウシュウハシキハイパサーミアシステム | ヤマモトビニター | サーモトロン-RF8 | 161404008
1679 | 再使用可能な手動式放射線源配置補助器具 | ミック200-TPVアプリケータ | 日本メジフィジックス | プッシュワイヤー・ロッドの浮き上がり | 看護師の針刺傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | サイシヨウカノウナシュドウシキホウシャセンゲンハイチホジョキグ | ニホンメジフィジックス | ミック200-TPVアプリケータ | 160299001
1680 | 手術用ドリルアタッチメント | ストレートハンドピース N | ナカニシ | ベアリングの破損によるハンドピース先端部の発熱 | 熱傷（Ⅲ度） | 国内 | 1 | 情報提供 | N | シュジュツヨウドリルアタッチメント | ナカニシ | ストレートハンドピースN | 221208003
1681 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 先端部分の破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | シュジュツヨウドリルアタッチメント | ニホンメドトロニック | マイダスレックスレジェンドアタッチメント | 221208003
1682 | 手術用ドリルビット | 骨手術用ドリルビット | 日本ストライカー | 手術器械の破損 | ドリル先端の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | シュジュツヨウドリルビット | ニホンストライカー | キツシュジュツヨウドリルビット | 221208003
1683 | 手術用ナビゲーションユニット | トリア システム | メドトロニックソファモアダネック | 脊椎スクリューの逸脱 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | シュジュツヨウナビゲーションユニット | メドトロニックソファモアダネック | トリアシステム | 169900001
1684 | 手術用ナビゲーションユニット | トリア システム | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | シュジュツヨウナビゲーションユニット | メドトロニックソファモアダネック | トリアシステム | 169900001
1685 | 焼灼術用プローブ | マイクロターゼ専用プローベ 内視鏡用電極 | アルフレッサ ファーマ | 電極部の一部が脱落 | 電極部の一部が体内に残留した疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ショウシャクジュツヨウプローブ | アルフレッサファーマ | マイクロターゼセンヨウプローベナイシキョウヨウデンキョク | 161202002
1686 | 人工関節用トライアル | 人工関節用トライアル | 日本ストライカー | なし | 製品の体内残留 | 国内 | 1 |  | N | ジンコウカンセツヨウトライアル | ニホンストライカー | ジンコウカンセツヨウトライアル | 221208003
1687 | 靭帯・腱手術用器械 | エリート ショルダー インスツルメント | スミス・アンド・ネフュー エンドスコピー | 破損 | 先端部が遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ジンタイ・ケンシュジュツヨウキカイ | スミスアンドネフューエンドスコピー | エリートショルダーインスツルメント | 221210000
1688 | 脊椎手術用器械 | Java スパイナル システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | スクリューとドライバーの脱着不良 | 脊椎スクリューの入れ替え | 国内 | 1 | 情報提供 | N | セキツイシュジュツヨウキカイ | ニホンエムディエム | Javaスパイナルシステムインスツルメント | 221208003
1689 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | 照射野のずれ | なし | 国内 | 9 | 情報提供 | N | センケイカソクキシステム | エレクタ | エレクタシナジー | 160402007
1690 | 創外固定器 | 創外固定器（アライン、ペルビック、コーリス） | 日本エム・ディ・エム | 創外固定の破損 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ソウガイコテイキ | ニホンエムディエム | ソウガイコテイキ（アライン、ペルビック、コーリス） | 221208003
1691 | 挿管用喉頭鏡 | スタンダード喉頭鏡 | アコマ医科工業 | 電球の脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ソウカンヨウコウトウキョウ | アコマイカコウギョウ | スタンダードイントウキョウ | 220806008
1692 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | チョウオンパショチヨウノウドウキグ | ジョンソンエンドジョンソン | ハーモニック FOCUS | 161299008
1693 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損 | 破損片の体内残留の疑い | 国内 | 2 | 情報提供 | N | チョウオンパショチヨウノウドウキグ | ジョンソンエンドジョンソン | ハーモニックACE | 161299008
1694 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック スカルペル インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | アダプター未装着による熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | チョウオンパショチヨウノウドウキグ | ジョンソンエンドジョンソン | ハーモニックスカルペルインスツルメント | 161299008
1695 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ドライバオヨビバッシュツキ | メドトロニックソファモアダネック | インサーター/リムーバー | 221208003
1696 | 脳神経外科手術用ナビゲーションユニット | レクセル ステレオタクティック システム | エレクタ | なし | 頭部スクリュー固定部の熱傷 | 国内 | 3 | 情報提供 | N | ノウシンケイゲカシュジュツヨウナビゲーションユニット | エレクタ | レクセルステレオタクティックシステム | 169900001
1697 | 能動型自動間欠牽引装置 | スーパートラック ST-1L | ミナト医科学 | 部品の破損 | なし | 国内 | 1 | 回収（改修） | N | ノウドウガタジドウカンケツケンインソウチ | ミナトイカガク | スーパートラックST-1L | 160814040
1698 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | バイポーラデンキョク | ジョンソンエンドジョンソン | MitekVAPRプローブ | 161299008
1699 | バイポーラ電極 | ミラーフィニッシュ バイポーラピンセット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | なし | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | バイポーラデンキョク | ジョンソンエンドジョンソン | ミラーフィニッシュバイポーラピンセット | 161299008
1700 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 左肺静脈の表面組織裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | バイポーラデンキョク | センチュリーメディカル | AtriCureアイソレータートランスポーラークランプ | 161299008
1701 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラーペン | センチュリーメディカル | 不明 | POPの発生による冠静脈の裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | バイポーラデンキョク | センチュリーメディカル | AtriCureアイソレータートランスポーラーペン | 161299008
1702 | 白内障・硝子体手術装置 | アルコン アキュラス | 日本アルコン | VGFI使用時にエアが出ない | 術中・術後硝子体出血 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ハクナイショウ・ショウシタイシュジュツソウチ | ニホンアルコン | アルコンアキュラス | 161208004
1703 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 20000レガシー | 日本アルコン | USハンドピースの汚れの疑い | 無菌性眼内炎（中毒性前眼部症候群の疑い） | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ハクナイショウ・ショウシタイシュジュツソウチ | ニホンアルコン | チョウオンパハクナイショウシュジュツソウチ20000レガシー | 161208004
1704 | 白内障・硝子体手術装置 | マレニアム | ボシュロム・ジャパン | 吸引不良 | 手術時間延長、術後炎症、眼圧上昇 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ハクナイショウ・ショウシタイシュジュツソウチ | ボシュロムジャパン | マレニアム | 161208004
1705 | 汎用電気手術ユニット | カーディオブレートG2 ［バイポーラ2］ | 日本メドトロニック | 電極部の損傷 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ハンヨウデンキシュジュツユニット | ニホンメドトロニック | カーディオブレートG2［バイポーラ2］ | 161202002
1706 | ピンセット | アシコ モナークインジェクター | 日本アルコン | レンズ支持部破損 | 視力低下、術後視力の立ち上がりが悪い | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ピンセット | ニホンアルコン | アシコモナークインジェクター | 220402006
1707 | 婦人科用剥離子 | エンドサイト | シェリング・プラウ | 採取部離断 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | フジンカヨウハクリシ | シェリングプラウ | エンドサイト | 221099005
1708 | 骨手術用器械 | LCP手術器械セット | シンセス | ドリル先の破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ホネシュジュツヨウキカイ | シンセス | LCPシュジュツキカイセット | 221208003
1709 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブMX手術器具 プレート器械セットTR | タキロン | ハンドルのネジの脱落 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ホネシュジュツヨウキカイ | タキロン | スーパーフィクソーブMXシュジュツキグプレートキカイセットTR | 221208003
1710 | 骨手術用器械 | スーパーフィクソーブ手術器具 ピン器械セット | タキロン | ドリル先の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ホネシュジュツヨウキカイ | タキロン | スーパーフィクソーブシュジュツキグピンキカイセット | 221208003
1711 | 骨手術用器械 | エース 6.5 キャニュレイテッド キャンセラス スクリュー インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドリルの破損 | 破損ドリルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ホネシュジュツヨウキカイ | ニホンエムディエム | エース6.6キャニュレイテッドキャンセラススクリューインスツルメント | 221208003
1712 | 骨手術用器械 | スーパーKドリル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドリルの破損 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ホネシュジュツヨウキカイ | ニホンエムディエム | スーパーKドリルインスツルメント | 221208003
1713 | 骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 (エース3.5/4.0 スクリュー&プレートインスツルメント) | 日本エム・ディ・エム | ドリルの折損 | 折損ドリルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ホネシュジュツヨウキカイ | ニホンエムディエム | スクリュー&プレートヨウシュジュツキカイ(エース3.5/4.0 スクリュー&プレートインスツルメント) | 221208003
1714 | 骨手術用器械 | バーサネイル フェモラル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドライバーからスクリューが外れずそのまま抜ける | スクリューの入れ直しによるバックアウトの疑い | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ホネシュジュツヨウキカイ | ニホンエムディエム | バーサネイルフェモラルインスツルメント | 221208003
1715 | 骨手術用器械 | ブレインラボ アダプター（スターロック） | ブレインラボ | 製品の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ホネシュジュツヨウキカイ | ブレインラボ | ブレインラボアダプター（スターロック） | 221208003
1716 | 骨手術用器械 | IPTネイルシステム用手術器械 | ホムズ技研 | ガイドピンの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ホネシュジュツヨウキカイ | ホムズギケン | IPTネイルシステムヨウシュジュツキカイ | 221208003
1717 | 焼灼術用電気手術ユニット | パル－Ⅰ | 日本エム・ディ・エム | 製品の影響による他医療機器の誤作動 | シリンジポンプ誤作動による輸液の過剰投与 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ヤキシャクジュツヨウデンキシュジュツユニット | ニホンエムディエム | パルーⅠ | 161202002
1718 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜コーティング不良の疑い | 穿刺部熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ラジオハショウシャクシステム | ボストンサイエンティフィックジャパン | RFAシステム | 161202002
1719 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | なし | 国内 | 2 | 情報提供 | N | ラジオハショウシャクシステム | ボストンサイエンティフィックジャパン | RFAシステム | 161202002
1720 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | 穿刺部熱傷 | 国内 | 3 | 情報提供 | N | ラジオハショウシャクシステム | ボストンサイエンティフィックジャパン | RFAシステム | 161202002
1721 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | なし | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ラジオハショウシャクシステム | ボストンサイエンティフィックジャパン | RFAシステム | 161202002
1722 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 不明 | 穿刺部の発赤 | 国内 | 1 | 情報提供 | N | ラジオハショウシャクシステム | ボストンサイエンティフィックジャパン | RFAシステム | 161202002
1723 | カテーテル拡張器 | クックダイレーター | Cook Japan | ハブの脱落 | ダイレーターの体内迷入、追加手技 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | カテーテルカクチョウキ | クックジャパン | クックダイレーター | 229906002
1724 | 創外固定器 | オリジナル イリザロフ システム | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | ヒンジの破損 | 再手術実施 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | ソウガイコテイキ | スミスアンドネフューオーソペディックス | オリジナルイリザロフシステム | 221208003
1725 | 創外固定器 | テイラースペーシャルフレーム | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | リングの破損 | 再手術実施 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | ソウガイコテイキ | スミスアンドネフューオーソペディックス | テイラースペーシャルフレーム | 221208003
1726 | 単回使用開創器 | AtriCure ダイセクター | センチュリーメディカル | 不明 | 肺静脈上面の裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | タンカイシヨウカイソウキ | センチュリーメディカル | AtriCureダイセクター | 220804004
1727 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック スカルペル インスツルメント | ジョンソン・エンド・ジョンソン | チップの亀裂及び破損 | 出血による開腹術の追加 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | チョウオンパショチヨウノウドウキグ | ジョンソンエンドジョンソン | ハーモニックスカルペルインスツルメント | 161299008
1728 | 定位放射線治療用加速器システム | サイバーナイフ | 日本アキュレイ | 計画作成時の使用方法の周知徹底の不備 | 治療計画以上の過剰照射 | 外国 | 4 | 情報提供 | N | テイイホウシャセンチリョウヨウカソクキシステム | ニホンアキュレイ | サイバーナイフ | 160402007
1729 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 吸引不良 | 手術時間延長、核落下 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | ハクナイショウ・ショウシタイシュジュツソウチ | ボシュロムジャパン | ステラリス | 161208004
1730 | 白内障・硝子体手術装置 | マレニアム | ボシュロム・ジャパン | 吸引不良 | 再手術、急性角膜内皮代償不全 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | ハクナイショウ・ショウシタイシュジュツソウチ | ボシュロムジャパン | マレニアム | 161208004
1731 | 白内障・硝子体手術装置 | マレニアム | ボシュロム・ジャパン | 照明不良 | 手術延長、再手術、水晶体破損 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | ハクナイショウ・ショウシタイシュジュツソウチ | ボシュロムジャパン | マレニアム | 161208004
1732 | 白内障・硝子体手術装置 | マレニアム | ボシュロム・ジャパン | 灌流不良 | 再手術 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | ハクナイショウ・ショウシタイシュジュツソウチ | ボシュロムジャパン | マレニアム | 161208004
1733 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 展開針離断 | 展開針体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供 | N | ラジオハショウシャクシステム | ボストンサイエンティフィックジャパン | RFAシステム | 161202002