## ②
分類（２） ： 生体監視・臨床検査機器等 （５７件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
9 | カプセル型撮像及び追跡装置 | オリンパスカプセル内視鏡システム | オリンパスメディカルシステムズ | 滞留 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
10 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留 | 内視鏡的回収 | 国内 | 1 | 情報提供
11 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留 | 腹痛 | 国内 | 1 | 情報提供
12 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留 | 腹痛、外科手術による摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
13 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留 | 腹部膨満感、外科手術による摘出 | 国内 | 1 | 情報提供
14 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブン画像診断システム | ギブン・イメージング | 滞留疑い | なし | 国内 | 13 | 情報提供
15 | クレアチニン分析装置 | スタットセンサーｉ | ノバ・バイオメディカル | 偽低値 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
16 | 血液型分析装置 | 自動輸血検査装置 BECKMAN COULTER PK7300 | ベックマン・コールター・バイオメディカル | 反応像の崩れによる誤判定の可能性 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
17 | 再使用可能な電気手術向け内視鏡用スネア | 高周波スネア | オリンパスメディカルシステムズ | スネアチューブが短くなる | なし | 国内 | 1 | 回収（改修）
18 | 自己検査用グルコース測定器 | ワンタッチウルトラ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 偽低値 | 高血糖 | 国内 | 1 | 情報提供
19 | 自己検査用グルコース測定器 | フリースタイルメーターフリーダム | ニプロ | なし | 低血糖による意識昏睡 | 国内 | 1 | 調査中
20 | 組織収納サック | スリム・バッグⅡ | 八光 | 糸切れ | ストッパー遺残のおそれ | 国内 | 1 | 情報提供
21 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | GYNECARE ラパロ用モルセレータ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 臓器損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
22 | 長時間心電用データレコーダ | デジタルホルタ記録器デジタルウォーク FM-150 | フクダ電子 | 電極と本体の接続不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
23 | 内視鏡用シース | レゼクトスコープ外管 | エム・シー・メディカル | 機器先端のセラミック部分が破損脱落 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
24 | 軟性胃十二指腸鏡 | フジノン FG-100FP | フジノン | 不明 | 意識不明 | 国内 | 1 | 調査中
25 | ビデオ硬性腹腔鏡 | HD EndoEYE 腹腔・胸腔ビデオスコープ OLYMPUS LTF TYPE VH | オリンパスメディカルシステムズ | 先端部の脱落 | 回収のための追加措置 | 国内 | 2 | 情報提供
26 | ビデオ軟性胃十二指腸鏡 | EVIS LUCERA 上部消化管汎用ビデオスコープ OLYMPUS GIF TYPE Q260J | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 空気塞栓 | 国内 | 1 | 情報提供
27 | ビデオ軟性大腸鏡 | 大腸ビデオスコープ OLYMPUS PCF TYPE Y0013 | オリンパスメディカルシステムズ | なし | 大腸穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
28 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | 日本ケミカルリサーチ | アラームが鳴らない | なし | 国内 | 8 | 情報提供
29 | 無呼吸アラーム | ベビーセンス | 日本ケミカルリサーチ | アラームの異常 | なし | 国内 | 2 | 情報提供
30 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 誤嚥 | 内視鏡的回収 | 外国 | 1 | 情報提供
31 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 内視鏡的摘出 | 誤嚥 | 外国 | 1 | 情報提供
32 | カプセル型撮像及び追跡装置 | ギブンカプセル内視鏡 | ギブン・イメージング | 不明 | 腸閉塞症状、小腸部分切除、外科手術による摘出、腸穿孔、敗血症 | 外国 | 1 | 情報提供
33 | 観血血圧モニタ | コンボマップ プレッシャー・フロー システム | ボルケーノ・ジャパン | 電源供給基板のショート | なし | 外国 | 1 | 情報提供
34 | 血液型分析装置 | 自動輸血検査装置 PK7200型シリーズ | ベックマン・コールター・バイオメディカル | 反応像の崩れによる誤判定の可能性 | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
35 | 血液凝固分析装置 | 全自動血液凝固測定装置 CA-1500 | シスメックス | 検体分注用チューブ損傷による測定結果の不良 | なし | 外国 | 2 | 回収（改修）
36 | 自己検査用グルコース測定器 | グルコカード | アークレイファクトリー | なし | 低血糖症 | 外国 | 1 | 情報提供
37 | 自己検査用グルコース測定器 | アキュチェックアビバ | ロシュ・ダイアグノスティックス | 不明 | 低血糖による意識昏睡 | 外国 | 1 | 情報提供
38 | 単回使用電気手術向け内視鏡用スネア | ディスポーザブル ポリペクトミースネア | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | スネアループがスタック | 外科的処置 | 外国 | 1 | 情報提供
39 | 単回使用内視鏡用細胞診ブラシ | フュージョン胆管生検ブラシ | Cook Japan | フィリフォームチップの離断 | 追加手技、手技の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
40 | 単回使用内視鏡用能動処置具 | GYNECARE ラパロ用モルセレータ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 血管損傷 | 外国 | 1 | 情報提供
41 | バッテリー式内視鏡用光源装置 | ペンタックス ハロゲン光源装置 BS-LHシリーズ | HOYA | 破損 | 術者の左眼球角膜及び左顔面熱傷、及び左耳鼓膜穿孔 | 外国 | 1 | 情報提供
42 | レフラクト・ケラトメータ | ウェイブスキャン ウェイブフロント システム | エイエムオー・ジャパン | 誤った治療計画表の作成 | なし | 外国 | 2 | 回収（改修）