## ⑤
分類（５） ： 治療・鋼製機器等 （１０５件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
2145 | 一般的電気手術器 | フォース電気手術器 | コヴィディエン ジャパン | 出力操作を行っていない状態で出力する場合がある | 患者熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2146 | 一般的電気手術器 | メガパワー | アルフレッサファーマ | 誤作動の疑い | 腹部に熱傷深度Ⅲ度の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2147 | エア式骨手術器械 | マイダスレックス ハイスピードドリル レガシーシステム | 日本メドトロニック | 破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2148 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ラベルの剥がれ | ラベル片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2149 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷 | 国内 | 2 | 情報提供
2150 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | アウタープラスチックスリーブの破損 | アウタープラスチックスリーブ片の体内残留の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2151 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良 | 硬膜損傷、脳実質の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2152 | 開頭手術用ドリル | コッドマン ディスポーザブル パーフォレーター | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 自動リリース機構の作動不良の可能性 | 硬膜損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2153 | 鈎 | ENTフック | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2154 | 眼科用PDTレーザ装置 | ビズラスPDTシステム690S | カールツァイスメディテック | なし | 網膜裂孔 | 国内 | 1 | 情報提供
2155 | 関節手術用器械 | エクストリミティ用手術器械 | ライト・メディカル・ジャパン | 折損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2156 | 関節手術用器械 | ニー システム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 器械取付けミスによる過剰骨切り | 過剰骨切りによる再骨折の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2157 | 関節手術用器械 | ヒップ システム インスツルメント（バイポーラ用） | 日本エム・ディ・エム | トライアルネックボディの破損。 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2158 | 関節手術用器械 | 股関節用手術器械 | ライト・メディカル・ジャパン | 折損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
2159 | 眼内レンズ挿入器 | アシコ ロイヤルインジェクター | 日本アルコン | レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2160 | 眼内レンズ挿入器 | アシコ ロイヤルインジェクター | 日本アルコン | レンズ支持部破損 | 後嚢破損 | 国内 | 1 | 情報提供
2161 | 痙攣療法用脳向け電気刺激装置 | サイマトロン | 光電メディカル | なし | 前額部火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2162 | 骨手術用器械 | ASヒップスクリュー用手術器具 | 日本メディカルマテリアル | ドリルビットの折損 | ドリルビット破片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2163 | 骨手術用器械 | ASヒップスクリュー用手術器具 | 日本メディカルマテリアル | 手術用器具由来と推察される金属片脱落の可能性 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2164 | 骨手術用器械 | OM Femoral Nail 手術用器械 | オーミック | ターゲッティングデバイスへのラグスクリュー用リーマスリーブ挿入不可 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2165 | 骨手術用器械 | TwinFix用手術器械 | 日本ストライカー | ドライバーの破損 | ドライバー先端の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2166 | 骨手術用器械 | コンパクトMF手術器械セット | シンセス | ドリルの折損 | 医師の肩に折損片があたり怪我をした | 国内 | 1 | 情報提供
2167 | 骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 | 日本エム・ディ・エム | スタイマンピンの破損 | 破損スタイマンピンの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2168 | 手術用ドリルビット | MDドリル | 日本エム・ディ・エム | ドリルの破損 | 破損ドリルの体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2169 | 手術用ナビゲーションユニット | ステルスステーション トレオン システム | メドトロニックソファモアダネック | 脊椎スクリューの逸脱 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
2170 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinciサージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 膵臓損傷、腸管壊死 | 国内 | 1 | 情報提供
2171 | 焼灼術用プローブ | マイクロターゼ専用プローベ | アルフレッサファーマ | なし | 開創部に熱傷深度Ⅲ度の熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2172 | 心内膜心筋用生検鉗子 | テクノウッド ディスポーザブル バイオプシー鉗子 | トノクラ医科工業 | 先端ジョウ部の破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
2173 | 整形外科用締結術器具 | ケーブル用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 機能不良 | 再手術の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2174 | 脊椎手術用器械 | CRESCENT(クレセント)用手術器械Ⅲ | KiSCO | 器械の一部が破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2175 | 脊椎手術用器械 | Expedium アンテリア器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 肺の損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2176 | 脊椎手術用器械 | MANTIS用手術器械 | 日本ストライカー | 先端部の折損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2177 | 脊椎手術用器械 | MYKRESスパイナルシステム用手術器械 | 昭和医科工業 | なし | しびれ、疼痛 | 国内 | 1 | 情報提供
2178 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーシャフトの破損 | ドライバーシャフト先端部の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2179 | 脊椎手術用器械 | Xia用手術器械 | 日本ストライカー | 先端部の折損 | 不明 | 国内 | 1 | 情報提供
2180 | 脊椎手術用器械 | セクスタント用器械 | メドトロニックソファモアダネック | 脊椎スクリューへの脊椎ロッド設置不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 2 | 情報提供
2181 | 脊椎手術用器械 | ロンジュール | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
2182 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | 照射野のずれ | なし | 国内 | 4 | 情報提供
2183 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | XVI X線管ジェネレータからの発煙 | なし | 国内 | 1 | 調査中
2184 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | IOL デリバリーシステム（カートリッジ） | 日本アルコン | レンズ支持部破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2185 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | 先行支持部の抜け | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2186 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | ドリルの破損 | ドリル先端部の骨内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2187 | 単回使用骨手術用器械 | ソファモアダネックインストゥルメント（ガイドワイヤー） | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2188 | 単回使用骨手術用器械 | ボーンマルチ/ワッシャーロックインスツルメント 滅菌済み | バイオメット・ジャパン | ハーベスティングチューブの破損 | 破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2189 | 単回使用手術用のこぎり | ストライカー社骨手術器械鋸刃 | 日本ストライカー | カッターブレード破損 | カッターブレードの破損片体内留置 | 国内 | 1 | 情報提供
2190 | 単回使用整形外科用バー | ライビンガー骨手術器具（滅菌済） | 日本ストライカー | ドリルの破損 | ドリル先端部の骨内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2191 | 単回使用臓器固定用圧子 | エステック スタビライザーシステム ピラミッド ポジショナー | セント・ジュード・メディカル | 不明 | 心壁損傷、出血、血圧低下 | 国内 | 1 | 情報提供
2192 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 絶縁被膜の破損 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
2193 | 治療用電気手術器 | Ligasure ブラントチップ 5MM | コヴィディエン ジャパン | なし | 術中出血による開腹手術への移行と輸血 | 国内 | 1 | 情報提供
2194 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2195 | 電気パッド加温装置 | スマートケア患者保温システム | アイ・エム・アイ | ブランケット内部に針が混入 | 針刺し損傷 | 国内 | 1 | 回収（改修）
2196 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
2197 | のみ | オステオトーム/チゼル | メドトロニックソファモアダネック | 破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
2198 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 組織穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
2199 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 出血 | 国内 | 1 | 情報提供
2200 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 肺静脈狭窄の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
2201 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー（フェイコ・ハンドピース エリプスⅡ） | エイエムオー・ジャパン | なし | 虹彩脱色素 | 国内 | 1
2202 | 白内障・硝子体手術装置 | 白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 再手術 | 国内 | 1 | 調査中
2203 | 汎用電気手術ユニット | カーディオブレートG2 | 日本メドトロニック | 不明 | 血管損傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2204 | 婦人科用剥離子 | エンドサイト | シェリング・プラウ | 子宮内での破損 | 子宮内に断片が残存 | 国内 | 1 | 情報提供
2205 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | 穿刺部熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
2206 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | なし | 国内 | 4 | 情報提供
2207 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス･バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | Ⅱ度及びⅢ度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2208 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | イントラレースFSレーザー | エイエムオー・ジャパン | レーザ照射部のエラー | なし | 外国 | 1 | 調査中
2209 | 関節手術用器械 | MIH インスツルメント | バイオメット・ジャパン | ギアのロック部分の破損 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2210 | 関節手術用器械 | NexGen人工膝関節システム手術器械 | ジンマー | 機器構成部品の一部部品の本体からの分離 | 体内遺残および除去のための外科処置 | 外国 | 5 | 回収（改修）
2211 | 関節手術用器械 | NexGen人工膝関節システム手術器械 | ジンマー | 機器構成部品の一部部品の本体からの分離 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 回収（改修）
2212 | 関節手術用器械 | Summit 人工股関節システム用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 構成品の加工不良 | 手術時間の延長 | 外国 | 2 | 回収（改修）
2213 | 関節手術用器械 | VANGUARD ジェネラル2 | バイオメット・ジャパン | ドリルの折損 | ドリルの遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2214 | 関節手術用器械 | アセタブラー インスツルメント | バイオメット・ジャパン | ストライクプレートの破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2215 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | 照射線量不足 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2216 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | インターロック機能が働かない | なし | 外国 | 1 | 調査中
2217 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 不明 | 麻痺 | 外国 | 1 | 情報提供
2218 | バイポーラ電極 | AtriCure アイソレータートランスポーラークランプ | センチュリーメディカル | 不明 | 組織裂傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2219 | バイポーラ電極 | PK手術用電極 | アムコ | 部品の脱落 | 部品の体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2220 | バイポーラ電極 | エベレスト バイポーラ電極 | アムコ | 部品の脱落 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2221 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 不明 | 角膜浮腫、感染性眼内炎 | 外国 | 1 | 情報提供
2222 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | ビトレクトミーハンドピースの作動不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2223 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 手術中に装置が停止した | なし | 外国 | 1
2224 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー（フェイコ・ハンドピース エリプスⅡ） | エイエムオー・ジャパン | なし | 虹彩損傷 | 外国 | 10 | 調査中
2225 | 白内障・硝子体手術装置 | マレニアム | ボシュロム・ジャパン | 吸引不良、超音波機能異常 | 嚢破損、核落下 | 外国 | 1 | 情報提供