## 国内外報告集計（販売名） (hidden)
企業名 | 製品名 | 国内報告数 | 国外報告数

## 国内外報告集計（企業名） (hidden)
企業名 | 国内報告数 | 国外報告数

## ⑤
分類（５） ： 治療・鋼製機器等 （１５６件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
2401 | 医科用捲綿子 | 鼻腔用BRスワブE | シン・コーポレイション | スワブ軸部分の折損 | 綿球部分を嚥下 | 国内 | 1 | 対策品への切替
2402 | 一般的電気手術器 | クロスファイアー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2403 | 一般的電気手術器 | ストライカー サーファス エナジー | 日本ストライカー | プローブ先端の折損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2404 | ウォーターパッド特定加温装置コントロールユニット | ヘモサーム | 日本エム・ディ・エム | 動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2405 | エア式骨手術器械 | マイクロ100サージカルシステム/サージエアトーム | ジンマー | 先端部のベアリングの破損 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2406 | 関節手術用器械 | パスウェイ手術器械(LCS) | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術中骨折 | 国内 | 2 | 情報提供
2407 | 関節手術用器械 | ジンマー人工肘関節手術器械 | ジンマー | ラスプ折損 | 上腕骨骨折，手術時間遅延(約5時間) | 国内 | 1 | 情報提供
2408 | 関節手術用器械 | OVATION ヒップ ステム インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 構成品の一部脱落 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 2 | 調査中
2409 | 関節手術用器械 | S-Lockステム手術器具 | 日本メディカルマテリアル | 手術器械の折損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 1 | 情報提供
2410 | 関節手術用器械 | 股関節用手術器械 | ライト・メディカル・ジャパン | 折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 調査中
2411 | 関節手術用器械 | 膝関節用手術器械 | ライト・メディカル・ジャパン | ドリル折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2412 | 経皮心筋焼灼術用電気手術ユニット | バイオセンスSTOCKERT 70 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 火傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2413 | 高周波処置用能動器具 | モノポーラ シーラー | センチュリーメディカル | 先端チップの折れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2414 | 骨手術用器械 | オプション インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | 不明 | 穿孔 | 国内 | 1 | 情報提供
2415 | 骨手術用器械 | スーパーKドリル インスツルメント | 日本エム・ディ・エム | ドリル折損 | 外科的抜去 | 国内 | 1 | 情報提供
2416 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ステップドリル先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2417 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | スクリュードライバー先端の破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2418 | 骨手術用器械 | T2ロッキングネイルシステム用手術器械 | 日本ストライカー | ステップドリルの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2419 | 骨手術用器械 | 人工骨固定プレートシステム用手術器具 | 日本メディカルマテリアル | 手術用ドリルビットの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2420 | 骨手術用器械 | 人工骨固定プレートシステム用手術器具 | 日本メディカルマテリアル | 手術用ドリルビット先端破損 | 体内遺残の疑い | 国内 | 2 | 情報提供
2421 | 骨手術用器械 | 人工骨固定プレートシステム用手術器具 | 日本メディカルマテリアル | 手術用ドリルビット先端破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2422 | 骨手術用器械 | フェニックスネイルシステム 手術器械 | バイオメット・ジャパン | コネクティングボルトの折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2423 | 骨手術用器械 | HAI4.0キャニュレイテッドキャンセラススクリュー用手術器械 | ホムズ技研 | 手術器械の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2424 | 骨手術用器械 | MIJネイルシステム用手術器具 | ホムズ技研 | 手術器械の折損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2425 | 骨手術用器械 | SBフィックス用手術器械 | ホムズ技研 | 手術器械の欠損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2426 | 骨手術用器械 | デプスゲージ、プローベ | メドトロニックソファモアダネック | プローベの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2427 | 手術用ドリルアタッチメント | ストライカー社 ドリルアタッチメントⅡ | 日本ストライカー | 内部部品破損による製品の発熱 | 患者の唇に熱傷 | 国内 | 1 | 対策品への切替
2428 | 手術用ドリルアタッチメント | マイダスレックス レジェンド アタッチメント | 日本メドトロニック | 先端ベアリングの破損 | 併用した単回使用整形外科用バーの破損片の体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2429 | 手術用ドリルビット | NCB用骨手術器械 | ジンマー | 手術器械の折損 | 手術器械片の体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
2430 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 動作不良 | 手術時間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
2431 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 下行結腸穿孔による開腹術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
2432 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 術後出血による入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
2433 | 手術用ロボット手術ユニット | da Vinci サージカルシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 吻合部からの尿漏れによる入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
2434 | 処置用対極板 | 40L気腹装置 | 日本ストライカー | 気腹できない | 腹腔鏡手術より開腹手術に変更したことによる入院期間の延長 | 国内 | 1 | 情報提供
2435 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ファイナルタイトナーシャフトの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2436 | 脊椎手術用器械 | MANTIS手術器械 | 日本ストライカー | 先端部の破損 | なし | 国内 | 6 | 対策品への切替
2437 | 脊椎手術用器械 | ユニバーサル器械 | メドトロニックソファモアダネック | スクリューエクステンダーの破損 | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2438 | ダイオードレーザ | 医用半導体レーザー装置システム UDL-60（レーザープローブ） | オリンパスメディカルシステムズ | 先端部の破損 | 手技の中止 | 国内 | 3 | 情報提供
2439 | 単回使用開創器 | スターフィッシュ2 ハートポジショナー | 日本メドトロニック | 不明 | 心外膜血腫、心筋虚血 | 国内 | 1 | 情報提供
2440 | 単回使用眼内レンズ挿入器 | エタニティーナビ | 参天製薬 | 眼内レンズ支持部折れ曲がり | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2441 | 単回使用骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドリル破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2442 | 単回使用骨手術用器械 | スクリュー&プレート用手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2443 | 単回使用骨手術用器械 | 内固定用器具器械（滅菌済） | 日本ストライカー | ガイドワイヤーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 2 | 情報提供
2444 | 単回使用骨手術用器械 | ウォールターローレンツチタンプレートシステム用手術器具 | メディカルユーアンドエイ | ツイストドリル破断 | 骨内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2445 | 単回使用整形外科用バー | マイダスレックス レジェンド ツール | 日本メドトロニック | 破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2446 | 単回使用脊椎手術用器械 | MANTIS K-ワイヤー | 日本ストライカー | 先端部の破損 | 不明 | 国内 | 1 | 調査中
2447 | 単回使用マイクロ波尿道前立腺肥大症用ハイパサーミア装置カテーテル | ウロウェーブ 尿道アプリケータ UA20 | ドルニエメドテックジャパン | 固定バルーンの破損による水漏れ | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2448 | 超音波骨折治療器 | セーフスSAFHS4000J | 帝人ファーマ | なし | 異所性骨化 | 国内 | 1 | 情報提供
2449 | 超音波手術器 | ソノサージ カーブシザース、ピストルグリップ、Φ5mm×45cm T3795 | オリンパスメディカルシステムズ | 切除不能 | 開腹手術への移行 | 国内 | 1 | 情報提供
2450 | 超音波手術器 | 超音波手術システムSonoSurg | オリンパスメディカルシステムズ | 不明 | 術後出血 | 国内 | 1 | 情報提供
2451 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ティシューパッド破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2452 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック ACE | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2453 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | なし | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
2454 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 対極板一部断線 | 熱傷 | 国内 | 1 | 情報提供
2455 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 右横隔膜ヘルニアの小腸嵌頓による腸閉塞 | 国内 | 1 | 情報提供
2456 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 熱傷 | 国内 | 2 | 情報提供
2457 | 治療用電気手術器 | Cool-tip RF システム | コヴィディエン ジャパン | 不明 | 肝膿瘍 | 国内 | 1 | 情報提供
2458 | 治療用電気手術器 | ベッセルシーリングシステム LigaSure | コヴィディエン ジャパン | アゴの動作不良 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2459 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 体内遺残の可能性 | 国内 | 1 | 情報提供
2460 | 治療用電気手術器 | サージレックス エンシールシステム | ジョンソン・エンド・ジョンソン | シーリングデバイスの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2461 | 電動式骨手術器械 | ストライカー社 システム5レシプロ骨鋸ハンドピース | 日本ストライカー | 固定ピンの破損によるハンドピース故障 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2462 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | インサーターの緩み | 再手術 | 国内 | 1 | 情報提供
2463 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 国内 | 1 | 情報提供
2464 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン | エイエムオー・ジャパン | 装置停止 | なし | 国内 | 1 | 調査中
2465 | 白内障・硝子体手術装置 | コンステレーション ビジョンシステム | 日本アルコン | 灌流不全 | 脈絡膜出血、脈絡膜剥離 | 国内 | 1 | 調査中
2466 | 白内障・硝子体手術装置 | 超音波白内障手術装置 インフィニティ ビジョンシステム | 日本アルコン | 機器停止 | 後嚢破嚢、硝子体脱出 | 国内 | 1 | 情報提供
2467 | 非中心循環系アフターローディング式ブラキセラピー装置 | マイクロ セレクトロン HDR | 千代田テクノル | 実際の治療時刻とTreatment Recordに記載された治療時刻との相違 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
2468 | モータ付自動絞り加速装置用コリメータ | ノバリス 放射線治療計画システム | ブレインラボ | 不明 | なし | 国内 | 1 | 調査中
2469 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | なし | 国内 | 2 | 対策品への切替予定
2470 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜破損の疑い | 穿刺部熱傷 | 国内 | 1 | 対策品への切替予定
2471 | ラジオ波焼灼システム | RFAシステム | ボストン・サイエンティフィック ジャパン | 絶縁被膜の破損 | 穿刺部熱傷 | 国内 | 1 | 対策品への切替予定
2472 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 腰部の創傷の感染 | 外国 | 4 | 情報提供
2473 | 一般的電気手術器 | アクアマンティス・バイポーラシステム | センチュリーメディカル | 不明 | 腰部の創傷の感染および血腫 | 外国 | 1 | 情報提供
2474 | 開創器 | 内胸動脈グラフト用リトラクター | 平和物産 | レーキ先端の脱落 | 外科的抜去 | 外国 | 1 | 情報提供
2475 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | VISX エキシマレーザーシステム | エイエムオー・ジャパン | 装置停止 | 手術延期 | 外国 | 3
2476 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | アドバンスト フェムトセカンド レーザー | エイエムオー・ジャパン | ジョイスティックの故障の疑い | 手術延期 | 外国 | 1 | 情報提供
2477 | 眼科用レーザ角膜手術装置 | イントラレースFSレーザー | エイエムオー・ジャパン | 装置停止 | 手術遅延 | 外国 | 1
2478 | 関節手術用器械 | LCS Complete人工膝関節用器械 | オーミック | 骨切り用ディスタルブロックの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
2479 | 関節手術用器械 | LCS Complete人工膝関節用器械 | オーミック | 骨切り用ディスタルブロックの破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2480 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 骨切り用ディスタルブロックの破損 | 体内遺残の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
2481 | 関節手術用器械 | ハイパフォーマンス手術器械 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 骨切り用ディスタルブロックの破損 | 手術時間の延長 | 外国 | 1 | 情報提供
2482 | 関節手術用器械 | NexGen人工膝関節システム手術器械 | ジンマー | スプリングピンの破損 | なし | 外国 | 8 | 対策品への切替
2483 | 関節手術用器械 | NexGen人工膝関節システム手術器械 | ジンマー | スプリングピンの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 対策品への切替
2484 | 関節手術用器械 | GENESISⅡ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 静的破壊によるスクリューの折損 | 体内遺残したスクリューを取り除く再手術実施 | 外国 | 1 | 情報提供
2485 | 関節手術用器械 | GENESISⅡ 手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | 不明 | 体内遺残したインパクターの破片を取り除く再手術実施 | 外国 | 1 | 情報提供
2486 | 関節手術用器械 | EXACT マロリーヘッド インスツルメント | バイオメット・ジャパン | リーマー先端部の折損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2487 | 処置用対極板 | 3M ユニバーサル プレート | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 第3度熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2488 | 処置用対極板 | 3M ユニバーサル プレート | スリーエム ヘルスケア | 不明 | 熱傷 | 外国 | 1 | 情報提供
2489 | 脊椎手術用器械 | CPS 器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ペディクルプローブの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2490 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ペディクルプローブの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2491 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 4 | 情報提供
2492 | 脊椎手術用器械 | Expedium器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーシャフトの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2493 | 脊椎手術用器械 | MOUNTAINEER器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ドライバーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2494 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | インサーターの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2495 | 脊椎手術用器械 | VIPER2器械セット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | タイトナーシャフトの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2496 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | 突発的なソフトウェアのリブートによる監視装置の作動 | 画像取得用X線による被曝の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
2497 | 線形加速器システム | エレクタ シナジー | エレクタ | X線管ジェネレータの発火 | 不明 | 外国 | 1 | 情報提供
2498 | 体外式結石破砕装置 | モジュラリス リソ | シーメンス・ジャパン | なし | 腎出血 | 外国 | 1 | 情報提供
2499 | 単回使用関節手術用器械 | ジェネシス トータル ニー システム用手術器械 | スミス・アンド・ネフュー オーソペディックス | リーマーの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2500 | 単回使用脊椎手術用器械 | KYPHON キュレット | メドトロニックソファモアダネック | キュレット先端破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2501 | 超音波処置用能動器具 | オートソニックスインスツルメント | コヴィディエン ジャパン | プローブの破損 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 情報提供
2502 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術 | 外国 | 6 | 情報提供
2503 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 出血による再手術の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
2504 | 超音波処置用能動器具 | ハーモニック FOCUS | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 不明 | 熱傷 | 外国 | 6 | 情報提供
2505 | 治療用電気手術器 | ForceTriadエネルギープラットフォーム | コヴィディエン ジャパン | なし | 止血のため開腹への移行 | 外国 | 1 | 情報提供
2506 | ドライバ及び抜出器 | インサーター/リムーバー | メドトロニックソファモアダネック | 洗浄不十分 | 感染の可能性 | 外国 | 1 | 情報提供
2507 | バイポーラ電極 | Mitek VAPR プローブ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 電極先端部の破損 | 体内遺残 | 外国 | 2 | 情報提供
2508 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリン | エイエムオー・ジャパン | フェイコ・ハンドピースの吸引不良 | なし | 外国 | 1
2509 | 白内障・硝子体手術装置 | ソブリンコンパクト | エイエムオー・ジャパン | 装置停止 | なし | 外国 | 1
2510 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 装置が作動不良(フリーズ)を起こした | なし | 外国 | 2
2511 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | ビトレクトミー･ハンドピースの作動不良 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
2512 | 白内障・硝子体手術装置 | ホワイトスターシグネチャー | エイエムオー・ジャパン | 装置停止 | 切開創の拡大 | 外国 | 1 | 調査中
2513 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 灌流不良 | 眼圧低下、脈絡膜剥離 | 外国 | 1 | 情報提供
2514 | 白内障・硝子体手術装置 | ステラリス | ボシュロム・ジャパン | 作動停止 | 脈絡膜出血 | 外国 | 1 | 情報提供