## ①
分類（１） ： 画像診断用機器 （１４件）
番号 | 一般的名称 | 販売名 | 企業名 | 不具合状況 | 健康被害状況 | 不具合発生場所 | 総件数 | その他
1 | Ｘ線平面検出器出力読取式デジタルラジオグラフ | 富士フイルム DR-ID300 | 富士フイルム | なし | 左足第1指骨折 | 国内 | 1 | 情報提供
2 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Brivo OEC 850 シリーズ | GEヘルスケア・ジャパン | コネクタの接合部が固く外れにくい | 両手親指の爪の一部が欠けた | 国内 | 1 | 情報提供
3 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | O-arm イメージングシステム | メドトロニックソファモアダネック | 電気部品のショート | なし | 国内 | 1 | 情報提供
4 | 据置型アナログ式乳房用X線診断装置 | 乳房X線撮影装置 MGU-1000A形 MAMMOREX Pe･ru･ru | 東芝メディカル製造 | なし | 右手側面の痺れ | 国内 | 1 | 情報提供
5 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | X線循環器診断システム Infinix Celeve-i INFX-8000V | 東芝メディカルシステムズ | 管球放電 | なし | 国内 | 1 | 情報提供
6 | 超電導磁石式全身用MR装置 | 東芝MRI EXCELART Vantage MRT-2003 | 東芝メディカルシステムズ | 磁性体の吸引 | 看護師の右大腿部に受傷 | 国内 | 1 | 情報提供
7 | 汎用X線診断装置用非電動式患者台 | 立位ブッキースタンド BS-02A形 | 東芝メディカル製造 | 体重負荷によるブッキー装置の下方移動 | 頭部裂傷 | 国内 | 1 | 情報提供
8 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | アーティス zee T | シーメンス・ジャパン | ワイヤレスフットスイッチ故障 | 体内遺残 | 外国 | 1 | 回収（改修）
9 | 超電導磁石式全身用MR装置 | MAGNETOM ベリオ | シーメンス・ジャパン | なし | 頭部骨折 | 外国 | 1 | 情報提供
10 | 汎用画像診断装置ワークステーション | AW サーバー | GEヘルスケア・ジャパン | 画像表示に間違った患者情報が表示される | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
11 | 汎用画像診断装置ワークステーション | AW サーバー | GEヘルスケア・ジャパン | 意図しない画像が表示される | なし | 外国 | 1 | 回収（改修）
12 | 汎用超音波画像診断装置 | 汎用超音波画像診断装置 LOGIQ P6 | GEヘルスケア・ジャパン | プローブの温度上昇 | 第二度の火傷 | 外国 | 1 | 回収（改修）
13 | ポジトロンCT組合せ型SPECT装置 | インフィニア | GEヘルスケア・ジャパン | 検出器昇降用駆動装置の不具合による検出器の降下 | なし | 外国 | 1 | 情報提供
14 | ポジトロンCT組合せ型SPECT装置 | エーダック バーテックス | 日立メディコ | 不明 | 不明 | 外国 | 1 | 調査中